## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2025-04-18
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | UAB "Linea libera"
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 122145775
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT221457716
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT277044060001098913, AB SEB bankas, 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Produktų specialistas Marius Gaigalas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | tel. +370 5 2638748, el. paštas info@linealibera.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorė Agnė Raslanė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Mini Centrifuga su priedais kraujo mėginių centrifugavimui – 1 vnt. | Taip
| 2 pirkimo objekto dalis. Centrifuga su priedais kraujo mėginių centrifugavimui – 1 vnt. | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis.Vandens gryninimo sistema paruošianti aukščiausios I kokybės lygio vandienį – 1 vnt. | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Mikroskopas su fazių kontrastiniu objektyvu, su priedais. Komplekte imersinis objektyvas (100x); fazių kontrastinis objektyvas (40x) – 1 vnt. | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Krosnelė su konvekcija – 1 vnt. | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Kraujo tepinėlių paruošimo prietaisas – 1 vnt. | Ne
| 9 pirkimo objekto dalis. Realaus laiko PGR sistema – 1 vnt. | Taip
| 10 pirkimo objekto dalis. Vandens dejonizavimo sistemos rinkinys – 1 vnt. | Ne
| 11 pirkimo objekto dalis. Stereomikroskopas – 1 vnt. | Ne
Taip
Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Įgaliojimas Mariui Gaigalui_Konfidencialu |  |  |  | Taip
2 | Deklaracija apie tiekėjo atsakingus asmenis |  |  |  | Ne
3 | Tiekėjo deklaracija |  |  |  | Ne
4 | UAB Linea libera EBVPD |  |  |  | Ne
5 | Įgaliojimai parduoti ir aptarnauti |  |  |  | Ne
6 | Techninė dokumentacija |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Produktų specialistas
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Marius Gaigalas

## Specialieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 24 mėn.
| 6.2 | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
| 7.1 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
| 7.2 | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). 9PD personalo mokymai nurodyti techninėje specifikacijoje:
1. Mokymai ≥ 5 specialistų,
2. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė: ne mažiau kaip 4 akademinės valandos.

## 2PD
2 pirkimo objekto dalis. Centrifuga su priedais kraujo mėginių centrifugavimui – 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Apvaliadugnių vakuum. mėgintuvėlių centrifugavimui 5 ml (13x75 mm) ir 7 ml (13x100 mm)
3 | Centrifugavimo parametrai | Maksimalus RPM ne mažiau 6000 aps./min.;
4 | Mėgintuvėlių skaičius | ≥ 24 vnt.
5 | Rotorius | Laisvo kampo rotorius, centrifugavimo metu atsilenkiantis ne mažiau kaip 90°
6 | Ekranas, valdymas | Paleidimo, sustabdymo, dangčio atidarymo mygtukai.
Nustatomas RPM arba RCF ir centrifugavimo laikas.
Monitoruojamas RPM, RCF, likęs centrifuguoti laikas (min.).
7 | Informacija ekrane | RPM, RCF, likęs centrifuguoti laikas (min.);
8 | Komplektacija | Pakabinami krepšeliai mėgintuvėliams 13 - 16 Ø, 75 – 110 mm aukščio;
9 | Apsaugos, pranešimai | 1) Uždaromo dangčio apsauga: mechaninė – spynos mechanizmas ir elektroninė – dangtis neatsidaro kol nesustoja rotorius;
2) Automatinis atsijungimas disbalanso atveju;
3) Elektroninė variklio apsauga nuo perkaitimo;
4) Kamera nerūdijančio plieno;
5) Centrifugos dangtis su anga rotoriui stebėti;
6) Avarinis dangčio atrakinimas sutrikus el.tiekimui;
7) Esant trikčiai rodoma klaida, jos šalinimas aprašytas naud. instr.;
8) Akustinis signalas baigus centrifugavimą ir esant tech.trikčiai;
9)Automatinis rotoriaus atpažinimas.
10 | Maitinimas | 230 V +/- 10 %, 50 Hz
11 | Atitikimas MDR 2017/745 ir/arba IVDR 2017/746, pateikti sertifikatus | Būtinas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Pasiūlymas

## 3PD
3 pirkimo objekto dalis.Vandens gryninimo sistema paruošianti aukščiausios I kokybės lygio vandienį – 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Tikslas | Integruotas itin grynas (ISO 3696 1 laipsnio) vandens valymas iš tiesioginio vandentiekio vandens.
3 | Komponentai | Kombinuotas pirminis filtras su 1 µm polipropileno filtru ir aktyvuota anglimi
Poliruojantys filtrai su identifikavimo sistema
UV lempa (ne blogesnė nei 185 nm UV lempa)
Ne blogesnis nei 0.22 µm išpilstymo filtras
4 | Itin gryno vandens (1 klasės) varža | 18.2 MOhm x cm
5 | Bakterijos | <0.01 CFU/mL
6 | TOC lygis | <5 ppb
7 | Be dalelių didesnių už | 0.22 µm
8 | Ultrašvaraus (1 laipsnio) vandens išpilstymo greitis | Ne mažiau, kaip 1.5 L/min
9 | Ultrašvaraus vandens volumetrinis dozavimas | Sistema turi turėti tūrinį dozavimo režimą su galimybe dozuoti nustatytą kiekį.
10 | Ekranas | Spalvotas
11 | Ekrane rodomi parametrai | Itin gryno vandens laidumas ir varža
TOC (bendras organinės anglies kiekis)
Temperatūra
Būsenos indikacija
Automatiniai klaidų pranešimai
Srauto diagrama su visų parametrų rodmenimis
12 | Vandens kokybės vienetai | µS/cm arba MOhm*cm, turi būti galimybė nustatyti pačiam vartotojui
13 | Sistemos konstrukcija | Turi būti tinkama instaliuoti ant stalo arba ant sienos
Išoriniai matmenys ne didesni, kaip (plotis x gylis x aukštis) 35 cm x 60 cm x 65 cm
14 | Nuotolinis ultrašvaraus vandens dozatorius | Su sistema turi būti pristatytas pilnai suderinamas nuotolinis itin gryno vandens dozatorius.
Turi būti spalvotas ekranas su rankiniu ir tūriniu dozavimo režimais.
Nuotolinis dozatorius turi užtikrinti prieigą prie itin gryno vandens bent iki 3 m atstumu nuo vandens valymo sistemos.
Turi būti galimybė reguliuoti visomis kryptimis
15 | Eksploatacinių medžiagų keitimas | Visas eksploatacines medžiagas turi sugebėti pakeisti naudotojas be papildomų įrankių
16 | Papildomi reikalavimai pajungimui | Pristatymo komplektacijoje turi būti ne mažesnis kaip 10” išorinių pirminių filtrų komplektas (aktyvintos anglies, polifosfato, polipropileno 1µm mechaninės filtrų kasetės), kuriame turi būti vandens slėgio matuoklis.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Pasiūlymas

## 4PD
4 pirkimo objekto dalis. Mikroskopas su fazių kontrastiniu objektyvu, su priedais. Komplekte imersinis objektyvas (100x); fazių kontrastinis objektyvas (40x) – 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Pirkimo objektas | Naujas mikroskopas su nauja, suderinta su siūlomu mikroskopu, spalvota skaitmenine kamera, nauju kameros prijungimo adapteriu ir programinė įranga
3 | Techniniai reikalavimai mikroskopui
3.1 | 1. Trinokuliarinis tubusas 2. Tubuso pasvirimo kampas | 1. Du išėjimai okuliarams ir vienas – skaitmeninei kamerai. 2. Ne didesnis kaip 30°
3.2 | Okuliarų tarpvyzdinis atstumas reguliuojamas | Ne siauresniame kaip 48 mm – 75 mm intervale.
3.3 | Okuliarai: | Būtinas didinimas 10x, ne mažesniam kaip 22 mm diametro matymo laukui.
3.4 | Matymo lauko diametras | Ne mažesnis kaip 22 mm.
3.5 | Šviesos šaltinis | Ne mažiau kaip 3W LED lempa (ne mažiau kaip 5600K) arba ne mažiau kaip 30W halogeninis arba lygiavertis.
3.6 | Šviesos srauto paskirstymas | Būtinas paskirstymas 50 (±2) % skaitmeninei kamerai, 50 (±2) % okuliarams.
3.7 | Kondensorius: | Pilnas Köhler tipo arba lygiavertis apšvietimas, ne žemesnės kaip Abbe klasės kondensorius, kondensoriaus skaitinė apertūra (santykinė anga) (N.A.) ne mažesnė kaip 0,9/1,25.
3.8 | Objektyvų revolveris | Ne mažiau kaip 5 pozicijų.
3.9 | Objektyvai: Komplekte su mikroskopu privalo būti pateikti ne mažiau kaip 5 objektyvai, visi jie turi būti ne prastesnės kaip iPlan-Achromat klasės: | Objektyvas 4x; skaitinė apertūra (santykinė anga) (N.A.) ne mažiau kaip 0,10;
Objektyvas 10x; skaitinė apertūra (santykinė anga) (N.A.) ne mažiau kaip 0,25;
Objektyvas 20x; skaitinė apertūra (santykinė anga) (N.A.) ne mažiau kaip 0,45;
Objektyvas 40x, fazių kontrastinis; skaitinė apertūra (santykinė anga) (N.A.) ne mažiau kaip 0,64;
Objektyvas 100x aliejinis; skaitinė apertūra (santykinė anga) (N.A.) ne mažiau kaip 1,25; skirtas darbui su aliejumi (imersija).
3.10 | Mėginio stalelio išmatavimai | Ne mažesni kaip 180 x 130 mm.
X-Y eiga ne mažesnė kaip 75 x 50 mm, su valdymu dešinėje pusėje.
3.11 | Filtrai: | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 spalvų filtrų rinkinys, būtini filtrai – mėlynas, žalias ir geltonas.
3.12 | Privalo būti apsauginis gaubtas nuo dulkių uždengiantis visą mikroskopą. | Būtina
3.13 | Energijos taupymo režimas: | Mikroskopas turi automatiškai išsijungti po neveiksnumo ne ilgesnio kaip 30 min ir vėl įsijungti paspaudus bet kurį mygtuką.
3.14 | Elektros maitinimas: | 230 V +/- 10 %, 50 Hz
4 | Techniniai reikalavimai spalvotai skaitmeninei kamerai
4.1 | Komplekte su mikroskopu privalo būti spalvota skaitmeninė kamera: | 1. Vaizdo kameros sensoriaus tipas: CMOS color arba lygiavertis;
2. Vaizdo kameros pikselių dydis ne didesnis kaip 1,85 x 1,85 μm;
3. Vaizdo kameros pikselių skaičius ne mažesnis kaip 8 megapikseliai (3840x2160), Ultra HD (4K);
4. Vaizdo kameros sparta ne mažesnė kaip 30 kadrų per sekundę (fps).
5. Vaizdo kameros spektrinis jautrumas ne siauresnėse ribose kaip 400 – 700 nm;
6. Vaizdo kamera turi turėti ne mažiau kaip po 1 HDMI ar lygiavertę, neblogesnę nei USB 3.0 ir Ethernet jungtis ar lygiavertę, fotografavimo ir nustatymų mygtukus;
7. Vaizdų patobulinimui turi būti aktyvus triukšmo pašalinimas, aštrinimas, HDR, baltos šviesos balansas, automatinis šviesos sureguliavimas.
4.2 | Visa vaizdų perdavimo sistema (kamera ir adapteris) privalo būti suderinta su mikroskopo tubusu. | Būtina
4.3 | Galimybė jungti tiesiai prie monitoriaus per HDMI ar lygiavertę jungtį. | Būtina
5 | Techniniai reikalavimai kameros prijungimo adapteriui
5.1 | Komplekte | Kartu su mikroskopu privalo būti adapteris, tinkamas kamerai pajungti prie mikroskopo. Adapterio didinimas ne daugiau kaip 0,5 karto.
6 | Techniniai reikalavimai programinei įrangai
6.1 | Komplekte kartu su mikroskopu privalo būti programinė įranga suderinama su siūloma vaizdo kamera. Turi būti pateikiama licencija neribotam programinės įrangos naudojimui. | Būtina
6.2 | Turi būti galimybė fotografuoti, filmuoti, apdoroti vaizdus (dydžių matavimai, generuojamos pastabos). | Būtina
6.3 | Galimybė naudoti programinę įrangą tiek stacionariame, tiek ir planšetiniame kompiuteryje. Mikroskopo kameros vaizdas matomas WiFi tinklu prisijungusiuose išmaniuosiuose įrenginiuose (telefone, planšetėje). | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Pasiūlymas

## 6PD
6 pirkimo objekto dalis. Krosnelė su konvekcija – 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Universali krosnelė su konvencija, skirta mitybinės terpėms gaminti, kaitinti tirpalus, džiovinti laboratorines darbo priemones.
3 | Tūris | Ne mažesnis nei 100 l.
4 | Pagrindas | Pastatomas, be ratukų.
5 | Konvekcija | 1. Priverstinė; 2. Ventiliaroriaus greitis reguliuojamas.
6 | Krosnelės vidus | 1. Nerūdijančio plieno; 2. Lengvai valomas; 3. Su integruotu ir apsaugotu didelio ploto šildymu iš keturių sienų.
7 | Temperatūra | 1. Intervalas ne siauresnis nei 30-200 °C; 2. Temperatūros nustatymo tikslumas ne mažiau nei 0,1 °C pasirenkant temperatūrą bent iki 100 °C. Pasirenkant aukštesnę nei 100 °C temperatūrą, tikslumas ne mažesnis nei 0,5 °C; 3. Elektroninis temperatūros stebėjimas; 4. Mechaninis temperatūros ribotuvas; 3. Krosnelės išjungimas, kai viršijama nustatyta temperatūra ne daugiau nei 20 °C.
8 | Lentynos | 1. Ne mažiau kaip dvi perforuotos nerūdijančio plieno lentynos; 2. Yra galimybė keisti lentynų aukštį ir jas išimti.
9 | Durys | 1.Vienos durys, nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, su dviejų užraktų uždarymo sistema; 2. Užtikrinančios visišką šilumos izoliaciją.
10 | Temperatūros jutiklis | Vienas ar daugiau Pt100 arba analogiškų jutiklių keturių laidų grandinėje.
11 | Vizualiniai ir garsiniai aliarmai | Užprogramuotų aukščiausios ir žemiausios temperatūros ribų peržengimas.
12 | Autodiagnostikos sistema | Būtina klaidų analizei.
13 | Valdymas | 1. Galimybė reguliuoti temperatūrą, ventiliatoriaus greitį, oro sklendės poziciją, programos laiką; 2. Dingus elektrai, yra galimybė pratęsti nustatytą progrąmą.
14 | Sąsaja | USB ar lygiavertė
15 | Vidiniai matmenys (plotis x gylis x aukštis mm) | 560x480x430 mm ± 50 mm.
16 | Svoris (nepakrovus) | 70 ± 10 kg.
17 | Maitinimas | 230 V +/- 10 %, 50 Hz
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Pasiūlymas

## 7PD
7 pirkimo objekto dalis. Kraujo tepinėlių paruošimo prietaisas – 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Kraujo tepinėlių paruošimas
3 | Vienu metu paruošiamų tepinėlių skaičius | Ne mažiau kaip 2
4 | Ėminio tipas | Kraujo tepinėlis gali būti ruošiamas iš kapiliarinio kraujo bei veninio kraujo paimto į mėgintuvėlį su antikoaguliantu EDTA
5 | Veikimo principas | Mechaninis
6 | Tepinėlio storis ir ilgis | Galimybė reguliuoti prietaiso nustatymus, siekiant išgauti tinkamą tepinėlio storį ir ilgį
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Pasiūlymas

## 9PD
9 pirkimo objekto dalis. Realaus laiko PGR sistema – 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | QuantStudio 5 Dx, Thermo Scientific, JAV
2 | Sistemos paskirtis | Prietaisas skirtas kiekybiniam ir kokybiniam DNR nustatymui. Prietaisą taip pat turi būti galima naudoti kaip PGR prietaisą arba fluorescensijos detektorių. | Prietaisas skirtas kiekybiniam ir kokybiniam DNR nustatymui. Prietaisą taip pat galima naudoti kaip PGR prietaisą arba fluorescensijos detektorių.
|  | Sistema turi veikti standartinės PGR (iki 2 val.) ir greitos PGR (iki 40 min.) režimu. | Sistema veikia standartinės PGR (iki 2 val.) ir greitos PGR (iki 40 min.) režimu. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
3 | Sistemos ženklinimas | Turi būti skirtas diagnostikai. | Skirtas diagnostikai. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
4 | Sistemos valdymas | Turi būti galimybė sistemą kontroliuoti ir kompiuteriu, ir prietaise esančiu valdymo moduliu. | Yra galimybė sistemą kontroliuoti ir kompiuteriu, ir prietaise esančiu valdymo moduliu. QS5_instrukcija_su_pastabomis.pdf 14 lapas
5 | Duomenų analizė | Turi būti galimybė nemokamai analizuoti duomenis nuotoliniu būdu, pasinaudojant nuotolinio prisijungimo galimybe prie duomenų saugyklos („duomenų debesies“). | Yra galimybė nemokamai analizuoti duomenis nuotoliniu būdu, pasinaudojant nuotolinio prisijungimo galimybe prie duomenų saugyklos („duomenų debesies“). QS5_instrukcija_su_pastabomis.pdf 24 lapas
6 | Analizės metodai | NKS bibliotekų kiekio nustatymas, VNP genotipų analizė; translokacijų analizė; miRNR raiškos tyrimai; DNR arba RNR kiekybinis įvertinimas. Palyginamoji CT analizė. | NKS bibliotekų kiekio nustatymas, VNP genotipų analizė; translokacijų analizė; miRNR raiškos tyrimai; DNR arba RNR kiekybinis įvertinimas. Palyginamoji CT analizė. QS5_instrukcija_su_pastabomis.pdf 12, 17-18 lapai
7 | Šildymo/šaldymo sistema | Turi būti ne mažiau nei 5 individualiai programuojami Peltier elementai, greta esančių Peltier elementų programuojamos temperatūros galimas skirtumas ne mažiau nei 5o C. | 6 individualiai programuojami Peltier elementai, greta esančių Peltier elementų programuojamos temperatūros galimas skirtumas 5o C. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
8 | Reakcijos blokas | Ne mažiau nei 96 šulinėlių, optimizuotas 0,2 ml mėgintuvėliams, mėgintuvėlių juostelėms ir 96 šulinėlių plokštelėms. | 96 šulinėlių, optimizuotas 0,2 ml mėgintuvėliams, mėgintuvėlių juostelėms ir 96 šulinėlių plokštelėms. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
9 | Reakcijos tūris | Reakcijos tūrio intervalas nuo 10 μl iki 100 μl. | Reakcijos tūrio intervalas nuo 10 μl iki 100 μl. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
10 | Temperatūros vienodumas bloke | Paklaida ne didesnė nei ±0,5 °C | Paklaida ±0,5 °C. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
11 | Temperatūros tikslumas šulinėlyje | Paklaida ne didesnė nei ±0,3 °C | Paklaida ±0,3 °C. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
12 | Maksimalus bloko šildymo greitis | Ne mažiau nei 6,5 °C per sekundę. | 6,5 °C per sekundę. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
13 | Vidutinis mėginio šildymo greitis | Ne mažiau nei 3,5 °C per sekundę. | 3,66 °C per sekundę. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
14 | Prietaiso jautrumas | Nemažesnis nei galimybė nustatyti 1,5 kopijos skirtumus. | Yra galimybė nustatyti 1,5 kopijos skirtumus. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
15 | Maksimalus reakcijų skaičius (dauginis PGR) viename šulinėlyje | Ne mažiau 5 - kai naudojama vidinė reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrolė. | 5 - kai naudojama vidinė reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrolė. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
|  | Ne mažiau 6 – kai nenaudojama vidinė reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrolė. | 6 – kai nenaudojama vidinė reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrolė. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
16 | Šviesos šaltinis fluorescencijos žadinimui | LED arba lygiavertis | LED . qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
17 | Sužadinimo ir detekcijos intervalas | Sužadinimo intervalas ne mažesnis nei nuo 450 nm iki 680 nm; | Sužadinimo intervalas nuo 450 nm iki 680 nm; qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
|  | Detekcijos intervalas ne mažesnis nei nuo 500 nm iki 730 nm. | Detekcijos intervalas nuo 500 nm iki 730 nm. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
18 | PGR protokolas | Turi būti galimybė taikyti universalų PGR protokolą leidžiantį skirtingas PGR reakcijas atlikti vienu metu. | Yra galimybė taikyti universalų PGR protokolą leidžiantį skirtingas PGR reakcijas atlikti vienu metu. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
19 | Vidine reakcijos kontrole | Turi būti galimybė naudoti rinkinius su vidine reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrole. | Yra galimybė naudoti rinkinius su vidine reakcijos mišinio supilstymo kokybės bei fluorescensijos išsibarstymo kontrole. qs5-dx-specifikacija_su_pastabomis.pdf 2 lapas
20 | Naudojami reagentai | Turi būti atvira sistema, leidžianti dirbti su universaliais reagentais. | Atvira sistema, leidžianti dirbti su universaliais reagentais. QS5_instrukcija_su_pastabomis.pdf 56 lapas
21 | Kompiuteris | Atitinkantis arba viršijantis minimalius reikalavimus sistemos valdymui. | Atitinkantis ir viršijantis minimalius reikalavimus sistemos valdymui.
22 | Programinė įranga | Turi būti įdiegta programinė įranga skirta sistemos valdymui, greitam eksperimento diegimui, nuotoliniam procesų stebėjimui realiu laiku, eksperimento planavimui, duomenų kaupimui ir analizei. | Yra įdiegta programinė įranga skirta sistemos valdymui, greitam eksperimento diegimui, nuotoliniam procesų stebėjimui realiu laiku, eksperimento planavimui, duomenų kaupimui ir analizei. qs5Dx_clinical-brochure_su_pastabomis.pdf 8 lapas
|  | Turi būti įdiegta individuali duomenų apsauga. | Yra įdiegta individuali duomenų apsauga. qs5Dx_clinical-brochure_su_pastabomis.pdf 8 lapas
|  | Turi būti galimybė parinkti kiekvienam reakcijos šulinėliui individualius parametrus bei keisti juos pasibaigus reakcijai. | Yra galimybė parinkti kiekvienam reakcijos šulinėliui individualius parametrus bei keisti juos pasibaigus reakcijai. QS5_instrukcija_su_pastabomis.pdf 39,40 lapas
|  | Būtinos papildomos kompiuterinės programos oligonukleotidinių pradmenų ir zondų parinkimui bei santykinei kiekybinei produkto analizei. | Yra papildomos kompiuterinės programos oligonukleotidinių pradmenų ir zondų parinkimui bei santykinei kiekybinei produkto analizei. qs5Dx_clinical-brochure_su_pastabomis.pdf 8 lapas
|  | Turi būti galimybė atnaujinti programinę įrangą, esančią . | Yra galimybė atnaujinti programinę įrangą, esančią . qs5Dx_clinical-brochure_su_pastabomis.pdf 8 lapas
|  | Turi būti galimybę analizuoti duomenis naujausiomis gamintojo analizės programomis nuotoliniu būdu. | Yra galimybę analizuoti duomenis naujausiomis gamintojo analizės programomis nuotoliniu būdu. qs5Dx_clinical-brochure_su_pastabomis.pdf 8 lapas
23 | Konsultacijos ir techninis aptarnavimas | Privaloma gamintojo ar jo atstovo. | Tiekiama gamintojo ir jo atstovo.
24 | Dokumentacija, instrukcijos | Tiekėjas turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba. | Tiekėjas pateiks detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba.
25 | Apmokymas | Ne mažiau kaip 3 specialistų apmokymas nurodytoje darbo vietoje arba 1 specialisto apmokymas gamintojo mokymų centre | 3 specialistų apmokymas nurodytoje darbo vietoje arba 1 specialisto apmokymas gamintojo mokymų centre
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 50700
|  | Suma be PVM, Eur | 50700
|  | PVM suma, Eur | 2535
|  | Suma su PVM, Eur | 53235
Pasiūlymas

## 10PD
10 pirkimo objekto dalis. Vandens dejonizavimo sistemos rinkinys – 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Išgryninto vandens iš esamos distribucinės kilpos gryninimą iki I kokybės lygio atitinkančio EN ISO 3696 ar lygiaverčio
3 | Išgryninto vandens kokybiniai rodikliai | Vandens varža 18.2 MΩcm prie 25°C bendros organinės anglies koncentracija 5 ppb
Bakterijų kiekis < 0.01 CFU/mL
Be dalelių didesnių už 0.22 µm
4 | Gryninimo stadijos 1 švarumo lygio vandens paruošimui | Poliruojantys filtrai su identifikavimo sistema
UV lempa (185 nm UV lempa)
Galutinė filtracija pro neblogesnė nei 0,22 µm filtrą
5 | Vandens išdavimas | Išdavimo/dozavimo rankena montuojama ant sistemos bazės.
Šviesiniai indikatoriai HMI ar lygiaverčiame ekrane ir ant dozavimo rankenos apie sistemos statusą ir vandens kokybę
Išdavimo/dozavimo rankena turi sugebėti sklandžiai reguliuoti vandens išleidimo greiti iki 2 l/min ir automatiškai išduoti nustatytus kiekius
Automatinio dozavimo funkcija nuo 100 ml iki ne mažiau kaip 25 1 su nustatymo intervalu ne mažesniu nei 100 ml
6 | Valdymas | Informacijos apie sistemos būseną išvedimas i HMI ar lygeviarčio tipo liečiamą ekraną
Ekrano dydis ne mažiau kaip 7” su USB ar lygiaverte jungtimi
Ekranas laisvai pastatomas arba montuojamas ant sienos iki ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sistemos
7 | TOC indikatorius | Būtinas
8 | Sistemos gabaritai AxPxG | Ne daugiau kaip 800x400x600 mm įskaitant ir dozavimo rankeną
9 | Reikalavimai elektros tinklui | 230 V +/- 10 %, 50 Hz
10 | Sistemos komplektacija turi užtikrinti jos integravimą į vientisą esamą vandens distribucinę sistemą | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Pasiūlymas

## 11PD
11 pirkimo objekto dalis. Stereomikroskopas – 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Optinė sistema | Parfokalinė ar pažangesnė
3 | Didinimo keitiklis | Ne mažiau kaip 4,4:1
4 | Okuliarai | Didinimas 10×, tinkami ir dėvintiems akinius
5 | Stebėjimo kampas (binokuliaro posvyrio kampas) | 60º ± 15º
6 | Atstumas tarp akių keičiamas intervale | Diapazonas ne siauriau kaip nuo 55 mm iki 75 mm
7 | Darbinis atstumas (atstumas nuo objektyvo iki stebimo objekto paviršiaus) | Nemažiau kaip 90mm
8 | Fokusavimo eiga | Ne mažiau kaip 75 mm, ne fiksuota
9 | Didinimas tolydžiai keičiamas | Ne daugiau kaip nuo 8× ir iki ne mažiau kaip 35×
10 | Maksimali skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 170 linijos/mm
11 | Maksimali skaitinė apertūra | Ne mažiau kaip 0,055
12 | Regėjimo lauko diametras | Diapazonas ne siauriau kaip nuo 6,0 mm iki 25,0 mm
13 | LED (šviesos diodų) pašvietimo sistema | Pašvietimas iš viršaus, iš šono ir iš apačios. Reguliuojamo intensyvumo. Automatinis išsijungimas po 2val. Šviesos šaltinio gyvavimo trukmė ne mažiau kaip 25 000 val. darbo. Turi būti įjungimo/intensyvumo reguliavimo mygtukai.
14 | Šviesos savybės | Homogeniška, mėginio apšvietimo iš šono ir iš viršaus šviesos spalvinė temperatūra ne daugiau kaip 6500 ºK.
Mėginio peršvietimo iš apačios šviesos spalvinė temperatūra ne daugiau kaip 6500 ºK
Privalo būti be UV ir IR spinduliavimo.
15 | Elektros srovės šaltinis | 230 V +/- 10 %, 50 Hz
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Pasiūlymas