# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

# PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS

dėl sutikimo VYKDYTI pIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2015-02-     Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdytų mobilaus kompiuterinės tomografijos aparato Mobius MobiCT-32 viešąjį pirkimą iš konkretaus tiekėjo UAB „Tradintek“ bei skaitmeninio stacionarus rentgeno aparato Multix Fusion (Siemens) viešąjį pirkimą iš konkretaus tiekėjo Siemens Osakeyhtiö neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.

Prašyme nurodyta, kad siekiant taupyti įgyvendinamo projekto „VUL Santariškių klinikų Priėmimo skyrius ir Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas“ (projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-016) (toliau – Projektas) lėšas, kompiuterinės tomografijos tyrimų atlikimui netransportabiliems ar mažai transportabiliems pacientams Perkančioji organizacija ketina įsigyti vieną mobilų kompiuterinės tomografijos aparatą, kuris būtų naudojamas su galimybe jį transportuoti iš vienos patalpos į kitą rekonstruotame ir naujai atidaromame 5 241 m2 ploto Priėmimo skyriuje (skyrius išsidėstęs per du aukštus) dirbančių traumatologų, neurologų bei kitų specialybių gydytojų. Atsižvelgiant į tai, kompiuterinės tomografijos aparatas negali būti pritvirtintas prie grindų ar sienų, jis taip pat turi atitikti konkrečius svorio bei dydžio reikalavimus, t. y. mobilaus kompiuterinės tomografijos aparato matmenys turi būti mažesni už Priėmimo skyriuje esančių durų angų, liftų durų išmatavimus. Projekto valdymo grupei, įvertinus reikalavimus, keliamus reikalingam įsigyti mobiliam kompiuterinės tomografijos aparatui (aukštis – ≤ 2 m, plotis – ≤ 1 m, ilgis – ≤ 2,3 m, svoris –                 ≤ 1 400 kg), ir atlikus tyrimą paaiškėjo, kad šiuo metu vienintelis Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkantis mobilus kompiuterinės tomografijos aparatas yra Mobius MobiCT-32. Šio aparato gamintojo išimtinis atstovas Lietuvos Respublikos teritorijoje, turintis teisę prekiauti ir techniškai aptarnauti parduodamą įrangą, yra UAB „Tradintek“ (distributoriaus Brainlab Sales GmbH (Vokietija) 2014 m. rugsėjo 18 d. įgaliojimas UAB „Tradintek“). Prašyme Tarnybai taip pat nurodyta, kad įgyvendinant Projektą, Perkančioji organizacija ketina įsigyti ir skaitmeninį stacionarų rentgeno aparatą, bei nurodė, kad tam tikri minėtam rentgeno aparatui keliami reikalavimai yra ypatingai svarbūs. Vienas svarbiausių rentgeno aparato pajėgumą nurodančių aspektų yra rentgeno vamzdžio anodo šiluminė temperatūra (siekiant tyrimus atlikti kokybiškai (tiksliai) ir greitai pacientams, kuriems nepakanka                            2–3 rentgenogramų, būtina minimali anodo šiluminė talpa turi būti mažesnė arba lygi 750 kHU). Taip pat labai svarbu ir tai, kad skaitmeninio stacionaraus rentgeno aparato keliamoji galia būtų ne mažesnė nei 300 kg tam, kad tyrimai galėtų būti atliekami pacientams su patologiniu viršsvoriu. Trečiasis reikalavimas – rentgeno vamzdžio vertikalaus judėjimo parametras, kuris būtinas rentgeno vamzdžio tiriamos srities atstumo nustatymui (rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimo kelias turi būti ne mažesnis kaip 180 cm). Atsižvelgus į nurodytus reikalavimus, keliamus skaitmeniniam stacionariam rentgeno aparatui, nustatyta, kad Projekto vykdymo metu vienintelis Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkantis skaitmeninis stacionarus rentgeno aparatas yra Multix Fusion (Siemens). Šio aparato gamintojo išimtinis atstovas Lietuvos Respublikos teritorijoje, turintis teisę prekiauti ir techniškai aptarnauti parduodamą įrangą, yra Siemens Osakeyhtiö (Siemens Aktiengesellschaft (Vokietija)                 2014 m. lapkričio 25 d. patvirtinimas). Įvertinusi susiklosčiusią situaciją, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo vykdyti mobilaus kompiuterinės tomografijos aparato Mobius MobiCT-32 viešąjį pirkimą iš konkretaus tiekėjo UAB „Tradintek“ bei skaitmeninio stacionaraus rentgeno aparato Multix Fusion (Siemens) viešąjį pirkimą iš konkretaus tiekėjo Siemens Osakeyhtiö neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis (2015 m. sausio 28 d. Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. 15-VP-108).

Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos numato, kad prekės neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos, „<...> jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas“. Pažymėtina, kad neskelbiamų derybų vykdymas yra Įstatymo išimtis, todėl sąlygos, leidžiančios atlikti pirkimus neskelbiamų derybų būdu, turi būti aiškinamos itin siaurai. Vadovaujantis Europos Teisingumo Teismo praktika, neskelbiamos derybos prašyme nurodytu pagrindu gali būti vykdomos tik tuo atveju, jei egzistuoja ne tik techninės, meninės ar su išskirtinių teisių apsauga susijusios priežastys, bet kartu turi būti tik vienintelis potencialus tiekėjas, o techninės ar meninės priežastys, dėl kurių pirkimo objektą gali pateikti vienintelis tiekėjas, turi įrodyti, kad joks kitas tiekėjas objektyviai negali pateikti perkančiajai organizacijai reikalingo pirkimo objekto (1994 m. gegužės 3 d. sprendimas byloje C-328/92, 2005 m. birželio 2 d. sprendimas byloje C-394/02).

Prašyme nurodytos aplinkybės, kad Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius mobilų kompiuterinės tomografijos aparatą Mobius MobiCT-32 bei skaitmeninį stacionarų rentgeno aparatą Multix Fusion (Siemens) gali patiekti tik konkretūs tiekėjai UAB „Tradintek“ ir Siemens Osakeyhtiö, Tarnybos nuomone, nėra pagrįstos bei apspręstos išimtinai techninių priežasčių ir jokių kitų alternatyvų nebuvimu, o pateikti dokumentai neįrodo, kad UAB „Tradintek“ ir Siemens Osakeyhtiö yra vieninteliai tiekėjai, galintys patiekti aukščiau nurodytus aparatus. Perkančiosios organizacijos nurodytos priežastys neatitinka Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytų pagrindų ir negali būti laikomos tinkamomis pagrįsti neskelbiamų derybų vykdymą, vadovaujantis minėtomis Įstatymo nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba pažymi, kad perkant Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius mobilų kompiuterinės tomografijos aparatą Mobius MobiCT-32 bei skaitmeninį stacionarų rentgeno aparatą Multix Fusion (Siemens) iš konkrečių tiekėjų (UAB „Tradintek“ ir Siemens Osakeyhtiö) būtų neužtikrintas Įstatymo 3 straipsnyje nustatytų lygiateisiškumo, skaidrumo principų laikymasis, nes dirbtinai būtų apribota kitų tiekėjų, galinčių pasiūlyti šias prekes, konkurencija.

Įvertinusi išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba neturi pagrindo sutikti, kad prašyme išdėstytomis aplinkybėms VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos vykdytų mobilaus kompiuterinės tomografijos aparato Mobius                   MobiCT-32 viešąjį pirkimą iš konkretaus tiekėjo UAB „Tradintek“ bei skaitmeninio stacionarus rentgeno aparato Multix Fusion (Siemens) viešąjį pirkimą iš konkretaus tiekėjo Siemens Osakeyhtiö neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir                              15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus			    Henrika Šileikė

vyriausioji specialistė

H. Šileikė, tel. (8 5)  219 7034, faks. (8 5)  213 6213,  el. p. Henrika.Sileike@vpt.lt