3 priedas

SPECIFINIŲ IgE NUSTATYMO PRIEŠ ALERGENŲ ŠALTINIUS IR MOLEKULINIUS ALERGENUS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGYJIMU PANAUDOS BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Produkto pavadinimas | Specialūs reikalavimai | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vnt. kaina be PVM,EUR | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specifinių alergenų nustatymo diagnostinis rinkinys | 1.1 Tyrimas skirtas kiekybiškai nustatyti žmogaus specifiniams IgE antikūnams prieš alergenų komponentus ir ekstraktus (ne mažiau 280 skirtingų analičių arba ne mažiau 110 ekstraktų ir 170 komponentų) bei pusiau kiekybiškai išmatuoti bendrą IgE. 1.2 Tyrimui turi būti naudojamas specialus antikūnų inhibitorius (anti-CCD), kad išvengti kliniškai nereikšmingų teigiamų tyrimo rezultatų. 1.3 Ekstraktai ir komponentai turi atitikti endeminėms medžių, žolių, pelėsinių grybų, namų dulkių ir maisto erkių, vabzdžių, gyvūnų, daržovių, vaisių, riešutų, grūdų, gyvūninės kilmės kito maisto (žuvies, jūros gėrybių) rūšims. 1.4 Reagentai turi būti nejautrūs hemolizės, lipemijos ir bilirubinemijos interferencijai. 1.5 Analitinis specifiškumas: turi būti nejautrus kitų klasių (IgA, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM) antikūnams. 1.6 Tyrimo analitinis jautrumas turi būti 0,3 kU/l arba jautresnis; matavimo ribos ne siauresnės kaip 0,3-50 kU/l | rinkinys | 72 | 5 500,00 | 396 000,00 | 415 800,00 | ALEX2 rinkinys 50-čiai tyrimų, katalogo Nr. 02-5001-01, MacroArray Diagnostics GmbH, Austrija, https://www.macroarraydx.com/products/alex | 1.1 Tyrimas skirtas kiekybiškai nustatyti žmogaus specifiniams IgE antikūnams prieš alergenų komponentus ir ekstraktus (viso 295 skirtingos analitės arba 117 ekstraktų ir 178 komponentai) bei pusiau kiekybiškai išmatuoti bendrą IgE.(ALEX2 IFU_LT(1 psl); ALEX2 alergenų sąrašas LT/EN 1.2 Tyrimui naudojamas specialus antikūnų inhibitorius (anti-CCD), kad išvengti kliniškai nereikšmingų teigiamų tyrimo rezultatų (ALEX2 IFU_LT 5 psl.) 1.3 Ekstraktai ir komponentai atitinka endemines medžių, žolių, pelėsinių grybų, namų dulkių ir maisto erkių, vabzdžių, gyvūnų, daržovių, vaisių, riešutų, grūdų, gyvūninės kilmės kito maisto (žuvies, jūros gėrybių) rūšis (ALEX2 alergenų sąrašas LT/EN) 1.4 Reagentai yra nejautrūs hemolizės, lipemijos ir bilirubinemijos interferencijai (ALEX2 IFU_LT 15 psl.) 1.5 Analitinis specifiškumas: nejautrus kitų klasių (IgA, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM) antikūnam (ALEX2 IFU_LT 15 psl.) 1.6 Tyrimo analitinis jautrumas yra 0,3 kU/l ;( ALEX2 IFU_LT 12 psl); matavimo ribos: 0,3-50 kU/l (ALEX2 I FU_LT 15 psl. |

Viso pasiūlymo kaina įskaitant PVM (5%): 415 800,00 Eur (keturi šimtai penkiolika tūkstančių aštuoni šimtai eur. 00 ct.)

ATITIKIMAS PAPILDOMIEMS  REIKALAVIMAMS:

Rinkinyje bus pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, skiedikliai, plovikliai, buferiai ir kitos priemonės, naudojamos pagal gamintojo rekomendacijas, tiekiamos pilnai sukomplektuotais rinkiniais.

Reagentai yra sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE ir IVD žyme visą sutarties laikotarpį (kartu su pasiūlymu būtina pateiktos CE-IVD sertifikavimą bei ženklinimą liudijančios galiojančių dokumentų kopijos).

Reagentų galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis kaip 6 mėn. (pateiktas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas)

Kartu su  reagentų rinkiniais bus pateiktos naudojimo instrukcijos bei saugos duomenų lapai lietuvių kalba (pateiktas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).

Tiekėjas garantuoja personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, reagentų ir kitų ekploatacinių medžiagų naudojimo klausimais visą sutarties laikotarpį (pateiktas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).

Komisijai pareikalavus, bus pateiktas reagentų rinkinio pavyzdys.

|  |  | 1 priedas |
| --- | --- | --- |
| PILNAI AUTOMATIZUOTOS SISTEMOS, SKIRTOS MULTIPLEKSINEI IN VITRO ALERGENŲ DIAGNOSTIKAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
|  | Modelis: MultiArrayXplorer 9k |  |
|  | Gamintojas: Macro Array diagnostics GmbH |  |
|  | Kilmės šalis: Austrija |  |
| Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| Pilnai automatizuota sistema, skirta multipleksinei in vitro alergenų diagnostikai - 1 vnt. |  | Pilnai automatizuota sistema MultiArray Xplorer 9k (MacroArray diagnostics GmbH, Viena, Austrija) |
| Paskirtis | Automatizuotas analizatorius, skirtas nustatyti alergenams specifinius IgE prieš alergenų komponentus ir ekstraktus bei bendrą IgE (ne mažiau nei 281 analitė vienam pacientui). | Automatizuotas analizatorius, skirtas nustatyti alergenams specifinius IgE prieš alergenų komponentus ir ekstraktus bei bendrą IgE, 296 analites vienam pacientui (žr. MAX 45_9k naudojimo instrukcija LT_pažymėta 6 psl.; ALEX2 informacinis lapelis LT_pažymėtas 16 psl.) |
| Komplektacija (priedai) | Kompiuteris, monitorius, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) ir kitos (neišvardintos techninėje specifikacijoje) pagalbinės priemonės, būtinos analizatoriaus darbui (pateikiant pasiūlymą konkursui, būtina išvardinti visą panaudai siūlomos įrangos komplektaciją, įskaitant ir papildomus (nenurodytus techninėje specifikacijoje) priedus). | Kartu su analizatoriumi pateikiama pilna komplektacija, būtina analizatoriaus darbui: kompiuteris, pelė, klaviatūra, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, spausdintuvas. |
| Prietaiso valdymas | Speciali, IVD sertifikuota kompiuterinė programa. | Prietaisas valdomas specialia, IVD sertifikuota kompiuterine programa "Raptor Server" (žr. Raptor server vartotojo instrukcija LT_pažymėta 3 psl.; Raptor Server CE EN_LT) |
| Jungtis su kompiuteriu | USB, Ethernet arba lygiavertė. | Jungtis su kompiuteriu - Ethernet. (žr. MAX 45_9k naudojimo instrukcija LT_pažymėta, 24 psl.) |
| Brūkšninių kodų skaitytuvas | Įrenginys turi integruotą brūkšninių kodų skaitytuvą. | Įrenginys turi integruotą brūkšninių kodų skaitytuvą. (žr. MAX 45_9k naudojimo instrukcija LT_pažymėta, 49 psl.) |
| Galimybė jungtis prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) | 1. Sistema pritaikyta jungimui prie LIS. 2. Tiekėjas privalo pasirūpinti, kad įranga tiekėjo lėšomis būtų pajungta duomenų siuntimui į LIS/HIS duomenų bazę, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | 1. Sistema pritaikyta jungimui prie LIS per API (žr. Raptor API tutorial and explanations 8 psl.) 2. Tiekėjas pasirūpins, kad kad įranga tiekėjo lėšomis būtų pajungta duomenų siuntimui į LIS/HIS duomenų bazę, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos (žr. tiekėjo įsipareigojimas dėl pajungimo į LIS) |
| Analizatoriaus našumas | Galimybė vienu metu ištirti ne mažiau nei 2810 analičių. | Analizatorius vienu metu ištiria 2960 analičių. (žr. MAX 45_9k naudojimo instrukcija LT_pažymėta 6 psl.; ALEX2 informacinis lapelis LT_pažymėtas 16 psl.) |
| Tyrimo rezultatų vertinimas | Tyrimo rezultatų vertinimas yra automatinis ir pateikiamas standartiniais kUA/L ir kU/L vienetais. Atsakymas pateikiamas su pirmine interpretacija. | Tyrimo rezultatų vertinimas yra automatinis ir pateikiamas standartiniais kUA/L ir kU/L vienetais. Atsakymas pateikiamas su pirmine interpretacija. (žr. ALEX2 informacinis lapelis LT_pažymėtas 2 psl; Raptor server vartotojo instrukcija LT_pažymėta 57 psl.) |
| Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopija). | Analizatorius žymėtas CE ženklu (žr. MAX 9k analizatoriaus CE EN_LT) |
| Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Išsami naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | Kartu su įranga pateikiama išsami naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis (žr. MAX 45_9k naudojimo instrukcija LT_pažymėta;MAX 45_9k naudojimo instrukcija EN_pažymėta; Tiekėjo įsipareigojimas pateikti instrukcijas) |
| Įrangos instaliavimas, personalo apmokymas | Tiekėjas turi nemokamai instaliuoti įrangą, pravesti detalų personalo mokymą darbui su siūlomu analizatoriumi (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas) | Tiekėjas nemokamai instaliuos įrangą, praves detalų personalo mokymą darbui su siūlomu analizatoriumi (žr. Tiekėjo įsipareigojimas įrangos instaliavimui ir mokymams) |
| Įrangos techninis aptarnavimas | 1. Tiekėjas turi užtikrinti įrangos techninį aptarnavimą darbo dienomis panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į LSMUL Kauno klinikas turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir per 72 valandas visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą, tiekėjas privalo per 72 val. sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus. 2. Įrangos techninis aptarnavimas ir remontas turi būti vykdomas nemokamai, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. (būtini atitinkami tiekėjo įsipareigojimai) | 1. Tiekėjas užtikrins įrangos techninį aptarnavimą darbo dienomis panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į LSMUL Kauno klinikas atvyks reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir per 72 valandas visiškai pašalins gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą, tiekėjas per 72 val. sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeis lygiaverte arba sudarys sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus. 2. Įrangos techninis aptarnavimas ir remontas bus vykdomas nemokamai, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieks techninę priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. (žr. tiekėjo įsipareigojimas dėl techninio aptarnavimo) |