TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- ADO (aukšto dažnio osciliacinės ventiliacijos ) ir NO (azoto oksido) jungtis, tinkanti prie DPV aparato ACUTRONIC:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- kliniškai švari;

- atšakos ilgis ne trumpesnis kaip 40 cm;

- aparatinės atšakos spindis 15F – kūgio formos jungtis;

- įkvėpimo galas su trišake jungtimi, pritaikyta kvėpavimo kontūrui, tinkančiam aparatui Acutronic;

- medžiagos, naudojamos kontūrų ir jungčių gamyboje be latekso, be ftalatų (pažymėta simboliu);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- individualiame įpakavime.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Akiniai apsauginiai (su aukščiausios (I) optinės klasės skaidriais lęšiais):

- be latekso (pateikti tai patvirtinančius dokumentus arba simbolis ant pakuotės);

- neiškreipia spalvų;

- padengti nerasojančia ir nesibraižančia danga;

- ventiliuojamas nosies balnelis;

- reguliuojamo ilgio ir pakėlimo kampo, minkštos, gerai priglundančios akinių kojelės;

- atitinka EN 166:2001 arba lygiavertį standartą.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Brachibalionas su pripildymo sistema, skirtas užmauti ant ultragarsinio transrektalinio daviklio:

- be latekso (pateikti tai patvirtinančius dokumentus arba simbolis ant pakuotės);

- su pripildymo sistema;

- tinkantis ultragarsiniam transrektaliniam davikliui.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- EKG elektrodai, tinkami naudoti MR tyrimų patalpoje:

- suderinamas darbui MRT ( ženklinimas ant pakuotės);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- su geliu;

- be latekso, be PVC (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- nesterilūs;

- forma stačiakampė (dydis 4-4,5x3-3,2cm) arba apvali (Ø5cm ± 0,5cm);

- PE (poliuretano ar lygiavertės medžiagos) putų maišelis;

- neferomagnetinis  elektrodo vidurinis sluoksnis;

- daviklis – anglinis (dengtas Ag/AgCl).​

Orientacinis poreikis: 20 000 vnt.

- Endotrachėjiniai vamzdeliai spec. konfigūracijos veido ir akių operacijoms ID 3 (kablio formos):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- distalinio (trachėjos) galo briauna užapvalinta, netraumuojanti gleivinės;

- pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos;

- specialios „kablio“ formos;

- dydis ID 3 (kablio formos);

- distaliniame gale, dešinėje - angelė, proksimaliniame gale - sujungėjas;

- žemo spaudimo ir didelio diametro „slyvos“ formos mova (balionas);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Drenai silikoniniai nesterilūs:diametrai 0.5x0.7cm:

- nesterilūs;

- silikoniniai ar lygiavertės medžiagos;

- apirogeniški;

- diametras 0.5x0.7cm.

Orientacinis poreikis: 500 m

- Dubens fiksacijos įtvaras (vienkartinis):

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sudarytas iš dviejų dalių (tvirto audinio diržo ir užsegimo juostos - velkro ar lygiavertės);

- be metalo ir latekso (pažymėta simboliu arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- pritaikytas atliekant kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimus;

- svoris iki 350 g;

- dydis 143±2 cm x 20±1x 0,7±0,1cm (ilgis x plotis x storis);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 5 vnt.

- Gastrostomos įvedimo plėtiklis  24 Fr:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- plėtiklio ilgis 20 ± 1 cm;

- su 0,035 ± 0,001 colio anga vielos pravedimui;

- movos ilgis 13 ± 1 cm;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 8. | 24 Fr | 10 |

- Indikatorinės juostelės makšties pH nustatymui:

- juostelės – testai turi apimti nuo ˂ 3,8 iki 7,0 pH skalę;

- juostelės 4 - 6 mm pločio ir 60 - 100 mm ilgio su indikatorinėmis zonomis viename jų gale;

- indikatorinė zona sugraduota: ˂ 3,8 / 3,8 / 4,1 / 4,4 / 4,6 / 4,8 / 5,1 / 5,4 / 7,0;

- juostelės pagamintos iš tvirtesnio, nesuyrančio popieriaus arba plastmasės, celiuliozės, arba lygiavertės medžiagos;

- juostelių pakuotė 25-200vnt., kiekviena juostelė supakuota hermetinėje plastiko ar lygiavertės medžiagos pakuotėje, lengvai išimamos naudojant jas po vieną mėginį.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

10.-11. Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri:

- plokštelės lipnioji dalis - hidrokoloidinė;

- plokštelė – plonėjančiais kraštais (storesnė prie stomos ir palaipsniui plonėjanti į kraštus), t.y. plokštelė išgaubta;

- plokštelės storis : 0,7 –0,3 mm

- ant plokštelės apsauginės plėvelės turi būti milimetrais pažymėtos plokštelės kirpimo vietos, galimybė iškirpti skylę iki 45-47 mm ir 70-80 mm;

- išmatų surinktuvo maišelis permatomas arba matinis su langeliu;

- maišelio kraštas užlydytas dviguba siūle;

- 3 sluoksniai: 2 plėvelės sluoksniai ir 1 prie odos besiliečiantis neaustinės medžiagos sluoksnis;

- išmatų surinktuvo maišelio ištuštinimo galimybės: daugkartinis gnybtas, vienkartiniai spaustukai arba lipnus užsegimas.

| Poz.Nr. | Dydis (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 10. | 45-47 | 100 |
| 11. | 70-80 | 100 |

12. Kapsulės tempimo žiedas su kilpele fiksavimui prie akies obuolio sienelės:

- pagamintas iš modeliuoto polimetilmetakrilato arba lygiavertės medžiagos;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- kapsulės tempimo žiedo diametras 13,0;

- papildoma fiksacinė kilpelė su angele yra plokštumoje, lygiagrečioje kapsulės tempimo žiedo plokštumai ir ji nutolusi nuo jos 0,25 ± 0,01 mm;

- fiksacinė kilpelė:

- dešinėje žiedo pusėje;

- dešinėje ir kairėje žiedo pusėse;

- kairėje žiedo pusėje;

- kapsulės tempimo segmento dydžiai:

- 4,75± 0,01 mm ;

- 5,0 ± 0,01 mm;

- 5,5± 0,01 mm;

- kapsulės tempimo žiedas supakuotas po vieną;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

13. Kateteriai išoriniai, vyriški, prezervatyvo tipo:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- atviru galu;

- pagaminti iš silikono ar lygiavertės medžiagos su lipnia hidrokoloidine ar lygiaverte juostele;

- skersmuo: 30 – 40 mm.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Kiuvetės inksto formos mažos:

- neaštriomis briaunomis;

- pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- daugkartinio naudojimo;

- atsparios dezinfekcinėms medžiagoms;

- atsparios aukštai temperatūrai.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 14. | Maža (talpa 100 ml, ilgis – 160 ± 0,1 mm, gylis – 30 ± 0,1 mm) | 200 |

- Maišeliai pooperaciniai skaidrūs:

Sudaryti iš:

- plokštelės;

- maišelio;

- turinio išleidimo angos;

Plokštelė:

- lipni, klijuojama prie kūno, padengta hidrokoloidine ar lygiaverte medžiaga, pasižyminti hipoalerginėmis savybėmis ir yra saugi odai;

- centre plokštelės yra pradinė iškirpta anga 8 ± 2 mm;

- maksimali iškirpimo anga iki 90 mm;

Maišelis:

- priekinė maišelio pusė skaidri;

Išleidimo antgalis:

- išleidimo anga turinio išleidimui su lipniu ar lygiaverčiu uždarymu.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

- Mikro šuntas, skirtas glaukomos chirurgijai:

- pagaminta iš  biologiškai suderinamos, sintetinės polimerinės (SIBS, ang. styrene-block-isobutylene-block-styrene) ar lygiavertės medžiagos;

- ilgis: 8,5± 0,1 mm;

- bendras skersmuo turi būti 350±1,0 µm;

- vidinio kanalo skersmuo turi būti 70± 1,0 µm;

- distaliniame 3±0,1 mm atstumu plokštelės, kurios stabilizuoja implantą odenos tunelyje;

- kartu vienkartinių medžiagų rinkinys:

- peilis, padedantis suformuoti 1 mm odenos tunelį;

- implanto vietos žymeklis;

- 25G adata;

- 23G kaniulė;

- sterilūs (simboliai ant pakuočių);

- vienkartiniai (pažymėta simboliais);

- su numatyta pakuočių atidarymo vieta;

- ant pakuočių pažymėta produktų pagaminimo datos ir galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- -21. Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- individualioje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- lateksinis ar lygiavertės medžiagos nosies balionas;

- padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze ar lygiaverte medžiaga, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį;

- su lateksine ar lygiaverte pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu;

- įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos;

- lengvai įdedamas į nosį ir išimamas;

- su „drugelio“ tipo apsauga, kad neįtraukti į nosies vidų.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (cm) ± 0,1 mm | Viengubas/dvigubas | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | 5,5 | Viengubas | 50 |
| 18. | 7,5 | Viengubas | 50 |
| 19. | 5,5 | Dvigubas | 20 |
| 20. | 7,5 | Dvigubas | 20 |
| 21. | 9,0 | Viengubas | 50 |

- Poliuretano putų ar lygiavertės medžiagos tvarstis su išpjova tracheostomai:

- skirtas suaugusiems;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- individualiame įpakavime;

- pagamintas iš hidrofilinių poliuretano arba lygiavertės medžiagos putų;

- užtikrina optimalų žaizdos sekreto pašalinimą;

- be latekso (pažymėta simboliu), ftalatų ir lipnių medžiagų;

- išpjova, palengvinanti kompreso uždėjimą ant tracheostominio vamzdelio;

- išmatavimai: 10 cm ± 2 cm x 10 cm x ± 2 cm;

- atitinka MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 6 500 vnt.

- -25. Rinkinys ileostominis:

- maišas dirbtinio pluošto ar lygiaverčio su atviru galu;

- lipnios plokštelės sudarytos iš pektino, želatinos ir natrio karboksimetilceliuliozės arba hidrokoloidinės medžiagos ar  lygiaverčių medžiagų su plastikiniu ar lygiaverčiu žiedu, ant kurio tvirtinamas maišelis;

- plokštelė netraumuojanti odos;

- sistema hermetiška;

- pakuotė sudaryta iš: plokštelės 10 vnt., ileostominiai maišeliai 30 vnt.

| Poz. Nr. | Angos iškirpimo diametras (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 23. | 45 mm ± 2 mm | 30 |
| 24. | 57 mm ± 2 mm | 30 |
| 25. | 70 mm ± 2 mm | 30 |

26. Stiletas su silikoniniu arba jam lygiaverčiu konektoriumi endotrachėjiniams vamzdeliams M, L, XL:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminti iš lankstaus nerūdijančio metalo;

- distalinis galas atraumatinis;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Ilgis | Endotrachėjiniam vamzdeliui diametrasØ | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | M | 38 cm±0,5 cm | 4,0-4,5 mm | 50 |
|  | L | 45 cm±0,5 cm | 5-6,5 mm |  |
|  | XL | 45 cm±0,5 cm | 7-11,0 mm |  |

27. Tracheostominiai vamzdeliai  7; 7,5;  8;  8,5;  9; 10:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- pagaminti iš silikonizuoto PVC ar lygiavertės medžiagos;

- permatomi;

- rentgenokontrastiniai;

- žemo slėgio mova;

- apvalus distalinis galas;

- išorinės dalies gale 15mm PVC ar lygiavertės medžiagos sujungėjas ir tvirtinimo plokštelė su pritaikyta lipnia juostele;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuoti po 1 vnt.

| Dydis Nr. | Vid.diametras (mm) | Išor.diametras (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7,0± 0,1 mm | 9,6± 0,5 mm | 2 300 |
| 7,5 | 7,5± 0,1 mm | 10,3± 0,5 mm |  |
| 8 | 8,0± 0,1 mm | 11,0± 0,5 mm |  |
| 8,5 | 8,5± 0,1 mm | 11,6± 0,5 mm |  |
| 9 | 9,0± 0,1 mm | 12,6± 0,5 mm |  |
| 10 | 10,0± 0,1 mm | 13,8± 0,5 mm |  |

28. Tracheostominiai vamzdeliai be manžetės (naujagimiams):

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš PVC, be DEHP;

- be latekso;

- su specialiai suformuotu linkiu, kuris neleidžia vamzdeliui persilenkti;

- lengvai prisitaiko prie paciento kaklo anatomijos;

- rentgenokontrastiškas;

- su standartiniu 15mm konektoriumi;

- turi tracheostominio vamzdelio skaidrią lanksčią tvirtinimo plokštelę;

- specialus tvirtinimo plokštelės dizainas, mažinantis stomos apatinės dalies dirginimą;

- vamzdelio išorėje nurodytas išorinis bei vidinis vamzdelio diametrai.

- komplekte yra tvirtinimo juostelė ir obturatorius;

- išorinis vamzdelio lenkimo kampas 120 laipsnių;

- dydis 3,0:  vidinis diametras 3,0 mm; išorinis diametras 4,8 mm, ilgis 30 mm;

- dydis 3,5:  vidinis diametras 3,5 mm; išorinis diametras 5,4 mm, ilgis 32 mm;

- supakuota po 1 vienetą;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz.Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 28. | CH3 | 30 |

29.-31. Tracheostominiai vamzdeliai be manžetės (vaikams):

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- pagaminti iš PVC (polivinilchlorido) be DEHP, arba lygiavertės medžiagos;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai įrodančius dokumentus);

- rentgenokontrastiniai;

- su specialiai suformuotu linkiu, kuris neleidžia vamzdeliui persilenkti;

- su standartiniu 15 mm konektoriumi;

- vamzdelio išorėje nurodytas dydis, bei išorinis ir vidinis vamzdelio diametrai;

- turi būti tracheostominio vamzdelio atvira tvirtinimo plokštelė su juostele (raišteliu);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis:

| Poz.Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 29. | CH4,5 | 40 |
| 30. | CH5 | 30 |
| 31. | CH5,5 | 20 |

32. Tubuliariniai tvarsčiai:

- lengvas,tubuliarinis cilindro formos tvarstis;

- skirtas pirminių tvarsčių fiksacijai bei kaip pamušalas po gipsiniu įtvaru;

- gali būti naudojamas drėgnam tvarstymui arba odos apsaugai;

- pagamintas iš viskozės ir elastano ar lygiaverčių medžiagų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- tvarstis nešerpetoja ir neyra naudojimo metu, karpomas;

- dydžiai pažymėti spalviniu kodavimu;

- atitinka MDR reglamentą 2017/745/EU.

| Poz. Nr. | Išmatavimai | Paskirtis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 32. | 10,75±0,75cmx10±0,1 m | Galūnėms, galvai, krūtinės ląstai | 30 |

# 33. Vienkartiniai kandikliai FeNO monitoravimo sistemai:

# - 	vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kandikliai turi būti suderinti su Vivatmo pro FeNO monitoravimo ar lygiaverte sistema (pateikti gamintojo patvirtinimą dėl suderinamumo);

- ilgis 50 ± 1mm;

- skersmuo 45 ±1mm;

- fiksavimo dalies skersmuo 25 ±1mm;

- su fiksatoriumi;

- pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.