## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 12 mėn. | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas, gamintojas | 1 mato vnt kaina be PVM | 1 mato vnt kaina su PVM | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur
1 | Ortopediniai siūlai raiščiams siūti | Siūlas 2# USP (5 EP) storio, nesirezorbuojantis, pagamintas iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, ilgis 95±5 cm, su adata, adatos pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, ne mažesniame diapazone nei atvirkščiai pjaunanti, apvali sustiprintu galu 26-27 mm, apvali sustiprintu galu 36-37 mm, tiesi. Siūlų spalvinis pasirinkimas pagal Ligoninės poreikį, ne mažesniame diapazone nei mėlynas, baltas/juodas, baltas, mėlynas/juodas. Sterilioje pakuotėje. | vnt. | 100
2 | Kelio sąnario raištinė fiksacinė sistema - sagos prie kryžminio raisčio | Sistema sudaryta iš: Raištinės sistemos (kilpos) iš #5 storio siūlų, pagamintų iš nesirezorbuojančio, aukštos molekulinės masės polietileno arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, veikiančių savaime užsiveržiančio mazgo principu. Titaninės arba lygiavertėsmedžiagos „sagos“ užapvalintomis briaunomis, su ertmėmis, skirtomis siūlo (kilpos) pravedimui (arba su iš anksto pravesta kilpa). „Saga“ ne mažiau kaip iš 3 dydžių, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį: a) ne mažiau kaip 2 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 11 ± 1 mm, turinti centruotą 4 ± 1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 4-7 mm skersmens kauliniams tuneliams; b) ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 14 ± 1 mm, turinti centruotą 7 ± 1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 7-9 mm skersmens kauliniams tuneliams; c) ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 20 ± 1 mm, turinti centruotą 9 ± 1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 9-13 mm skersmens kauliniams tuneliams. Sterili. | vnt. | 60
3 | Peties sąnario inkariniai implantai nestabilumo fiksacijai | Inkaras su vienu arba dviem #2 nesirezorbuojančiais ultra aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu arba lygiavertės medžiagos siūlais. Įvedamas įkalant ir užtraukiant. Su vienkartiniu metaliniu įvedikliu. Inkaro ištaukimo jėga ne mažiau 345N. Inkaro išmatavimai: skersmuo 1,7±0,1mm, ilgis 16±5 mm. | vnt. | 30
4 | Peties sąnario inkariniai siūlai sąnarinės lūpos fiksacijai | Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu; Inkaro išmatavimai: Ø1,8±0,1mm siūlinis implantas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos su silikoniniu padengimu, ilkaras baigiasi dviem skirtingų spalvų 1# ultra aukštos molekulinės masės polietileno arba lygiavertės medžiagos siūlais | vnt. | 50
5 | Nukreipiančioji viela raisčių plastikai | Ne mažiau kaip 5 vielų modifikacijoa, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį: 2,4±0,1 x 435 ± 10mm, distalinis galas su kiauryme siūlui pravesti, proksimalinis - aštrus, trokaro tipo. 2,4±0,1 x 311 ±10 mm, distalinis vielos galas su kiauryme siūlui pravesti, proksimalinis - smailėjantis grąžto tipo, su spygliuku pačiame gale. 2,4±0,1 x 280±10 mm distalinis vielos galas plokščias, proksimalinis - grąžto tipo. 4±1 mm, distalinis galas su uždara kilpele, proksimalinis - su peteliškės formos galu. 4 ±1mm, distalinis galas su atvira kilpele, proksimalinis - su su peteliškės formos galu. | vnt. | 50
6 | Kiršnerio viela | Pagaminta iš medicininio plieno arba lyiavertės medžiagos; vienas vielos galas trokaro tipo; vielos diametras 0,8-3,5 mm, ne mažiau kaip 12 skirtingų, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, ilgis nuo 150 iki 310 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, renkantis skirtingus vielos diametrus. | vnt. | 20
7 | Kanuliuoti, kompresiniai dvigubo sriegio (Herberto) sraigtai | Pagaminti iš titano arba titano lydinio; savisriegiai, be galvutės, diametras 2,5±0,1 mm, 4,3±0,3mm, 6,2±0,3mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; ilgis ne siauresniame intervale nei nuo 12 iki 38 mm, ilgėjant kas 2 mm. Spalviškai koduoti pagal diametrą. | vnt. | 200
8 | Šeiverio antgaliai
8.1 | antgalis - yla | Darbinė dalis trokaro tipo, lenkta 30-45 laipsnių kampu. Darbinėje dalyje išlendanti aštri adata mikrolūžių gydymui, gręžimo gylis 4-6 mm. Antgalis techniškai suderinamas su Arthrex šeiverio konsole ir rankena arba lygavertis piretaisas teikiams Ligonnei panaudai. | vnt. | 50
8.2 | antgalis aštria dantyta darbine dalimi | su apsauginiu landu, skirtas minkštųjų audinių skutimui; darbinis ilgis 70-130 mm; antgaliai tiesūs arba lenkti, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, diametrai 3,0±0,1mm, 3,5±0,1mm, 4,0±0,1mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Antgalis techniškai suderinamas su Arthrex šeiverio konsole ir rankena arba lygavertis piretaisas teikiams Ligonnei panaudai. | vnt. | 200
Viso 8 pirkimo daliai:
9 | Irigacijos sistema | Skirta plovimui, atliekant artroskopines operacijas, tinkanti Arhrex Dualwave aparatui, arba atitinkamų savybių aparatūra teikiama Ligoninei panaudai. Sterili, vienkartinė sistema, kurios ilgis ne trumpesnis nei 180cm, su spaustukais tėkmei reguliuoti, integruotu vienos eigos vožtuvu, Luer Lock jungtimis abiejuose galuose. Jungiasi prie dienai skirtus dalies. | vnt. | 400
10 | Švirkštai tinkantys kontrasto injektoriui Accutron CT-D | Švirkšto tūris 200 ±3ml, skirtas kontrastinės medžiagos ar izotoniniam natrio chlorido tirpalui supilti. Atlaikantis iki ir įskaitant 83 bar slėgį. | vnt. | 300
11 | Šalto pjovimo polipektominė kilpa | Sterili. Kilpa trijų skirtingų dydžių ir skirtingų formų vienoje kilpoje. Kilpos vielos diametras 0,25-0,3 mm, išorinis kateterio diametras ne didesnis nei 2,4 mm, darbinis ilgis ne trumpesnis nei 230 cm. Kilpų diametrai 10mm arba 15 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. | vnt. | 800 | Šalto pjovimo polipektominė kilpa Sterili. Kilpos vielos diametras 0,28 mm, išorinis kateterio diametras 2,4 mm, darbinis ilgis 230 cm. Kilpų diametrai 10mm ir 15 mm. EA-S24CS2310; EA-S24CS2315, Endoaccess/Alton | 8.96 | 9.408 | 7168 | 7526.4
12 | Šalto ir karšto pjovimo (hibridinė) polipektominė kilpa | Sterili, rotuojama 360 laipsnių kampu, kilpos vielos diametras 0,4±0,1 mm; išorinis kateterio diametras ne didesnis nei 2,4 mm, darbinis kateterio ilgis ne trumpesnis nei 230 mm. Kilpų diametrai 10mm arba 15 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. | vnt. | 200 | Karšto/Šalto pjovimo polipektominė kilpa Sterili, rotuojama, kilpos vielos diametras 0,3 mm; išorinis kateterio diametras 2,4 mm, darbinis kateterio ilgis 230 mm. Kilpų diametrai 10mm ir 15 mm EA-S24HS2310; EA-S24HS2315; EA-S24OS2310;EA-S24OS2315 Endoaccess/Alton | 10.9 | 11.445 | 2180 | 2289
13 | Vienkartinė sistema dozavimo pompai su greičio reguliatoriumi | Sterili, individualiai supakuota; be DEHP; supakuota po 1 vnt.; su tėkmės greičio reguliatoriumi; Luer-Lock jungtimi; ilgis ne trumpesnis nei 350 cm; turi tikri dozavimo pompai Nouvag DP30. | vnt. | 300
14 | Žarnelė vakuumui su filtru laparoskopinei pompai | Skirta sujungti atsiurbimo sistemą su atsiurbimo talpa. Žarnelėje yra apsauginis filtras. Tinkama naudoti trisdešimčiai dienų. Turi tikti Olympus laparoskopinei pompai LP100. | vnt. | 100