## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PACS IR WEB DICOM VIEWER PROGRAMINĖ ĮRANGA IR DIAGNOSTINĖS RADIOLOGŲ DARBO VIETOS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-07-31
Nr.: | 20250731-1
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "MedDream"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 306968708
Tiekėjo adresas (-ai): |  | K. Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100017118116
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Pardavimų projektų vadybininkas Viačeslav Afonin
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | +370 656 71698 info@meddream.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Tomas Dumbliauskas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Pardavimų projektų vadybininkas Viačeslav Afonin +370 656 71698 info@meddream.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | -
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1.1. | Programinė įranga vaizdų archyvavimui (PACS) | 1 | kompl. | 130000 | 130000 | "MedDream" UAB MedDream PACS Premium
1.1.1. | Programinės įrangos pavadinimas: Nurodyti | [5 empty] | MedDream PACS Premium
1.1.2. | Programinės įrangos gamintojas: Nurodyti | [5 empty] | "MedDream" UAB
1.1.3. | Kiekis skirtingų pajungiamų įrenginių: 100 vnt, | [5 empty] | 100 vnt
1.1.4. | Palaikoma operacinės sistemos versija: Programinė įranga turi dirbti Microsoft Windows Server Standard 2022 ir naujesnėse Microsoft Windows Server Standard operacinėje sistemoje | [5 empty] | Taip, programinė įranga dirba su Windows server 2022 ir naujesnėmis (Priedas 2 Garantinis raštas, psl. 1)
1.1.5. | Licencijavimas: Programinė įranga turi turėti licencijas ne mažiau kaip 100 skirtingiems prijungiamiems vaizdus generuojantiems įrenginiams | [5 empty] | Taip, siūloma licencija, kuri leidžia prijungti 100 skirtingų vaizdus generuojančius įrenginių (Priedas 2 Garantinis raštas, psl. 1)
1.1.6. | Atitikimas DICOM 3.0 standartui: Būtinas CR, DX, CT, US, MG, MR, NM, PT, RF, SC, XA, ECG tipų DICOM vaizdų palaikymas | [5 empty] | Taip, palaikomi visi išvardinti vaizdų tipai. (Priedas 1 MedDream PACS specifikacija, 1,3 psl.)
1.1.7. | Palaikomos funkcijos: Storage (C-STORE), query/retrieve (C-FIND), verification (C-ECHO), transfer (C-MOVE), storage commitment | [5 empty] | Taip, palaikomos Storage (C- STORE), query/retrieve (C- FIND), verification (C-ECHO), transfer (C-MOVE), storage commitment funkcijos (Priedas 1 MedDream PACS specifikacija, 1 psl.)
1.1.8. | Administravimo sąsaja: Būtina WEB sąsaja | [5 empty] | Taip, programinė įranga turi WEB administravimo sąsają. (Priedas 1 MedDream PACS specifikacija, 1 psl.)
1.1.9. | Vaizdų perdavimo technologijos: Ne mažiau kaip Implicit Little Endian, Explicit Big Endian, JPEG, JPEG-LS, RLE, 12-lead ECG Waveform Storage, General ECG Waveform Storage vaizdų perdavimo sintakses (Transfer Syntaxes) | [5 empty] | Taip, programinė įranga turi specifikacijoje nurodytas vaizdų perdavimo technologijas (Priedas 2 Garantinis raštas, psl. 1)
1.1.10. | Vaizdų suglaudinimo standartai: JPEG2000 Lossless (1.2.840.10008.1.2.4.90) JPEG 2000 Lossless Or Lossy (1.2.840.10008.1.2.4.91) JPEG-LS Lossless (1.2.840.10008.1.2.4.80) | [5 empty] | Taip, programinė įranga palaiko specifikacijoje nurodytus vaizdų suglaudinimo standartus (Priedas 2 Garantinis raštas, psl. 1)
1.1.11. | Palaikomi video standartai: MPEG2 (1.2.840.10008.1.2.4.100 MPEG2 Main Profile Main Level) ir MPEG4 (MPEG-4 AVC/H.264 BD-compatible High Profile / Level 4.1), MPEG4 MPEG4 AVC/H.264 (1.2.840.10008.1.2.4.102) video standartus | [5 empty] | Taip, programinė įranga palaiko specifikacijoje nurodytas video standartus (Priedas 2 Garantinis raštas, psl. 1)
1.1.12. | Darbo užduočių persiuntimas: Būtina galimybė persiųsti užduotis (DICOM Modality Worklist) diagnostiniams įrenginiams | [5 empty] | Taip, yra galimybė persiųsti užduotis diagnostiniams įrenginiams (Modality Worklist) (Priedas 1 MedDream PACS specifikacija, 1 psl.)
1.1.13. | Vaizdų persiuntimas: Galimybė persiųsti tyrimus į kitus vaizdų archyvus ar darbo stotis | [5 empty] | Taip, yra galimybė persiųsti tyrimus į kitus vaizdų archyvus ar darbo stotis. (Priedas 1 MedDream PACS specifikacija, 1 psl.)
1.1.14. | Tyrimų užkrovimas: Automatizuotas ankstesnių tyrimų iš ilgalaikių talpyklų ar operatyviosios atminties užkrovimas į vieną ar daugiau darbo vietų. | [5 empty] | Taip, galima automatizuotai užkrauti ankstesnius tyrimus iš ilgalaikių talpyklų ar operatyviosios atminties į vieną ar daugiau darbo vietų. (Priedas 1 MedDream PACS specifikacija, 1 psl.)
1.1.15. | Tyrimų saugojimas: Trumpalaikėse ir ilgalaikėse saugyklose, su automatizuotu perkėlimu į ilgalaikes saugyklas | [5 empty] | Taip, galima saugoti tyrimus trumpalaikėse ir ilgalaikėse saugyklose, su automatizuotu perkėlimu į ilgalaikes saugyklas. (Priedas 1 MedDream PACS specifikacija, 1 psl.)
1.1.16. | Tyrimų šalinimas: Automatizuotas šalinimas pagal suformuotus kriterijus, ne mažiau kaip tyrimo atlikimo laiko ir tyrimo tipo kriterijus | [5 empty] | Taip, galima automatizuotai šalinti tyrimus pagal atlikimo laiko ir tyrimo tipo kriterijus. (Priedas 1 MedDream PACS specifikacija, 1 psl.)
1.2. | Vaizdų peržiūros ir diagnostikos programinė įranga (web viewer) | 1 | kompl. | 26000 | 26000 | "MedDream" UAB MedDream Viewer Premium Version
1.2.1. | Programinės įrangos pavadinimas: Nurodyti | [5 empty] | MedDream Viewer Premium Version
1.2.2. | Programinės įrangos gamintojas: Nurodyti | [5 empty] | "MedDream" UAB
1.2.3. | Palaikomi mobilieji įrenginiai (planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai): - IOS įrenginiai („Safari“ naršyklė, „Chrome“ naršyklė); - Android įrenginiai („Chrome“ naršyklė) : Būtina | [5 empty] | Taip, palaikomi mobilieji įrenginiai (IOS su „Safari“ ar „Chrome“ naršyklėmis ir Android su „Chrome“ naršykle). (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 32.)
1.2.4. | Pagal ekrano dydį prisitaikanti vartotojo sąsaja planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams: Būtina | [5 empty] | Taip, vartotojo sąsaja prisitaiko pagal ekrano dydį. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 319-332.)
1.2.5. | Planšetinių kompiuterių, išmaniųjų telefonų ir asmeninių kompiuterių „Multi-Touch“ valdymas: Šviesumo lygis, Didinimas/mažinimas, Nešimas, Slinkimas, Matavimai: Būtina | [5 empty] | Taip, programinė įranga palaiko Planšetinių kompiuterių, išmaniųjų telefonų ir asmeninių kompiuterių „Multi-Touch“ valdymą: Šviesumo lygis, Didinimas/mažinimas, Nešimas, Slinkimas, Matavimai (Priedas 2 Garantinis raštas, psl. 1)
1.2.6. | Kelių monitorių palaikymas (iki 4 ekranų). Automatiškai sulygiuoti vaizdo peržiūros naršyklės langai pasirinktiems ekranams: Būtina | [5 empty] | Taip, palaikoma iki keturių monitorių ir naršyklės langai automatiškai sulygiuojami. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 262-268.)
1.2.7. | Palaikomi DICOM standarto duomenų tipai: Būtina: CR, DX, CT, ES, IO, XC, OT, OP, PX, RG, US, MG, MR, NM, PT, RF, SC, XA, ECG | [5 empty] | Taip, palaikomi visi išvardinti DICOM standarto duomenų tipai. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 42-43.)
1.2.8. | Diagnostinė programinė įranga veikia kaip klientinė serverinės programinės įrangos dalis ir yra skirta vaizdų diagnostinei peržiūrai ir vertinimui: Būtina | [5 empty] | Taip, MedDream yra diagnostinė programinė įranga veikianti kaip klientinė serverinės programinės įrangos dalis ir yra skirta vaizdų diagnostinei peržiūrai ir vertinimui. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 7.)
1.2.9. | Programinės įrangos konkurentinių vartotojų diagnostinių licencijų skaičius: 20 vnt. | [5 empty] | Taip, suteikiama licencija skirta prisijungti 20 vartotojų vienu metu. (Priedas 2 MedDream Garantinis raštas, psl. 1)
1.2.10. | Programinė įranga vaizdus atidaro tiesiogiai iš serverinės programinės įrangos duomenų bazės: Būtina | [5 empty] | Taip, vaizdai atidaromi tiesiogiai iš serverinės programinės įrangos duomenų bazės. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 7.)
1.2.11. | Tyrimų paieška pagal: - Paciento pavardę (Name); - Paciento ID (ID); - Tyrimo aprašą (Description); - Tyrimo datą (Date); - Užsakymą (Accession); - Įrengimo tipą (Modality); - Įrengimą (Source AE) : Būtina | [5 empty] | Taip, galima atlikti paiešką pagal paciento pavardę, paciento ID, tyrimo aprašą, datą, užsakymą (tyrimo laikas), įrenginio tipą, įrengimą (atsiųsta iš). (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 44.)
1.2.12. | Ankstesnių tyrimų paieška ir užkrovimas: Būtina | [5 empty] | Taip, galima atsidaryti ir ieškoti ankstesnius paciento tyrimus (paciento tyrimų istorija). (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 65-66.)
1.2.13. | Manipuliavimo vaizdais įrankiai: - Šviesumo ir kontrasto parametrų keitimas; - Vaizdo didinimas ir mažinimas; - Padidinimo stiklo funkcija; - Nešimas; - Pasukimas; - Originalaus dydžio vaizdo ir viso vaizdo rodymas. : Būtina | [5 empty] | Taip, galima keisti šviesumo ir kontrasto parametrus, didinti ir mažinti vaizdą, yra padidinimo stiklo, nešimo, pasukimo, originalaus dydžio ir viso vaizdo rodymo funkcijos (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 46, 68-89.)
1.2.14. | Šviesumo lygis: - Šviesumo nustatymas; - Kontrastas; - Pilkumo tonų inversija; - Filtrai. : Būtina | [5 empty] | Taip, galima nustatyti šviesumo lygį, kontrastą, inversiją ir automatinius filtrus. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 68- 70.)
1.2.15. | VOI LUT funkcija: Būtina | [5 empty] | Taip yra VOI LUT funkcija (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 69.)
1.2.16. | Svarbiausi objektai (svarbiausi vaizdai): programinė įranga leidžia pažymėti įdomiausius atvejus ir išsaugoti juos vėlesnei peržiūrai: Būtina | [5 empty] | Taip, yra esminių objektų įrankis, leidžiantis pažymėti įdomiausius atvejus ir išsaugoti juos vėlesnei peržiūrai (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 186- 189)
1.2.17. | Galimybė atlikti ilgio, kampo, Cobb kampo, apskritimo ir pasirinktos srities matavimus. Vaizdo matavimo įrankiai: - Intensyvumas (HU); - Atstumas; - Kampas; - Polilinija; - Kreivės ilgis; - Perimetras; - Plotas; - Tūris; - Greičio integralas laiko atžvilgiu; - Rodyti kampus; - Standartinio nuokrypio matavimai : Būtina | [5 empty] | Taip, yra galimybė atlikti ilgio (linija), kampo, Cobb kampo, apskritimo, pasirinktos srities, intensyvumo (HU), atstumo, polilinijos; kreivės ilgis, perimetras, ploto, tūrio, greičio integralo laiko atžvilgiu, kampų rodymo, standartinio nuokrypio matavimai. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 125- 180.)
1.2.18. | Programinė įranga turi turėti matavimo kalibravimo funkciją: Būtina | [5 empty] | Taip, sistema turi kalibravimo funkciją. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 178.)
1.2.19. | Spalvų filtrai: programinė įranga turi turėti spalvų filtro (raudonos, žalios, mėlynos ar jų derinio) taikymo rodomam vaizdui funkciją: Būtina | [5 empty] | Taip, yra spalvų filtrai (kanalai) (raudonos, žalios, mėlynos ar jų derinio) taikymo rodomam vaizdui funkcija (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 76-77.)
1.2.20. | Pozitronų emisijos tomografijos (PET-CT) suliejimo funkcija: galimybė sulieti PET ir CT tipų serijas taip susiejant radioformacinių preparatų susitelkimo vietas su anatomine paciento struktūra ir galimybė valdyti sulietas serijas: - Šviesumo lygių nustatymas; - Nešimas; - Horizontalus ir vertikalus lygiavimas; - Spalvų schemų pasirinkimo galimybė : Būtina | [5 empty] | Taip, yra funkcija leidžianti sulieti PET-CT serijas ir galima keisti šviesumo lygį, nešti, lygiuoti, koreguoti spalvų schemas sulietuose vaizduose. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 107-108)
1.2.21. | Taikiklis: Taikiklis parodo pagrindinio tyrimo pasirinkto taško sankirtos taškus: Būtina | [5 empty] | Taip, yra taikiklio funkcija. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 118-119)
1.2.22. | Daugiakadriai vaizdai (Peržiūros režimas): programinė įranga turi turėti dinamiškų daugiakadrių vaizdų (tokių kaip ultragarso ar angiografijos) nuoseklaus atkūrimo funkciją. Būtina galimybė keisti atkūrimo greitį: Būtinas | [5 empty] | Taip, programinė įranga turi dinamiškų daugiakadrių vaizdų nuoseklaus atkūrimo funkciją ir galima keisti atkūrimo greitį. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 240-242)
1.2.23. | Struktūrizuotų ataskaitų rodymas (SR): programinė įranga turi turėti struktūrizuotų ataskaitų, kurios išsaugomos kaip DICOM SR, rodymo galimybę: Būtina | [5 empty] | Taip, programinė įranga turi struktūrizuotų ataskaitų, kurios išsaugomos kaip DICOM SR, rodymo galimybę (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 258-259)
1.2.24. | PDF formatu išsaugotų dokumentų rodymas: programinė įranga turi turėti PDF dokumentų, išsaugotų DICOM formatu rodymo galimybę: Būtina | [5 empty] | Taip, programinė įranga turi PDF dokumentų, išsaugotų DICOM formatu rodymo galimybę. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 259)
1.2.25. | Programinė įranga turi turėti tyrimo failų, kuriuose yra informacijos MPEG2 ir MPEG4 formatais, atkūrimo DICOM formatu galimybę: Būtina | [5 empty] | Taip, programinė įranga turi tyrimo failų, kuriuose yra informacijos MPEG2 ir MPEG4 formatais, atkūrimo DICOM formatu galimybę. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 260)
1.2.26. | Vaizdo įrašo peržiūra (MPEG2 ir MPEG4) ir valdymas: - Šviesumo lygiai; - Pasukimas; - Perkėlimas į ekrano dalį - Didinimas / mažinimas : Būtina | [5 empty] | Taip, programinė įranga turi Vaizdo įrašo peržiūrą (MPEG2 ir MPEG4) ir valdymas: - Šviesumo lygiai; - Pasukimas; - Perkėlimas į ekrano dalį - Didinimas / mažinimas (Priedas 2 Garantinis raštas 1 psl.)
1.2.27. | Programinė įranga turi turėti EKG matavimus: - EKG segmento trukmės sekundėmis; - amplitudės (mV), širdies susitraukimų dažnio; - QT, RR, QTc ir QRS ašies intervalai : Būtinai | [5 empty] | Taip, programinė įranga turi išvardintus matavimus. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 29)
1.2.28. | Programinė įranga turi turėti EKG palyginimo funkciją: Būtina | [5 empty] | Taip, programinė įranga turi EKG palyginimo funkciją (Priedas 2 Garantinis raštas 1 psl.)
1.2.29. | Miniatiūrų juosta: programinė įranga turi turėti patogią visų tyrimų vaizdų miniatiūrų juostą, kuri matoma miniatiūrų juostos vietoje: Būtina | [5 empty] | Taip, programinė įranga turi miniatiūrų juostą. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 244)
1.2.30. | Galimos miniatiūrų pozicijos: kairėje, dešinėje, viršuje, apačioje: Būtinai | [5 empty] | Taip, miniatiūrų juosta gali būti kairėje, dešinėje, viršuje, apačioje. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 244)
1.2.31. | DICOM failų peržiūra: galimybė matyti visą DICOM failuose esančią informaciją: Būtinai | [5 empty] | Taip, nurodoma DICOM failuose esanti informacija (antraštės, angl. DICOM tags). (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 301)
1.2.32. | Palaikomi ekrano išdėstymo formatai: 1x1, 1x2, 1x3, 2x1, 2x2, 2x3, 3x3, 2x4, 2x6. Programinė įranga turi leisti matyti ir palyginti 12 vaizdų vienu metu: Būtina | [5 empty] | Taip, galimi visi nurodyti išdėstymo formatai. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 83-89)
1.2.33. | Galimybė keisti informacines žymas: Būtina | [5 empty] | Taip, galima keisti informacines žymas (DICOM tags). (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 301)
1.2.34. | Galimybė dalintis nuasmenintais tyrimais antrinei išorės konsultantų konsultacijai: Būtina | [5 empty] | Taip, galima dalintis nuasmenintais tyrimais antrinei konsultacijai. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 231-235)
1.2.35. | Galimas kelių to paties ir/arba skirtingų pacientų tyrimų palyginimas. Nėra jokių palyginimui atidaromų tyrimų skaičiaus apribojimų: Būtina | [5 empty] | Taip, programinėje įrangoje galimas kelių to paties ir/arba skirtingų pacientų tyrimų palyginimas. Nėra jokių palyginimui atidaromų tyrimų skaičiaus apribojimų (Priedas 2 Garantinis raštas 1 psl.)
1.2.36. | Asmeniniams poreikiams pritaikytas kontekstinis meniu (paspaudus dešinį pelės mygtuką): Būtina | [5 empty] | Taip, yra kontekstinis meniu ir jį galima nusimanyti nustatymuose (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 53, 305-307)
1.2.37. | Asmeniniams poreikiams pritaikytas įrankių juostos meniu rodymui monitoriaus ekrane / mobiliojo telefono ekrane: Būtina | [5 empty] | Taip, nustatymuose galima keisti ir išsisaugoti įrankių juostos meniu funkcijas. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 305-307)
1.2.38. | Spartieji klavišai greitesniam veikimui: Būtina | [5 empty] | Taip, yra spartieji klavišai (greitieji mygtukai). (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 226-227)
1.2.39. | Anotacijų vaizde rašymas: Būtina | [5 empty] | Taip, galima rašyti anotacijas vaizde (tekstas funkcija) (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 165-166)
1.2.40. | Ekrano turinio tiesioginio dalijimosi režimas: Būtina | [5 empty] | Taip, galima įjungti tesioginio dalijimosi režimą , funkcija vadinasi "LiveShare" (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 233-235)
1.2.41. | Tyrimų persiuntimas į kitą DICOM standarto įrenginį: Būtina | [5 empty] | Taip, galima tyrimus persiųsti į kitą DICOM standarto įrenginį. (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 272-273)
1.2.42. | Tyrimų, serijų ir atskirų vaizdų eksportavimas DICOM, JPG, MP4, TIFF: Būtina | [5 empty] | Taip, programinė įranga turi tyrimų, serijų ir atskirų vaizdų eksportavimą DICOM, JPG, MP4, TIFF (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 274-277)
1.2.43. | Automatinio vaizdų išdėstymo (Hanging Protocol) funkcija: Būtina | [5 empty] | Taip, programinė įranga turi Hanging Protocol funkcija (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 312-318)
1.2.44. | Galimybė išsaugoti ekrane rodomo vaizdo kopiją kaip naują vaizdą DICOM formatu: Būtina | [5 empty] | Taip, programinė įranga turi galimybė išsaugoti ekrane rodomo vaizdo kopiją, funkcija vadinasi secondary capture (Priedas 3 MedDream_UM LT 8.6, psl. 58-59)
1.2.45. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Vartotojo instrukcija lietuvių arba anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba | [5 empty] | Taip, bus pateikta dokumentacija anglų ir lietuvių kalba. (Priedas 2 Garantinis raštas 2 psl.)
1.2.46. | Įrangos pristatymas, instaliavimo ir rangos darbai: Būtina. Tiekėjas savo lėšomis turi pristatyti, instaliuoti įrangą ir atlikti rangos darbus adresu: Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda Įrangos pristatymo, instaliavimo ir rangos darbai turi būti atlikti per 2 mėnesius po sutarties įsigaliojimo datos | [5 empty] | Taip, bus atlikti pristatymo, instaliavimo ir rangos darbai (Priedas 2 Garantinis raštas 2 psl.)
1.2.47. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis po įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo: 12 mėn. | [5 empty] | Taip, siūlomas 12 mėn. garantinio aptarnavimo laikotarpis (Priedas 2 Garantinis raštas 2 psl.)
1.2.48. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu: Būtina | [5 empty] | Taip, Programinė įranga paženklinta CE ženklu (Priedas 2 Garantinis raštas 2 psl.)
1.2.49. | Reikalavimai serverio resursams: Tiekėjas privalo pateikti duomenis kokie resursai ir jų parametrai reikalingi optimaliam PACS serverio darbui. PVZ.: 1 x VM Windows Server 2022 Standard serveris ¦ XX GB RAM ¦ X CPU cores ¦ X TB talpos SSD masyvas PACS ir web viewer programinei įrangai | [5 empty] | 1 x VM Windows Server 2022 Standard serveris ¦ 64 GB RAM ¦ 16 CPU cores ¦ 1 TB talpos SSD masyvas PACS ir web viewer programinei įrangai
1.3. | Kita programinė įranga | 1 | vnt. | 1170 | 1170 | Microsoft Windows Server 2022 Standard 64bit 16 Core License
1.3.1. | Microsoft Windows Server Standard 2022 64Bit English 16 Core DVD licencija | [5 empty] | Taip, bus suteikta Microsoft Windows Server 2022 Standard 64bit 16 Core Licensija (Priedas 2 Garantinis raštas 2 psl.)
1.4. | Integracijos | 1 | kompl. | 2000 | 2000 | "MedDream" UAB
1.4.1. | Integracija su Ligoninės informacine sistema (HIS): Būtina. Siūloma PACS programinė įranga turi turėti integracijos modulį (integration by HL7 or REST / XML interface) integracijai su ligoninės informacine sistema (HIS) | [5 empty] | Taip, bus atlikta integracija su ligoninės informacine sistema (HIS), siūloma programinė įranga turi integracijos modulį integracijai su ligoninės informacine sistema (Priedas 2 Garantinis raštas 2 psl.)
1.4.2. | Integracija su DI (AI) modeliais: Būtina. Siūloma PACS programinė įranga turi turėti galimybę centralizuotai integruoti trečių šalių DI (AI) vaizdinės radiologijos pagalbinius diagnozavimo įrankius | [5 empty] | Taip, bus atlikta integracija su DI modeliais, siūloma PACS programinė įranga turi galimybę centralizuotai integruoti trečiųjų šalių DI vaizdinės radiologijos pagalbinius diagnozavimo įrankius (Priedas 2 Garantinis raštas 2 psl.)
1.5. | Papildomos vystymo valandos | 50 | val. | 120 | 6000 | "MedDream" UAB
1.5.1. | PO prašo pateikti valandinį įkainį papildomoms PACS ir web viewer programinės įrangos vystymo valandoms (PO neįsipareigoja sutarties galiojimo metu jų išpirkti) | [5 empty] | Valandinis įkainis papildomoms PACS ir web viewer programinės įrangos vystymo valandoms yra 120,00 eurų (šimtas dvidešimt eurų 00 centų) sutarties galiojimo laikotarpiu. (Priedas 2 Garantinis raštas 2 psl.)
|  |  |  | Suma be PVM | 165170
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 34685.7
|  |  |  | Suma su PVM | 199855.7

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | -
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | -
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Tomas Dumbliauskas
3407 2025-06-26 15:48:02