## Sheet1
Pirkimas: Endoskopų plovimo mašinos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai)
Nr. | Pavadinimas | Kiekis |  | Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
1.1. | Automatinė endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių) | 2 | vnt. | ETD Basic PAA | Automatinė endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu . Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.1
1.1.1. | Vienu metu galima plauti - dezinfekuoti ≥ 2 lanksčius endoskopus |  |  |  | Vienu metu galima plauti - dezinfekuoti 2 lanksčius endoskopus. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.13
1.1.2. | Valdymas lietimui jautriu ekranu |  |  |  | Valdymas lietimui jautriu ekranu. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.13
1.1.3. | Valdymo ekrane pateikiama informacija: 1. Pasirinkta programa; 2. Ciklo parametrai; 3. Pranešimas apie ciklo pabaigą; 4. Pranešimai apie užfiksuotas klaidas bei įrangos gedimus |  |  |  | Valdymo ekrane pateikiama informacija: 1. Pasirinkta programa; 2. Ciklo parametrai; 3. Pranešimas apie ciklo pabaigą; 4. Pranešimai apie užfiksuotas klaidas bei įrangos gedimus. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.17-18
1.1.4. | Endoskopų hermetiškumo testas. Ciklo pradžioje sistema atlieka sandarumo testą |  |  |  | Endoskopų hermetiškumo testas. Ciklo pradžioje sistema atlieka sandarumo testą. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.15
1.1.5. | Integruotas arba komplektuojamas kartu spausdintuvas proceso ataskaitai spausdinti |  |  |  | Kartu komplektuojamas spausdintuvas proceso ataskaitai spausdinti. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.19, 35
1.1.6. | Duomenų kaupimas atmintyje bei galimybė juos eksportuoti |  |  |  | Duomenų kaupimas atmintyje bei galimybė juos eksportuoti. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.19
1.1.7. | Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinoje turi būti galimybė naudoti neperdirbamos dezinfekcijos priemones (pvz.: (angl. single-shot), vienkartinė chemija). |  |  |  | Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinoje naudojamos neperdirbamos dezinfekcijos priemones (kiekvienam ciklui dozuojama vienkartinė chemija). Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.21
1.1.8. | Standartinio plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė ≤ 35 min. (Tiekėjams leidžiama pateikti gamintojo deklaraciją techninės specifikacijos 1.1.8. papunkčiui patvirtinti pasirašytą gamintojo saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu bei pateikti pasirašiusio asmens įgaliojimą, kad jis turi teisę gamintojo vardu patvirtinti siūlomo pirkimo objekto techninius parametrus, jeigu nėra galimybės techninės specifikacijos 1.1.8. papunktį pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais) |  |  |  | Standartinio plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė 33 min. Deklaracija del ciklo trukmes, psl.1
1.1.9. | Plovimo ir dezinfekcinė medžiagos: enziminis ploviklis ir/ar peracto rūgštis arba lygiavertės priemonės |  |  |  | Plovimo ir dezinfekcinė medžiagos: enziminis ploviklis ir peracto rūgšties pagrindo dezinfekantas ir aktyvatorius. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.22
1.1.10. | Įrenginio dangtis (durys): 1. Būtinas dangčio (durų) užrakinimas proceso metu; 2. Atidarymas kojiniu jungikliu (jei pakrovimas išviršaus) |  |  |  | Įrenginio durys užrakinimos proceso metu; 2. Pakrovimimas iš priekio, todėl kojinis jungiklis nereikalingas. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.8 ir 20
1.1.11. | Ploviklio, dezinfektanto sunaudojimas: 1.Ploviklis ir dezinfektantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo, mašina automatiškai dozuoja reikiama kiekį; 2.Vienam ciklui (kai yra du endoskopai)sunaudojama ≤ 70 ml ploviklio; 3.Vienam ciklui (kai yra du endoskopai)sunaudojama ≤ 500 ml dezinfektanto; |  |  |  | Ploviklio, dezinfektanto sunaudojimas: 1.Ploviklis ir dezinfektantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo, mašina automatiškai dozuoja reikiama kiekį; 2.Vienam ciklui (kai yra du endoskopai) sunaudojama 48 ml ploviklio; 3.Vienam ciklui (kai yra du endoskopai)sunaudojama 90 ml dezinfektanto; Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.21-22
1.1.12. | Uždara vieta skirta ploviklio, dezinfektantų talpoms įrenginyje |  |  |  | Uždara vieta skirta ploviklio, dezinfektantų talpoms įrenginyje. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.16
1.1.13. | Vandens sunaudojimas vienam ciklui ≤ 50 l. |  |  |  | Vandens sunaudojimas vienam ciklui 39 l (ciklo metu išplaunami 2 endoskopai). Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.21
1.1.14. | Galimybė duris naudoti kaip padėklą pakrovimui/ iškrovimui (jei įrenginys pakraunamas iš priekio) |  |  |  | Yra galimybė duris naudoti kaip padėklą pakrovimui/ iškrovimui, naksimali apkrova 10 kg. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl. 8 ir 33
1.1.15. | Komplektuojami pajungimai / adapteriai endoskopų plovimui –dezinfekavimui, tinkantys prie įstaigoje turimų endoskopų: 1. Adapteris endoskopams EC590WL, EG-530WR - 1 vnt.; 2. Adapteris endoskopams EC-760-R-W/L, EG-720R - 1 vnt.; 3. Adapteris endoskopams CF-Q165L, CF-H185L, CF-Q145L, TJF-Q180V, GIF-Q145, GIF-H185, GIF-Q165 - 2 vnt.; 4. Adapteris bronchoskopams BF-H1100, BF-1TH190, BF-P180, MAF-TM2 1 vnt.; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 1.1.15. papunkčio reikalavimams) |  |  |  | Komplektuojami pajungimai / adapteriai endoskopų plovimui –dezinfekavimui, tinkantys prie įstaigoje turimų endoskopų: 1. Adapteris endoskopams EC590WL, EG-530WR - 1 vnt.; 2. Adapteris endoskopams EC-760-R-W/L, EG-720R - 1 vnt.; 3. Adapteris endoskopams CF-Q165L, CF-H185L, CF-Q145L, TJF-Q180V, GIF-Q145, GIF-H185, GIF-Q165 - 2 vnt.; 4. Adapteris bronchoskopams BF-H1100, BF-1TH190, BF-P180, MAF-TM2 1 vnt. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.24-32, Deklaracija del komplektacijos, psl.1
1.1.16. | Mašinos plotis ≤ 100 cm |  |  |  | Mašinos plotis 898 mm. Bukletas_Pirkimo dalis Nr.1, psl.13
1.1.17. | Komplektacija:1. Vandens ir kanalizacijos pajungimo detalių rinkinys; 2. Vandens paruošimo įranga (į mašiną paduodamo vandens minkštinimo ir filtravimo sistema); 3. Ploviklio, dezinfekcinio tirpalo, aktyvatoriaus (jei įrenginiui privaloma) komplektas ne mažiau nei po 10 litrų; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti atitiktį techninės specifikacijos 1.1.17. papunkčio reikalavimams) |  |  |  | Komplektacija:1. Vandens ir kanalizacijos pajungimo detalių rinkinys; 2. Vandens paruošimo įranga (į mašiną paduodamo vandens minkštinimosistema); 3. Ploviklio, dezinfekcinio tirpalo, aktyvatoriaus komplektas po 13,5 litrų. Deklaracija del komplektacijos, psl.1
1.1.18. | Prietaisas privalo atitikti EN ISO 15883 standartui ar lygiaverčiui (pateikti atitiktį patvirtinantį dokumentą) |  |  |  | Prietaisas atitinka EN ISO 15883 standartą. CE Deklaracija LT, psl.1-3