## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2025-06-11
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | UAB "Linea libera"
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 122145775
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT221457716
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT277044060001098913, AB SEB bankas, 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Produktų specialistas Sigitas Burinskas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorė Agnė Raslanė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Automatinis ląstelių skaičiuoklis | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Fluorescensinis ląstelių skaičiuoklis | Taip
| 3 pirkimo objekto dalis. Inkubatorius su orbitine purtykle | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Įrenginys krioprezervuotų ląstelių maišeliuose atšildymui | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Kvalifikuota endotoksino nustatymo įranga | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Maišyklė su volais | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Mikroplokštelių plovimo prietaisas | Taip
| 8 pirkimo objekto dalis. NKS analizatorius | Ne
| 9 pirkimo objekto dalis. Centrifugos rotorius | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Įgaliojimas Sigitui Burinskui_Konfidencialu |  |  |  | Taip
2 | UAB Linea libera EBVPD |  |  |  | Ne
3 | Deklaracija apie tiekėjo atsakingus asmenis |  |  |  | Ne
4 | Tiekejo deklaracija |  |  |  | Ne
5 | Gamintojo įgaliojimas instaliuoti, aptarnauti |  |  |  | Ne
6. | Techniniai dokumentai |  |  |  | Ne
7.
8.
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Produktų specialistas
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Sigitas Burinskas

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). Taikoma visoms pirkimo dalims:
1. Mokymai ≥ 3 Audinių banko ir ląstelių terapijos skyriaus darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinės valanda.
2. Personalo apmokymai vykdomi ne vėliau kaip per mėnesį nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Šis terminas įeina į bendrą 4 mėnesių prekių pristatymo terminą
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti ne piko valandomis, t .y. darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 14 val. iki 15 val.
10. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## SPECIAL REQUIREMENTS
SPECIAL REQUIREMENTS:
1. | The supplier must submit documents proving the compliance of the proposed equipment with the quality and technical requirements specified in the technical specification of the procurement documents: the supplier must submit catalogs prepared by the manufacturer and/or descriptions of the technical characteristics of the proposed equipment (if the manufacturer's catalog does not fully reflect the compliance of the proposed equipment with the requirements of the technical specification) (in pdf format ) with a translation into Lithuanian. In these documents, the supplier must graphically indicate (that is, visibly mark - mark in color and/or indicate with arrows, and/or underline) the specific places of the provided documents where the values of the required technical characteristics are described, and record which point of the technical requirements they meet. Also, the supplier must provide links to the manufacturer's website (if any), where the evaluators of the procuring organization could check the authenticity of the data provided (the links must be written in the catalogs or descriptions provided). The procuring organization has the right to demand the submission of originals of catalogs and technical descriptions, and if the supplier does not submit them - to reject the offer.
2. | For all specified materials and/or specific names, standards, types, etc. "or equivalent" applies. The supplier offering an equivalent product must prove in his offer by reliable means that the offered product is equivalent and meets the requirements of the technical specification.
3. | The offered goods must have a CE certificate or an EC declaration. The supplier must provide a copy of the CE certificate or EC declaration together with the delivered product. When submitting a copy of the EC declaration that the offered product will meet the required standards and regulations necessary for the product class, technical documents justifying the product's compliance with the required standards and regulations are also submitted.
4. | The supplier must be the manufacturer of the proposed equipment or an official authorized representative of the manufacturer of the proposed equipment, or must have a written agreement with such an authorized representative for the sale of this equipment and must submit a document confirming this with the proposal. The supplier must have the manufacturer's authorization to perform the installation and warranty service of the proposed equipment or must have a written agreement with another business entity that is authorized by the manufacturer to perform the installation and warranty service of this equipment. The supplier must deliver documents proving that he will execute the purchase agreement with the right to install and provide warranty service together with the goods.
5. | The offer price must include delivery of the equipment to the warehouse of the Vilnius University Hospital Santaros Klinikos, transportation from the warehouse to the installation site, installation (installation of the delivered technical equipment as required by the equipment manufacturer, installation of system software, operating system, specialized software), removal (disposal) of packaging materials remaining after installation, and personnel training.
6. | Warranty period
1. Not less than 24 months.
2. The warranty includes free repairs of the equipment, including the parts and materials required for repairs, as well as free technical maintenance at the periodicity recommended by the manufacturer, including the parts and materials required for technical maintenance. Claims do not apply to non-warranty failure cases where the equipment fails due to the fault of the user.
7. | Documentation is provided with the equipment
1. Instructions for use in Lithuanian or English,
2. Service documentation in Lithuanian or English.
3. Compendium of periodically performed technical maintenance (TP) works, with references to the manufacturer's technical operation documents. The regulation also specifies: the periodicity of the TP, work tools, parts and materials needed to perform the TP, and the duration of its work. If the manufacturer does not regulate TP - instead of the regulation, the Supplier submits a certificate that the manufacturer does not provide for TP.
4. Cleaning-disinfection instructions, which describe the cleaning-disinfection procedure and periodicity, a detailed list of materials and tools used.
8. | Staff training:
1. Training for ≥ 3 employees of the Molecular Medicine Department. Duration ≥ 1 academic hour.
2. Personnel training is carried out no later than one month from the date of signing the goods acceptance and delivery act. This period is included in the total 4 month delivery period of goods.
9. | Environmental requirements. In order to use less natural resources, the Parties agree not to prepare and use paper documents during the execution of the Agreement. All communications and documentation provided under this Agreement must be made in electronic form and provided via electronic means of communication. In exceptional cases, documents related to the execution of the Agreement may be submitted in paper format, if such format is required by legislation or the Customer indicates such necessity - in this case, recycled paper must be used that meets the minimum environmental protection criteria approved by the Minister of the Environment of the Republic of Lithuania in 2022. December 13 by order no. D1-401 "Regarding the approval of the list of Products for which environmental protection criteria are applicable to public procurement and procurement, the Environmental Protection criteria and the description of the procedure for applying the Environmental Protection criteria that procuring organizations and procuring entities must apply when purchasing goods, services or works.
10. | The power supply of the goods must comply with the electricity grid standards used in Lithuania.

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Fluorescensinis ląstelių skaičiuoklis
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Countess 3 FL Automated Cell Counter, Thermo Fisher Scientific
2 | Paskirtis | Ląstelių skaičiavimas, gyvybingumo vertinimas ir fluorescencinė ląstelių analizė | Ląstelių skaičiavimas, gyvybingumo vertinimas ir fluorescencinė ląstelių analizė Countess-3-Brochure.pdf 3-4 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
3 | Vienkartinės priemonės | Matavimams atlikti naudojamos vienkartinės plokštelės. Komplektacijoje turi būti pateikiama vienkartinių priemonių, kurių užtenka ne mažiau nei 500 mėginių matavimų. | Matavimams atlikti naudojamos vienkartinės plokštelės. Komplektacijoje pateikiama vienkartinių priemonių, kurių užteks 500 mėginių matavimų. Countess-3-manual.pdf 8 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
4 | Kamera | Optinis didinimas ne mažiau kaip 2,5 karto | Optinis didinimas 2,5 karto. Countess-3-manual.pdf 60 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
5 | Kanalai | Prietaisas turi šviesos lauko (angl. bright field) ir ne mažiau nei 2 fluorescenisnius kanalus | Prietaisas turi šviesos lauko (angl. bright field) ir 2 fluorescenisnius kanalus. Countess-3-Brochure.pdf 3 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
6 | Fluorescencijos kanalai | Įrenginys turi ne mažiau kaip du fluorescencijos kanalus, kurių sužadinimo ir emisijos intervalai atitinka GFP (žalias fluorescuojantis baltymas) ir PI (propidžio jodido) fluoroforų sužadinimo ir emisijos intervalus | Įrenginys turi du fluorescencijos kanalus, kurių sužadinimo ir emisijos intervalai atitinka GFP (žalias fluorescuojantis baltymas) ir PI (propidžio jodido) fluoroforų sužadinimo ir emisijos intervalus. Countess-3-Brochure.pdf 11,12 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
7 | Mėginio charakteristikos | Skaičiuojamų ląstelių dydis intervale ne mažesniame nei 5 µm - 60 µm, galima matuoti ląstelių koncentracija intervale ne mažesniame nei 1x10^5 - 1x10^7 ląstelių⁄mL | Skaičiuojamų ląstelių dydis intervale 4 µm - 60 µm, galima matuoti ląstelių koncentracija intervale 1x10^5 - 1x10^7 ląstelių⁄mL. .Countess-3-manual.pdf 60 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
8 | Vienam matavimui reikalingas mėginio tūris | Ne daugiau nei 10 μL | 10 μL .Countess-3-manual.pdf 60 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
9 | Vieno mėginio matavimo laikas | Ne ilgiau nei 30 s | 30 s .Countess-3-manual.pdf 60 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
10 | Valdymas | Spalvotu, liečiamu, prietaise integruotu ekranu | Spalvotu, liečiamu, prietaise integruotu ekranu. Countess-3-Brochure.pdf 9 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
11 | Programinė įranga | Atitinka 21 CFR Part 11 reikalavimus (arba lygiavertį) | Atitinka 21 CFR Part 11 reikalavimus Countess-3-Brochure.pdf 10 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
12 | Fokusavimas | Įrenginys turi automatinio fokusavimo funkciją visuose kanaluose | Įrenginys turi automatinio fokusavimo funkciją visuose kanaluose Countess-3-Brochure.pdf 3 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
13 | Rezultatai | Po matavimo turi būti pateikiama bendra koncentracija, gyvų ląstelių koncentracija, bei procentinė gyvų ląstelių dalis | Po matavimo pateikiama bendra koncentracija, gyvų ląstelių koncentracija, bei procentinė gyvų ląstelių dalis. Countess-3-Brochure.pdf 5 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
14 | Ląstelių žymėjimas | Kiekviena suskaičiuota ląstelė turi būti pažymėta arba apibraukta atitinkama spalva. Gyvos ląstelės turi būti pažymimos viena spalva, o negyvos – kita spalva. | Kiekviena suskaičiuota ląstelė yra apibraukta atitinkama spalva. Gyvos ląstelės pažymimos žalia spalva, o negyvos – raudona spalva. Countess-3-Broshure.pdf 5 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
15 | Protokolai | Kuriami ir išsaugomi nauji protokolai | Kuriami ir išsaugomi nauji protokolai .Countess-3-manual.pdf 14 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
16 | Duomenų formatai (arba lygiaverčiai) | Yra galimybė išsaugoti rezultatus ne mažiau nei trimis formatais: 1) Ląstelių paveikslą PNG formatu, 2) Statistinius rezultatus CSV formatu, 3) Bendrą rezultatų ataskaitą PDF formatu. | Yra galimybė išsaugoti rezultatus trimis formatais: 1) Ląstelių paveikslą PNG formatu, 2) Statistinius rezultatus CSV formatu, 3) Bendrą rezultatų ataskaitą PDF formatu. Countess-3-Brochure.pdf 9 psl
17 | Išorinės jungtys (arba lygiavertės) | Prietaisas turi turėti ne mažiau kaip dvi USB jungtis | Prietaisas turi dvi USB jungtis Countess-3-manual.pdf 9 psl www.thermofisher.com/order/catalog/product/AMQAF2000
18 | Patikra | Prietaisui turi būti atliekamas IQ/OQ pagal gamintojo reikalavimus ir pateikiami IQ/OQ protokolai per ne ilgesnį laikotarpį, nei 2 savaites nuo kvalifikavimo atlikimo. Priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas tik po to, kai pristatomi pasirašyti IQ/OQ protokolai. | Prietaisui bus atliekamas IQ/OQ pagal gamintojo reikalavimus ir pateikiami IQ/OQ protokolai per laikotarpį, 2 savaites nuo kvalifikavimo atlikimo. Priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas tik po to, kai pristatomi pasirašyti IQ/OQ protokolai.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 19856
|  | Suma be PVM, Eur | 19856
|  | PVM suma, Eur | 4169.76
|  | Suma su PVM, Eur | 24025.76
Grįžti į Pasiūlymas

## Pasiūlymų vertinimas_TS2
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 60;
2) Techniniai pranašumai (T) – 40;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=60
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40
Nr. | Parametrai | yra/nėra
T1 | Galimybė matavimams naudoti ne tik vienkartines priemones, bet ir daugiakartinę priemonę. Jei matavimo būdo pakeitimui reikalingos papildomos dalys, jos yra komplektacijoje. | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,40 | yra , Countess-3-brochure.pdf, 3 psl
T2 | Galimybė pakeisti arba papildomai įdėti papildomus fluorescencijos analizės optinius modulius. Yra ne mažiau nei 5 modulių pasirinkimai, kurių sužadinimo ir emisijos intervalai yra kitokie nei GFP (žalias fluorescuojantis baltymas) ir PI (propidžio jodidas) fluoroforų sužadinimo ir emisijos intervalai. Modulius gali pakeisti pats naudotojas, o pokytį įrenginys atpažįsta automatiškai. | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,40 | yra, Countess-3-brochure.pdf, 11 psl
T3 | Automatinis ląstelių praskiedimo ir persėjimo skaičiavimas | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,10 | yra Countess-3-brochure.pdf, 3 psl
T4 | Po suskaičiavimo yra galimybė keisti objektų dydžio ir apvalumo parametrus. Keičiant parametrus automatiškai realiu laiku perskaičiuojamas analizės rezultatas. | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,10 | yra, Countess-3-brochure.pdf, 8 psl
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X) *:
3. Kadangi siūlomo objekto T1-T4 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.40, T2 = L2 = 0.40, T3 = L3 = 0.10, T4 = L4 = 0.10. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
* | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nustatytomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis pirkime naudojamos santykinės pasiūlymų vertinimo formulės. Šiame konkrečiame pirkime naudojamos santykinės formulės yra tinkamiausias pasirinkimas, nes nustatyta, kad rinkoje yra didelė konkurencija. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai atliko simuliacijas ir nustatė, kad pirkime galinčių dalyvauti skirtingų tiekėjų pasiūlymų kainos gali smarkiai svyruoti. Būtent santykinės formulės naudojimas leis skaidriai ir objektyviai vertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, bei skatins tiekėjus teikti konkurencingus pasiūlymus. Santykinės formulės naudojimas skatins tiekėjus siūlyti prekes realiomis rinkos kainomis. Šiame pirkime pasiūlymų vertinimui nenaudojama absoliutinė formulė, nes ji nesudarys konkurencingų sąlygų tiekėjams, siūlantiems itin plataus kainų diapazono prekes, realiai konkuruoti. Santykinė formulė, skirtingai nei absoliutinė, skaidriau ir objektyviau leidžia tiekėjams prisitaikyti prie realių rinkos sąlygų ir sąžiningai konkuruoti. Šio pirkimo tikslas yra gauti geriausią kainą už perkančiajai organizacijai priimtiną kokybę. Būtent santykinės formulės naudojimas leis nustatyti laimėtoją, kuris siūlo optimaliausią, realią rinkos situaciją atspindintį, kainos ir kokybės santykį, net jei jo kaina nėra itin žema absoliučia prasme. Santykinės formulės naudojimas realiomis konkurencinėmis sąlygomis didina tiekėjų motyvaciją konkuruoti, nes tiekėjai žino, kad jų vertinimas priklausys nuo konkurentų, dėl to, jie labiau stengiasi mažinti pasiūlymo kainą. Vykdant pirkimą perkančiosios organizacijos pagrindinis tikslas ir yra vadovaujantis VPĮ 17 str. 2 p. 1 d. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai. Kadangi skirtingų tiekėjų pasiūlymai gali ženkliai skirtis, dėl to, santykinė formulė leis proporcingai paskirstyti balus neiškraipydama logikos, kuomet itin pigi prekė gauna neproporcingai didelį balą. Pirkimo sąlygas parengęs atsakingas perkančiosios organizacijos darbuotojas patvirtina, kad santykinė formulė užtikrins aktyviausią konkurenciją, nes perkančiosios organizacijos numanoma prekės rinkos vertė nėra išviešinama ir apibrėžiama iš anksto. 1 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
𝑇=(∑_(𝑖=1)^4▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## TS7
7 pirkimo objekto dalis. Mikroplokštelių plovimo prietaisas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Wellwash Versa Microplate Washer (5165010). Thermo Fisher Scientific
2 | Tinkamas mikroplokštelių formatas | 96 ir 384 šulinėlių mikroplokštelės | 96 ir 384 šulinėlių mikroplokštelės, Plovykles_vadovas, 14psl
3 | Plovimo buferio talpų skaičius | Ne mažiau nei 3 vnt. | 3vnt, Plovykles_vadovas, 14, 24psl
4 | Talpų tūriai | 1. Plovimo buferio talpos tūris ne mažesnis nei 2 litrai, | 1. Plovimo buferio talpos tūris ne mažesnis nei 2 litrai , Plovykles_vadovas, 24psl
|  | 2. Atliekų talpos tūris ne mažesnis nei 4 litrai. | 2. Atliekų talpos tūris ne mažesnis nei 4 litrai. Plovykles_vadovas, 24psl
5 | Plovimo tūrių diapazonas | 1. 96 šulinėlių mikroplokštelė: ne siauresnis nei 50-800 μl, | 1. 96 šulinėlių mikroplokštelė: 50-1000 μl (10μl žingsniu). Plovykles_vadovas. 70psl.
|  | 2. 384 šulinėlių mikroplokštelė: ne siauresnis nei 20-200 μl. | 2. 384 šulinėlių mikroplokštelė:20-300 μl. (10μl žingsniu). Plovykles_vadovas. 70psl.
6 | Plovimo antgaliai | Plovimo antgalis turi būti pritaikytas ne mažiau nei 8 šulinėlių plovimui vienu metu | Plovimo antgalis yra pritaikytas 2x8 šulinėlių plovimui vienu metu, Plovykles_vadovas, 24psl
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 7870
|  | Suma be PVM, Eur | 7870
|  | PVM suma, Eur | 1652.7
|  | Suma su PVM, Eur | 9522.7
Grįžti į Pasiūlymas

## Pasiūlymų vertinimas_TS7
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 70;
2) Techniniai pranašumai (T) – 30;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=70
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30
Nr. | Parametrai | yra/nėra
T1 | Spalvotas ekranas | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,20 | Yra spalvotas ekreanas, plovykles_vadovas, 41psl
T2 | Tiek plovimo buferio, tiek atliekų talpose įrengti skysčio lygio davikliai | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,20 | Yra lygio davikliai, plovykles_vadovas, 24psl
T3 | Mikroplokštelės daviklis, atpažįstantis ar plokštelė yra įstatyta ar ne | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,20 | Yra mikroplokštelės sensorius, plovykles_vadovas, 85psl
T4 | USB jungtis | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,20 | Yra USB jungtis, plovykles_vadovas, 30, 36psl
T5 | Suderinamumas su robotu | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,20 | Yra suderinamumas su robotu, plovykles_vadovas, 37psl
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X) *:
3. Kadangi siūlomo objekto T1-T5 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.20, T2 = L2 = 0.20, T3 = L3 = 0.20, T4 = L4 = 0.20, T5 = L5 = 0.20. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
* | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nustatytomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis pirkime naudojamos santykinės pasiūlymų vertinimo formulės. Šiame konkrečiame pirkime naudojamos santykinės formulės yra tinkamiausias pasirinkimas, nes nustatyta, kad rinkoje yra didelė konkurencija. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai atliko simuliacijas ir nustatė, kad pirkime galinčių dalyvauti skirtingų tiekėjų pasiūlymų kainos gali smarkiai svyruoti. Būtent santykinės formulės naudojimas leis skaidriai ir objektyviai vertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, bei skatins tiekėjus teikti konkurencingus pasiūlymus. Santykinės formulės naudojimas skatins tiekėjus siūlyti prekes realiomis rinkos kainomis. Šiame pirkime pasiūlymų vertinimui nenaudojama absoliutinė formulė, nes ji nesudarys konkurencingų sąlygų tiekėjams, siūlantiems itin plataus kainų diapazono prekes, realiai konkuruoti. Santykinė formulė, skirtingai nei absoliutinė, skaidriau ir objektyviau leidžia tiekėjams prisitaikyti prie realių rinkos sąlygų ir sąžiningai konkuruoti. Šio pirkimo tikslas yra gauti geriausią kainą už perkančiajai organizacijai priimtiną kokybę. Būtent santykinės formulės naudojimas leis nustatyti laimėtoją, kuris siūlo optimaliausią, realią rinkos situaciją atspindintį, kainos ir kokybės santykį, net jei jo kaina nėra itin žema absoliučia prasme. Santykinės formulės naudojimas realiomis konkurencinėmis sąlygomis didina tiekėjų motyvaciją konkuruoti, nes tiekėjai žino, kad jų vertinimas priklausys nuo konkurentų, dėl to, jie labiau stengiasi mažinti pasiūlymo kainą. Vykdant pirkimą perkančiosios organizacijos pagrindinis tikslas ir yra vadovaujantis VPĮ 17 str. 2 p. 1 d. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai. Kadangi skirtingų tiekėjų pasiūlymai gali ženkliai skirtis, dėl to, santykinė formulė leis proporcingai paskirstyti balus neiškraipydama logikos, kuomet itin pigi prekė gauna neproporcingai didelį balą. Pirkimo sąlygas parengęs atsakingas perkančiosios organizacijos darbuotojas patvirtina, kad santykinė formulė užtikrins aktyviausią konkurenciją, nes perkančiosios organizacijos numanoma prekės rinkos vertė nėra išviešinama ir apibrėžiama iš anksto. 1 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
𝑇=(∑_(𝑖=1)^5▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne