## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA. ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-10-28
Nr.: | 2025-10-28
Vieta: | Klaipėda
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „Osteca“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 300871049
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Danės g. 47, LT – 92108 Klaipėda
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100003238211
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A.s. Nr.LT397300010121261479, Bankas Swedbank, Banko kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Greta Vilkaitė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | gv@osteca.lt, +37063050613
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Arvydas Klovas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | Artroskopinės įrangos komplektas
1.1. | Vežimėlis įrangai: | 1 | vnt. | 3915 | 3915 | Ref. 101315 Smith&Nephew (JAV)
1.1.1. | ≥ 4 antistatiniai ratai, ne mažiau du iš jų fiksuojami; | [5 empty] | 4 antistatiniai ratai, du iš jų fiksuojami; Katalogas 1: 1,7 psl.
1.1.2. | ≥ 3 lentynos; | [5 empty] | 4 lentynos; Katalogas 1: 1 psl.
1.1.3. | Videokameros galvutės laikiklis; | [5 empty] | Videokameros galvutės laikiklis; Katalogas 1: 1, 6 psl.
1.1.4. | Kanalas įrangos laidams paslėpti; | [5 empty] | Kanalas įrangos laidams paslėpti; Katalogas 1: 1 psl.
1.1.5. | Centrinis el. jungiklis; | [5 empty] | Centrinis el. jungiklis; Katalogas 1: 1, 5 psl.
1.1.6. | Elektros maitinimo lizdai reikalingai įrangai pajungti (pilnos sistemos veikimo užtikrinimas); | [5 empty] | Elektros maitinimo lizdai reikalingai įrangai pajungti (pilnos sistemos veikimo užtikrinimas); Katalogas 1: 1 psl.
1.1.7. | ≥ 2 vnt. artikuliuojami laikikliai monitoriams (plokščiaekraniam ir valdymo įrenginio monitoriui). | [5 empty] | 2 vnt. artikuliuojami laikikliai monitoriams (plokščiaekraniam ir valdymo įrenginio monitoriui). Katalogas 1: 1, 7, 8 psl.
1.1.8. | Integruotas transformatorius, apsaugai nuo elektros įtampos šuolių. | [5 empty] | Integruotas transformatorius, apsaugai nuo elektros įtampos šuolių. Katalogas 1: 2 psl.
1.2. | Plokščiaekranis monitorius: | 1 | vnt. | 5985 | 5985 | FM-E3230D/DG, Foreseeson (Pranzūcija)
1.2.1. | Ekrano įstrižainė: ≥32 coliai; | [5 empty] | Ekrano įstrižainė: 32 coliai; Katalogas 2: 2, 22 psl.
1.2.2. | Vaizdo formatas: 16:9; | [5 empty] | Vaizdo formatas: 16:9; Katalogas 2: 20 psl.
1.2.3. | Raiška: 4K, ≥ (3840x2160) vaizdo elementų; | [5 empty] | Raiška: 4K, (3840x2160) vaizdo elementų; Katalogas 2: 2, 22 psl.
1.2.4. | Ryškumas : ≥500 cd/m2; | [5 empty] | Ryškumas : 800 cd/m2; Katalogas 2: 2, 22 psl.
1.2.5. | Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; | [5 empty] | Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; Katalogas 2: 1, 21 psl.
1.2.6. | Spalvų skaičius ≥1,05 mlrd.; | [5 empty] | Spalvų skaičius 1,07 mlrd.; Katalogas 2: 2, 22 psl.
1.2.7. | Pikselių tankis nemažiau 0,1700 x 0,1900 mm ribose | [5 empty] | Pikselių tankis 0,1845 x 0,1900 mm ribose. Katalogas 2: 2 psl.
1.2.8. | Monitoriaus svoris ≤13 kg.; | [5 empty] | Monitoriaus svoris 10,5 kg.; Katalogas 2: 2, 22 psl.
1.2.9. | Medicininės paskirties; | [5 empty] | Medicininės paskirties; Katalogas 2: 2 psl.
1.2.10. | Paviršiaus apdorojimas – apsauga nuo akinimo. | [5 empty] | Paviršiaus apdorojimas – apsauga nuo akinimo. Katalogas 2: 2, 22 psl.
1.3. | Vaizdo kameros galvutė su optikos prijungimo adapteriu, autoklavuojama: | 1 | vnt. | 9980 | 9980 | Ref. 72205058; 72200315 LENS4K, Smith&Nephew (JAV)
1.3.1. | Ultra aukštos raiškos 4 K (UHD4), ≥ 3 lustų; | [5 empty] | Ultra aukštos raiškos 4 K (UHD4), 3 lustų; Katalogas 3: 10 psl.
1.3.2. | .Raiška: ≥(3840 x 2160) vaizdo elementų; | [5 empty] | Raiška: (3840 x 2160) vaizdo elementų; Katalogas 3: 10 psl.
1.3.3. | Progresyvus skenavimas; | [5 empty] | Progresyvus skenavimas; Katalogas 3: 10 psl.
1.3.4. | Skaitmeninis priartinimas; | [5 empty] | Skaitmeninis priartinimas; Katalogas 3: 4 psl.
1.3.5. | ≥ 2 programuojami valdymo mygtukai; | [5 empty] | 3 programuojami valdymo mygtukai; Katalogas 3 : 4, 5 psl.
1.3.6. | Kameros galvutės svoris ≤0,7 kg, kameros galvutės kabelio ilgis ≥350 cm | [5 empty] | Kameros galvutės svoris 0,7 kg, kameros galvutės kabelio ilgis 366 cm. Katalogas 3: 10 psl.
1.4. | Vaizdo kameros valdymo įrenginys su integruotu šviesos šaltiniu ir vaizdo įrašymo įrenginiu: | 1 | vnt. | 9820 | 9820 | Ref. 72205059; LENS4K, Smith&Nephew (JAV)
1.4.1. | Ultra aukštos raiškos 4K valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopinių video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; | [5 empty] | Ultra aukštos raiškos 4K valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopinių video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; Katalogas5: 5 psl.
1.4.2. | Video įrašų kokybė: 4K ≥ (3840x2160) arba Full HD ≥ (1920x1080p); | [5 empty] | Video įrašų kokybė: 4K (3840x2160). Katalogas 5: 40 psl.
1.4.3. | Signalų išvestys: ≥ 1 vnt. HD-SDI arba lygiavertė; ≥ 3 vnt. 3G HD - SDI (4K) arba lygiavertė; ≥ 1 vnt. DisplayPort tipo jungtis; ≥ 2 vnt. USB tipo jungtis; | [5 empty] | Signalų išvestys: 1 vnt. HD-SDI; 4vnt. 3G HD - SDI (4K); 1 vnt. DisplayPort tipo jungtis; 2 vnt. USB tipo jungtis; Katalogas 5: 9 psl.
1.4.4. | Vaizdų įrašymas/perdavimas: Išoriniai kaupikliai USB; į planšetę. | [5 empty] | Vaizdų įrašymas/perdavimas: Išoriniai kaupikliai USB; į planšetę. Katalogas 7: 7, 8, 10 psl.
1.4.5. | Vaizdų įrašymas valdomas planšete ir/ar kameros galvos mygtukais; | [5 empty] | Vaizdų įrašymas valdomas planšete ir/ar kameros galvos mygtukais; Katalogas 6: 1 psl.
1.4.6. | Bevielis interneto ryšys; | [5 empty] | Bevielis interneto ryšys; Katalogas 5: 3, 5, 12 psl.
1.4.7. | Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui: ekrano įstrižainė ≥ 10“; Raiška ≥ 1920x1080 vaizdo elementų; Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas). | [5 empty] | Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui: ekrano įstrižainė 10,2“; Raiška 2160x1620 vaizdo elementų; Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas). Katalogas 10: 1 psl.
1.4.8. | Vizualizacijos režimai: ryškumas/fokusavimas, priartinimas, ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus. | [5 empty] | Vizualizacijos režimai: ryškumas/fokusavimas, priartinimas, ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus. Katalogas 5: 11, 33-35 psl. ir Katalogas 16: 2 psl.
1.4.9. | Integuotas LED tipo šviesos šaltinis; | [5 empty] | Integuotas LED tipo šviesos šaltinis; Katalogas 5: 5 psl.
1.4.10. | Lempos darbo laikas ≥ 30000 valandų; | [5 empty] | Lempos darbo laikas 30000 valandų; Katalogas 8: 1 psl.
1.4.11. | Maksimalus šviesos srauto intensyvumas nemažiau ≥ 1800 lumenų; | [5 empty] | Maksimalus šviesos srauto intensyvumas nemažiau 2500 lumenų; Katalogas 8: 1 psl.
1.4.12. | Maksimalus šviesos šaltinio skleidžiamas baltos šviesos atspalvis ≥7000˚ K | [5 empty] | Maksimalus šviesos šaltinio skleidžiamas baltos šviesos atspalvis 7500˚ K. Katalogas 8: 1 psl.
1.4.13. | Valdymas valdymo įrenginio monitoriumi arba kameros galvos mygtukais. | [5 empty] | Valdymas valdymo įrenginio monitoriumi arba kameros galvos mygtukais. Katalogas 9: 10 psl.
1.4.14. | Šviesolaidžių jungtys ≥ 4 konfigūracijų : Olympus, Richard Wolf, Storz, ACMI ir Smith&Nephew, arba pateikiamas atitinkamas adapteris | [5 empty] | Šviesolaidžių jungtys 4 konfigūracijų : Olympus, Richard Wolf, Storz, ACMI ir Smith&Nephew, arba pateikiamas atitinkamas adapteris. Katalogas 5: 20 psl.
1.5. | Vaizdo archyvavimo įrenginys | 1 | vnt. | 4258 | 4258 | Ref. UR-NEXT4KS, TEAC (Vokietija)
1.5.1. | Nuotraukų ir vaizdo įrašymo įranga, archyvatorius, komplektuojamas su artroskopine ar laparoskopine įranga; | [5 empty] | Nuotraukų ir vaizdo įrašymo įranga, archyvatorius, komplektuojamas su artroskopine ar laparoskopine įranga; Katalogas 12: 1-2 psl.
1.5.2. | Video įrašymo kokybė ≥4K; Nuotraukų ≥4K. | [5 empty] | Video įrašymo kokybė 4K; Nuotraukų 4K. Katalogas 12: 1-2 psl.
1.5.3. | Nuotraukų darymas vaizdo įrašymo metu; | [5 empty] | Nuotraukų darymas vaizdo įrašymo metu; Katalogas 12: 1-2 psl.
1.5.4. | Vidinė talpa - 2 TB arba pridedamas išorinis diskas; | [5 empty] | Vidinė talpa - 2 TB arba pridedamas išorinis diskas; Katalogas 12: 1-2 psl.
1.5.5. | USB 3.0 jungtis ≥4vnt. | [5 empty] | USB 3.2 jungtis 6vnt. Katalogas 12: 1-2 psl.
1.5.6. | Galimybė įrašyti iš 2 įrenginių vienu metu, taip pat transliuoti įrašą į 1 ar 2 įrenginius vienu metu. | [5 empty] | Galimybė įrašyti iš 2 įrenginių vienu metu, taip pat transliuoti įrašą į 1 ar 2 įrenginius vienu metu. Katalogas 12: 1-2 psl.
1.6. | Šeiverio konsolė | 1 | vnt. | 5360 | 5360 | Ref. 72200873, DYONICS POWER II Shaver System Control Unit, Smith&Nephew (JAV)
1.6.1. | Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms; | [5 empty] | Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms; Katalogas 13: 203 psl.
1.6.2. | Sistemos valdymas: Lietimui jautriu arba lygiaverčiu ekranu; Kojiniu jungikliu; Darbinio instrumento rankena; | [5 empty] | Sistemos valdymas: Lietimui jautriu ekranu; Kojiniu jungikliu; Darbinio instrumento rankena; Katalogas 13: 203, 204, 205 psl.
1.6.3. | Maksimalūs greičiai: rotacijos į priekį/atgal: ≥ 8000 aps./min.; osciliacijos: ≥ 3000 ciklų/min.; | [5 empty] | Maksimalūs greičiai: rotacijos į priekį/atgal: 10000 aps./min.; osciliacijos: 3000 ciklų/min.; Katalogas 14: 3, 10 psl.
1.6.4. | ≥ 2 jungtys instrumentų pajungimui; | [5 empty] | 2 jungtys instrumentų pajungimui; Katalogas 13: 203 psl.
1.6.5. | Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas; | [5 empty] | Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas; Katalogas 15: 8 psl.
1.6.6. | Sąsaja su artroskopine pompa. | [5 empty] | Sąsaja su artroskopine pompa. Katalogas 15: 3 ,17 psl.
1.7. | Šeiverio rankena | 3 | vnt. | 4800 | 14400 | Ref. 72200616, DYONICS POWER MAX ELITE, Smith&Nephew (JAV)
1.7.1. | Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; | [5 empty] | Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; Katalogas 14: 1 psl.
1.7.2. | Valdymas ≥2 mygtukais ant rankenos viršutinės dalies; | [5 empty] | Valdymas 3 mygtukais ant rankenos viršutinės dalies; Katalogas 14: 1 psl.
1.7.3. | Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) | [5 empty] | Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock). Katalogas 14: 11 psl.
1.7.4. | Autoklavuojama; | [5 empty] | Autoklavuojama; Katalogas 14: 12, 13,14, 17 psl.
1.7.5. | Rankena turi būti techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole. | [5 empty] | Rankena yra techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole. Katalogas 14: 1 psl.
1.8. | Artroskopinė optika, perduodanti 4K | 3 | vnt. | 1980 | 5940 | Ref. 72205154, Smith&Nephew (JAV)
1.8.1. | Vaizdo kryptis 30° | [5 empty] | Vaizdo kryptis 30°. Katalogas 4: 9 psl.
1.8.2. | Diametras 4 ±0,2 mm; | [5 empty] | Diametras 4 mm; Katalogas 4: 9 psl.
1.8.3. | Ilgis 160 ±10 mm; | [5 empty] | Ilgis 160 mm; Katalogas 4: 9 psl.
1.8.4. | Autoklavuojama. | [5 empty] | Autoklavuojama. Katalogas 4: 9 psl.
1.9. | Artroskopinė optika, perduodanti 4K | 2 | vnt. | 1980 | 3960 | Ref. 7205682, Smith&Nephew (JAV)
1.9.1. | Vaizdo kryptis 30° | [5 empty] | Vaizdo kryptis 30°. Katalogas 4: 6 psl.
1.9.2. | Diametras 2,7 ±0,2 mm; | [5 empty] | Diametras 2,7 mm; Katalogas 4: 6 psl.
1.9.3. | Ilgis 72 ±5 mm; | [5 empty] | Ilgis 67 mm; Katalogas 4: 6 psl.
1.9.4. | Autoklavuojama. | [5 empty] | Autoklavuojama. Katalogas 4: 6 psl.
1.10. | Didelio pratekamumo diagnostinė kaniulė | 3 | vnt. | 690 | 2070 | Ref. 72200829; Smith&Nephew (JAV)
1.10.1. | Dviejų vožtuvų, rotuojanti, tinkanti darbui su siūoloma optika pratekamumo artroskopinė kaniulė, tinkanti greito jungimo 4 ±0,2 mm diametro siūlomai optikai | [5 empty] | Dviejų vožtuvų, rotuojanti, tinkanti darbui su siūoloma optika pratekamumo artroskopinė kaniulė, tinkanti greito jungimo 4 mm diametro siūlomai optikai. Katalogas 17: 4, 7, 10 psl.
1.11. | Obturatorius diagnostinei kaniulei | 3 | vnt. | 223 | 669 | Ref. 4356; Smith&Nephew (JAV)
1.11.1. | Tinkantis didelio pratekamumo artroskopo kaniulei, distalinis galas bukas, konusinės formos | [5 empty] | Tinkantis didelio pratekamumo artroskopo kaniulei, distalinis galas bukas, konusinės formos. Katalogas 17: 4, 7, 10 psl.
1.12. | Šviesolaidis | 5 | vnt. | 682 | 3410 | Ref. 72204921; 72204924 Smith&Nephew (JAV)
1.12.1. | Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi. | [5 empty] | Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi. Katalogas 4: 13 psl.
1.12.2. | Ilgis ≥ 300 cm. | [5 empty] | Ilgis 304 cm. Katalogas 4: 13 psl.
1.12.3. | Išorinis diametras 4,0 -5,0 mm ±0.5 mm“. | [5 empty] | Išorinis diametras 4,0 -5,0 mm. Katalogas 4: 13 psl.
1.12.4. | Fibrooptinis. | [5 empty] | Fibrooptinis. Katalogas 3: 6 psl.
1.13. | Vielinis sterilizavimo krepšelis optikai | 3 | vnt. | 169 | 507 | Ref. 80.7551, PRO-MED (Vokietija)
1.13.1. | Vielinis, su dangčiu ir silikoniniais laikikliais optikai. Dydis 290 x 80 x 50 mm± 2mm | [5 empty] | Vielinis, su dangčiu ir silikoniniais laikikliais optikai. Dydis 290 x 80 x 50 mm. Katalogas 18: 600 psl.
1.14. | Sterilizavimo konteineris šviesolaidžiui, optikai, kaniulei ir obturatoriui | 3 | vnt. | 498 | 1494 | Ref. 80.6013 konteineris, 80.8133 kilimėlis, PRO-MED (Vokietija)
1.14.1. | Perforuotu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu, dydis 285 x 280 x 135 mm ±10 mm | [5 empty] | Perforuotu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu, dydis 285 x 280 x 135 mm. Katalogas 18: 592, 604 psl.
1.15. | Artroskopinis kobliacijos įrenginys su integruotu skysčių kontrolės moduliu | 1 | kompl. | 8160 | 8160 | WEREWOLF COBLATION System, ref. RF20000 Smith&Nephew (JAV)
1.15.1. | Darbinis dažnis 50/60 Hz; | [5 empty] | Darbinis dažnis 50/60 Hz; Katalogas 19: 50 psl.
1.15.2. | Temperatūrinis diapazonas nuo 20° C iki 60°C ±5°C. | [5 empty] | Temperatūrinis diapazonas nuo 20° C iki 60°C. Katalogas 19: 50 psl.
1.15.3. | Skystųjų kristalų ekranas, rodantis koaguliacijos ir abliacijos parametrus, intrasąnarinių skysčių temperatūrą, skysčių irigacijos lygį ir klaidų pranešimus. Galima valdyti planšetės pagalba. | [5 empty] | Skystųjų kristalų ekranas, rodantis koaguliacijos ir abliacijos parametrus, intrasąnarinių skysčių temperatūrą, skysčių irigacijos lygį ir klaidų pranešimus. Galima valdyti planšetės pagalba. Katalogas 19: 17-18,20,33 psl. Katalogas 21: 1 psl.
1.15.4. | Galimi režimai: rezekcija, kobliacija, bipolinė koaguliacija su hemostaze. | [5 empty] | Galimi režimai: rezekcija, kobliacija, bipolinė koaguliacija su hemostaze. Katalogas 19: 5 psl.
1.15.5. | Automatinis elektrodų atpažinimas ir optimizuoto darbo režimo parinkimas; | [5 empty] | Automatinis elektrodų atpažinimas ir optimizuoto darbo režimo parinkimas; Katalogas 19: 18 psl.
1.15.6. | Garsinis ir vizualus signalas, pranešantis apie viršytą nustatytą temperatūrą sąnarinėje ertmėje. | [5 empty] | Garsinis ir vizualus signalas, pranešantis apie viršytą nustatytą temperatūrą sąnarinėje ertmėje. Katalogas 19: 14 psl.
1.15.7. | Elektrosaugos reikalavimai pagal IEC/EN 60601-1, Klasifikacija pagal IEC/EN 60601-2-2. | [5 empty] | Elektrosaugos reikalavimai pagal IEC/EN 60601-1, Klasifikacija pagal IEC/EN 60601-2-2. Katalogas 19: 50 psl.
1.15.8. | Komplekte: Generatorius su laidu ir pedalu 1 vnt., Bipolinis kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas kelio ir peties artroskopijoms, su siurbimo funkcija, integruotu kabeliu. Darbinė dalis lenkta 90°, darbinės dalies diametras 3-4 mm (± 0,05 mm). 10 vnt. | [5 empty] | Komplekte: Generatorius su laidu ir pedalu 1 vnt., Bipolinis kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas kelio ir peties artroskopijoms, su siurbimo funkcija, integruotu kabeliu. Darbinė dalis lenkta 90°, darbinės dalies diametras 3,75 mm. 10 vnt. Katalogas 20: 1,5,6,8 psl.
1.16. | Skysčių valdymo pompa | 1 | komp. | 9790 | 9790 | Ref. 72205776, žarnelės: 72205772, 72205773, 72205354; 72205774, 72205765; DOUBLEFLO, Smith&Nephew (JAV)
1.16.1. | 1Ratukinio tipo; | [5 empty] | 1Ratukinio tipo; Katalogas 22: 1 psl.
1.16.2. | Su ekranu parametrų reikšmių atvaizdavimui; | [5 empty] | Su ekranu parametrų reikšmių atvaizdavimui; Katalogas 22: 1 psl.
1.16.3. | Reguliuojamas įtekėjimas ir ištekėjimas; | [5 empty] | Reguliuojamas įtekėjimas ir ištekėjimas; Katalogas 22: 1 psl.
1.16.4. | Slėgio lygis minimalus ≤10 mmHg, maksimalus ≥120 mmHg, reguliuojamas kas 5 mmHg. | [5 empty] | Slėgio lygis minimalus 10 mmHg, maksimalus 150 mmHg, reguliuojamas kas 5 mmHg. Katalogas 23: 50 psl.
1.16.5. | Komplekte žarnelių rinkinys irigacijai ≥ 30 vnt.; | [5 empty] | Komplekte žarnelių rinkinys irigacijai 30 vnt.; Katalogas 23: 54 psl.
1.16.6. | Komunikacija su šeiveriu. | [5 empty] | Komunikacija su šeiveriu. Katalogas 23: 7 psl.
1.16.7. | Komplekte: 5 pozicijų kojinis jungiklis pompos ir šeiverio valdymui; 20 vnt. sistemų pompai. | [5 empty] | Komplekte: 5 pozicijų kojinis jungiklis pompos ir šeiverio valdymui; 20 vnt. sistemų pompai. Katalogas 23: 54 psl.
1.17. | Automatinis dvigubas turniketas, su baterija ir stovu. Komplekte 3 skirtingų dydžių autoklavuojamos manžetės. | 1 | kompl. | 4142 | 4142 | Ref. Turniketas G10904; Stovas A10701; MANŽETĖS: GBDM103; GCDM104; GCDM107; DESSILLONS & DUTRILLAUX (Prancūzija)
1.17.1. | Jutiminio valdymo ekranas. | [5 empty] | Jutiminio valdymo ekranas. Katalogas 25: 1, 15 psl.
1.17.2. | Integruota PB arba lygiavertė tipo baterija. | [5 empty] | Integruota PB tipo baterija. Katalogas 25: 30 psl.
1.17.3. | Automatinis gidas displėjuje. | [5 empty] | Automatinis gidas displėjuje. Katalogas 25: 22 psl.
1.17.4. | Pilnai automatizuota įrenginio kontrolė. | [5 empty] | Pilnai automatizuota įrenginio kontrolė. Katalogas 25: 9, 15 psl.
1.17.5. | Audio ir vizualiniai signalai įspėja apie per žemą ar per aukštą slėgį, žemą baterijos įkrovimo lygį ir oro nutekėjimą. | [5 empty] | Audio ir vizualiniai signalai įspėja apie per žemą ar per aukštą slėgį, žemą baterijos įkrovimo lygį ir oro nutekėjimą. Katalogas 25: 25 psl.
1.17.6. | Sėgio reguliavimas nuo 0–100 mmHg (apatinė riba) iki ne mažiau kaip 550 mmHg (viršutinė riba), reguliuojamas žingsniu ne didesniu kaip 5 mmHg. Garsumas 45-85 dB. | [5 empty] | Sėgio reguliavimas nuo 0–100 mmHg (apatinė riba) iki 600 mmHg (viršutinė riba), reguliuojamas žingsniu ne didesniu kaip 5 mmHg. Garsumas 52 dB. Katalogas 25: 30 psl.
1.17.7. | Manžetės komplekte: Ilgis 61 ±1cm, plotis 6 ±1 cm; Ilgis 76 ±6 cm, plotis 10 ±2 cm; Ilgis 122 ±3 cm, plotis 10 ±4 cm. | [5 empty] | Manžetės komplekte: Ilgis 61 cm, plotis 6 cm; Ilgis 76 cm, plotis 10 cm; Ilgis 122 cm, plotis 10 cm. Katalogas 25: 33 psl.
1.17.8. | Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms. | [5 empty] | Įrangos paviršius yra atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms. Kartu su pasiūlymu pridedame sterilizacijos instrukcijas.
1.17.9. | CE ženklinimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams | [5 empty] | Yra. Tai įrodančius dokumentus pateikiame kartu su pasiūlymu.
1.17.10. | Garantinis aptarnavimas ≥ 24 mėn. | [5 empty] | Garantinis aptarnavimas 24 mėn.
1.17.11. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. | [5 empty] | Visi techninės specifikacijos ir kokybės atitikties dokumentai pridedami kartu su pasiūlymu.
|  |  |  | Suma be PVM | 93860
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 19710.6
|  |  |  | Suma su PVM | 113570.6
2. DALIS | KONTROLIUOJAMO UŽŠALDYMO PRIETAISAS. DIUARAI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Kontroliuojamo užšaldymo prietaisas. Diuarai.
2.1. | Kontroliuojamo užšaldymo prietaisas. Diuarai. | 1 | kompl.
2.1.1. | Paskirtis - kontroliuojamo greičio šaldymo sistema
2.1.2. | Sistemos talpa - ne mažiau nei 16 L
2.1.3. | Naudotojas turi galėti pats kurti užšaldymo programas. Prietaisas turi būti pristatytas su nemažiau nei 5 užšaldymo programomis.
2.1.4. | Programuojamas temperatūros diapozonas (ne siauresnis diapazonas už nurodytą) nuo +50°C iki -180°C.
2.1.5. | Programuogramuojamas šaldymo greitis (ne siauresnis diapazonas už nurodytą) nuo 0,1 iki 60 C/min
2.1.6. | Privalo būti instaliuotas prietaise spausdintuvas.
2.1.7. | Nerūdijantis plienas, ne mažesnės klasės nei 304.
2.1.8. | Galimas užšaldymo našumas ne mažiau nei 350 mėgintuvėlių.
2.1.9. | Su prietaisu turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 lentynos / mėgintuvėlių laikikliai: talpinanti ne mažiau nei 75 vnt. mėgintuvėlių, kurių tūris ne mažesnis nei 2ml., talpinanti ne mažiau nei 75vnt mėgintuvėlių, kurių tūris ne mažesnis nei 4ml.
2.1.10. | Prietaisas turi būti pateiktas su termoporomis atitinkamoms lentynoms.
2.1.11. | Prietaisas turi būti pateiktas su nemažiau nei 2 skysto azoto maitinimo diuarais, kurių talpa nemažesnė nei 50L. Diuarai turi būti su ratukais arba turi būti pateikti diuarų transportavimo vežimėliai.
2.1.12. | Prietaise turi būti instaliuoti kontaktai perduoti prietaiso aliarmus
2.1.13. | Liečiamuoju ekranu.Turi būti galimybė prietaisą valdyti kompiuteriu
2.1.14. | Prietaisas turi atitikti 21CFR reikalavimams
2.1.15. | Maitinimas 230 V +/- 10 %, 50 Hz
2.1.16. | Skysto azoto laikymo talpa ne mažesnė nei 20 L; Kaklelio skersmuo 50 mm± 10%; garavimas ne daugiau 0.15 l/dieną; laikiklių skaičius - ne mažiau 6.
2.1.17. | Skysto azoto transportavimo indas su sorbentu ar lygiaverte medžiaga, skysto azoto talpa ne mažiau 1,5 litro; kaklo skersmuo: ne daugiau 35 mm; Statinė azoto išlaikymo trukmė ne mažesnė nei 8d.
2.1.18. | Garantija ne mažesnė, kaip 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5. | Gamintojų įgaliojimai ir sertifikatai |  |  |  | Ne
6. | Įgaliojimas Gretai Vilkaitei |  |  |  | Taip
7. | Tiekėjo deklaracija |  |  |  | Ne
8. | Sterilizacijos instrukcijos |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Projektų vadovo asistentė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Greta Vilkaitė
3786-2366 2025-09-29 14:55:30