TSD-676, VPP-2862

Medicininės įrangos techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Baktericidinė lempa, kiekis 5 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Baktericidinė lempa su uždaro ir atviro tipo UV-C spindulių šaltiniais, skirta patalpų oro antibakteriniam poveikiui, tinkanti naudoti ir kai patalpoje yra žmonių (naudojant tik uždaro tipo UV-C spindulių šaltinį) | Baktericidinė lempa su uždaro ir atviro tipo UV-C spindulių šaltiniais, skirta patalpų oro antibakteriniam poveikiui, tinkanti naudoti ir kai patalpoje yra žmonių (naudojant tik uždaro tipo UV-C spindulių šaltinį) 3psl. |
| 2. | Tvirtinimas | Ant mobilaus stovo | Ant mobilaus stovo 3psl. |
| 3. | Efektyvaus veikimo plotas | ≥ 30 m2 | Iki 36 m2 4psl. |
| 4. | Uždaro tipo UV-C spindulių šaltinio liuminescencinių lempučių kiekis ir galingumas | ≥ 2 lemputės, bendras galingumas ≥ 110 W | 2 lemputės, bendras galingumas 110 W 4psl. |
| 5. | Atviro tipo UV-C spindulių šaltinio liuminescencinių lempučių kiekis ir galingumas | ≥ 1 lemputė, bendras galingumas ≥ 55 W | 1 lemputė, bendras galingumas 55 W 4psl. |
| 6. | UV-C liuminescencinės lemputės darbo valandų resursas | ≥ 8000 h | 9000 h 4psl. |
| 7. | Bendro lempų degimo laiko skaitiklis | Integruotas bendro lempų degimo laiko skaitiklis | Integruotas bendro lempų degimo laiko skaitiklis 6psl. |
| 8. | Aliarmai | Akustinė signalizacija, perspėjanti vartotoją apie reikalingą besibaigiančio darbo resurso UV-C liuminescencinių lempučių keitimą | Akustinė signalizacija, perspėjanti vartotoją apie reikalingą besibaigiančio darbo resurso UV-C liuminescencinių lempučių keitimą 6psl. |
| 9. | Ventiliatoriaus našumas | ≥ 132 m³/h | 199 m³/h 4psl. |
| 10. | Baktericidinės lempos svoris | ≤ 15 kg | 12 kg 4psl. |
| 11. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo 4psl. |
| 12. | Bendri išoriniai matmenys (su mobiliu stovu) (ilgis × aukštis × plotis (gylis)) | ≤ (600 × 1750 × 600) mm | 600 × 1300 × 600 mm 4psl. |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pridedama EB atitikties deklaracijos kopija 1-2psl. |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |
| 16. | Prekių pristatymas ir instaliavimas | Prekių pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekių pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |

Papildomas reikalavimas:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.