## specifikacija
SPS priedas Nr. 1
Priemonės elektrofiziologijai (Nr. 6107)
Techninė specifikacija
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar lygiaverčio dokumento reikalavimus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. Pirkimui taikomas 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-401 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas) : a) prekei ir/arba pakuotei sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų ir mažiau teršiama aplinka, arba - b) prekei ir/arba pakuotei pagaminti, sunaudojama mažiau elektros energijos ir/arba naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai, arba - c) prekei ir/arba pakuotei pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų. Pateikti tai įrodančius dokumentus pagal Aprašo 9 ir 10 p., kuriuose nurodyti galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai (ir kiti lygiaverčiai dokumentai), jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip.
6. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus kiekis (12 mėn. poreikis) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Vieneto įkainis EUR su PVM | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM | Tiekėjo siūlomos charakteristikos (privaloma įrašyti siūlomas charakteristikas šiame stulpelyje ir pateikti įrodančius dokumentus, kartu su pasiūlymu, žr. 4 p.) | Planuojama pirkimo suma Eur su PVM
21. | Valdomas elektrodas abliacijai su galimybė valdyti elektrodą lankstant ir sukant aplink savo ašį (valdymas rankenoje) | Diametras 7 F, ilgis 105-125cm, 4 mm distalinis kontaktas, galimybė valdyti elektrodą lankstant ir sukant aplink savo ašį (valdymas rankenoje), su termopora. Komplektuojami su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. | vnt. | 30 | Medtronic, RF MARINR™ MC modelis:075302; 075312; 075402; 075405 | 550 | 5 | 577.5 | 16500 | 17325 | Diametras 7 F, ilgis 110-112 cm, 4 mm distalinis kontaktas, galimybė valdyti elektrodą lankstant ir sukant aplink savo ašį (valdymas rankenoje), su termopora. Komplektuojami su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 5 elektroda (įskaičiuota į pasiūlymo kainą). AFS Product Catalogue 13, 15 psl.; Brosiura RF MaRINR™ MC 1-2 psl., | 18112.5
26. | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu | Diametrai 4 F, 5 F, 6 F, 7 F, 8 F, 8,5F, 9 F. Ilgis 11-14cm.,su atšaka plovimui, diliatatoriumi, 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai), distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą, galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje. | vnt. | 1400 | FIAB, F47704V; F47705V; F47706V; F47707V; F47708V; F47709V | 16 | 5 | 16.8 | 22400 | 23520 | Diametrai 4 F, 5 F, 6 F, 7 F, 8 F, 8,5F, 9 F. Ilgis 11 cm., su atšaka plovimui, diliatatoriumi, 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai), distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą, galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje. Brosiuros FIAB 1-2 psl. | 30870
44. | 33140000-3 Elektrodas laikinai širdies stimuliacijai | Fiksuotos kreivės elektrodas laikinai širdies stimuliacijai 5 F; 6 F; 90-125 cm | vnt. | 250 | FIAB, 52205N0(S); 52305N0(S); 52405N0(S); 52206N0(S); 52306N0(S); 52406N0(S); | 33.8 | 5 | 35.49 | 8450 | 8872.5 | Fiksuotos kreivės elektrodas laikinai širdies stimuliacijai 5 F; 6 F; 90 - 125 cm. Brosiuros FIAB 7 psl. | 9187.5
45. | 33140000-3 Kabelis laikinos širdies stimuliacijos laidui prijungti | Ilgis 100-200cm, universalūs kištukai/kištukiniai lizdai. | vnt. | 40 | FIAB, F7817/33LC | 54 | 5 | 56.7 | 2160 | 2268 | Kabelis laikinos širdies stimuliacijos laidui prijungti. Ilgis 200cm, universalūs kištukai/kištukiniai lizdai. Brosiuros FIAB 3-6 psl. | 2352
51. | 33140000-3 Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris 6 F, 4 kontaktų | Diametras 6 F, ilgis 105-125cm., 4 kontaktai, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm. Komplektuojamas su kabeliu, santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. | vnt. | 100 | Medtronic, TORQR™modelis 041002JM /041002UM | 150 | 5 | 157.5 | 15000 | 15750 | Diametras 6 F, ilgis 110cm., 4 kontaktai, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm. Komplektuojamas su kabeliu, santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. AFS Product Catalogue - 20 psl. | 24150
54. | Fiksuotos kreivės diagnostinis elektrodas 4 kontaktų | Diametras 4 ir 5F, ilgis 105-125cm., 4 kontaktai, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm, įvairios kreivės formos – Damato, Cournand. Komplektuojamas su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. | vnt. | 10 | Medtronic,TORQR™modeliai:04122JM; 04125JM; 04122UM; 04125UM; 04120DS;041002JM; | 105 | 5 | 110.25 | 1050 | 1102.5 | Diametras 4 ir 5F, ilgis 110 cm., 4 kontaktai, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm, įvairios kreivės formos – Damato, Cournand. Komplektuojamas su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. AFS Product Catalogue - 20 psl. | 1155
55. | Fiksuotos kreivės diagnostinis elektrodas 6 F | Diametras 6 F, ilgis 105-125cm., 4 kontaktai, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm, įvairios kreivės formos – Damato, Cournand, CRD-2, His. Komplektuojamas su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. | vnt. | 80 | Medtronic,TORQR™modelis 041002JM /041002UM ; | 105 | 5 | 110.25 | 8400 | 8820 | Diametras 6 F, ilgis 110 cm., 4 kontaktai, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm, įvairios kreivės formos – Damato, Cournand, CRD-2, His. Komplektuojamas su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. AFS Product Catalogue - 20 psl. | 9240
59. | Priemonės širdies ritmo sutrikimų krioabliacijai
59.1 | Komplektas prieširdžių virpėjimo balioninei krioabliacijai | Komplekte 9-15 F 105-125 cm kriobalioninis kateteris, valdomas introdiuseris, elektrinė ir dujų jungtys (kabeliai), Y-adapteris su 5-30 cm ilgio infuzijos sistemos prailginimu. | vnt. | 20 | Medtronic, rinkinys modeliai: 4FC12+2AF283 (arba AF233)+203CX+2035U | 3300 | 5 | 3465 | 66000 | 69300 | Komplekte 9-15 F, 105-125 cm kriobalioninis kateteris, valdomas introdiuseris, elektrinė ir dujų jungtys (kabeliai), Y-adapteris su 5-30 cm ilgio infuzijos sistemos prailginimu. AFS Product Catalogue 4, 5, 8 psl.
59.2 | Spiralinis diagnostinis elektrodas krioabliacijos komplektui | Spiralinis diagnostinis elektrodas krioabliacijos komplektui. Tinka įvesti per kriobalioninį kateterį, 8-10 kontaktai | vnt. | 15 | Medtronic Achieve Advance modeliai: 2ACH15; 2ACH20; 2ACH25 | 550 | 5 | 577.5 | 8250 | 8662.5 | Spiralinis diagnostinis elektrodas krioabliacijos komplektui. Tinka įvesti per kriobalioninį kateterį, 8-10 kontaktai. AFS Product Catalogue 5 psl., 59.2 p.d. Brosiura. Achieve Advance
59.3 | Valdomas elektrodas taškinei krioabliacijai | Valdomas elektrodas taškinei krioabliacijai. Diametras 7-9 F, ilgis 105-125 cm. | vnt. | 5 | Medtronic, rinkinys modeliai: 217F3 (arba 217F5 arba 209F3 arba 209F5) +203CX+2035U+4FC12 | 2600 | 5 | 2730 | 13000 | 13650 | Valdomas elektrodas taškinei krioabliacijai. Diametras 7 F, ilgis 108 cm. AFS Product Catalogue 5, 6, 8 psl.
Viso 59 p.d.: | [8 empty] | 87250 | 91612.5 |  | 95550.12
60. | N2O dujos abliacijos kriokonsolei | 5 l talpos balionas, slėgis 250 atm. | vnt. | 6 | Medtronic, Nitrous oxide modelis 103NE | 200 | 5 | 210 | 1200 | 1260 | N2O dujos abliacijos kriokonsolei. 5 l talpos balionas, slėgis 250 atm. AFS Product Catalogue 8 psl., 60 p.d. N2O Spec. sheet 103 NE 1 psl. https://www.medtronic.com/me-en/healthcare-professionals/products/cardiac-rhythm/ablation-atrial-fibrillation/cryoconsole-cardiac-cryoablation.html | 1323
Viso 5% PVM | [8 empty] | 162410 | 170530.5
Viso 21% PVM