Endoskopų transportavimo sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės
Failas „Bukletai“

	1.
	Paskirtis
	Mobilus pervežimo vežimėlis dezinfekuotiems ir užterštiems lankstiems medicininiams endoskopams transportuoti
	Mobilus pervežimo vežimėlis dezinfekuotiems ir užterštiems lankstiems medicininiams endoskopams transportuoti, Psl.3

	2.
	Reikalavimai vežimėliui:
	
	

	2.1.
	Vežimėlio medžiaga
	Vežimėlis pagamintas iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus plastiko arba nerūdijančio plieno
	Vežimėlio pagrindinis rėmas, nerūdijančio plieno,  visi vežimėlio paviršiai pagaminti cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus plastiko, Psl.2,12,15

	2.2.
	Išoriniai vežimėlio išmatavimai
	1. Plotis 600 mm ± 50 mm;

2. Gylis 450 mm ± 50 mm;

3. Aukštis 1000 mm ± 50 mm
	1. Plotis 600 mm, Psl.14;

2. Gylis 470 mm, Psl.14;

3. Aukštis 1050 mm, Psl.14.

	2.3.
	Vežimėlio svoris
	≤ 30 kg.
	30 kg, Psl.14

	2.4.
	Ratukai
	1. Vežimėlio rėmas su keturiais apie vertikalią tvirtinimo ašį laisvai besisukančiais ratukais;

2. Bent du ratukai su stabdžiais
	1. Vežimėlio rėmas su keturiais apie vertikalią tvirtinimo ašį laisvai besisukančiais ratukais, Psl.3,14;

2. Du ratukai su stabdžiais, Psl.3,14

	2.5.
	Stalviršis
	1. Vežimėlio stalviršis pritaikytas padėti padėklą taip, kad padėtas padėklas būtų fiksuotas ir negalėtų judėti;

2. Pagamintas iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos
	1. Vežimėlio stalviršis pritaikytas padėti padėklą taip, kad padėtas padėklas būtų fiksuotas ir negalėtų judėti, Psl.9;

2. Pagamintas iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, Psl.12, 15.

	2.6.
	Rankena
	Bent vienoje vežimėlio pusėje turi būti rankena stūmimui
	Yra rankena stumti, Psl.4,5

	3. 
	Reikalavimai endoskopų transportavimo padėklams
	1. ≥6 endoskopų pervežimo padėklai išdėstyti vienas po kitu, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio; 

2. Padėklai pagaminti iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos;

3. Padėklo svoris ≤ 1 kg.

4. Padėklas su rankenomis leidžiančiomis patogiai suimti ir pakelti padėklą;

5. Padėklai vežimėlyje tvirtinami bėgeliuose; 

6. Padėklų paviršiai lygūs, lengvai valomi;

7. Padėklo išmatavimai: plotis 500 mm ± 20 mm; gylis 500 mm ± 20 mm; aukštis 100 mm ± 20 mm.
	1. 6 endoskopų pervežimo padėklai išdėstyti vienas po kitu, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio, Psl.3,14; 

2. Padėklai pagaminti iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus plastiko, padėklai yra suderinami su

automatiniu terminio dezinfekavimo apdorojimu temperatūrai esant iki 93 °C, Psl.4,11-12,14

3. Padėklo svoris 1 kg, Psl.14.

4. Padėklas su rankenomis leidžiančiomis patogiai suimti ir pakelti padėklą, Psl.4,5;

5. Padėklai vežimėlyje tvirtinami slankiuose bėgeliuose, Psl.4,5; 

6. Padėklų paviršiai lygūs, lengvai valomi, Psl.4;

7. Padėklo išmatavimai: plotis 520 mm; gylis 520 mm; aukštis 100 mm, Psl.14.

	4.
	Reikalavimai plėvelių dozatoriui
	1. Pagamintas iš cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparios medžiagos;

2. Lengvai tvirtinamas prie sienos;

3. Talpa ≥ 25 vnt. plėvelių rinkinių
	1. Pagamintas iš cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparios medžiagos, Psl.13;

2. Lengvai tvirtinamas prie sienos, Psl.7;

3. Talpa 25 vnt. plėvelių rinkinių, Psl.7

	5.
	Reikalavimai plėvelių rinkiniui
	1. Skirtas vienkartiniam naudojimui;

2. Rinkinį turi sudaryti vidinis padėklo įdėklas ir dengiamoji plėvelė su švariąja ir užterštąja puse (švarioji ir užterštoji pusės ženklintos, kad būtų lengva atpažinti endoskopo būseną);

3. Dengiamoji plėvelė turi būti permatoma, kad būtų galima matyti įdėtus endoskopus;

4. Vidinis padėklo įdėklas ir dengiamoji plėvelė turi būti lengvai tvirtinami padėklo korpuse
	1. Skirtas vienkartiniam naudojimui, Psl.9;

2. Rinkinį turi sudaryti vidinis padėklo įdėklas ir dengiamoji plėvelė su švariąja ir užterštąja puse (švarioji ir užterštoji pusės ženklintos spalviškai, kad būtų lengva atpažinti endoskopo būseną) , Psl.8;

3. Dengiamoji plėvelė turi būti permatoma, kad būtų galima matyti įdėtus endoskopus, Psl.4;

4. Vidinis padėklo įdėklas ir dengiamoji plėvelė turi būti lengvai tvirtinami padėklo korpuse, Psl.9-10

	6.
	Komplektacija
	1. Vežimėlis su ≥ 6 padėklais – 1 vnt.;

2. Plėvelių rinkinys (rinkinyje ≥ 300 vnt.) – 1 rinkinys;

3. Sieninis plėvelių rinkinių dozatorius – 1 vnt.
	1. Vežimėlis su 6 padėklais 1 vnt, Psl.6;

2. Plėvelių rinkinys 300 vnt. – 1 rinkinys , Psl.6;

3. Sieninis plėvelių rinkinių dozatorius– 1 vnt., Psl.6

	7. 
	Paviršių paruošimas bei padengimas
	Visi vežimėlio paviršiai lygūs, lengvai valomi. Jeigu naudojamas paviršių padengimas, paviršių paruošimo bei padengimo darbai turi būti atlikti kokybiškai, užtikrinant lengvą vežimėlio valymą, o taip pat atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui.
	Visi vežimėlio paviršiai lygūs, lengvai valomi. Pervežimo vežimėlį ir jo ratukus reikia nuvalyti ir dezinfekuoti rankiniu būdu kiekvienos darbo dienos pabaigoje, Psl.12.

	8. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtina
	Atitikties deklaracija

	9. 
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	24 mėnesiai


