## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
PROJEKTO NR. 13.1.1-CPVA-V-610-01-0001 "HIBRIDINĖS OPERACINĖS, SKIRTOS ŠIRDIES IR KRŪTINĖS OPERACIJOMS, ĮRENGIMAS VULSK" OPERACINĖS ĮRENGINIŲ (V) PIRKIMAS
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2023.09.13
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | UAB "Principalmed 1L"
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 135926717
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100000969815
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT877044060003685890, AB SEB bankas: 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Andrius Markūnas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | +370 37 795542, gh@principalmed.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Kęstutis Laurušonis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | XXX
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas (pažymėti TAIP arba NE):
1 pirkimo objekto dalis. On-line monitoringas DKA (dujų monitoravimo modulis) - 2 vnt. |  | Ne
2 pirkimo objekto dalis. Mikrocirkuliacijos tyrimo įrenginys - 1 vnt. |  | Ne
3 pirkimo objekto dalis. Funkcinės lovos pooperacinei palatai - 2 vnt. |  | Ne
4 pirkimo objekto dalis. Hemodinamikos monitoravimo sistema - 1 vnt. |  | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
2 | Aplinkosaugos reikalavimų atitikimo dokumentai |  |  |  | Taip
3 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Taip
4 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą |  |  |  | Taip
5 | CE seritikatas |  |  |  | Taip
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Vadybininkas
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Andrius Markūnas
5405 2021-04-25 16:38:02

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 24 mėn.
| 6.2 | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
| 7.1 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
| 7.2 | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

## 1 PD
1 pirkimo objekto dalis. On-line monitoringas DKA (dujų monitoravimo modulis) - 2 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | 1. Išplėstinių parametrų diagnostinis dujų modulis, kuris turi būti suderinamas su turima dirbtinės kraujo apytakos on-line stebėjimo sistema Quantum System M3,
2. Diagnostinis modulis turi matuoti išplėstinius dujų parametrus neinvaziniu būdu ir realiu laiku juos pateikti System M3 sistemos monitoriaus ekrane.
3. | Diagnostiniu dujų moduliu praplėsta sistema turi neinvaziniu būdu realiame laike matuoti | 1. Į oksigenatorių patenkančių O2 ir CO2 dujų frakcijas,
2. Į oksigenatorių patenkančių dujų srautą,
3. Iš oksigenatoriaus išeinančių dujų O2 ir CO2 frakcijas,
4. Pagal išmatuotus parametrus apskaičiuoti dalinius arterinio kraujo O2 ir CO2 slėgius.
4. | Matavimams neturi būti naudojami jokie vienkartiniai jutikliai ir kiti vienkartiniai priedai | Būtina
5. | Komplektacija | Dujų monitoravimo modulis turi būti komplektuojamas su visais reikalingais priedais, būtinais šioje techninėje specifikacijoje aprašytiems monitoruojamiems parametrams matuoti
6. | Maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas
Pasiūlymas

## 2 PD
2 pirkimo objekto dalis. Mikrocirkuliacijos tyrimo įrenginys - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Sistema skirta vizualizuoti smulkiąsias kraujagysles, bei tiesiogiai tirti mikrocirkuliaciją prie paciento lovos
3. | Reikalavimai video kamerai
3.1 | Veikimo principas | Kraštinio srauto tamsaus lauko (angliškai: sidestream dark-field arba SDF) arba pulsinė tamsiojo lauko (angliškai: incident dark-field arba IDF) videomikroskopija
3.2 | Vaizdo dydis (pikseliais) | Ne mažiau kaip 1280 x 960
3.3 | Kadrų skaičius | ne mažiau kaip 25 kadrai/sek
3.4 | Didinimas | ne mažiau kaip 4x
3.5 | USB jungtis (arba lygiavertė) | Būtina
4. | Reikalavimai tyrimo ir vertinimo programinei įrangai
4.1 | Videomikroskopijos kameros valdymo programinis modulis | 1. Visiškai suderinamas su siūloma video kamera,
2. palaiko rankomis kontroliuojamą motorizuoto ryškumo sistemą (arba lygiavertę).
4.2 | Mikrocirkuliacijos vertinimo modulis | 1. Palaiko ne mažesnę kaip 1280 x 960 pikselių mikrocirkuliacijos vaizdų analizę,
2. Atlieka kraujagyslių diametro ir tankio matavimu,
3. Pateikia De Backerio rezultatus.
5. | Komplektą sudaro | 1. Mikrocirkuliacijos video kamera,
2. Video kameros valdymo modulis,
3. Nešiojamas kompiuteris (gamintojo rekomenduojamų parametrų),
4. Komplektas privalo būti pilnai sukomplektuotas (komplektacijoje privalo būti įtraukti visi reikiami kabeliai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės, pvz. skirtos kalibravimui), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas funkcijas.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas
Pasiūlymas

## 3 PD
3 pirkimo objekto dalis. Funkcinės lovos pooperacinei palatai - 2 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Lovos sekcijos | Ne mažiau keturių sekcijų konstrukcija
3 | Lovos aukščio, galvos - nugaros, šlaunų, blauzdos sekcijos, bei trendelenburgo / anti Trendelenburgo kampo reguliavimas | 1. Elektrinis (elektros pavarų pagalba),
2. Ne mažiau kaip du varikliai. Ne mažiau kaip dvi elektrinės teleskopinės kolonos, svirtinis, pantografinis arba lygiavertis pakėlimo mehanizmas,
3. Elektros varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio (automatiškai išsijungia, esant per dideliam apkrovimui).
4 | Čiužinio platforma | 1. Sudaryta iš ≥ 4 funkcinių dalių (sekcijų) (galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų.),
2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš HPL atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš metalinių plokščių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui arba metalinių juostų atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų),
3. Galimybė čiužinio platformos sekcijas išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini čiužinio platformos sekcijų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo,
4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos, bei neskaitant susiaurinimų dėl įmontuotų konstrukcinių elementų, prilaikančių čiužinį iš kraštų) ne mažesni kaip 200 x 88 cm (ilgis x plotis).
5 | Lovos aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 450 - 750 mm
6 | Galvos - nugaros sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 60°
7 | Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 20°
8 | Blauzdų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 15°
9 | Trendelenburgo/anti Trendelenburgo padėties reguliavimo diapazonas | Ne mažiau +10°/-10°
10 | CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu | 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumontuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių,
2. Palenkus rankeną galvos-nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn.
11 | Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia) | Ne mažiau 250 kg
12 | Lovos važiuoklė | 1.Su 4 grindų dangos netepančiais ratukais, kurių skersmuo ≥ 120 mm,
2. Būtinos ne mažiau kaip 3 valdymo padėtys:
a) visi ratai nestabdomi, manevruojami.
b) visi ratai stabdomi,
c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - bent vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį),
3. Stabdžių valdymo svirtys, dvi atskiros, sumontuoti kojūgalio arba galvūgalio pusėje,
4. Penktas ratukas lengvesniam valdymui transportavimo metu.
13 | Gabaritiniai matmenys, ilgis (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos) x plotis (įskaitant šoninius apsauginius rėmus) | ≤ (2350 x 1050) mm
14 | Lovos prailginimas | ne mažiau kaip 20 cm
15 | Lovos naktinis apšvietimas | Būtinas
16 | Lovos apsaugos visuose keturiuose kampuose | Būtinos
17 | Lovos galai | Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais
18 | Čiužinys ir čiužinio užvalkalas | 1. Čiužinio storis ne mažiau 140 mm,
2. Čiužinio dydis (ilgis ir plotis) atitinkantis siūlomos funkcinės lovos matmenis,
3. Čiužinys pagamintas iš elastingo didelio tankio (HD) poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos,
4. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių,
5. Čiužinio užvalkalas plaunamas, atsparus vandeniui ir dezinfekcinėms medžiagoms, su užtrauktuku,
6. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga)
7. Čiužinio užvalkalas pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams,
8. Čiužinio užvalkalas antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo,
9. Čiužinio užvalkalas užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje,
10. Čiužinio užvalkalas tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse,
11. Maksimali čiužinio apkrova (leistinas paciento svoris) ne mažiau kaip 200 kg.
19 | Apsauginiai šoniniai rėmai | 1. Pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos,
2. Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių (tokios konstrukcijos rėmai turi būti sumontuoti abiejuose lovos šonuose),
3. Su galvos - nugaros sekcijos kampo indikatoriais (skaitmeninis arba mechaninis) sumontuotais abiejuose šoniniuose apsauginiuose galvūgalio arba abiejuose šoniniuose apsauginiuose kojūgalio rėmuose,
4. Galvūgalio pusės lovos šonuose įmontuoti valdymo mygtukai, skirti keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn) arba lovos šone įmontuotas funkcijų valdymo pultas Nr.3.
5. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 35 cm,
6. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo).
20 | Lovos galas | 1. Plastikiniai (arba lygiaverčiai), pusiau uždaro arba lygiaverčio tipo,
2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių,
3. Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo,
4. Užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta.
21 | Kojinis valdymo pultas | 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių,
2. Ne mažiau du valdymo mygtukai:
a) Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos pakėlimui,
b) Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos nuleidimui.
22 | Funkcijų valdymo pultas Nr.1 | 1. Skirtas personalui ir pacientui,
2. Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono,
3. Galima valdyti šias funkcijas:
a) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti,
b) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti.
23 | Funkcijų valdymo pultas Nr.2 | 1. Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje,
2. Galima valdyti šias funkcijas:
a) Gaivinimo padėtis,
b) Kardiologinė sėdimoji padėtis,
c) Skubios pagalbos (Trendelenburgo),
d) Čiužinio platforma aukštyn/žemyn,
e) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti,
f) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti.
24 | Funkcijų valdymo pultas Nr.3 | 1. Skirtas pacientui,
2. Integruotas nugaros sekcijos apsauginiame lovos šone,
3. Galima valdyti šias funkcijas:
a) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti,
b) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti.
25 | Funkcijų valdymo pultas Nr.4 | 1. Pultas skirtas slaugytojams,
2. Galima valdyti šias funkcijas:
a) Čiužinio platforma aukštyn/žemyn,
b) Nugaros sekcija pakelti/nuleisti,
c) Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti.
26 | Infuzinis stovas | 1. Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt,
2. Nuimamas,
3. Lova su ≥ 2 infuzinio stovo tvirtinimo taškais, esančiais galvūgalio pusėje.
27 | Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos | ≥ 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo
28 | Lova su integruotomis svartyklėmis | Būtina
29 | Išlipimo iš lovos perspėjimo sistema | Būtina
30 | Rentgeno kasetės dėklas | Būtina
31 | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas,
2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo).
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 4 PD
4 pirkimo objekto dalis. Hemodinamikos monitoravimo sistema - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti | Aesculon, Osypka (Vokietija) Žr. Prekių katalogas 1 psl.
2. | Paskirtis | Specializuotas prietaisas skirtas neinvaziniam kraujo parametrų (tėkmės/elektrinių) monitoravimui. Sistema realiu laiku teikia informaciją apie širdies indeksą, insulto tūrį ir bendrą periferinį pasipriešinimą | Specializuotas prietaisas skirtas neinvaziniam kraujo parametrų (tėkmės/elektrinių) monitoravimui. Sistema realiu laiku teikia informaciją apie širdies indeksą, insulto tūrį ir bendrą periferinį pasipriešinimą. Žr. Prekių katalogas 2, 5 psl
3. | Visa informacija pateikiama viename ekrane | Būtina | Informacija pateikiama viename ekrane Žr. Prekių katalogas 1, 5 psl
4. | Moniotruojami parametrai | 1. Neinvazinis kraujospūdis (NIBP), | 1. Neinvazinis kraujospūdis (NIBP), Žr. Prekių katalogas 4, 8 psl
|  | 2. SpO2, | 2. SpO2, Žr. Prekių katalogas 4, 9 psl
|  | 3. Širdies indeksą (angliškai: Cardiac Index), | 3. Širdies indeksą (angliškai: Cardiac Index), Žr. Prekių katalogas 4, 8 psl
|  | 4. Širdies minutinį tūrį (angliškai: Cardiac Output), | 4. Širdies minutinį tūrį (angliškai: Cardiac Output), Žr. Prekių katalogas 4, 8 psl
|  | 5. Sistolinį tūrį (angliškai: Stroke Volume), | 5. Sistolinį tūrį (angliškai: Stroke Volume), Žr. Prekių katalogas 4, 8 psl
|  | 6. Sistolinį indeksą (angliškai: Stroke Index), | 6. Sistolinį indeksą (angliškai: Stroke Index), Žr. Prekių katalogas 4, 8 psl
|  | 7. Bendrą periferinį pasipriešinimą. | 7. Bendrą periferinį pasipriešinimą. Žr. Prekių katalogas 4, 8 psl
|  | 8. Kontraktiliškumo indeksą, | 8. Kontraktiliškumo indeksą, Žr. Prekių katalogas 4, 8 psl
|  | 9. Krūtinės skysčių indeksą, | 9. krūtinės skysčių indeksą, Žr. Prekių katalogas 4, 8 psl
|  | 10. Sisteminis kraujagyslių pasipriešinimas (SVR/SVRI), | 10. Sisteminis kraujagyslių pasipriešinimas (SVR/SVRI), Žr. Prekių katalogas 4, 8 psl
|  | 11. Kairio skilvelio darbas (LCW/LCWI), remiantis pleištinio spaudimo reikšme. | 11. Kairio skilvelio darbas (LCW/LCWI), remiantis pleištinio spaudimo reikšme. Žr. Prekių katalogas 4, 8 psl
5. | Galibybė eksportuoti duomenis į pdf arba lygiaverčio formato failą | Būtina | Galimybė eksportuoti duomenis į Excel formato failą ir PDF Žr. Prekių katalogas 4, 9 psl
6. | Jungtys | USB arba Ethernet arba lygiavertės | USB, Ethernet Žr. Prekių katalogas 4,9, 10 psl
7. | Ekrano įstrižainė | ≥ 30 cm | 30,48 cm (12") Žr. Prekių katalogas 4, 9 psl
8. | Komplektacija | 1. Hemodinamikos monitorius - 1 vnt, | Hemodinamikos monitorius - 1 vnt.
|  | 2. Maitinimo laidas - 1 vnt, | Maitinimo laidas - 1 vnt.
|  | 3. Laidas elektrodams prijungti prie pacientų, ne trumpesnis kaip 3 m. - 1 vnt, | Laidas elektrodams prijungti prie pacientų, ne trumpesnsi kaip 3 m. - 1 vnt,
|  | 4. Neinvazinis kraujospūdžio modulis suaugusiems - 1 vnt, | Neinvazinis kraujospūdžio modulis suaugusiems - 1 vnt,
|  | 5. Daugartinio naudojimo SpO2 modulis dedamas ant piršto - 1 vnt, | Daugartinio naudojimo SpO2 modulis dedamas ant piršto - 1 vnt,
|  | 6. Elektrodai – ne mažiau kaip 25 vnt, | Elektrodai – ne mažiau kaip 25 vnt,
|  | 7. Specialus monitoriaus laikymo ir transportavimo vežimėlis - 1 vnt. | Specialus monitoriaus laikymo ir transportavimo vežimėlis - 1 vnt,
9. | Maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 100-240 V, 50 Hz elektros tinklas Žr. Prekių katalogas 11 psl.
|  | 2. Vidinė baterija. | Vidinė baterija Žr. Prekių katalogas 4, 9 psl
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 43500
|  | Suma be PVM, Eur | 43500
|  | PVM suma, Eur | 9135
|  | Suma su PVM, Eur | 52635
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | Penkiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai trsidešimt penki
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne