## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bronchų ir stemplės stentų pirkimas, VUL SK Nr.7252
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge, jei jis yra | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Tiekėjas šiame stulpelyje turi surašyti visas siūlomų prekių charakteristikas, taip pat nurodyti atitikimą reikalavimams pateikiamuose dokumentuose (žr. 5 p.) | Pirkimui skirtos lėšos, Eur su PVM
1 | Pintas stemplės stentas viršutinio ir vidurinio stemplės trečdalio stentavimui | Stento karkaso pynė turi būti pagaminta iš nitinolio; Stento karkasas turi būti pintas kabliuko tipo pyne arba taisyklingo rombo formos pyne, su atraumatiškais suapvalintais kraštais; Abiejuose stento galuose turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui; "lasso" siūlas turi būti metalinis arba polimerinis, bent 20 % ilgesnis už stento perimetrą; Stentas turi būti "kaulo" formos; viršutinė jo dalis - platesnė už apatinę arba vienas užsibaigiantis platėjančiomis kilpelėmis; stentas turi tūrėti "antimigracinė" formą; Stento galuose ir viduryje turi būti auksiniai platininiai ar.rentgenokontrastiniai markeriai , kurių kiekviename lygmenyje turėtų būti ne mažiau kaip 4 (iš viso - ne mažiau kaip 12) arba visas stentas yra rentgeno kontrastinis; Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje; įvedimo sistemos ilgis 80-120cm. Stento ilgis 9-17cm., diametras 17-19mm arba 22-24mm ( pagal poreikį ). | vnt. | 2 | Taewoong niti-S, P.Korėja, REF ESxxxxFDR2 | 680 | 5 | 1360 | 1428 | Stento karkaso pynė pagaminta iš nitinolio; Stento karkasas pintas taisyklingo rombo formos pyne, su atraumatiškais suapvalintais kraštais; Abiejuose stento galuose yra "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui; "lasso" siūlas polimerinis, bent 20 % ilgesnis už stento perimetrą; Stentas "kaulo" formos; viršutinė jo dalis - platesnė už apatinę arba vienas užsibaigiantis platėjančiomis kilpelėmis; stentas turi "antimigracinė" formą; Stento galuose ir viduryje yra rentgenokontrastiniai markeriai , kurių kiekviename lygmenyje iš viso yra 10 ; Stentas ir jo priedai yra sterilioje pakuotėje; | 2557.8
2 | Bronchų hidraulinis (pneumatinis) dilatatorius | Dilatatoriaus kateterio diametras - ne didesnis nei 2,5 mm, ilgis - 110 cm, balionėlių ilgis – 30-55 mm, balionėlių diametrai iki 20 mm, graduojami kas 2 mm; dilatatorius turi vidinį kanalą, per kurį galima lengvai prastumti 0,8-0,89 mm diametro vielos pravediklį. Diliatatorius balionėlis turi turėti mažiausiai 2 rentgenokontrastinius žymenis. | vnt. | 6 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 1134
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. Privalomas CE ženklinimas. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Prekės kodas gamintojo kataloge turi būti nurodytas, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. 6. Pateikti kartu su pasiūlymu (privaloma) ne mažiau dviejų ISI indeksą turinčiame leidinyje išspausdintų mokslinių publikacijų apie atliktas prekės (kurios Valstybinė ligonių kasa prie SAM dar nepirko) studijas, patvirtinančias teigiamus jos taikymo rezultatus, kopijų.