## specifikacija
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės intervencinei radiologijai (Nr. 6110)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar lygiaverčio dokumento reikalavimus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Nepateikus reikalaujamų dokumentų kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmestas. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. ŽALIEJI REIKALAVIMAI, vadovaujantis LR Aplinkos apsaugos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (2022-12-13 įsakymo Nr. DI-401 redakcija) 4.4.4 p. prekė ir /ar prekės pakuotė atitinka bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 1) 4.4.4.1 p. prekei ir/ar pakuotei pagaminti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir/ar sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir/ar perdirbtų medžiagų arba 2) 4.4.4.2 p. prekei ir/ar pakuotei pagaminti sunaudojama mažiau elektros energijos ir/ar naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių arba 3) 4.4.4.3 p. prekei ir/ar pakuotei pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, toksinų ir kitų aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų, neteršiama aplinka. Kartu su pasiūlymu pateikiami bent vienas ar keli atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams (nurodytiems 1-3 p.) įrodantys dokumentai - pakuotės aprašymas, gamintojo ir/ar tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir/ar importuotojo, ir/ar tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir/ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad priemonės ir/ar pakuotės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (dokumentą/-us nurodyti SPS 4 priede pateikiamų dokumentų sąraše). Tiekėjui nepateikus bent vieno minimo dokumento kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmestas.
Pirk. dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pirkimo objekto pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Max kiekis | Vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas ٪ | SUMA be PVM, Eur | PVM suma, Eur | SUMA su PVM, Eur | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge | Siūlomos prekės charakteristikos. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
38. | 33141200-2 | Periferinis pjaunantis (scoring) balioninis kateteris | Žemo profilio PTA (angl. scoring) balionas (OTW tipo), naudojamas stenozių predilatacijai. Turi tris nailoninius elementus (ne mažiau 0,39 mm aukščio), pritvirtintus distalinėje ir proksimalinėje baliono dalyje, kurie padeda lengviau praplėsti stenozę. Padengtas hidrofiline danga. Naudojamas su 0,018" PTA pravedimo viela ir 5F - 6F introdiuseriu. Nominalus slėgis – ne mažiau 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 14-16 atm (priklausomai nuo baliono diametro). Balionas 40 mm ilgio ir 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm diametro. Kateterio ilgis 50 cm, 90 cm ir 145 cm. | vnt. | 15 | 492 | 5 | 7380 | 369 | 7749 | NSE PTA, B.Braun Melsungen AG, NW18-05040040, NW18-05050040, NW18-05060040, NW18-09040040, NW18-09050040, NW18-09060040, NW18-09070040, NW18-14540040, NW18-14550040, NW18-14560040, NW18-14570040 | Žemo profilio PTA (angl. scoring) balionas (OTW tipo), naudojamas stenozių predilatacijai. Turi tris nailoninius elementus (ne mažiau 0,39 mm aukščio), pritvirtintus distalinėje ir proksimalinėje baliono dalyje, kurie padeda lengviau praplėsti stenozę. Padengtas hidrofiline danga. Naudojamas su 0,018" PTA pravedimo viela ir 5F - 6F introdiuseriu. Nominalus slėgis – ne mažiau 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 14-16 atm (priklausomai nuo baliono diametro). Balionas 40 mm ilgio ir 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm diametro. Kateterio ilgis 50 cm, 90 cm ir 145 cm.
72. | 33141210-5 | Vaistus išskiriantys PTA balionai 0.014'', 0,018” ir 0.035'' vieloms | PTA balionas (OTW tipo), dengtas paklitakselio (3μg/mm2) ir resveratrolio mišiniu, be polimerų. Naudojamas.su 0,014"; 0,018" ir 0,035" PTA pravedimo viela ir 4F - 6F introdiuseriu. Turi 2 rentgenokontrastinius.markerius. Nominalus slėgis – ne mažiau 6 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 12-15 atm.(priklausomai nuo baliono diametro). Balionai įvairių ilgių (40 mm - 150 mm) ir diametrų (1,5 mm – 8 mm)..Kateterio ilgis 75 cm, 130 cm ir 150 cm. | vnt. | 20 | 382 | 5 | 7640 | 382 | 8022 | SEQUENT PLEASE OTW, B.Braun Melsungen AG, 14215040 14215080 14215120 14220040 14220080 14220120 14220150 14225040 14225080 14225120 14225150 14230040 14230080 14230120 14230150 18135040 18135080 18135120 18140040 18140060 18140080 18140120 18150040 18150060 18150080 18150120 18160040 18160060 18160080 18160120 18220040 18220080 18220120 18225040 18225080 18225120 18230040 18230080 18230120 18235040 18235080 18235120 18240040 18240060 18240080 18240120 18250040 18250060 18250080 18250120 18260040 18260060 18260080 18260120 35040040 35140060 35140080 35140120 35140150 35150040 35150060 35150080 35150120 35150150 35160040 35160060 35160080 35160120 35160150 35170040 35170060 35180040 35180060 35340040 35340060 35340080 35340120 35340150 35350040 35350060 35350080 35350120 35350150 35360040 35360060 35360080 35360120 35360150 | PTA balionas (OTW tipo), dengtas paklitakselio (3μg/mm2) ir resveratrolio mišiniu, be polimerų. Naudojamas.su 0,014"; 0,018" ir 0,035" PTA pravedimo viela ir 4F - 6F introdiuseriu. Turi 2 rentgenokontrastinius.markerius. Nominalus slėgis – ne mažiau 6 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 12-15 atm.(priklausomai nuo baliono diametro). Balionai įvairių ilgių (40 mm - 150 mm) ir diametrų (1,5 mm – 8 mm)..Kateterio ilgis 75 cm, 130 cm ir 150 cm.