TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(1 pirkimo dalis – Gleivių atsiurbėjas)

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma techninio parametro reikšmė | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas, katalogo/bukleto/ brošiūros/ aprašymo atitinkamame puslapyje pažymėti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gleivių atsiurbėjas ant ratelių | 4 vnt. | Ca-Mi. Hospivac 400. (gaminama pateikus užsakymą). | 1 Pirkimo dalis katalogas |
| 1.1. | Paskirtis | Gleivių, kraujo bei skysčių atsiurbimui | Gleivių, kraujo bei skysčių atsiurbimui | 1 Pirkimo dalis katalogas |
| 1.2. | Konstrukcija | Mobilus, su 4 ratukais, du iš jų su stabdžiais. Galimybe prijungti du atsiurbimo indus vienu metu, tuo užtikrinant nepertraukiamą darbą. | Mobilus, su 4 ratukais, du iš jų su stabdžiais. Galimybė prijungti du atsiurbimo indus vienu metu, tuo užtikrinant nepertraukiamą darbą. | 1 Pirkimo dalis katalogas |
| 1.3. | Vakuumo pompa | Be tepalinė | Be tepalinė | 1 Pirkimo dalis katalogas |
| 1.4. | Apsauga nuo perpylimo | Ne mažiau kaip dviejų lygių apsauga nuo perpildymo ir sekreto pakliuvimo į sistemą. | 3-jų lygių apsauga nuo perpildymo ir sekreto pakliuvimo į sistemą. | 1 Pirkimo dalis katalogas |
| 1.5. | Atsiurbimo indai autoklavuojami | 2vnt. nuo 2ltr iki 3ltr. 2vnt. nuo 4ltr iki 5ltr. | 2vnt. 2ltr 2vnt. 4ltr | 1 Pirkimo dalis katalogas |
| 1.6. | Atsiurbimo gylis | Ne mažiau kaip 90 kPa | 90 kPa | 1 Pirkimo dalis katalogas |
| 1.7. | Atsiurbimo našumas | Ne mažiau kaip 70 l per minutę. | 90 l per minutę | 1 Pirkimo dalis katalogas |
| 1.8. | Atsiurbimo galia reguliuojama vakuumo reguliatoriumi | Būtinas | Atsiurbimo galia reguliuojama (sukama rankenėlė) | 1 Pirkimo dalis katalogas |
| 1.9. | Vakuumo indikacija vakuumo indikatoriumi | Būtina | Vakuumo indikacija vakuumo indikatoriumi | 1 Pirkimo dalis katalogas |
| 1.10 | Maitinimas | 230V ± 10%; 50 Hz. | 230V ± 10%; 50 Hz | 1 Pirkimo dalis katalogas |
| 1.11 | Nepertraukiamo darbo trukmė | Ne mažiau kaip 3 val. | Nepertraukiamo darbo trukmė- iki 24 val | 1 Pirkimo dalis katalogas |
| 1.12 | Į komplektą įeina | Atsiurbėjo indai 4vnt., silikoniniai vamzdeliai, vamzdelio jungtys, hidrofobinis filtras (pakuotė), antibakterinis filtras (pakuotė). | Atsiurbėjo indai 4vnt., silikoniniai vamzdeliai, vamzdelio jungtys, hidrofobinis filtras (pakuotė), antibakterinis filtras (pakuotė). | 1 Pirkimo dalis katalogas |
| 1.14 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn | 1 Pirkimo dalis katalogas |