## 2023_PGR
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
TL PGR reagentai Plasmodium spp., Pneumocystis jirovicii, Arbovirusų sukelėjams nustatyti ir greitieji SARS-CoV-2 gripo A, gripo B, RSV antigenų testai
1. | Pateikti reikalingą reagentų ir pagalbinių priemonių kiekį nurodytam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėn.
2. | Taikoma tik pirkimo dalims nr. 1-2. Šiuo metu perkančioji organizacija nuosavybės teise valdo ir naudoja 1 vnt. King Fisher Flex (gamintojas Thermo Scientific, JAV), 1 vnt. QuantStudio 5 Real-Time PCR System Dx (Applied Biosystem, JAV) ir 1 vnt. CFX96 (Bio-Rad, JAV) prietaisus. Siūlant reagentus suderinamus su minėtais prietaisais įrangos siūlyti nereikia. Siūlant reagentus nesuderinamus su nuosavybės teise valdomais prietaisais būtina panaudai pasiūlyti alternatyvią įrangą pritaikytą siūlomiems reagentams. Alternatyvios įrangos ir siūlomų reagentų derinys turi atitikti visus tehninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.
3. | Taikoma tik pirkimo daliai nr. 3. Šiuo metu perkančioji organizacija panaudos teise valdo ir naudoja STANDARD M10 (SD Biosensor, P. Korėja) prietaisus. Jei siūlomi reagentai suderinami su minėtais prietaisais, tokiu atveju papildomų prietaisų siūlyti nereikia, tačiau pasirašoma nauja panaudos sutartis jau naudojamiems prietaisams. Siūlant reagentus nesuderinamus su jau naudojamais prietaisais, būtina pasiūlyti alternatyvią įrangą pritaikytą siūlomiems reagentams. Alternatyvios įrangos ir siūlomų reagentų derinys turi atitikti visus tehninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.
4. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui turimu prietaisu/ -ais arba suteikiamu/ - ais panaudos būdu.
6. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
7. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Pateikti siūlomų reagentų atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis).
8. | Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės ar panaudai teikiamo prietaiso atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaiso/ -ų vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
9. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
10. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
11. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji techniniai reikalavimai reagentams ir pagalbinėms priemonėms | Preliminarus tyrimų kiekis (į kurį įskaičiuoti visi tyrimai: kontrolės, kalibracijos, užsakovui raportuotų rezultatų tyrimai), kuriam atlikti turi būti pateiktas reikiamų reagentų ir priemonių kiekis |  | Nuoroda į su pasiūlymu teikiamus dokumentus (nurodant dokumento pavadinimą ir puslapio numerį), kuriuose yra informacija įrodanti pasiūlymo atitiktį techniniams reikalavimams.
1. | Reagentai ir priemonės Pneumocystis jirovicii sukėlėjo nustatymui realaus laiko PGR metodu. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
| Reagentai skirti nukleorūgščių išskyrimui ir gryninimui iš tepinėlių, seilių, skreplių, išmatų ir šlapimo mėginių. | Reagentai skirti RNR ir DNR nukleorūgščių išskyrimui ir gryninimui iš tepinėlių, seilių, skreplių, išmatų ir šlapimo mėginių. Reagentų veikimas pagrįstas magnetinių dalelių veikimo principu. Siūlomi reagentai suderinami su King Fisher Flex (Thermo Scietific, JAV) nukleorūgščių išskyrimo prietaisu ir jo sistemos pagalbinėmis dalimis (plastiko plokštelių sistema). Siūlomų reagentų ir King Fisher Flex (Thermo Scietific, JAV) prietaiso derinys numatytas reagetų naudojimo instrukcijoje, bei patvirtintas reagentų gamintojo validavimo tyrimų metu. Siūlant reagentus nesuderinamus su nuosavybės teise valdomais prietaisais būtina panaudai pasiūlyti alternatyvią įrangą pritaikytą siūlomiems reagentams (Siūlomų reagentų ir prietaiso derinys numatytas reagetų naudojimo instrukcijoje, bei patvirtintas reagentų gamintojo validavimo tyrimų metu. Jei su pasiūlymu nepateikiama tokia informacija - pasiūlymas atmetamas). Alternatyvios įrangos ir siūlomų reagentų derinys turi atitikti visus tehninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. | 960 |  | Dokumentas: VS-EAP0196OP VIASURE DNA/RNA Pathogens Extraction Kit.pdf 4 psl.; 6 psl. https://www.certest.es/viasure/viasure-dna-rna-pathogen-extraction-kit/
| Reagentai skirti Pneumocystis jirovicii kokybiniam ir kiekybiniam nustatymui TL PGR metodu | Siūlomų reagentų aptikimo riba siekia ne daugiau kaip 10 DNA kopijų/reakcijoje. Reagentų gamintojo patvirtintas ir deklaruojamas jautrumas, bei specifiškumas ne žemesnis kaip 99 %. Reikalaujami diagnostinės gebos parametrai (aptikimo riba, jautrumas ir specifiškumas) pasiekiami ir numatyti metodikoje derinanant su 1-oje pirkimo dalyje, 2.1. pozicioje siūlomais nukleorūgščių gryninimo ir išskyrimo reagentais. Reagentai paruošti naudojimui uždarose talpose, taip apsaugant nuo užteršimo. Reagentų sudėtyje turi būti kontrolės, skirtos visam tyrimo procesui kontroliuoti: mėginio proceso kontrolė, reagentų patikros kontrolės. Reagentų sudėtyje yra įtraukta žinomos, patvirtintos koncentracijos standartinė Pneumocystis jirovicii medžiaga, naudojama kiekybiniam sukelėjo kopijų skaičiaus įvertinimui. Gausinimo reagentai gali būti naudojami ir yra suderinami su QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System (Applied Biosystem, JAV) arba QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System Dx (Applied Biosystem, JAV) ir CFX96 (Bio-Rad, JAV) arba CFX96 Dx Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, JAV) TL PGR gausinimo prietaisais. Siūlant reagentus nesuderinamus su nuosavybės teise valdomais prietaisais būtina panaudai pasiūlyti alternatyvią įrangą pritaikytą siūlomiems reagentams. Alternatyvios įrangos ir siūlomų reagentų derinys turi atitikti visus tehninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. | 960 |  | Dokumentas: VIASURE Pneumocystis jirovecii Real Time PCR Detection Kit.pdf 2 psl.; 4 psl.; 10 psl.; 12 psl.; 13 psl. https://www.certest.es/products/pneumocystis-jirovecii-qpcr/
Visi reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar visos papildomos tyrimų priemonės, papildomos prietaisų eksploatacinės ir priežiūros priemonės (jų vienetų ar rinkinių, kuriems bus išrašoma sąskaita, kiekiai ir kainos), reikalingos nurodytiems tyrimams atlikti perkančiosios organizacijos turimais prietaisais arba panaudai siūlomais prietaisais, turi būti nurodytos 1.1. - 1.n. (kur n yra visų reikiamų, tyrimams atlikti, reagentų ir priemonių rūšių skaičius) punktuose.
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas/kita informacija (neprivaloma) | Reagento ar pagalbinės priemonės matavimo vienetai | Reagento ar pagalbinės priemonės reikiamas kiekis | PVM, % | 1 mato vnt. įkainis EUR be PVM | 1 mato vnt. įkainis EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
1.1. | VIASURE DNA/RNA Pathogens Extraction Kit, 96 prep |  | rinkinys | 10 | 5 | 300.00 | 315.00 | 3000.00 | 3150.00 | Certest (Ispanija),VS-EAP0196OP VIASURE DNA/RNA Pathogens Extraction Kit, 96 prep
1.2. | VIASURE Pneumocystis jirovecii Real Time PCR Detection Kit 6 strips, LP |  | rinkinys | 20 | 5 | 415.00 | 435.75 | 8300.00 | 8715.00 | Certest (Ispanija), VS-JIR106L VIASURE Pneumocystis jirovecii Real Time PCR Detection Kit 6 strips, LP
1 pirkimo dalies kaina be PVM Eur: | [9 empty] | 11300.00
1 pirkimo dalies kaina su PVM Eur: | [9 empty] | 11865.00
2. | Reagentai ir priemonės Plasmodium spp ir Pneumocystis jirovicii sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
| Reagentai skirti nukleorūgščių išskyrimui ir gryninimui iš kraujo. | Reagentai skirti RNR ir DNR nukleorūgščių išskyrimui ir gryninimui iš kraujo, kraujo plazmos, kraujo serumo, kraujo kultūros ir likvoro mėginių. Reagentų veikimas pagrįstas magnetinių dalelių veikimo principu. Siūlomi reagentai suderinami su King Fisher Flex (Thermo Scietific, JAV) nukleorūgščių išskyrimo prietaisu ir jo sistemos pagalbinėmis dalimis (plastiko plokštelių sistema). Siūlomų reagentų ir King Fisher Flex (Thermo Scietific, JAV) prietaiso derinys numatytas reagetų naudojimo instrukcijoje, bei patvirtintas reagentų gamintojo validavimo tyrimų metu. Siūlant reagentus nesuderinamus su nuosavybės teise valdomais prietaisais būtina panaudai pasiūlyti alternatyvią įrangą pritaikytą siūlomiems reagentams (Siūlomų reagentų ir prietaiso derinys numatytas reagentų naudojimo instrukcijoje, bei patvirtintas reagentų gamintojo validavimo tyrimų metu. Jei su pasiūlymu nepateikiama tokia informacija - pasiūlymas atmetamas). Alternatyvios įrangos ir siūlomų reagentų derinys turi atitikti visus tehninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. | 960 |  | Dokumentas: VS-EAB0196OP - VIASURE Blood Pathogens Extraction Kit.pdf 5 psl.; 7 psl.
| Reagentai skirti pirmuonių Plasmodium spp kokybiniam ir kiekybiniam nustatymui TL PGR metodu. | Siūlomų reagentų aptikimo riba siekia ne daugiau kaip 10 DNA kopijų/reakcijoje. Reagentų gamintojo patvirtintas ir deklaruojamas jautrumas, bei specifiškumas ne žemesnis kaip 99 %. Reikalaujami diagnostinės gebos parametrai (aptikimo riba, jautrumas ir specifiškumas) pasiekiami ir numatyti metodikoje derinanant su pirkimo 2.1. pozicioje siūlomais nukleorūgščių gryninimo ir išskyrimo reagentais. Reagentai paruošti naudojimui uždarose talpose, taip apsaugant nuo užteršimo. Reagentų sudėtyje turi būti kontrolės, skirtos visam tyrimo procesui kontroliuoti: mėginio proceso kontrolė, reagentų patikros kontrolės. Reagentų sudėtyje yra įtraukta žinomos, patvirtintos koncentracijos standartinė Plasmodium spp. medžiaga, naudojama kiekybiniam sukelėjo kopijų skaičiaus įvertinimui. Gausinimo reagentai gali būti naudojami ir yra suderinami su QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System (Applied Biosystem, JAV) arba QuantStudio 5 Real-Time PCR System Dx (Applied Biosystem, JAV) ir CFX96 (Bio-Rad, JAV) arba CFX96 Dx Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, JAV) TL PGR gausinimo prietaisais. Siūlant reagentus nesuderinamus su nuosavybės teise valdomais prietaisais būtina panaudai pasiūlyti alternatyvią įrangą pritaikytą siūlomiems reagentams. Alternatyvios įrangos ir siūlomų reagentų derinys turi atitikti visus tehninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. | 960 |  | Dokumentas: VIASURE Malaria Real Time PCR Detection Kit.pdf 2 psl.; 5 psl.; 7 psl.; 12 psl.; 13 psl. https://www.certest.es/products/malaria/
| Reagentai skirti Plasmodium pirmuonių rūšių nustatymui TL PGR metodu. | Reagentai skirti identifikuoti ir atskirti Plasmodium pirmuonių rūšis: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae. Siūlomų reagentų aptikimo riba siekia ne daugiau kaip 10 DNA kopijų/reakcijoje kiekvienos rūšies sukelėjaui. Reagentų gamintojo patvirtintas ir deklaruojamas jautrumas, bei specifiškumas ne žemesnis kaip 99 %. Reikalaujami diagnostinės gebos parametrai (aptikimo riba, jautrumas ir specifiškumas) pasiekiami ir numatyti metodikoje derinanant su pirkimo 2.1. pozicioje siūlomais nukleorūgščių gryninimo ir išskyrimo reagentais. Reagentai paruošti naudojimui uždarose talpose, taip apsaugant nuo užteršimo. Reagentų sudėtyje turi būti kontrolės, skirtos visam tyrimo procesui kontroliuoti: mėginio proceso kontrolė, reagentų patikros kontrolės. Gausinimo reagentai gali būti naudojami ir yra suderinami su QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System (Applied Biosystem, JAV) arba QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System Dx (Applied Biosystem, JAV) ir CFX96 (Bio-Rad, JAV) arba CFX96 Dx Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, JAV) TL PGR gausinimo prietaisais. Siūlant reagentus nesuderinamus su nuosavybės teise valdomais prietaisais būtina panaudai pasiūlyti alternatyvią įrangą pritaikytą siūlomiems reagentams. Alternatyvios įrangos ir siūlomų reagentų derinys turi atitikti visus tehninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. | 960 |  | Dokumentas: VIASURE Malaria differentiation Real Time PCR Detection Kit.pdf 2 psl.; 5 psl.; 6 psl.; 7 psl.; 12 psl. https://www.certest.es/products/malaria-differentiation/
Visi reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar visos papildomos tyrimų priemonės, papildomos prietaisų eksploatacinės ir priežiūros priemonės (jų vienetų ar rinkinių, kuriems bus išrašoma sąskaita, kiekiai ir kainos), reikalingos nurodytiems tyrimams atlikti perkančiosios organizacijos turimais prietaisais arba panaudai siūlomais prietaisais, turi būti nurodytos 2.1. - 2.n. (kur n yra visų reikiamų, tyrimams atlikti, reagentų ir priemonių rūšių skaičius) punktuose.
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas/kita informacija (neprivaloma) | Reagento ar pagalbinės priemonės matavimo vienetai | Reagento ar pagalbinės priemonės reikiamas kiekis | PVM, % | 1 mato vnt. įkainis EUR be PVM | 1 mato vnt. įkainis EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
2.1. | VIASURE Blood Pathogens Extraction Kit, 96 prep |  | rinkinys | 10 | 5 | 360.00 | 378.00 | 3600.00 | 3780.00 | Certest (Ispanija), VS-EAB0196OP - VIASURE Blood Pathogens Extraction Kit, 96 prep
2.2. | VIASURE Malaria Real Time PCR Detection Kit 6 strips, LP |  | rinkinys | 20 | 5 | 365.00 | 383.25 | 7300.00 | 7665.00 | Certest (Ispanija), VS-MAL106L VIASURE Malaria Real Time PCR Detection Kit 6 strips, LP
2.3. | VIASURE Malaria differentiation Real Time PCR Detection Kit 6 strips, LP |  | rinkinys | 20 | 5 | 440.00 | 462.00 | 8800.00 | 9240.00 | Certest (Ispanija), VS-MAD106L VIASURE Malaria differentiation Real Time PCR Detection Kit 6 strips, LP
2 pirkimo dalies kaina be PVM Eur: | [9 empty] | 19700.00
2 pirkimo dalies kaina su PVM Eur: | [9 empty] | 20685.00
3. | Reagentai ir priemonės skubiam Arbovirusų nustatymui realaus laiko PGR metodu. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
| Reagentai skubiai Arbovirusų diagnostikai. | Reagentai skirti greitam Arbovirusų nustatymui tikro laiko PGR metodu. Vienos reakcijos metu nustatomi ir identifikuojami 6 Arbovirusai: 1 tipo Dengė, 2 tipo Dengė, 3 tipo Dengė, 4 tipo Dengė, Zika, Čikungunija, Vakarų Nilo, geltonosios karštligės virusai. Siūlomiems reagentam taikomas virusų nustatymo jautrumas, išskyrus Čikunkunijos virusą, ne mažesnis kaip 99%. Siūlomiems reagentam taikomas virusų nustatymo specifiškumas ne mažesnis kaip 98%. Reagentai paruošti naudojimui uždarose talpose, taip apsaugant nuo užteršimo ir aplinkos poveikio. Reagentų sudėtyje turi būti kontrolė (-ės), skirtos visam tyrimo procesui kontroliuoti. Visiškai automatizuotas visų molekulinių tyrimų etapų atlikimas. Reagentų talpose - kasetėse privalo būti pilnai integruoti ir automatizuoti pagrindiniai tyrimo etapai: nukleino rūgščių ekstrakcija, taikinio sekų amplifikacija ir detekcija, rezultatų adorojimas ir pateikimas. Tyrimui tinkami mėginio tipai - karujo serumas ir bendras kraujas. | 300 |  | Dokumentas: M10 Arbovirus Panel IFU.pdf 3 psl.; 4 psl.; 15 psl.; 16 psl.
Visi reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar visos papildomos tyrimų priemonės, papildomos prietaisų eksploatacinės ir priežiūros priemonės (jų vienetų ar rinkinių, kuriems bus išrašoma sąskaita, kiekiai ir kainos), reikalingos nurodytiems tyrimams atlikti perkančiosios organizacijos jau panaudos teise valdomais prietaisais arba panaudai siūlomais kitais prietaisais, turi būti nurodytos 3.1. - 3.n. (kur n yra visų reikiamų, tyrimams atlikti, reagentų ir priemonių (jų vienetų ar rinkinių, kuriems bus išrašoma sąskaita) rūšių skaičius) punktuose.
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas/kita informacija (neprivaloma) | Reagento ar pagalbinės priemonės matavimo vienetai | Reagento ar pagalbinės priemonės reikiamas kiekis | PVM, % | 1 mato vnt. įkainis EUR be PVM | 1 mato vnt. įkainis EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
3.1. | STANDARD™ M10 Arbovirus panel | Pakuotė - 10 testų | pakuotė | 30 | 5 | 320.00 | 336.00 | 9600.00 | 10080.00 | SD Biosensor (P. Korėja), 11ARB10A - STANDARD™ M10 Arbovirus panel
3.1.1. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM (-IEMS) PRIETAISUI (-AMS). JEI PANAUDAI SIŪLOMAS (-I) PRIETAISAS (-AI) ŠIUO METU JAU YRA NAUDOJAMAS (-I) PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, TUOMET TIK PASIRAŠOMA NAUJA PANAUDOS SUTARTIS, O PAPILDOMO PRIETAISO SIŪLYTI NEREIKIA.
PANAUDAI SIŪLOMI PRIETAISAI ŠIUO METU JAU YRA NAUDOJAMI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS - STANDARD M10 (SD Biosensor, P. Korėja).
| Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas
| Prietaisas, skirtas mėginio paruošimui, nukleorūgščių išskyrimui ir realaus laiko PGR reakcijoms atlikti. |  |  |  | Pasiūlymą teikiantis asmuo įrašo nuorodą į su pasiūlymu teikiamus dokumentus, kuriuose yra informacija įrodanti pasiūlymo tinkamumą.
| Įranga turi būti pritaikyta, kad realaus laiko PGR tyrimas būtų prietaise pilnai automatizuotas visuose etapuose: mėginio paruošimas, nukleorūgščių išskyrimas, taikinio sekų amplifikacija ir detekcija. Rezultatų vertinimas taip pat turi būti automatinis. |  |  |  | Pasiūlymą teikiantis asmuo įrašo nuorodą į su pasiūlymu teikiamus dokumentus, kuriuose yra informacija įrodanti pasiūlymo tinkamumą.
| Reagentų bei mėginių brūkšniniai kodai turi būti nuskaitomi brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  |  |  | Pasiūlymą teikiantis asmuo įrašo nuorodą į su pasiūlymu teikiamus dokumentus, kuriuose yra informacija įrodanti pasiūlymo tinkamumą.
| Būtinas automatinis rezultatų pateikimas ekrane (teigiamo ir neigiamo rezultato automatinis pranešimas) ir galimybė jį atsispausdinti ar išsaugoti laikmenoje. |  |  |  | Pasiūlymą teikiantis asmuo įrašo nuorodą į su pasiūlymu teikiamus dokumentus, kuriuose yra informacija įrodanti pasiūlymo tinkamumą.
| Mėginio apdorojimas ir paruošimas teikiamame prietaise (jei reikalingas) turi trukti ne ilgiau 10 minučių ir nereikalauti specialios įrangos. |  |  |  | Pasiūlymą teikiantis asmuo įrašo nuorodą į su pasiūlymu teikiamus dokumentus, kuriuose yra informacija įrodanti pasiūlymo tinkamumą.
| ≥ 20 Arbovirusų PGR tyrimų (atliktų) per 1 valandą. |  |  |  | Pasiūlymą teikiantis asmuo įrašo nuorodą į su pasiūlymu teikiamus dokumentus, kuriuose yra informacija įrodanti pasiūlymo tinkamumą.
| Prietaisas gali tirti po vieną mėginį. Nestabdant prietaiso ir nepertraukiant jau atliekamo tyrimo galima pradėti kito mėginio/ - ių tyrimą/ -us. |  |  |  | Pasiūlymą teikiantis asmuo įrašo nuorodą į su pasiūlymu teikiamus dokumentus, kuriuose yra informacija įrodanti pasiūlymo tinkamumą.
3 pirkimo dalies kaina be PVM Eur: | [9 empty] | 9600.00
3 pirkimo dalies kaina su PVM Eur: | [9 empty] | 10080.00