## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių pirkimas (7338)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC direktyvos ir/ar (ES) 2017/745 reglamento reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį dokumentą.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis) | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Mato vnt. įkainis, Eur su PVM | Viso suma Eur be PVM | Viso suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos*. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Planuojama pirkimo suma Eur be PVM
9 | 33141200-2 | Periferiniai centrinės venos kateteriai suaugusiems 3Fr | Pagal Seldingerio metodiką. Dydis 3Fr. Ilgis 58-62cm. Diametras 0,5x1,0mm. Pirminis užpildymo tūris 0,35-0,37ml, tėkmės greitis 1,5-1,7ml/min, sužymėtas kas 5 cm. Pagamintas iš biostabilaus poliuretano. Termolabilus, rentgenokontrastinis, su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku. Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata, -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 6,8-7,2cm., -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu, -su nitinoliniu pravedėju 48-52cm, -su liniuote. | Vnt. | 70 | 130.2 | 5 | 136.71 | 9114 | 9569.7 | Pagal Seldingerio metodiką. Dydis 3Fr. Ilgis 60cm. Diametras 0,5x1,0mm. Pirminis užpildymo tūris 0,36ml, tėkmės greitis 1,6 ml/min, sužymėtas kas 5 cm. Pagamintas iš biostabilaus poliuretano. Termolabilus, rentgenokontrastinis, su integruota prailginimo atkarpa 9cm su spaustuku. Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata, -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 7cm., -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu, -su nitinoliniu pravedėju 50cm, -su liniuote. Žr. Katalogai Nr.9_Nr.1294.113_2-6psl._ir_Nr.9-Nr.10_Nr.11_Nr.12_Visi_PCVK, Vygon, Lifecath PICC Nr.1294.113 | 9119.999
10 | 33141200-2 | Periferiniai centrinės venos kateteriai suaugusiems 4Fr | Pagal Seldingerio metodiką. Gali būti naudojamas parenteriniui maitinimui, chemoterapijai, antibiotikų terapijai, skausmo gydymui, vaistų skyrimui, kontrastinės medžiagos injekcijoms atliekant KT. Dydis 4Fr, ilgis 55cm ±2cm, diametras 1,34-1,36mm. Pirminis užpildymo tūris ≤ 0,8ml. Tėkmės greitis ≥ 19 ml/min. Maksimalus tėkmės greitis ≥ 5ml/s. Maksimalus slėgis ≥ 22,4 bar (325 psi). Centimetrinis žymėjimas skaičiais. Pagamintas iš biostabilaus poliuretano. Antimikrobinis (Agion TM antimikrobinė technologija sidabro jonų pagrindu). Termolabilus, rentgenokontrastinis, su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku. Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata, -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 6,8-7,2cm., -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu, -su nitinoliniu pravedėju 65cm ±2cm, -su liniuote. | Vnt. | 69 | 171.5 | 5 | 180.075 | 11833.5 | 12425.175 | Pagal Seldingerio metodiką. Gali būti naudojamas parenteriniui maitinimui, chemoterapijai, antibiotikų terapijai, skausmo gydymui, vaistų skyrimui, kontrastinės medžiagos injekcijoms atliekant KT. Dydis 4Fr, ilgis 55cm, diametras 1,35mm. Pirminis užpildymo tūris 0,8ml. Tėkmės greitis 19 ml/min. Maksimalus tėkmės greitis ≥ 5ml/s. Maksimalus slėgis 22,4 bar (325 psi). Centimetrinis žymėjimas skaičiais. Pagamintas iš biostabilaus poliuretano. Antimikrobinis (Agion TM antimikrobinė technologija sidabro jonų pagrindu). Termolabilus, rentgenokontrastinis, su integruota prailginimo atkarpa 9cm su spaustuku. Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata, -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 7cm., -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu, -su nitinoliniu pravedėju 67cm, -su liniuote. Žr. Katalogai Nr.10_Nr.8394.414_ir_Nr.9-Nr.10_Nr.11_Visi_PCVK, Vygon, Lifecath PICC expert 4Fr Nr.8394.414 | 11839.9998
11 | 33141200-2 | Periferiniai centrinės venos kateteriai suaugusiems 4,5Fr | Pagal Seldingerio metodiką. Dydis 4,5Fr, ilgis 58-62cm., diametras išorinis 1,45-1,55mm. Pirminis užpildymo tūris kiekvienos atšakos po 0,50-0,52ml, tekmės greitis kiekvienos atšakos po 8,1-8,3 ml/min., sužymėtas kas 5 cm. Pagamintas iš biostabilaus poliuretano, termolabilus, rentgenokontrastinis. Su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm. su spaustuku. Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata; -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 6,8-7,2cm.; -su švirkštu 10ml; -su skalpeliu; -su nitinoliniu pravedėju 48-52cm; -su liniuote. | Vnt. | 69 | 136.8 | 5 | 143.64 | 9439.2 | 9911.16 | Pagal Seldingerio metodiką. Dydis 4,5Fr, ilgis 60cm., diametras išorinis 1,5mm. Pirminis užpildymo tūris kiekvienos atšakos po 0,51ml, tekmės greitis kiekvienos atšakos po 8,2 ml/min., sužymėtas kas 5 cm. Pagamintas iš biostabilaus poliuretano, termolabilus, rentgenokontrastinis. Su integruota prailginimo atkarpa 9cm. su spaustuku. Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata; -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 7cm.; -su švirkštu 10ml; -su skalpeliu; -su nitinoliniu pravedėju 50cm; -su liniuote. Žr. Katalogai Nr.11_Nr.1294.345_ir_Nr.9-Nr.10_Nr.11_Visi_PCVK, Vygon, Lifecath PICC 4,5Fr with MST Nr.1294.345 | 9439.9997
12 | 33141000-0 | PCVK (PICC) kateterių fiksavimo mechanizmas | Drugelio ar analogiškos formos su išpjovomis PCVK kateterio sparnelių fiksavimui. Tinkamas fiksuoti PCVK su viena ar keliomis atšakomis. Dydis: 90mm ± 2mm (ilgis) x 35mm ± 2mm (plotis) x 30mm ± 2mm (plotis centrinėje dalyje). Sterilus, nelimpantis prie pirštinių. Klijų pagrindas akrilas. Fiksatorius dviejų dalių: 1 - lipni plokštelė fiksuojama prie paciento odos, pagaminta iš poliuretano (PU) ir poliesterio; 2 - viršutinė medžiaginė juostelė pagaminta iš polipropileno (PP) su velkro danga; Pagamintas be latekso, be DEHP (be ftalatų). Galimybė naudoti ≥ 7 dienas. | Vnt. | 106 | 13.8 | 5 | 14.49 | 1462.8 | 1535.94 | Drugelio formos su išpjovomis PCVK kateterio sparnelių fiksavimui. Tinkamas fiksuoti PCVK su viena ar keliomis atšakomis. Dydis: 90mm (ilgis) x 35mm (plotis) x 30mm (plotis centrinėje dalyje). Sterilus, nelimpantis prie pirštinių. Klijų pagrindas akrilas. Fiksatorius dviejų dalių: 1 - lipni plokštelė fiksuojama prie paciento odos, pagaminta iš poliuretano (PU) ir poliesterio; 2 - viršutinė medžiaginė juostelė pagaminta iš polipropileno (PP) su velkro danga; Pagamintas be latekso, be DEHP (be ftalatų). Galimybė naudoti 7 dienas. Žr. Katalogai Nr.12_Nr.5804.10_ir_Nr.9-Nr.10_Nr.11_Visi_PCVK, Vygon, Maxflo Griplock, Nr.5804.10 | 1463.9999
13 | 33141000-0 | Trijų atšakų CVK antimikrobinis rinkinys | Dydis 7,0-7,5 Fr (išor.diam. 2,65-2,75 mm), ilgis 19-21 cm. Rinkinį sudaro: Trijų atšakų kateteris antimikrobinis, rentgenokontrastinis, termolabilus, vidinis ir išorinis paviršiai bei pati kateterio medžiaga impregnuota sidabro jonais, pagamintas iš biostabilaus poliuretano, atšakų skirtingas diametras: 14 G - tėkmės greitis ne mažiau 60 ml/min, 2 x 18G - tėkmės greitis ne mažiau 2 x 30 ml/min, tiekiamas apsauginėje juodoje movoje, su prailginimo linijom ir spaustukais, sužymėtas kas 1 cm. Adata-introdiuseris: 18 G, ilgis 69-71 mm. Kaniulė-introdiuseris: 18 G, ilgis 63-64 mm. Sužymėtas „J“ tipo pravediklis su laikikliu: ilgis 59-61 cm, diametras 0,88-0,92 mm. Plėtiklis, skalpelis, 5ml švirkštas, papildomi fiksacijos sparneliai, kamštukai injekcijoms. | Vnt. | 164 | 73.1 | 5 | 76.755 | 11988.4 | 12587.82 | Dydis 7,5 Fr (išor.diam. 2,7 mm), ilgis 20 cm. Rinkinį sudaro: Trijų atšakų kateteris antimikrobinis, rentgenokontrastinis, termolabilus, vidinis ir išorinis paviršiai bei pati kateterio medžiaga impregnuota sidabro jonais, pagamintas iš biostabilaus poliuretano, atšakų skirtingas diametras: 14 G - tėkmės greitis 60 ml/min, 2 x 18G - tėkmės greitis 2 x 30 ml/min, tiekiamas apsauginėje juodoje movoje, su prailginimo linijom ir spaustukais, sužymėtas kas 1 cm. Adata-introdiuseris: 18 G, ilgis 70 mm. Sužymėtas „J“ tipo pravediklis su laikikliu: ilgis 60 cm, diametras 0,88 mm. Plėtiklis, skalpelis, 5ml švirkštas, papildomi fiksacijos sparneliai, kamštukai injekcijoms. Žr. Katalogai Nr.13_Trijų atšakų CVK antimikrobinis rinkinys_2-6psl., Multicath Expert UP triple lumen, 7,5Fr x 20cm Vygon Nr.8155.272 | 11999.9999