## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMUI (6123)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 rdirektivų ar lygiaverčio dokumento reikalavimus. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Žalieji kriterijai (taikoma visoms pirkimo dalims). Turi atitikti bent vieną iš nurodytų reikalavimų: a) prekei ir/arba pakuotei sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų ir mažiau teršiama aplinka, arba - b) prekei ir/arba pakuotei pagaminti, sunaudojama mažiau elektros energijos ir/arba naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai, arba - c) prekei ir/arba pakuotei pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų. Kartu su pasiūlymu pateikiamas bent vienas atitiktį įrodantis dokumentas - pakuotės aprašymas, gamintojo ir/ar tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir/ar importuotojo, ir/ar tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir/ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad priemonės ir/ar pakuotės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Maksimalus perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Firminis siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas, kodas gamintojo kataloge | Planuojama pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama pirkimo suma Eur su PVM
2 | Perkutaninis įvedimo rinkinys | Sterilus rinkinys su mova (įmaute), skirtas naudoti su 7-7,5Fr kateteriais. 8Fr , apie 10cm. ilgio, rentgenokontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | 100 | Rink. | 5 | 22 | 2200 | 2310 | One Piece Introducer Kit with integral Hemostasis Valve, Argon Medical Devices Nr.496154 | 2700 | 2835
7 | Dantų apsauga | Vienkartinė, netoksiška, be latekso, pagaminta iš termoplastinio elastomero. Apsaugo dantis ir dantenas nuo sužeidimų, tinkama viršutiniam ir apatiniam žandikauliui. Galimybė uždėti nesant dantims. Atveria burną, universalus dydis (karpomas). Galimybė naudoti atliekant anesteziją, endoskopiją, reanimaciją, esant epilepsijai, tremorui ir t.t. | 100 | Vnt. | 5 | 4.2 | 420 | 441 | HICO-Tooth Guard, Hirtz, Nr.64 00 12 | 420 | 441
8 | Intubacinių vamzdelių fiksavimo juostelė burna/nosis Nr. 1 | Galimybė fiksuoti vamzdelius, įvestus per burną ir nosį; ilgis 55cm ±2 cm. Juostelė medžiaginė su paralonu ir velkro užsegimais ir atskira kibi juostelė. Fiksavimas susideda iš dviejų dalių: lipni atskira juostelė (ne mažesnė nei 2,5cm x 2,5cm) su Velcro segtukais lipdoma prie intubacinio vamzdelio, o vientisa medžiaginė su paralonu juostelė apjuosiama aplink kaklą. Tarpusavyje abi dalys turi būti fiksuojamos kibiais Velcro segtukais. | 200 | Vnt. | 5 | 3.43 | 686 | 720.3 | Tube Holder oral/nasal tracheal tube fixation, VBM Medizintechnik, Nr.40-8010-033 | 686 | 720.3
9 | Intubacinių vamzdelių fiksavimo juostelė burna/nosis Nr. 2 | Galimybė fiksuoti vamzdelius, įvestus per burną ir nosį; ilgis 65cm ±2 cm. Juostelė medžiaginė su paralonu ir Velkro užsegimais ir atskira kibi juostelė. Fiksavimas susideda iš dviejų dalių: lipni atskira juostelė (ne mažesnė nei 2,5cm x 2,5cm) su Velcro segtukais lipdoma prie intubacinio vamzdelio, o vientisa medžiaginė su paralonu juostelė apjuosiama aplink kaklą. Tarpusavyje abi dalys turi būti fiksuojamos kibiais Velcro segtukais. | 3000 | Vnt. | 5 | 3.43 | 10290 | 10804.5 | Tube Holder oral/nasal tracheal tube fixation, VBM Medizintechnik, Nr.40-8010-044 | 10290 | 10804.5
10 | Fiksavimo juostelė burna/nosis | Galimybė fiksuoti vamzdelius, įvestus per burną ir nosį; ilgis 55cm ±2 cm. Turi elastinį raištį ir silikoninę juostelę, fiksuotą centrinėje dalyje, kuri apviniojama aplink intubacinį vamzdelį, įtempiant į priešingas puses ir užfiksuojama su Velcro užsegimais. Fiksavimo juostelė medžiaginė su paralonu ir velcro užsegimais galuose, su anatominiu susiaurėjimu viršutinei lūpai. | 3000 | Vnt. | 5 | 4.5 | 13500 | 14175 | Endotape oral/nasal tracheal tube fixation, VBM Medizintechnik, Nr.40-8018-044 | 13500 | 14175
19 | Arterijos kateterizavimo rinkinys | Arterinis kateteris pritaikytas naudoti Seldingerio metodu, lankstus tiesus pravediklis. Arterinėje adatoje integruota skaidri sistema, sauganti nuo kraujo pratekėjimo punkcijos metu ir leidžianti matyti adatos užsipildymą krauju, turinti papildomą paviljoną kraujo pulsacijai stebėti. Sistema rotuoja 360° kampu. Specialus antgalis, palengvinantis pravediklio įvedimą. Kateterio ilgis – 8cm, pravediklio ilgis – 29cm, arterinės adatos dydis G20, ilgis 38mm. | 300 | Rink. | 5 | 19.6 | 5880 | 6174 | Leadercath arteriosel, Vygon, Nr.115.0901 | 3600 | 3780
20 | Kateteris arterijai Nr.1 | Seldingerio metodika; Pagamintas iš poliuretano; Peršviečiamas, rentgenokontrastinis; Komplektuojamas su introdiuserine adata, tiesiu pravedikliu. Kateteris turi sparnelius fiksacijai prie odos, yra speciali apsauga nuo perlinkimo. Kateterio dydis 3Fr (G20 x 8cm); V.D.0,6mm x I.D.1,0 mm; Introdiuserinė adata 20G x 38mm; V.D.0,6mm x I.D.0,9 mm; Pravediklis I.D. 0,46mm x 20cm. | 100 | Vnt. | 5 | 35.3 | 3530 | 3706.5 | Arterial Leadercath, Vygon, Nr.5115.098 | 3530 | 3706.5
21 | Kateteris arterijai Nr. 2 | Seldingerio metodika; Pagamintas iš PE; Peršviečiamas, rentgenokontrastinis; Komplektuojamas su introdiuserine adata, tiesiu pravedikliu. Kateteris turi sparnelius fiksacijai prie odos, yra speciali apsauga nuo perlinkimo. Kateterio dydis 4Fr (G18 x 18cm); V.D.0,8mm x I.D.1,2 mm; Introdiuserinė adata 19G x 54mm; V.D.0,8mm x I.D.1,1 mm; Pravediklis I.D. 0,71mm x 46cm. | 50 | Vnt. | 5 | 41.6 | 2080 | 2184 | Arterial Leadercath, Vygon, Nr.115.12 | 2080 | 2184
22 | Kateteris arterijai Nr. 3 | Seldingerio metodika; Pagamintas iš poliuretano; Peršviečiamas, rentgenokontrastinis; Komplektuojamas su introdiuserine adata, tiesiu pravedikliu. Kateteris turi sparnelius fiksacijai prie odos, yra speciali apsauga nuo perlinkimo. Kateterio dydis 4Fr (G18 x 12cm); V.D.0,8mm x I.D.1,3 mm; Introdiuserinė adata 19G x 54mm; V.D.0,8mm x I.D.1,1 mm; Pravediklis I.D. 0,64mm x 30cm. | 150 | Vnt. | 5 | 36.6 | 5490 | 5764.5 | Arterial Leadercath, Vygon, Nr.5115.112 | 5490 | 5764.5
25 | Vienos atšakos CVK su kraujo stabdymo sistema 6Fr | Rinkinį sudaro: 1. poliuretaninis kateteris su konektoriumi. Konektorius su silikonine arba lygiaverte membrana. Dydis 5-7 Fr, 15-30 cm 2. Viela - pravediklis, atspari perlinkimui-pagaminta iš nitinolio, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse. 3. Dilatatorius, tvirtinimo sparneliai, punkcinė adata G18, ilgis 70mm. | 300 | Vnt. | 5 | 87 | 26100 | 27405 | Vygon, Nr.1245.171-5Fr15cm, Nr.1248.171 -5Fr20cm, Nr.1245.201 -6Fr15cm, Nr.1248.201 -6Fr20cm | 2100 | 2205
26 | Trijų atšakų CVK antimikrobinis rinkinys | Dydis 7,5 Fr (išor.diam. 2,7mm), ilgis 20cm. Rinkinį sudaro: Trijų atšakų kateteris antimikrobinis, rentgenokontrastinis, termolabilus, vidinis ir išorinis paviršiai bei pati kateterio medžiaga impregnuota sidabro jonais, pagamintas iš biostabilaus poliuretano, atšakų skirtingas diametras: 14G - tėkmės greitis 60ml/min, 2 x 18G - tėkmės greitis 2 x 30ml/min, tiekiamas apsauginėje juodoje movoje, su prailginimo linijom ir spaustukais, sužymėtas kas 1 cm. Adata-introdiuseris: 18G, ilgis 70mm. Kaniulė-introdiuseris: 18G, ilgis 64mm. Sužymėtas „J“tipo pravediklis su laikikliu: ilgis 60 cm, diametras 0,9 mm. Plėtiklis, skalpelis, 5ml švirkštas, papildomi fiksacijos sparneliai, kamštukai injekcijoms. | 200 | Rink. | 5 | 72.82 | 14564 | 15292.2 | Vygon, Nr.8155.272 | 7200 | 7560
31 | Prailginimo linija vaistų leidimui | Monitoringui, vidinis diametras 1,0 mm, išorinis 2,0 mm, standi (tinkama ir spaudimo matavimui), su kamšteliais; ilgiai: 10cm; 25 cm; 50 cm; 100cm; 150cm; 200cm. Sterili. | 50000 | Vnt. | 5 | 1.03 | 51500 | 54075 | Vygon, Nr.71100.01 -10cm, Nr.71100.30 - 30cm, Nr.71100.50 - 50cm, Nr.71100.10 -100cm, Nr.71100.15 - 150cm, Nr.71100.20 - 200cm | 21500 | 22575
32 | Prailginimo linija | Sterili prailginimo linija skysčių infuzinei terapijai. Be latekso, be DEHP, nepirogeniška. Ilgiai: 12-15cm, 25-27cm, 50cm, 70cm, 100cm, 150, 200cm. Vidinis diametras 2,5mm, išorinis diametras 4mm. Atlaiko slėgį 145psi. Viename gale vyriškas užraktas, kitame moteriškas užraktas. (PVC/VYG2/ PE). Vidinis sluoksnis (PE), išorinis sluoksnis (PVC). Moteris Luer-lock / Vyras Luer-lock. Išbandyta 10 kg/cm2. | 2000 | Vnt. | 5 | 4.4 | 8800 | 9240 | Vygon, Nr.220.010 - 13,5cm, Nr.220.020 - 25cm, Nr.220.050- 50cm, Nr.220.070- 70cm, Nr.220.100 - 100cm, Nr.220.150 - 150cm, Nr.220.200 - 200cm | 8800 | 9240
33 | Trijų atšakų kranelis | Sterilus, atsparus lipidams, pagamintas iš poliamido. Saugi, patikima fiksacija ir atjungimas. Prijungtas prie intraveninių kateterių, prailginimo linijų, laisvai juda aplink savo ašį 360 laips.; tėkmė reguliuojama fiksatoriumi kas 45 laips. (8 žingsniai); sterilizuota gama spinduliais, 2 spalvų kamšteliai. | 10000 | Vnt. | 5 | 1.68 | 16800 | 17640 | Vygon, Nr.70876.20 | 2400 | 2520
34 | Prailginimo linijos M/F su trijų atšakų kraneliu ir injekciniu kamšteliu | Jungtys MaleLuer-Lock/ FemaleLuer-lock. Lipidams atsparios, sterilios, atlaiko slėgį 145 psi (10kg/ cm2 ). Diametras 2,5 mm x 4,0 mm. Ilgiai: 13,5cm (užpildymas 0,9ml), 25cm (užpildymas 1,40ml), 50cm (užpildymas 2,70ml), 80cm (užpildymas 4,20ml), 100cm (užpildymas 5,20ml), Pagamintos iš PVC (išorinis sluoksnis) ir PE (vidinis sluoksnis). | 200 | Vnt. | 5 | 4.4 | 880 | 924 | Vygon Nr.70141.01 - 13,5cm, Nr.70141.00 - 25cm, Nr.70141.05- 50cm, Nr.70141.80 - 80cm, Nr.70141.10 - 100cm | 880 | 924
35 | Prailginimo linijos M/M | 150cm (užpildymas 7,60ml), Jungtys MaleLuer-lock / MaleLuer-Lock. Lipidams atsparios, sterilios, atlaiko slėgį 145 psi (10kg/ cm2). Diametras 2,5 mmm x 4,0 mm. Ilgiai: 50cm (užpildymas 2,70ml), 100cm (užpildymas 5,10ml), 200cm (užpildymas 10ml) Pagamintos iš PVC (išorinis sluoksnis) ir PE (vidinis sluoksnis). | 400 | Vnt. | 5 | 4.76 | 1904 | 1999.2 | Vygon produktas Nr.221.050- 50cm, Nr.221.100 - 100cm, Nr.221.150 - 150cm, Nr.221.200 - 200cm | 1904 | 1999.2
36 | Antiokliuzinis kamštukas | Uždara beadatinė sistema, be latekso, be metalinių, magnetinių komponentų. Atsparus lipidams, chemoterapiniams ir kt. medikamentams. Skysčių praleidėjas apsaugotas gumine tarpine. Atjungus švirkštą, teigiamas boliusas 0,03ml. Tėkmės greitis 220ml/min., pirminis tūris 0,1 ml. Gali būti jungiamas ne mažiau 220 kartų (7 dienos). | 600 | Vnt. | 5 | 5.27 | 3162 | 3320.1 | Vygon, Nr.5897.01 | 480 | 504
37 | Pagreitintos infuzijos manžetė | Vienkartinė, 500-1000 ml buteliams. | 100 | Vnt. | 5 | 20.64 | 2064 | 2167.2 | VBM Medizintechnik, Nr.56-02-050 - 500ml, 56-02-100 -1000ml | 920 | 966
[7 empty] | 169850 | 178342.5 |  | 88480 | 92904