{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":6,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[108,0,115,4]]}
[null,null,null,null,null,"Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedas"]
["Pirkimas: Medicinos įranga (linijinis daviklis, azoto dioksido ir deguonies mišinio ap., svarstyklės, defibriliatorius, nekontaktinis Biometras)"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas* su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓"]
["1.1.","Azoto dioksido ventiliacijos prietaisas ",1,"Vnt.","(tiekėjas įrašo siūlomą modelį, gamintoją)"]
["1.1.1.","Dujų šaltinis - Suslėgtas deguonis + azoto oksidas"]
["1.1.2.","Grandinės valdymo šaltinis - Elektroninis "]
["1.1.3.","Maksimalus srautas(l/min) - Daugiau kaip 260 kartu arba 160 tik deguonies įvedimu."]
["1.1.4.","Deguonies koncentracija (O2 %) - 25-100 % nuolatinis reguliavimas su 5 % laipsniški pokyčiai."]
["1.1.5.","Trigerio jautrumas (cm H2O) - ~ -1,0 (nereguliuojamas)"]
["1.1.6.","Įvesties slėgio diapazonas (PSI) - 50-70"]
["1.1.7.","Atsparumas įkvėpimui (cm H2O) - nuo 0 iki -6"]
["1.1.8.","Atsparumas iškvėpimui (cm H2O) - nuo 0 iki 6"]
["1.1.9.","Išvalymo srauto greitis (l/min) - 30–40 (deguonis)"]
["1.1.10.","Darbinė temperatūra (°C) - nuo 5 iki 40"]
["1.1.11.","Laikymo temperatūra (°C) - -20 iki 60"]
["1.1.12.","Santykinė drėgmė - nuo 15 % iki 95 %"]
["1.1.13.","Įrenginio avarinis išjungimas - Mažiau nei 20 PSI O2 įvestis; Mažiau 25 % O2 išeiga, kai 3 įkvėpimai iš eilės arba mažesnė nei 21 % O2 išeiga nedelsiant; Jutiklių ir (arba) vožtuvų gedimas"]
["1.1.14.","Baterija - Li-Ion (01CV9200) | Veikimo laikas 15-24val"]
["1.1.15.","A/C maitinimo adapteris - 100-250V / 4.74A"]
["1.1.16.","Ekranas - 4,3\" spalvotas TFT"]
["1.1.17.","Duomenų saugojimas ir perdavimas - Būtina "]
["1.1.18.","USB - Būtina (duomenų perdavimui ir programinės įrangos naujinimui)"]
["1.1.19.","Stebėjimas - Tik tiesioginio stebėjimo signalai ir nustatymas"]
["1.1.20.","Parametrų nustatymai - Valdymo rankenėlė"]
["1.1.21.","Klavišų užrakto funkcija - Su slaptažodžiu"]
["1.1.22.","Signalizacija - Vizualinė ir garsinė"]
["1.1.23.","Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu."]
[]
["2.1.","Elektroninės svarstyklės, kėdės tipo",1,"Vnt.","(tiekėjas įrašo siūlomą modelį, gamintoją)"]
["2.1.1.","Svorį indikuojantis mechanizmas - Pritvirtintas užnugaryje, svorio nuskaitymui patogiame aukštyje"]
["2.1.2.","LCD ekrane vienu metu matomi - Svoris, ūgis ir KMI"]
["2.1.3.","Šoniniai porankiai ir kojų atramos atlenkiami - Būtina "]
["2.1.4.","4 ratukai su stabdžiais - Būtina "]
["2.1.5.","2 rankenos patogiam stūmimui -Būtina "]
["2.1.6.","Svėrimo riba - Ne mažiau kaip 250 kg"]
["2.1.7.","Tikslumas - 50 g iki 150 kg ir 100 g virš 150 kg"]
["2.1.8.","Svarstyklių tikslumo klasė - III (vidutinio tikslumo)"]
["2.1.9.","Gamyklinė metrologinė patikra - „M“ lipdukas"]
["2.1.10.","Metrologinė patikra - Būtina"]
["2.1.11.","Maitinimo šaltinis - Vidiniai pakraunami elementai ir AC adapteris"]
["2.1.12.","Sėdimos dalis - Ne mažiau kaip: plotis 530 mm, aukštis 460 mm"]
["2.1.13.","Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu."]
[]
["3.1.","Defibriliatorius ",1,"Vnt.","Mindray, BeneHeart D30"]
["3.1.1.","Defibriliatoriaus impulso forma - Bifazinė laužyta banga su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą (arba su elektros srovės kontrole)",null,null,"Defibriliatoriaus impulso forma - Bifazinė laužyta banga su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą. Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 1, 8."]
["3.1.2.","Bifazinio impulso energijos nustatymo ribos - Nuo 5 J iki 350 J, ne siauresnės už nurodytas",null,null,"Bifazinio impulso energijos nustatymo ribos  1 – 360 J. Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 8."]
["3.1.3.","Bifazinio impulso energijos keitimo žingsnis - Mažiau 50J intervale nuo 1 iki 100J",null,null,"Bifazinio impulso energijos keitimo žingsnis 1-30J  intervale nuo 1 iki 100J. Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 1."]
["3.1.4.","Defibriliatoriaus darbo režimai - Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis",null,null,"Defibriliatoriaus darbo režimai: Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis. Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 1."]
["3.1.5.","Automatinis defibriliavimo režimas - Būtina",null,null,"Automatinis defibriliavimo režimas. Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 1."]
["3.1.6.","Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti - Būtina automatiniame ir rankiniame režimuose",null,null,"Automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti - automatiniame ir rankiniame režimuose.  Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 1,10, 24, 25"]
["3.1.7.","Automatinis defibriliacijos krūvio neutralizavimas - Būtina",null,null,"Automatinis defibriliacijos krūvio neutralizavimas. Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 9."]
["3.1.8.","Naudojami daugkartiniai defibriliacijos elektrodai - Universalūs elektrodai skirti suaugusių ir vaikų defibriliacijai ir EKG monitoravimui (1 kompl. pateikiamas kartu su defibriliatoriumi)",null,null,"Naudojami daugkartiniai defibriliacijos elektrodai - Universalūs elektrodai skirti suaugusių ir vaikų defibriliacijai ir EKG monitoravimui (1 kompl. pateikiamas kartu su defibriliatoriumi) Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 11, 26"]
["3.1.9.","Naudojami vienkartiniai defibriliacijos elektrodai - Skirti defibriliacijai ir EKG monitoravimui (1 dėžutė ar įpakavimas)",null,null,"Naudojami vienkartiniai defibriliacijos elektrodai - Skirti defibriliacijai ir EKG monitoravimui (1 dėžutė ) Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 12, 26"]
["3.1.10.","Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas - Būtina",null,null,"Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 1"]
["3.1.11.","Monitoravimo laikas iš pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus - Ne mažiau 120 minučių",null,null,"Monitoravimo laikas iš pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus 390 min. Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 1"]
["3.1.12.","Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius - Ne mažiau 2",null,null,"Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius 5. Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 1"]
["3.1.13.","EKG kabelis - Trijų, penkių arba šešių derivacijų EKG kabelis (1 vnt. pateikiamas kartu su defibriliatoriumi)",null,null,"EKG kabelis - Trijų derivacijų EKG kabelis (1 vnt. pateikiamas kartu su defibriliatoriumi) Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 19"]
["3.1.14.","Monitoruojami parametrai - EKG, ŠSD",null,null,"Monitoruojami parametrai: EKG, ŠSD.  Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 2"]
["3.1.15.","EKG amplitudės nustatymai - Būtina galimybė monitoriuje atvaizduojamos EKG amplitude keisti (reguliuoti), priklausomai nuo priimamo signalo stiprumo",null,null,"EKG amplitudės nustatymai - Galimybė monitoriuje atvaizduojamos EKG amplitude keisti (reguliuoti), priklausomai nuo priimamo signalo stiprumo.  Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 2, 17"]
["3.1.16.","ŠSD monitoravimo ribos - Nuo 30 iki 300 k/min (ne blogiau)",null,null,"ŠSD monitoravimo ribos nuo 15 iki 300 k/min.  Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 2"]
["3.1.17.","Spausdintuvas - Integruotas į defibriliatorių, rašantis realaus laiko EKG, ne mažiau 2 derivacijas",null,null,"Spausdintuvas - Integruotas į defibriliatorių, rašantis realaus laiko EKG, 3 derivacijas. Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 1, 13"]
["3.1.18.","Vidinės atminties talpa - Ne mažiau 100 EKG kreivių ir įvykių (arba ne mažiau 24 darbo valandų) atmintis",null,null,"Vidinės atminties talpa: 120 darbo valandų atmintis. Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 1"]
["3.1.19.","Aliarmų vaizdiniai bei garsiniai pranešimai - Kritinio ŠSD (nustačius atitinkamas ribas) bei skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos (VF/VT) atvejais",null,null,"Aliarmų vaizdiniai bei garsiniai pranešimai - Kritinio ŠSD (nustačius atitinkamas ribas) bei skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos (VF/VT) atvejais.  Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 10, 14, 15, 16"]
["3.1.20.","Akumuliatoriaus pilno pasikrovimo laikas - Ne daugiau kaip 5 valandos",null,null,"Akumuliatoriaus pilno pasikrovimo laikas 4 valandos.   Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 1 "]
["3.1.21.","Techninės priemonės vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį - Būtinos (prašome nurodyti, kokios priemonės naudojamos siūlomame prietaise)",null,null,"Techninės priemonės vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį naudojama USB  Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 1 "]
["3.1.22.","Maitinimas - 230V ± 10%; 50 Hz.",null,null,"Maitinimas 230V; 50 Hz.  Prekės aprašymo KONF psl. Nr. 1 "]
["3.1.23.","Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.",null,null,"Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis - Užtikrinama galimybė įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pateikiamas tiekėjo patvirtinimas. "]
[]
["4.1.","Linijinis daviklis prie FujiFUlm Arietta 750 sistemos",1,"Vnt.","(tiekėjas įrašo siūlomą modelį, gamintoją)"]
["4.1.1.","Dažnių diapazonas - Ne siauresnis 2,0 – 12,0 MHz"]
["4.1.2.","Apžvalgos laukas (akustinis langas) - 38 ± 5 mm"]
[]
["5.1.","Optinės koherentinės interferometrijos (OCT) biometrijos prietaisas",1,"Vnt.","(tiekėjas įrašo siūlomą modelį, gamintoją)"]
["5.1.1.","Paskirtis - Ne kontaktinis akies biometrinių parametrų, reikalingų intraokulinių lęšiukų (IOL) implantacijai, matavimo ir apskaičiavimo prietaisas"]
["5.1.2.","OCT šaltinis - SWEPT"]
["5.1.3.","Matavimų patikrinimas - Viso ilgio OCT akies pjūvio vaizdas, parodantis akies anatomines detales, neįprastą geometriją, kaip, kad pakreiptus, išcentruotus lęšiukus, o taip pat, ar pacientas gerai fiksavo žvilgsnį, ir ar ašinio ilgio matavimas atliktas tiksliai geltonosios dėmės centrinėje duobutėje"]
["5.1.4.","Akies keratometrijos matavimas - Telecentrinės optikos principu"]
["5.1.5.","Paciento akies stebėjimas, matavimo proceso, matavimo duomenų ir apskaičiuotų rezulatatų atvaizdavimas - Multitaškiniame jutikliniame ekrane"]
["5.1.6.","Atraminis rėmas paciento galvai fiksuoti - Su atrama kaktai ir reguliuojamo aukščio atrama smakrui"]
["5.1.7.","Prietaiso padėties nustatymas paciento atžvilgiu - Valdymo svirties pagalba – aukštyn/žemyn, dešinėn/kairėn, pirmyn/atgal"]
["5.1.8.","Prietaiso valdymas - Multitaškinio jutiklinio ekrano pagalba, arba pasirinktinai klaviatūros ir pelės pagalbą"]
["5.1.9.","Matavimo rėžimai - Rankinis arba automatinis"]
["5.1.10.","Ašinio ilgio matavimo sritis - Ribose ne siauresnese kaip 14 ÷ 38 mm"]
["5.1.11.","Ragenos radiuso matavimo sritis - Ribose ne siauresnese kaip 5 ÷ 11 mm "]
["5.1.12.","Priekinės kameros gylio matavimo sritis - Ribose ne siauresnese kaip 0,7 ÷ 8 mm"]
["5.1.13.","Lęšiuko storio matavimo sritis - Ribose ne siauresnese kaip 1 ÷ 10 mm (fakinėje akyje)Ribose ne siauresnese kaip 0,13 ÷ 2,5 mm (pseudofakinėje akyje)"]
["5.1.14.","Centrinės ragenos storio matavimo sritis - Ribose ne siauresnese kaip 0,2 ÷ 1,2 mm"]
["5.1.15.","Rainelės diametro matavimo sritis - Ribose ne siauresnese kaip 8 ÷ 16 mm"]
["5.1.16.","Ašinio ilgio matavimo diskretiškumas - ne didesnis kaip 0,01 mm"]
["5.1.17.","Ragenos radiuso matavimo diskretiškumas - ne didesnis kaip 0,01 mm"]
["5.1.18.","Priekinės kameros gylio matavimo diskretiškumas - ne didesnis kaip 0,01 mm"]
["5.1.19.","Lęšiuko storio matavimo diskretiškumas - ne didesnis kaip 0,01 mm"]
["5.1.20.","Centrinės ragenos storio matavimo diskretiškumas - ne didesnis kaip 1 μm"]
["5.1.21.","Rainelės diametro matavimo diskretiškumas - ne didesnis kaip 0,1 mm"]
["5.1.22.","Ašinio ilgio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis - ne didesnis kaip 5 μm"]
["5.1.23.","Pilnai integruotos IOL apskaičiavimo formulės - SRK/T, Holladay 1 ir 2, Hoffer Q, Haigis, Haigi-L, Haigis-T, Barrett Universal II, Barrett toric"]
["5.1.24.","Galimybė ateityje papildomai įsigyti totalinės keratometrijos opciją - Būtina"]
["5.1.25.","Galimybė ateityje papildomai įsigyti centrinės topografijos opciją - Būtina"]
["5.1.26.","Galimybė gauti sleros referentinį vaizdą ir perduoti jį į mikroskopą esant akies astigmatizmui - Referentinis vaizdas naudojamas gyvo akies vaizdo intraoperaciniam atitikimui implantuojant torinius lęšius"]
["5.1.27.","Lęšiukų konstantų informacija - Optimizuotos lęšiukų konstantos, prieinamos internete, ar gautos iš kitų šaltinių, įvedamos į sistemą"]
["5.1.28.","Duomenų perdavimas - Į USB, į LAN"]
["5.1.29.","Galimybė prijungti prie kompiuterinio tinklo - Būtina"]
["5.1.30.","Spausdintuvas -Lazerinis"]
["5.1.31.","Elektrinis, reguliuojamo aukščio stalelis - Skirtas biometrijos prietaisą priderinti prie paciento"]
["5.1.32.","Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu."]
[]
["*Pastaba. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems aukščiau pateiktoje techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomų prekių (šiuo metu gaminamų, išbandytų, sertifikuotų ir paruoštų tiekimui) techninių charakteristikų aprašymus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamo prekių parametro atitiktį patvirtinančios informacijos arba neišsamiai aprašyta, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. CPO LT, kilus neaiškumams dėl minėtų dokumentų, pateiktų anglų kalba, atitikties nustatytiems reikalavimams, pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą."]