## sąrašas
Tiekėjo pavadinimas : UAB Medita
Eilės Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Pageidaujama pakuotė | Pageidaujamos pakuotės poreikis 24 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina be PVM Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/produkto pavadinimas/ katalogo kodas | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Prekės kodas
1 | 33141613-0 | Vienkartinių priemonių rinkinys trombocitams surinkti automatinės aferezės būdu | 1 vnt. | 500 | 1 | 500 | 146 | 5% | 73000 | 76650 | Haemonetics 997CF-E ir Macopharma SD10080Q | Arais | 5 | 3650 | Haemonetics 997CF-E ir Macopharma SD10080Q

## TS atitikimai
KRAUJO IR JO KOMPONENTŲ MAIŠELIŲ SISTEMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(VPP-2650)
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Paskirtis | Techninė specifikacija | Pageidauja­ma pakuotė | Pageidaujamos pakuotės poreikis | Siūlomi parametrai
1. | Vienkartinių priemonių rinkinys trombocitams surinkti automatinės aferezės būdu. | Donoro kraujo trombocitams surinkti automatinės aferezės būdu. | 1.1. Rinkinį trombocitams surinkti ir saugoti sudaro: ne mažiau kaip 2 maišai, kurių kiekvienas ne mažesnis kaip 1000 ml, su prijungtais mėginio paėmimo maišeliais kokybės kontrolei; į rinkinį integruotas maišas plazmai surinkti. | 1 vnt. | 500 | 1.1. Rinkinį trombocitams surinkti ir saugoti sudaro: 2 maišai, po 1000 ml, su prijungtais mėginio paėmimo maišeliais kokybės kontrolei; į rinkinį integruotas maišas plazmai surinkti.
|  |  | 1.2. Į rinkinį turi būti integruotas leukocitų filtras trombocitų koncentratui filtruoti procedūros metu. |  |  | 1.2. Į rinkinį integruotas leukocitų filtras trombocitų koncentratui filtruoti procedūros metu.
|  |  | 1.3. Liekamųjų leukocitų skaičius viename trombocitų |  |  | 1.3. Liekamųjų leukocitų skaičius viename trombocitų
|  |  | koncentrato vienete turi būti mažesnis nei 1x106. |  |  | koncentrato vienete mažesnis nei 1x106.
|  |  | 1.4. Maišai tinkami trombocitams saugoti ne mažiau kaip 5 paras nuo trombocitų surinkimo. |  |  | 1.4. Maišai tinkami trombocitams saugoti 7 paras nuo trombocitų surinkimo.
|  |  | 1.5. Vienkartinių priemonių rinkiniai turi tikti Kauno klinikų kraujo centre naudojamai įrangai (aferezės įrenginiui MCS+, Haemonetics). Jei rinkiniai netinka naudojamai įrangai, būtina panaudai pateikti lygiavertę įrangą. |  |  | 1.5. Vienkartinių priemonių rinkiniai tinka Kauno klinikų kraujo centre naudojamai įrangai (aferezės įrenginiui MCS+, Haemonetics).
|  |  | 1.6. Pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos, sterili, apirogeniška. |  |  | 1.6. Pagaminta iš PVC, sterili, apirogeniška.
|  |  | 1.7. Antikoaguliantas - ACD-A, sterilus, apirogeniškas, skaidriame dvigubame maišelyje, ne mažiau kaip 750 ml. |  |  | 1.7. Antikoaguliantas - ACD-A, sterilus, apirogeniškas, skaidriame dvigubame maišelyje, 800 ml.
|  |  | 1.8. Galiojimo laikas pristatymo dieną ne trumpesnis negu 2/3 viso galiojimo laiko. |  |  | 1.8. Galiojimo laikas pristatymo dieną ne trumpesnis negu 2/3 viso galiojimo laiko.
|  |  | 1.9. Vienkartinių priemonių rinkiniai turi būti sertifikuoti CE ženklu pagal MDD 93/42/EEC arba lygiaverčiu sertifikatu (būtina pateikti atitinkamo sertifikato kopiją). |  |  | 1.9. Vienkartinių priemonių rinkiniai sertifikuoti CE ženklu pagal MDD 93/42/EEC
|  |  | 1.10. Turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. |  |  | 1.10. Pateikiama rinkinio naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.
|  |  | 1.11. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, pateikti išbandymui 2 vnt. rinkinių pavyzdžių. |  |  | 1.11. Viešojo pirkimo komisijai paprašius bus pateikti išbandymui 2 vnt. rinkinių pavyzdžių.