## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Atviras konkursas "Reagentai hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorijai Nr. 8964"
Bendrieji reikalavimai
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
5. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus). Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakterikos, reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Viso kaina be PVM, Eur | Viso kaina su PVM, Eur | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | Rinkinys Pneumocystis jirovecii nustatymui | Rinkinys skirtas sidabrui jautrioms struktūros žmogaus audiniuose aptikti. Rinkinį turi sudaryti visos žemiau išvardindos sudedamosios dalys, ne mažesniais kaip nurodyta, kiekiais: 1. Perjodato rūgšties tirpalas ne mažiau kaip 100 ml; 2. Sidabro nitrato tirpalas ne mažiau kaip 300 ml (arba ne mažiau kaip 3 x 100 ml); 3. Metenamino borato tabletės ne mažiau kaip 10 vnt.; 4. Aukso chlorido tirpalas ne mažiau kaip 100 ml ; 5. Natrio tiosulfato tirpalas ne mažiau kaip100 ml; 6. Šviesios žalumos SF dažo tirpalas ne mažiau kaip100 ml. Vertinant šviesaus lauko mikroskopu, tikslinės struktūros (grybų elementai ir bazinė membrana) turi nusidažyti tamsiai ruda-juoda spalva, fonas - šviesiai žalia spalva. Turi būti galimybė atlikti ne mažiau kaip 50 tyrimų iš rinkinio. Rinkinys registruotas kaip IVD ir pažymėtas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją pagal 2017/746 ES reglamentą. Įrodinėjant pasiūlymo atitikimą reikalavimams kartu su pasiūlymu turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija anglų kalba arba gamintojo parengta rinkinio ar jo priemonių techninė specifikacija anglų kalba. Jei tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateiks nurodytų dokumentų, pasiūlymas bus atmestas. | rink. | 54 | 5 | 160 | 168 | 8640 | 9072 | PASM-100T rinkinys-100 testų P.A.S.M. / Jones kit, stabilized Biognost :Ltd., Kroatija https://www.biognost.com/product/p-a-s-m-jones-kit/ | https://www.biognost.com/product/p-a-s-m-jones-kit/
2 | Rinkinys greitam kraujo tepinėlių dažymui | Rinkinys, skirtas hematologiniams (kraujas, kaulų čiulpų aspiratas) ir citologiniams (audinių plonosios adatos aspiracinė punkcija, skrepliai, kūno skysčiai ir kt. žmogaus organizmo išskyros) tepinėliams dažyti. Rinkinį turi sudaryti trys tirpalai, paruošti naudojimui ir fosfatinio buferio pH 7,2 ± 0,1 tabletės. Rinkinio sudedamųjų dalių kiekiai ne mažesni kaip: - fiksuojamasis tirpalas ne mažiau kaip 500 ml; - raudonasis (eozino) tirpalas ne mažiau kaip 500 ml; - mėlynasis (azuro) tirpalas ne mažiau kaip 500 ml; - fosfatinio buferio tabletės pH 7,2 ± 0,1, ne mažiau kaip 6 tabletės. Vertinant šviesaus lauko mikroskopu kraujo ląstelės tepinėlyje turi nusidažyti sekančiai: - eritrocitai - rausva, rusva spalva; - ląstelių branduoliai - raudonai violetine spalva; - eozinofilinės granulės - nuo raudonos iki raudonai rudos spalvos; - neutrofilinės granulės - šviesiai violetine spalva; - limfocitų citoplazma - mėlyna, mėlynai pilka spalva. Rinkinys registruotas kaip IVD ir pažymėtas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją pagal 2017/746 ES reglamentą. Įrodinėjant pasiūlymo atitikimą reikalavimams kartu su pasiūlymu turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija anglų kalba arba gamintojo parengta rinkinio ar jo priemonių techninė specifikacija anglų kalba. Jei tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateiks nurodytų dokumentų, pasiūlymas bus atmestas. | rink. | 14 | 5 | 42 | 44.1 | 588 | 617.4 | Biognost Ltd., Kroatija Bio Diff rinkinys 3x500 ml, + buferinėęs tabletės. https://www.biognost.com/product/bio-diff-kit/?attribute_pa_volume=3x500-ml | https://www.biognost.com/product/bio-diff-kit/?attribute_pa_volume=3x500-ml
3 | Rinkinys mieloperoksidazei blastuose nustatyti | Rinkinys skirtas mieloperoksidazei blastuose nustatyti. Veikimo principas - ląstelių granulėse esanti peroksidazė kartu su vandenilio peroksidu oksiduoja substratą (pironiną) ir susidaro netirpus, stabilus, ryškiai raudonos spalvos junginys. Tiriamoji medžiaga - kraujas, kaulų čiulpų aspiratas. Rinkinį turi sudaryti visos sekančios sudedamosios dalys: - Alfa naftolio tirpalas; - Formaldehido ir etanolio tirpalas; - Majerio hematoksilinas; - Vandenilio peroksidas; - Pironino vandeninis tirpalas 0,2 %. Vertinant šviesaus lauko mikroskopu ląstelių granulės ir branduoliai tepinėlyje turi nusidažyti sekančiai: - peroksidazei teigiamos ląstelių granulės – ryškiai raudona spalva; - ląstelių branduoliai – mėlyna spalva. Rinkinio reagentai turi būti be benzidino. Turi būti galimybė atlikti ne mažiau kaip 30 tyrimų iš rinkinio. Rinkinys registruotas kaip IVD ir pažymėtas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją pagal 2017/746 ES reglamentą. Įrodinėjant pasiūlymo atitikimą reikalavimams kartu su pasiūlymu turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija anglų kalba arba gamintojo parengta rinkinio ar jo priemonių techninė specifikacija anglų kalba. Jei tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateiks nurodytų dokumentų, pasiūlymas bus atmestas. | rink. | 6 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4 | Rinkinys geležies intarpams kraujo ir/arba kaulų čiulpų ląstelėse nustatyti | Rinkinys skirtas geležies intarpams aptikti kraujo ir/arba kaulų čiulpų ląstelėse. Veikimo principas -rūgštinėje terpėje geležies jonams reaguojant su raudonąja kraujo druska (kalio heksacianoferatu) susidaro mėlynos spalvos pigmentas (Berlyno mėlynasis). Rinkinį turi sudaryti visos sekančios sudedamosios dalys: - Majerio (Mayer) hematoksilinas; - rūgštinis buferis; - raudonoji kraujo druska (kalio heksacianoferatas). Vertinant šviesaus lauko mikroskopu geležies intarpai ir ląstelių branduoliai tepinėlyje turi nusidažyti sekančiai: - geležies intarpai - ryškiai žydra spalva; - branduoliai - mėlyna spalva. Turi būti galimybė atlikti ne mažiau kaip 50 tyrimų iš rinkinio. Rinkinys registruotas kaip IVD ir pažymėtas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti CE atitikties deklaraciją pagal 2017/746 ES reglamentą. Įrodinėjant pasiūlymo atitikimą reikalavimams kartu su pasiūlymu turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija anglų kalba arba gamintojo parengta rinkinio ar jo priemonių techninė specifikacija anglų kalba. Jei tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateiks nurodytų dokumentų, pasiūlymas bus atmestas. | rink. | 34 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo