## Pasiūlymo forma
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2024.07.22
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | UAB "Arbor Medical Corporation LT"
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 301577716
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100003878313
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/S Nr. LT317044060007635671; AB SEB bankas, b. k. 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Direktorius Mindaugas Daugėla
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | 370 37 464460, info@arborlt.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Mindaugas Daugėla
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Rentgeno medicinos prietaisas (C lankas) | Philips Healthcare, Nyderlandai | "Zenition 30" | 1 | 81570.25 | 81570.25 | 98700.0025
2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Įrašyti parametro vertę | Siūlomų reikšmių atitikimas gamintojo kataloguose
T1 | C lanko motorizuotas vertikalus judesys, mm |  | 490 mm | Zenition 30.pdf, 7 psl.
T2 | C lanko rotacijos kampas (TS 1.2.3 p.) |  | 400° | Zenition 30.pdf, 7 psl.
T3 | C lanko gylis, mm |  | 730 mm | Zenition 30.pdf, 7 psl.
T4 | Maksimalus pulsų dažnis pulsinės rentgenoskopijos režime, kadrai/s |  | 30 kadrų/s | Zenition 30.pdf, 14 psl.
T5 | Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa, kHU |  | 79.8 kHU | Zenition 30.pdf, 13 psl.
T6 | Skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriaus pikselio dydis, µm |  | 200 µm | Zenition 30.pdf, 6 psl.
T7 | C lanko sistemos valdymas sumontuoto rentgeno aparate lietimui jautriu ekranu, sinchronizuotas su ekranu, sumontuotu monitorių vežimėlyje |  | YRA | 24MS806 Philips Statement.pdf, 1 psl.
T8 | Integruota aktyvi šilumos valdymo sistema |  | YRA | Zenition 30.pdf, 13 psl.
T9 | Speciali rankena ir integruoti mygtukai prie detektoriaus, kurie suteikia galimybę chirurgui atjungti elektromagnetinius stabdžius ir koreguoti C-lanko poziciją |  | YRA | Zenition 30.pdf, 4 psl.
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Rentgeno medicinos prietaiso (C lanko) su rentgeno spinduliams pralaidžiu operaciniu stalu garantinis laikotarpis |  | 3 | metai

## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 2 | metai
Ekonominis pranašumas už 1 (vienus) papildomus garantijos metus (EpPG) | 6 | %

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 50
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 50
Nr. | Parametrai |  | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
T1 | C lanko motorizuotas vertikalus judesys, mm |  | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 = | 0.1
T2 | C lanko rotacijos kampas (TS 1.2.3 p.) |  | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = | 0.15
T3 | C lanko gylis, mm |  | Palyginamasis: interpoliacinis | L3 = | 0.1
T4 | Maksimalus pulsų dažnis pulsinės rentgenoskopijos režime, kadrai/s |  | Palyginamasis: interpoliacinis | L4 = | 0.15
T5 | Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa, kHU |  | Palyginamasis: interpoliacinis | L5 = | 0.15
T6 | Skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriaus pikselio dydis, µm |  | Palyginamasis: interpoliacinis | L6 = | 0.15
T7 | C lanko sistemos valdymas sumontuoto rentgeno aparate lietimui jautriu ekranu, sinchronizuotas su ekranu, sumontuotu monitorių vežimėlyje |  | Statinis: (yra/nėra) | L7 = | 0.1
T8 | Integruota aktyvi šilumos valdymo sistema |  | Statinis: (yra/nėra) | L8 = | 0.05
T9 | Speciali rankena ir integruoti mygtukai prie detektoriaus, kurie suteikia galimybę chirurgui atjungti elektromagnetinius stabdžius ir koreguoti C-lanko poziciją |  | Statinis: (yra/nėra) | L9 = | 0.05
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:
3.1 Kadangi siūlomo objekto T7, T8 ir T9 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T7 = L7 = 0.10, T8 = L8 = 0.05, T9 = L9 = 0.05. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T7 = L7 = 0, T8 = L8 = 0, T9 = L9 = 0.
3.2 Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5 ir T6 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
3.2.1 Jei siūlomas objektas turi parametro T1, T2, T3, T4 ir T5 didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.10, T2 = L2 = 0.15, T3 = L3 = 0.10, T4 = L4 = 0.15, T5 = L5 = 0.15. Mažiausią parametro T1, T2, T3, T4 ir T5 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:
3.2.2 Jei siūlomas objektas turi parametro T6 mažiausią skaitinę vertę (Tmin) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T6 = L6 = 0.15. Didžiausią parametro T6 skaitinę vertę (Tmax) turintis objektas gauna 0 balų: T6 = L6 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^9▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  |  | ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | ne
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
6 | Tiekėjo deklaracijos |  |  |  | ne
7 | CE deklaracija |  |  |  | ne
8 | Gamintojo įgaliojimas |  |  |  | ne
9 | Tiekėjo patvirtinimas |  |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Mindaugas Daugėla

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), projekto radiacinei saugai paruošimas bei jo ekspertizė ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 5 operacinės slaugytojoms. Trukmė ≥ 4 akademinės val.
2. Mokymai ≥ 12 chirurgų. Trukmė ≥ 6 akademinės val.
3. Mokymai ≥ 1 inžinieriui. Trukmė ≥ 2 akademinės val.
4. Mokymai ≥ 1 medicinos fizikui. Trukmė ≥ 2 akademinės val.

## Techninė specifikacija
Rentgeno medicinos prietaisas (C lankas)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Reikalavimai rentgeno diagnostikos medicinos prietaisui (C lankui) |  | Philips Healthcare "Zenition 30"
1.1 | Veikimo režimai | 1. Pulsinė rentgenoskopija, | 1. Pulsinė rentgenoskopija Zenition 30.pdf, 14 psl.
|  | 2. Skaitmeninė rentgenografija. | 2. Skaitmeninė rentgenografija. Zenition 30.pdf, 14 psl.
1.2 | Reikalavimai C lanko mechaninėms charakteristikoms | 1. C lanko motorizuotas vertikalus judesys ≥ 420 mm, | 490 mm Zenition 30.pdf, 7 psl.
|  | 2. C lanko horizontalus judesys ≥ 200 mm, | 200 mm Zenition 30.pdf, 7 psl.
|  | 3. C lanko rotacija ≥ 400°, | 400° Zenition 30.pdf, 7 psl.
|  | 4. C lanko orbitalinė rotacija ≥ 145°, | 156° Zenition 30.pdf, 7 psl.
|  | 5. C lanko lateralinė rotacija (angl. swivel range) ≥ ±10º | +-10 Zenition 30.pdf, 7 psl.
|  | 6. Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus ≥ 1000 mm, | 1000 mm Zenition 30.pdf, 7 psl.
|  | 7. C lanko gylis ≥ 680 mm, | 730 mm Zenition 30.pdf, 7 psl.
|  | 8. Laisva c-lanko erdvė (angl. free space) ≥ 76 cm, | 76.5 cm Zenition 30.pdf, 7 psl.
|  | 9. Sensorinio valdymo ekranas - būtinas. | Sensorinio valdymo ekranas Zenition 30 IFU.pdf, 223 psl.
1.3 | Reikalavimai monitorių sistemai | 1. Monitorių kiekis ≥ 2, | 2 Zenition 30.pdf, 12 psl.
|  | 2. Monitoriai sumontuoti ant mobilaus vežimėlio, | 2. Monitoriai sumontuoti ant mobilaus vežimėlio Zenition 30.pdf, 8 psl.
|  | 3. Monitorių įstrižainė ≥ 19" (tiekėjas gali siūlyti ≥ 32" monitorių, tokiu atveju 1.3.1 p. leidžiama siūlyti 1 vnt. monitorių), | 3. Monitorių įstrižainė 19" Zenition 30.pdf, 12 psl.
|  | 4. Maksimalus monitoriaus skaistis ≥ 650 cd/m², | 650 cd/m2 Zenition 30.pdf, 12 psl.
|  | 5. Vertikalus ir horizontalus apžvalgos kampas ≥ 178°/178°, | 178°/178° Zenition 30.pdf, 12 psl.
1.4 | Reikalavimai rentgeno sistemai | 1. Aukšto dažnio generatorius, | 1. Aukšto dažnio generatorius Zenition 30.pdf, 13 psl.
|  | 2. Generatoriaus galia 2.0-2.5 kW, | 2.1 kW Zenition 30.pdf, 13 psl.
|  | 3. Įtampos keitimo diapazonas ≥ (40-110) kV, | 40 - 110 kV Zenition 30.pdf, 14 psl.
|  | 4. Maksimali srovė skaitmeninės pulsinės rentgenoskopijos režime ≥ 7 mA, | 7.2 mA Zenition 30.pdf, 14 psl.
|  | 5. Maksimali srovė rentgenografijos režime ≥ 19 mA, | 19.1 mA Zenition 30.pdf, 14 psl.
|  | 6. Maksimalus pulsų dažnis pulsinės rentgenoskopijos režime ≥ 25, | 30 Zenition 30.pdf, 14 psl.
|  | 7. Minimalus galimas pulso plotis pulsinės rentgenoskopijos režime ≤ 15 ms, | 14.8 ms Zenition 30.pdf, 14 psl.
|  | 8. Židinio dėmės dydis (jei siūloma sistema su viena židinio dėme, jos dydis turi tenkinti mažojo židinio parametro vertę): ≤ 0.6 mm ir ≤ 1.2 mm, | 0,6 mm 1,2 mm Zenition 30.pdf, 13 psl.
|  | 9. Maksimali anodo šiluminė talpa ≥ 79 kHU, | 79.8 kHU Zenition 30.pdf, 13 psl.
|  | 10. Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa ≥ 1400 kHU, | 1478 kHU Zenition 30.pdf, 13 psl.
|  | 11. Filtravimas (bendrojo filtro storis) ≥ 3,0 mm Al ekvivalentas. | 6 mmAl Zenition 30.pdf, 13 psl.
1.5 | Kolimavimo sistema | Būtina | Kolimavimo sistema Zenition 30.pdf, 15 psl.
1.6 | Reikalavimai skaitmeniniam rentgeno spindulių detektoriui | 1. Detektoriaus aktyvios zonos dydis ≥ (200 x 200) mm, | 200 x 200 mm Zenition 30.pdf, 6 psl.
|  | 2. Pikselio dydis ≤ 205 µm, | 200 µm Zenition 30.pdf, 6 psl.
|  | 3. Detektoriaus matrica ≥ (1000 x 1000) taškų, | 1024 x 1024 Zenition 30.pdf, 6 psl.
|  | 4. Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) prie 0-0.05 linijų/mm ≥ 75%, | 75% Zenition 30.pdf, 6 psl.
|  | 5. Pilkumo skalė ≥ 16 bitų. | 16 bit Zenition 30.pdf, 6 psl.
1.7 | Reikalavimai spinduliuotės mažinimo sistemai | Integruotas rentgeno dozės matavimo įrenginys (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) | Integruotas rentgeno dozės matavimo įrenginys (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) Zenition 30 IFU.pdf, 54 psl.
1.8 | Reikalavimai skaitmeninei vaizdų apdorojimo sistemai | 1. Atstumų ir kampų matavimas, | 1. Atstumų ir kampų matavimas Zenition 30 IFU.pdf, 152 psl.
|  | 2. Vaizdo padidinimas, | 2. Vaizdo padidinimas Zenition 30.pdf, 11 psl.
|  | 3. Horizontalus/vertikalus vaizdo pavertimas, | 3. Horizontalus/vertikalus vaizdo pavertimas Zenition 30.pdf, 11 psl.
|  | 4. Metalo korekcija, | 4. Metalo korekcija Zenition 30.pdf, 10 psl.
|  | 5. Judesio detekcija, | 5. Judesio detekcija Zenition 30.pdf, 10 psl.
1.9 | Reikalavimai DICOM (arba lygiaverčio) standarto funkcijoms | 1. DICOM Storage, | 1. DICOM Storage Zenition 30.pdf, 17 psl.
|  | 2. DICOM Modality Worklist, | 2. DICOM Modality Worklist Zenition 30.pdf, 17 psl.
|  | 3. DICOM Query/Retrieve. | 3. DICOM Query/Retrieve Zenition 30.pdf, 17 psl.
|  | 4. DICOM Print, | 4. DICOM Print Zenition 30.pdf, 17 psl.
|  | 5. DICOM MPPS, | 5. DICOM MPPS Zenition 30.pdf, 17 psl.
|  | 6. Radiation dose Structured report (RDSR). | 6. Radiation dose Structured reports (RDSR) Zenition 30.pdf, 17 psl.
1.10 | Vaizdų išsaugojimas | 1. DICOM arba lygiaverčiame formate, | 1. Vaizdų išsaugojimas DICOM formate Zenition 30.pdf, 17 psl.
|  | 2. TIFF, BMP arba lygiaverčiais formatais. | 2. Vaizdų išsaugojimas BMP, PNG, MP4 formatais Zenition 30.pdf, 17 psl.
3 | Reikalavimai apsaugos priemonėms | 1. Vienas komplektas susideda iš 1 vnt. skydliaukės apsaugos ir 1 vnt. apsauginės vienpusės prijuostės, | 1. Vienas komplektas susideda iš 1 vnt. skydliaukės apsaugos ir 1 vnt. apsauginės vienpusės prijuostės PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 8(14), 11(20) psl.
|  | 2. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu, | 2. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu
|  | 3. Skydliaukės apsaugos švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,35 mmPb, | 3. Skydliaukės apsaugos švino ekvivalentas 0,35 mmPb PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 11(20) psl.
|  | 4. Apsauginės vienpusės prijuostės švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,35 mmPb (priekio/šonų), | 4. Apsauginės vienpusės prijuostės švino ekvivalentas 0,35 mmPb (priekio/šonų) PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 6(10) psl.
|  | 5. Paminkštinimai pečių srityje, | 5. Paminkštinimai pečių srityje Apsauginė prijuostė.jpg; Pečių paminkštinimas.jpg (Žr. nuotraukas)
|  | 6. Prijuostė su kišene, | 6. Prijuostė su kišene PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 8(14) psl.
|  | 7. Apsaugos priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 arba lygiavertį standartą, | 7. Apsaugos priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 5(9) psl.
|  | 8. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti apsauginių priemonių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai, | 8. Kartu su pasiūlymu pateikiamas apsauginių priemonių katalogas "PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf", kuriame nurodyti galimi užsakyti dydžiai PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 5(8) psl.
|  | 9. Būtina galimybė pasirinkti spalvą. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti spalvų pasirinkimo lentelę, | 9. Galimybė pasirinkti spalvą. Kartu su pasiūlymu pateikiama spalvų pasirinkimo lentelė (Excel užsakymo formoje puslapis "Fabric Guide") "ProtecX Information Sheet.xlsx"
|  | 10. Kartu su priemonėmis turi būti pateikta priemonių laikymo sistema, pvz. kabinimo sistema su ratukais, užtikrinanti laikyti visas siūlomas apsaugos priemones, bei metalinės pakabos drabužiams. | 10. Kartu su priemonėmis pateikiama priemonių laikymo sistema: kabinimo sistema su ratukais, užtikrinanti laikyti visas siūlomas apsaugos priemones, bei metalinės pakabos drabužiams. PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 14(27) psl.
4 | Reikalavimai apsauginiams akiniams | 1. Fitover arba lygiaverčio tipo (akiniai ant akinių) akiniai, | 1. Fitover tipo akiniai PROTECX EYEWEAR BROCURE.pdf, 6 psl.
|  | 2. Akinių svoris ≤ 100 g, | 2. Akinių svoris 85g PROTECX EYEWEAR BROCURE.pdf, 6 psl.
|  | 3. Priekine apsauga ≥ 0,75 mmPb, šoninė apsauga ≥ 0,35 mmPb, | 3. Priekine apsauga 0,75 mmPb, šoninė apsauga 0,5 mmPb PT210120_Brochure_DIGITAL.pdf, 12(22) psl.
|  | 4. Komplektuojama su dirželiu ir saugojimo dėžute, | 4. Komplektuojama su dirželiu ir saugojimo dėžute foto Akiniai.jpg (Žr. nuotrauką)
|  | 5. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti akinių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai. | 5. Kartu su pasiūlymu pateikiamas akinių katalogas, kuriame nurodyti galimi užsakyti dydžiai PROTECX EYEWEAR BROCURE.pdf 4,5 psl.
5 | Komplektacija | 1. Rentgeno diagnostikos medicinos prietaisas (C lankas) - 1 vnt, | 1. Rentgeno diagnostikos medicinos prietaisas (C lankas) - 1 vnt,
|  | 2. Dozimetras (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) - 1 vnt, | 2. Dozimetras (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) - 1 vnt
|  | 3. Apsaugos priemonės - 6 kompl, | 3. Apsaugos priemonės - 6 kompl.
|  | 4. Apsauginiai akiniai - 2 vnt, | 4. Apsauginiai akiniai - 2 vnt.
|  | 5. Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamos integruotos aparate ir/arba išorinės priemonės, skirtos kokybės kontrolei ir kalibravimui atlikti pagal gamintojo nustatytus reikalavimus arba rekomendacijas (jei šios priemonės yra numatytos aparato gamintojo). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytos visos su rentgeno aparatu komplektuojamos kokybės kontrolei ir kalibravimui skirtos atlikti priemonės arba pateikti gamintojo deklaraciją kuri patvirtintų, kad tokios priemonės darbui su aparatu nereikalingos - 1 vnt. | 5. Pateikiama gamintojo deklaracija, kurioje patvirtinama, kad darbui su aparatu, kokybės kontrolei ir kalibravimui atlikti papildomos priemonės nėra reikalingos. 24MS806 Philips Statement.pdf, 1 psl.
6 | Kiti reikalavimai
6.1 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). | Tiekėjo patvirtinimas.pdf
6.2 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams) | Tiekėjo patvirtinimas.pdf
6.3 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams). | Tiekėjo patvirtinimas.pdf

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Techninis pranašumas T6 (T6n)
Techninis pranašumas T7 (T7n)
Techninis pranašumas T8 (T8n)
Techninis pranašumas T9 (T9n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomos Sistemos kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas Sistemos garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 2 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą 1 (vienų) metų garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už 1 (vienus) papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 6% nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T9n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje".

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už 1 (vienus) papildomus garantijos metus, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 7.5 | 7.5
T1n | 0 | 0
T2n | 0 | 0
T3n | 0 | 0
T4n | 0 | 0
T5n | 0 | 0
T6n | 0.15 | 0.15
T7n | 0 | 0
T8n | 0 | 0
T9n | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne