TSD-1020, VPP-5480

Implantų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peties sąnario bemazgiai inkariniai implantai (orientacinis kiekis 600 vnt.) | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje inkaras su vienu arba dviem #2 UHMW (ultra aukštos molekulinės masės) nesirezorbuojančiu aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pinto nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu (arba lygiavertės medžiagos), siūlais; 2. Įvedimo būdas: įkalamas ir užtraukiamas; 3. Su vienkartiniu metaliniu įvedikliu; 4. Cheminė sudėtis: nesirezorbuojantis, aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pintu nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu arba poliesterio (arba lygiavertės medžiagos), siūlas; 5. Inkaro ištraukimo jėga ne mažiau 231N; 6. Su specialia kilpa praverta per inkaro šerdį bemazgei fiksacijai; 7. Inkaro išmatavimai: skersmuo 1,7 - 2,1 mm, ilgis 19 - 22 mm; 8. Būtinas siūlomų implantų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio siūlomų implantų žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje (kat. 4, psl. 8) inkaras su vienu #2 UHMW (ultra aukštos molekulinės masės) nesirezorbuojančiu aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pinto nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu, siūlais (kat. 2); 2. Įvedimo būdas: įkalamas ir užtraukiamas (kat. 3, katalogas 12 4 psl.); 3. Su vienkartiniu metaliniu įvedikliu (kat. 11); 4. Cheminė sudėtis: nesirezorbuojantis, aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pintu nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio apvalkalu, siūlas (kat. 2); 5. Inkaro ištraukimo jėga 231 (kat. 12 psl 2); 6. Su specialia kilpa praverta per inkaro šerdį bemazgei fiksacijai (kat. 10, psl. 2, katalogas 12 psl 2); 7. Inkaro išmatavimai: skersmuo 1,8mm, ilgis 19 mm ( kat. 8 ); 8. Implantų žymėjimas CE ženklu. AR-3638; AR-3636, Arthrex JAV |
| 2. | Specifinė kryžminio raiščio blauzdinės dalies fiksacijos endosaga (orientacinis kiekis 100 vnt.) | 1. Raištinė implantų sistema, tiekiama sterilioje pakuotėje; 2. Sudaryta iš sekančių komponentų: a) raištinės sistemos (kilpos) iš #5 storio siūlų, pagamintų iš nesirezorbuojančio, aukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE), veikiančios savaime užsiveržiančio mazgo principu; b) titaninės (arba lygiavertės) endosagos užapvalintomis briaunomis, su ertmėmis, skirtomis siūlo (kilpos) pravedimui (arba su iš anksto pravesta kilpa); 3. Titaninė (arba lygiavertė) endosaga pasirenkama ne mažiau kaip iš 3 variantų / dydžių (pasirenkama užsakymo metu): a) ne mažiau kaip 2 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 11 mm ± 1 mm, turinti centruotą 4 mm ± 1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 4-7 mm skersmens kauliniams tuneliams; b) ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 14 mm ± 1 mm, turinti centruotą 7 mm ± 1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 7-9 mm skersmens kauliniams tuneliams; c) ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 20 ± 1 mm, turinti centruotą 9 ± 1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 9-13 mm skersmens kauliniams tuneliams. 4. Būtinas siūlomų implantų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio siūlomų implantų žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). | 1. Raištinė implantų sistema, tiekiama sterilioje pakuotėje (kat. 1, psl. 10); 2. Sudaryta iš sekančių komponentų: a) raištinės sistemos (kilpos) iš #5 storio siūlų, pagamintų iš nesirezorbuojančio, aukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE) (kat. 9), veikiančios savaime užsiveržiančio mazgo principu (kat. 5, psl. 4); b) titaninės endosagos užapvalintomis briaunomis, su ertmėmis, skirtomis siūlo (kilpos) pravedimui (arba su iš anksto pravesta kilpa) (kat. 5, psl. 5); 3. Titaninė endosaga pasirenkama iš 3 variantų / dydžių (pasirenkama užsakymo metu)(kat. 5, psl. 5): a) 2 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 11 mm, turinti centruotą 4 mm skersmens kaklelį, tinkantį 4-7 mm skersmens kauliniams tuneliams (kat. 5, psl. 5); b) 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 14 mm, turinti centruotą 7 mm skersmens kaklelį, tinkantį 7-9 mm skersmens kauliniams tuneliams (kat. 5, psl. 5); c) 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 20 mm, turinti centruotą 9 mm skersmens kaklelį, tinkantį 9-13 mm skersmens kauliniams tuneliams (kat. 5, psl. 5). 4. Implantų žymėjimas CE ženklu. AR-1588TN-3; AR-1588TN-4; AR-1588TN-2. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi implantai.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas vartotojų apmokymas dirbti su siūlomais implantais.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.