## Lapas1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas retų ligų diagnostikai (10146)
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento nuostatas bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčiius dokumentus kartu su pasiūlymu.
3 | Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 10 kalendorinių dienų pateikti prekių (vienkartinių pagalbos priemonių) pavyzdžius. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
4 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
5 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6. | Prekėms nustatomas tiekėjo pasiūlytas arba prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių ir/arba taip, kaip nurodyta kiekvienos pirkimo dalies techninių reikalavimų aprašyme.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Taikomas PVM, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | PVM suma, Eur | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr. | Planuojama pirkimo suma (pasiūlymo vertinamoji kaina) Eur be PVM | Planuojama pirkimo suma (pasiūlymo vertinamoji kaina) Eur su PVM
1 | Reagentai aminorūgščių ir acilkarnitinų analizei
1.1. | Reagentų rinkinys aminorūgščių ir acilkarnitinų analizei sausame kraujo mėginyje | vnt. | 5 | 5357 | 5% | 5624.85 | 26785 | 28124.25 | 1339.25 |  | 27000 | 32670
1.1.1. | Reagentų rinkinys nederivatizuotų aminorūgščių, acilkarnitinų ir sukcinilacetono analizei sausame kraujo mėginyje ne mažiau kaip 960 testų. Rinkinys skirtas nustatyti ne mažiau kaip 27 analites su kiekvienai analitei priskirtu izotopiškai žymėtu vidiniu standartu. Turi būti galimybė papildomai nustatyti 21 acilkarnitinų analites. Rinkinio sudėtis: mobili fazė ne mažiau 2 buteliukai po 1000 ml; vidinis standartas, liofilizuotas ne mažiau kaip 4 buteliukai, vidinio standarto turi užtekti 960 mėginių analizei; Vidinis sukcinilacetono nederivatizuotas, paruoštas naudojimui standartas, ne mažiau kaip 3 buteliukai po ne mažiau kaip 15 ml; ekstracijos buferis sukcinilacetonui ne mažiau kaip 3 buteliukai po ne mažiau kaip 15 ml, vidinio sukcinilacetono standarto ir ekstrakcijos buferio turi užtekti 960 mėginių analizei; ekstrakcijos buferis ne mažiau 1x100 ml; plovimo buferis ne mažiau 2x1000 ml; 96 šulinėlių mikroplokštelės ne mažiau 10 vnt.; 96 plokštelių apsauginės plėvelės lipnios, ne mažiau 20 vnt.; praduriamos 96 šulinėlių plokštelių lipnios apsauginės plovelės, ne mažiau 20 vnt.; ne mažiau nei 2 lygių (I+II) sauso kraujo aminorūgščių ir acilkarnitinų kontrolės, ir ne mažiau 3 sauso kraujo lašai vienam kontrolės lygiui. Numatytas tirimojo mėginio dydis: ne didesnis nei 3 mm ant filtrinio popieriaus džiovinto kraujo diskas. Mėginio paruošimo analizei laikas iki injekcijos ne ilgiau kaip 1,5 val. Injekcijos tūris - ne didesnis nei 10 ul; Maksimali linijiškumo riba nuo nustatymo ribos - L-Amino rūgštims ne mažiau nei 2000 µmol/l, sukcinilacetonui - 120 µmol/l, acilkarnitinams - 25 µmol/l; Mažiausia nustatymo riba: Amino rūgštims ne didesnė nei 12 µmol/l, sukcinilacetonui ne didesnė nei 0,6 µmol/l, Acilkarnitinams ne didesnė nei 0,15 µmol/l, Laisvam karnitinui (C0) ne didesnė nei 2 µmol/l; Išeiga: Amino rūgštims ne mažesnė nei 74%, Acilkarnitinams ne mažesnė nei 90%, Sukcinilacetonui ne mažesnė nei 40%; Analizės laikas: Ne daugiau 2 min. mėginiui. Rinkinio turi pilnai užtekti atlikti ne mažiau 960 mėginių analizei skysčių chromatografijos-tandeminės masių spektrometrijos metodu. Į rinkinio kainą turi būti įskaičiuota visos metodo įdiegimui ir instrumento kalibravimui reikiamos priemonės ir darbo išlaidos. Metodo įdiegimą ir kalibravimą turi atlikti rinkinio gamintojo sertifikuotas specialistas arba gamintojo atstovas. Pateikti įrodantį dokumentą. | [8 empty] | Chromsystems, MassChrom Amino Acids, Acylcarnitines and Succinylacetone from Dried Blood/Non Derivatised https://chromsystems.com/en/
11 | Antimikotinių kalibratoriai
11.1. | 3 lygių plazmos kalibratorių rinkinys Antimikotiniai vaistai | vnt. | 1 | 489 | 5% | 513.45 | 489 | 513.45 | 24.45 |  | 498 | 602.58
11.1.1. | Liofilizuotos plazmos mėginiai (ne mažiau 1ml x 4). Ne mažiau 3-jų lygių + "Blank" mėginys. HPLC-MS/MS metodui. Analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole | [8 empty] | Chromsystems, 3PLUS1® Multilevel Plasma Calibrator Set Antimycotic Drugs/EXTENDED, 92051/XT, https://chromsystems.com/
12 | Antimikotinių vidinė kontrolė
12.1. | 2 lygių Antimikotinių vidinė kontrolė | vnt. | 1 | 639 | 5% | 670.95 | 639 | 670.95 | 31.95 |  | 642 | 776.82
12.1.1. | Liofilizuotos plazmos mėginiai. ne mažiau 2-jų lygių (ne mažiau 2 x 5 x 1 ml). HPLC-MS/MS metodui. Analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole | [8 empty] | Chromsystems, Mass Check® Antimycotic Drugs/EXTENDED , Plasma Control, Bi-Level (I + II) 2 x 5 x 1 ml, 0252/XT, https://chromsystems.com/
13 | Vidinis antimikotinių standartas
13.1. | Antimikotinių vidinių standartų mišinys | vnt. | 1 | 973 | 5% | 1021.65 | 973 | 1021.65 | 48.65 |  | 975 | 1179.75
13.1.1. | ne mažiau 1 x3,8 ml. HPLC-MS/MS metodui.Analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole | [8 empty] | Chromsystems, Internal Standard Mix Antimycotic Drugs/EXTENDED, 1 x 3.8 ml (for 200 tests), 92644/XT https://chromsystems.com/
14 | Parametrų derinimo mišinys
| Parametrų derinimo mišinys (Tuning mix) | vnt. | 1 | 591 | 5% | 620.55 | 591 | 620.55 | 29.55 |  | 1000 | 1210
| Parametrų derinimo mišinys HPLC-MS/MS metodui serume/plazmoje, kuriame yra atitinkamų analičių ir vidinių standartų: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole | [8 empty] | Chromsystems, Tuning Mix Antimycotic Drugs/EXTENDED (Analytes and Internal Standards), 1 ml, 92039/XT, https://chromsystems.com/
15 | Reagentai aminorūgščių tyrimui plazmoje/serume
15.1. | Rinkinys skirtas aminorūgščių nustatymui plazmoje/serume skysčių chromatografijos masių spektrometrijos metodu. | kompl. | 1 | 5337 | 5% | 5603.85 | 5337 | 5603.85 | 266.85 |  | 11818 | 14299.78
15.1.1. | Rinkinys skirtas kiekybiniam aminorūgščių nustatymuižmogaus plazmoje ir serume LC-MS/MS metodu. Ne mažiau 3x98 tyrimai. Ne mažiau 48 analičių kiekybinė aminorūgščių analizė. Greitas mėginio paruošimas be derivatizacijos. Tyrimo laikas ne ilgiau 20 min., Phe, Tyr, Val, Leu, Ile, aloILe, Met analizė - ne ilgiau 10 min. Kiekviena analitė turi turėti vidinį standartą. Izobarinių analičių atskyrimas. Analitės: ne mažiau 48 aminorūgščių plazmoje ir serume Aminorūgštys:Acetyltyrosine, Adenosylhomocysteine Alanine β-Alanine α-Aminoadipic acid α-Aminobutyric acid β-Aminoisobutyric acid γ-Aminobutyric acid Anserine Arginine Argininosuccinic acid Asparagine Aspartic acid Carnosine Citrulline Homocitrulline Cystathionine Cystine Cysteine-S-sulfate Homocystine Ethanolamine Phosphoethanolamine Glutamic acid Glutamine Glycine Histidine 1-Methylhistidine3-Methylhistidine Leucin eAllo-Isoleucine Isoleucine Lysine Hydroxylysine Methionine Ornithine Phenylalanine Phosphoserine Pipecolic acid Proline4-Hydroxyproline Saccharopine Sarcosine Serine Taurine Threonine Tryptophan Tyrosine Valine. Į rinkinį turi įeiti ne mažiau 4 x 0.5 ml (liofilizuoti mėginiai) 3 lygių kalibraciniai mėginiai + "blank" mėginys, ne mažiau 2-jų lygių kontrolės mėginiai, ne mažiau kaip po 5 x 1 ml kiekvieno lygio: CE-IVD ženklinimas. | [8 empty] | Chromsystems, MassChrom® Reagent kit for LC-MS/MS analysis of Amino Acids in plasma/serum with reaction vials, 75111, https://chromsystems.com/
15.2. | Analitinė kolonėlė aminorūgštims plazmoje/serume LC-MS/MS metodu su priedais | kompl. | 1 | 3800 | 5% | 3990 | 3800 | 3990 | 190
15.2.1. | Analitinė kolonėlė aminorūgštims plazmoje/serume LC-MS/MS metodu su tyrimo chromatograma, su priešfiltrio laikikliu, priešfiltriais 2 µm (ne mažiau 5 vnt.), mikroinsertų 6x31 mm, 0.3 ml chromatografinių buteliukų ir chromatografinių kamštukų komplektas - ne mažiau 100 vnt., spaudimo reguliatorius (back pressure regulator valve) | [8 empty] | Chromsystems, Amino Acids in plasma/ serum Analytical column, equilibrated, with test chromatogram, 75100, https://chromsystems.com/
15.3. | Parametrų derinimo mišinys (Tuning mix) | kompl. | 1 | 2330 | 5% | 2446.5 | 2330 | 2446.5 | 116.5
15.3.1. | "Rinkinio parametrų derinimo mišinys aminorūgštims plazmoje/serume LC-MS/MS metodu.Analitės: ne mažiau 48 aminorūgščių plazmoje ir serume Aminorūgštys:Acetyltyrosine, Adenosylhomocysteine Alanine β-Alanine αAminoadipic acid αAminobutyric acid β-Aminoisobutyric acid γAminobutyric acid Anserine Arginine Argininosuccinic acid Asparagine Aspartic acid Carnosine Citrulline Homocitrulline Cystathionine Cystine Cysteine-S-sulfate Homocystine Ethanolamine Phosphoethanolamine Glutamic acid Glutamine Glycine Histidine 1-Methylhistidine3-Methylhistidine Leucin eAllo-Isoleucine Isoleucine Lysine Hydroxylysine Methionine Ornithine Phenylalanine Phosphoserine Pipecolic acid Proline4-Hydroxyproline Saccharopine Sarcosine Serine Taurine Threonine Tryptophan Tyrosine Valine."Reagentų galiojimo laikas nuo pristatymo datos - ne mažiau 12 mėnesių. | [8 empty] | Chromsystems, Tuning Mix 1-5, Analytes and Internal Standards, https://chromsystems.com/