## TS 9902
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Priedas Nr.1)
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės intervencinei radiologijai, chirurgijai, ortopedijai, vaikų ir naujagimių gydymui (9902)
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. 5. Vienkartinėms, sterilioms prekėms taikomas galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 70% priemonės galiojimo termino pristatymo metu.
6. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) procentų nuo prekės galiojimo termino.
7. PO gali paprašyti po 1 vnt. pavyzdžių vertinimui. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) (PILDO TIEKĖJAS) | Vnt. įkainis Eur be PVM (PILDO TIEKĖJAS) | PVM tarifas ٪ | Vnt. įkainis Eur su PVM | Preliminari suma Eur be PVM
19 | Mikrokateteris | Mikrokateteriai embolizavimo procedūroms ir selektyviam vaistų ar kontrasto suleidimui: • galiukas: su platinos rentgeno kontrastine žyme, ne mažesne, nei 0,5 mm; vidus dengtas teflonu; paplonintas iki 1,9 F poliuretaninis galiuko išorinio skersmens variantai: 1,7 F, 1,90 F, 1,98 F, 2,2 F ir 2,6 F; • tiesus arba 45° lenktumo galiukas, sudarytas iš dviejų dalių, kurių viena ne mažiau nei 0,9 mm rentgeno kontrastiška, kita - ne mažiau nei 1,2 mm itin lanksti (distaliai); • mikrokateterio vidus padengtas PTFE, išorė padengta hidrofiline danga ne ilgesniame, nei 65 cm segmente; • mikrokateteris pagamintas iš supinto volframo; • naudingas ilgis - nuo 105 cm iki 150 cm; • vidinis spindis – ne mažesnis, nei 0,022” 1,98 F mikrokateterio; ir ne mažesnis nei 0,027" 2,6 F mikrokateteriui; • tinkančios nukreipiančiosios vielos: ne didesnė nei 0,018” 1,98 F mikrokateteriui ir ne didesnė nei 0,021" 2,6 F mikrokateteriui; • kontrasto pralaidumas turi siekti 5 ml/sek; • vidinis tūris (angl. „dead volume“) turi būti 0,43 ml arba mažesnis; • atlaiko ne mažesnį nei 1000 psi slėgį. • pakuojama su viela nukreipykle, kuri turi būti: Užlenkta 80 laipsnių arba tiesi; 0,021“ storio arba storesnė; 160 cm arba ilgesnė; Polimerinė; Hidrofilinė Nitinoliniu galu. Į kraujagyslę gali būti įvedamas kaip vientisa sistema arba kaip atskiri elementai. Galimybė palikti vielą po filtro sistemos pašalinimo iš kraujagyslės. Vielos pasirinkimas pagal lankstumą – 3 tipų, ir pagal ilgį - 190, 315 cm. Sistema greito pakeitimo (Rx) tipo Ne mažiau keturių rentgeno kontrastinių žymeklių su papildoma apjuosiančia rentgeno kontrastine spiralė. | vnt. | 80 | Prekės pavadinimas Parkway, gamintojas Asahi, modelis Parkway, Tellus, Veloute; komplektuojami su viela Meister, Sion. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai Kat nr VEL..., TLS..., WMST..., WAMS..., AHW... Failai "19 pd..." Mikrokateteriai embolizavimo procedūroms ir selektyviam vaistų ar kontrasto suleidimui: • galiukas: su platinos rentgeno kontrastine žyme, ne mažesne, nei 0,5 mm; vidus dengtas teflonu; paplonintas iki 1,9 F poliuretaninis galiuko išorinio skersmens variantai: 1,7 F, 1,90 F, 1,98 F, 2,2 F ir 2,6 F; • tiesus arba 45° lenktumo galiukas, sudarytas iš dviejų dalių, kurių viena ne mažiau nei 0,9 mm rentgeno kontrastiška, kita - ne mažiau nei 1,2 mm itin lanksti (distaliai); • mikrokateterio vidus padengtas PTFE, išorė padengta hidrofiline danga ne ilgesniame, nei 65 cm segmente; • mikrokateteris pagamintas iš supinto volframo; • naudingas ilgis - nuo 105 cm iki 150 cm; • vidinis spindis – ne mažesnis, nei 0,022” 1,98 F mikrokateterio; ir ne mažesnis nei 0,027" 2,6 F mikrokateteriui; • tinkančios nukreipiančiosios vielos: ne didesnė nei 0,018” 1,98 F mikrokateteriui ir ne didesnė nei 0,021" 2,6 F mikrokateteriui; • kontrasto pralaidumas turi siekti 5 ml/sek; • vidinis tūris (angl. „dead volume“) turi būti 0,43 ml arba mažesnis; • atlaiko ne mažesnį nei 1000 psi slėgį. • pakuojama su viela nukreipykle, kuri turi būti: Užlenkta 80 laipsnių arba tiesi; 0,021“ storio arba storesnė; 160 cm arba ilgesnė; Polimerinė; Hidrofilinė Nitinoliniu galu. Į kraujagyslę gali būti įvedamas kaip vientisa sistema arba kaip atskiri elementai. Galimybė palikti vielą po filtro sistemos pašalinimo iš kraujagyslės. Vielos pasirinkimas pagal lankstumą – 3 tipų, ir pagal ilgį - 190, 315 cm. Sistema greito pakeitimo (Rx) tipo Ne mažiau keturių rentgeno kontrastinių žymeklių su papildoma apjuosiančia rentgeno kontrastine spiralė. | 439 | 5 | 460.95 | 35120
Pasiūlymo kaina 19-ai pirkimo daliai Eur be PVM | [8 empty] | 35120
PVM (5%) suma | [8 empty] | 1756
Pasiūlymo kaina 19-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [8 empty] | 36876
PASTABA: Pasiūlymo kaina bus naudojama pasiūlymų vertinimui, pasiūlymų eilės sudarymui ir laimėjusio tiekėjo nustatymui. Sutartis su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma maksimaliai pirkimo vertei nurodytai SPS 18 punkte (atitinkamai pagal pirkimo objekto dalis. ). Komisija, tiekėjo pasiūlymo kainai viršijus SPS 18 punkte nurodytą kainą (atitinkamai pagal pirkimo objekto dalis), tiekėjo pasiūlymo kainą laikys per didelę, nepriimtiną Perkančiajai organizacijai.