ĮŽANGA

Kiekviena produkto pakuotė turi šį vadovą. Šis vadovas turi visas saugumo, naudojimo, priežiūros instrukcijas, reikalingas kokybiškam įrenginio funkcionavimui.

DĖMESIO: šiame vadove esančių instrukcijų nesilaikymas nedelsiant nutraukia gamintojo suteiktas garantijas.

PAKUOTĖ, TRANSPORTAVIMAS IR SIUNTIMAS
Visi įrenginiai tvarkingai supakuojami. Pirkinį išpakuokite labai atsargiai. Visi įrenginio komponentai turi būti iš karto patikrinti, siekiant įsitikinti, kad galimas defektas atsirado ne pervežimo metu. Nustačius defektus, iš karto praneškite gamintojui. Visa pakavimo medžiaga yra tinka perdirbimui.

SAUGA

DĖMESIO! Prieš pradedant naudoti amalgamatoriu, naudojant pridėtą atsuktuvėlį, reikia išimti du raudonus varžtelius, esančius po įrenginiu. Jei jų nepašalinsite, galite sugadinti įrenginio variklį.

Įrenginiu naudotis reikia laikantis šių instrukcijų.

Prieš nustatant įrenginio parametrus, įsitikinkite, kad jo įtampa suderinama su pagrindine įtampa. Jei įtampa neatitinka ant įrenginio nurodytų verčių su naudojama, galite sugadinti įrenginį.

Amalgamatoriaus dangčio negalima atidaryti, kol kapsulės laikiklis juda.

Norint įjungti įrenginį, įkiškite maitinimo laidą į tinkamą elektros lizdą su įžeminimu. Jei naudojamas prailgintuvas, įsitikinkite, kad įžeminimas vis tiek veiks.
Keičiami saugikliai turi būti analogiški. Kitokių saugiklių naudojimas yra draudžiamas.

Saugokite įrenginį nuo kontakto su tirpikliais, degiais skysčiais, stipraus karščio šaltinių, siekiant išvengti įrenginio pažeidimo.

PASTABA: nenaudokite įrenginio be kapsulės laikiklio, siekiant išvengti pažeidimo.
NAUDOJIMAS

PASTABA: Nenaudokite įrenginio pavojingoje aplinkoje ar su pavajingomis medžiagomis, kurios neskirtos naudoti su įrenginiu. Nelaikykite įrenginio šalia intensyvaus karščio šaltinio.  

TECHNOMIX leidžiama maišyti daugiau skirtingų odontologinių medžiagų (amalgamą, stiklo-jonomerą, kompozitą); įrenginiu galima naudoti rankiniu būdu nustatant purtymo laiką arba pasirinkti iš anksto nustatytus maišymo laikus. 
l) Įjunkite įrenginį paspausdami mygtuką, esantį įrenginio gale. 

2) Pasirinkite naudojimo būdą: 
Ne automatinis naudojimas:

a) Pasirinkite maišymo laiką spausdami + ir -

b) įdėkite kapsulę (žr. kapsulės įdėjimo punktą), spauskite S mygtuką (Start), kad pradėtumėte maišymo procedūrą. Ant įrenginio ekrano matysite mažėjantį maišymo laiką. 
PASTABA: ant ekrano galite pasirinkti paskutinį kartą naudotą  maišymo laiką. 
Iš anksto nustatyti maišymo laikai:
Įrenginio atmintyje yra iš anksto nustatytų 10 skirtingų maišymo laikų:

Memory 0= 6sek. ( SECURALLOY/ SAFETALLOY/ QC VALIANT/ DISPERSALLOY/ IQC PALLADIUM/ CONTOUR
Memory 1= 8sek. ( SEPTALLOY/ NOVALLOY/ ASTRALLOY PD/45

Memory 2= 10sek. (AXIA GLASS/  AMALCAP

Memory 3= 10sek.--> AXIA BASE

Memory 4= 10sek. ( AXIA SILVER

Memory 5= 5sek. ( TYTIN

Memory 6= 7sek. ( DURALLOY/ ANA 2000/ PERMITE C

Memory 7= 8sek. ( 3M ESPE

Memory 8= 15sek. ( VOCO

Memory 9= 20sek. ( ………

Norint išsirinkti vieną iš nustatytų laikų:

Vieną kartą paspaudę M mygtuką ant ekrano matysite “P” ir toliau esantį skaičių (reiškiantį jau nustatytą maišymo laiką, t.y. “Memory 1, 2, 3 ir t.t.)
Antrą kartą paspaudę M mygtuką ant ekrano matysite “T” ir numerį (reiškiantį veiksmų pakartojimą tos pačios procedūros metu).

Pasirinkite norimą iš anksto numatytą maišymo laiką, įdėkite kapsulę (žr. kapsulės įdėjimo punktą), spauskite S mygtuką (Start), kad pradėtumėte maišymo procedūrą. Ant įrenginio ekrano matysite mažėjantį maišymo laiką.

PASTABA: ant ekrano galite pasirinkti paskutinį kartą naudotą  maišymo laiką. 

3) Kapsulės įdėjimas:

Kapsulę pradėkite dėti nuo įgaubtos Dx laikiklio pusės, taip pat, toliau bandykite įsprausti kapsulę į kitą laikiklio pusę. Įsitikinkite, kad kapsulė tvirtai laikosi laikiklyje.
SVARBI PASTABA : jei apsauginis amalgamatoriaus dangtis yra atidarytas, maišymo procesas automatiškai sustos. Tokiu atveju kapsulė gali būti netinkama tolimesniam naudojimui. Dėl to, niekada neatidarykite dangčio nepasibaigus maišymo procesui. 

4) Išimkite kapsulę.

VALYMAS

Įrenginį galite valyti minkšta šluoste su neutraliu valikliu. Nenaudokite tirpiklių ir abrazyvių medžiagų, nes kitaip galite pažeisti įrenginį. Negalima, kad vanduo ar valiklis patektų į įrenginio vidų.  
TECHNINĖS SAVYBĖS

Įrenginys atitinka standartą: EN 61010-2-51: 1995- ISO 7488

• Įrenginio perkaitimo apsauga.

• Įtampa: 220/240 AC (110/115 AC) · 50160 Hz

• Veikimo režimas : 30 sek. ON- 180 sek. OFF

• Maksimalus darbo laikas: 30 min

• Kapsulė: ilgis nuo 30 ·iki 36 mm, skersmuo 12 - 16 mm

• Virpesių dažnis: 4500 virp/min.

• Maitinimas: 120 vatų

• Saugiklis: 220 V · 1,6 A

• Išmatavimai: 220x230 x180 mm

• Svoris : 4 Kg

• Leistina aplinkos temperatūra naudojant prietaisą: +5C iki +40C

ĮRENGINIO IŠMETIMO INSTRUKCIJOS
Šis produktas atitinka ES direktyvą 2002/96/EC

Šis šiukšliadėžės simbolis[image: image1.png]\K:



 esantis ant įrenginio arba ant jo pakuotės nurodo, kad toks įrenginys negali būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Šiuo atveju, įrenginys turi būti pristatomas į tam skirtas elektrinių prietaisų surinktuves, siekiant išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto išmetimą kreipkitės į artimiausią atliekų tvarkymo įstaigą arba į parduotuvę, kurioje jis pirktas.

