NTI-Kahla GmbH • Odontologiniai sukieji instrumentai

Im Camisch 3 • D-07768 Kahla/Vokietija

Tel. +49(0)36 424-573-0 • Faks. +49(0)36 424-573-29

El. paštas: nti@nti.de • http://www.nti.de
Sukiųjų odontologinių ir chirurginių instrumentų vartotojo informacija 
Netinkamų instrumentų naudojimas gali būti nepakankamų preparato rezultatų priežastis. 
· Pernelyg dideli apsisukimai naudojant instrumentus su per daug didelėmis galvutėmis kelia grėsmę instrumentų stabilumui.
· Pernelyg dideli apsisukimai, taikomi šalia danties pulpos gali kelti grėsmę jos gyvybingumui. Toks pats rezultatas gali būti naudojant netinkamą vandens purškimo kiekį.
· Laikykitės leistinų apsisukimų, nurodytų ant pakuotės.

· Antgalis turi būti tinkamoje veikimo būsenoje. Tinkamo  minimalaus 50ml/min. vandens purškimo kiekio naudojimas ant veikiančios dalies yra reikalingas 1500 min. – 1 greičiu, siekiant užtikrinti patikimą medžiagos, su kuria bus dirbama, vėsinimą.
· Papildomas išorinis vėsinimas yra reikalingas instrumentams, kurių bendras ilgis yra > 19 mm, o galvutės skresmuo 1,8 mm (ISO – 018).

· Ruošiamų paviršių sudrėkinimui neturėtų pakenkti netiksli siurbimo ištraukimo sistema. Aušinimo srauto nuokrypis taip pat gali sukelti su šiluma susijusius apgadinimus.
· Rekomenduojamas taikomo kontaktinio slėgio intervalas yra 0,3 – 2 N (30 – 200 p) priklausomai nuo preparato rūšies. 
· Vengti pakreipimo, pasvirimo arba instrumentų blokavimo naudojant per didelį kontaktinį slėgį (padidėjęs skilimo pavojus).

· Įterpkite instrumentus į laikiklį kiek galima giliau nenaudodami pernelyg didelės jėgos ir patikrinkite, kad įsitikintumėte, jog jie gerai pritvirtinti.

· Ypač nusmailinti instrumentų galiukas nusidėvės greičiau dėl mažesnio dydžio. Norint išlaikyti šių instrumentų ilgaamžiškumą, svarbus atidus pasirengimas su mažesniu kontaktiniu slėgiu.

· Panaudokite Turbo instrumentus per visą jų šlifavimo paviršių. 
· Šiurkštumas, išgautas deimantiniu antgaliu > ISO 524 turi būti išbaigtas.

· Nedelsiant pašalinkite bet kokius apgadintus instrumentus, sulenkite arba daugiau koncentriškai neeksploatuokite. 

· Priklausomai nuo panaudojimo, rekomenduojama naudotis apsauginiais akiniais.
· Sukieji instrumentai turi būti dezinfekuojami, išvalomi, nusausinami ir sterilizuojami prieš panaudojant juos pacientui pirmą kartą ir tuojau pat po kiekvieno panaudojimo. 
Valymas ir dezinfekavimas
Paruošimas sterilizacijai

Sterilizacija

Patvirtinimas naudojimui ir laikymui
Instrumentai

Procesas

Medžiaga

Poveikio trukmė
Turi būti laikomasi apribojimų ir medžiagų suderinamumo

Deimantiniai šlifavimo instrumentai

TC pjovimo įrankiai/gręžimo įrankiai (TC = Volframo karbidas)
Šlifavimo įrankiai 1)
Šlifuojamosios medžiagos su keraminiu surišikliu
Šepetėliai

Dezinfekuojančios medžiagos be aldehidų, patvirtintos DGHM arba FDA ir paženklintos CE, gali būti naudojamos su ultragarsiniu valikliu, 2) koncentracijos pagal gamintojo instrukcijas.

Pagal gamintojo instrukcijas.

Pašalinkite dezinfekuojančios medžiagos likučius vandeniu ir nusausinkite. Vizualinis patikrinimas ir funkcinis testas. Jei reikia dar kartą išvalykite ir prižiūrėkite plieno grąžtus su antikoroziniu purškikliu. Pakuotės atitinka EN ISO 11607/DIN EN 868-2ff.
Sterilizacija garuose 1210C/20 min.
1340C/5 min.
Garų sterilizatorius turi atitikti DIN EN 13060 arba DIN EN 285.
Patvirtinimą arba atmetimą netikslios procedūros atveju turi įvykdyti specialistas, laikyti atitinkamoje sterilioje pakuotėje.
Išsamios rekomendacijos paruošimui pagal DIN EN ISO 17664 >>> www.nti.de
1) Šlifavimo įrankių sterilizaciją rekomenduojama atlikti 1210C temperatūroje 20 min.

2) Grąžto stovo ar padėklų naudojimas yra būtinas norint išvengti kontaktinio apgadinimo. 
Netinkamų dezinfekuojančių medžiagų naudojimas ir/ar per ilgas instrumentų laikymas dezinfekuojančioje medžiagoje gali baigtis korozija (padidėja sulūžimo pavojus) bei instrumentų spalvos kitimu arba gali nusilupti spalvinis kodas. Silikoninės gumos šlifavimo įrankiams negali būti naudojamos šarminės dezinfekavimo priemonės. Nedėkite šlifavimo įrankių į alkoholį.
Naudokite vienkartinius šepetėlius.

Saugojimo ir laikymo sąlygos: laikyti sausai ir apsaugoti nuo teršalų.

Apskritai, apsaugokite instrumentus nuo chemikalų, rūgščių, karščio ir aukštų temperatūrų svyravimų.

Laikykitės Robert Koch Institut – ch. E3 nurodymų.

(Dantų gydymo higienos reikalavimai) arba galiojantys teisiniai ir higienos nuostatai atitinkamoje šalyje.
