
Pirkimo dokumentų priedas Nr. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKTI PRIEMONES LYTINIŲ LĄSTELIŲ BANKUI

Siūlyti priemones taikant 21% PVM tarifą.

Prašomus prekių pavyzdžius pristatyti į Viešųjų pirkimų skyrių, B326 kab. iki pasiūlymų pateikimo datos.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
	Eil.Nr.
	Priemonės pavadinimas 
	Specialieji reikalavimai
	Matavimo vienetas
	Orientac. perkamas kiekis 
	1 mato vnt. įkainis be PVM
	1 mato vnt. įkainis su PVM
	Orientac. suma be PVM
	Orientac. suma su PVM
	Prekės pavadinimas, gamintojas

	1.
	60 mm IVF lėkštelės su centriniu cilindru
	Lėkštelės pagamintos iš medicininio polistireno, netoksiškos embrionams, nepirogeniškos, netoksiškos embrionams ir lytinėms ląstelėms; sterilizuotos gama spinduliais, diametras ne daugiau 60 mm, bendra talpa ne daugiau 20 ml, centrinė talpa ne daugiau 3ml. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 20 lėkštelių.
Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA).
CE ženklinimas.

Atitinka EN ISO 9001 standartą, EN ISO 13485 standartą, medicinos prietaisų direktyvą (MPD) 93/42/EEC, taip pat 2007/47/EEC, FDA CFR 21 Part 820.

Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (5 vnt.)
	Vnt.
	1000

	1.0711
	1.2960
	1071.10
	1296.00
	Corning (Falcon) 353653

	2.
	15 ml konusiniai centrifuginiai mėgintuvėliai
	Ypatingai skaidraus polipropileno (PP). Graduoti, su vieta užrašui. Mėgintuvėliai siūlomi su užsukamais dangteliais, kurie gali būti tiek ventiliuojamoje, tiek visiškai uždarytoje padėtyje.
Be RNazės/DNazės.
Vienoje uždaroje pakuotėje ne daugiau kaip 25 mėgintuvėliai. Supakuoti po 1vnt.
Sterilizuoti gama spinduliais. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA).

CE ženklinimas. Atitinka ISO 9001 and ISO 13485 standartus
Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (5 vnt.)
	Vnt.
	1000


	0.7200
	0.8712
	720.00
	871.20
	Nordiccell 43030

	3.
	1 ml sterilūs švirkštai IVF
	Švirkšai skirti embrionų patalpinimui. Korpusas, stūmoklis pagaminti iš polipropileno, sandarintojas iš poliizopreno. Silikoninis žiedas užtikrina sklandų švirkšto stūmoklio judėjimą. Be latekso, nepirogeniški, MEA testuoti, sterilizuoti gama spinduliais, sterilūs, supakuoti po 1 vnt. CE ženklinimas.

Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (5 vnt.)
	Vnt.
	1200


	0.40
	0.484
	480.00
	580.80
	Nordiccell 15283

	4.
	2 ml kriomėgintuvėliai
	Pagaminti iš šalčiui atsparios kriogeninės jonomerinės dervos. Mėgintuvėliai užlydomi specialaus prietaiso pagalba prieš užšaldant jame esantį mėginį, siekiant išvengti mėginio kryžminio užteršimo ir suirimo dėl oksidacijos ar evaporacijos. Darbinis tūris ne mažiau 1,2 ml. Aukštis ne daugiau 48 mm, skersmuo ne daugiau 11,8 mm.
Sterilumas: sterilizuota SAL 10-6 (arba lygiaverte) spinduliuote.
Be DNazės ir RNazės. Be endotoksinų.
MEA, MAT testuoti.
Mėginių saugojimo skystame azote fazės: skysta ir garų fazes.
2D duomenų matricos simbolio dydis: 12x12 (eilutė x stulpelis).

Pakuotėje mėgintuvėlių ne daugiau 50 vnt. Komplektuojami kartu su 2D kodų pakuotėmis, įdedamomis į mėgintuvėlių pagrindą.

CE atitiktis Europos Medicinos prietaisų direktyvai 93/42/CE, pakeistai 2007/47/CE (Klasė IIa).

CE ženklinimas.
Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (5 vnt.).
	Vnt.
	1000
	1.5600
	1.8876
	1560.00
	1887.60
	Cryo Bio Systems 023722

	5.
	Antgaliai kintamo tūrio automatinei pipetei iki 10 µl
	Polipropileno, nepirogeniški, be RNazės/DNazės, sterilūs, su filtrais, prailginti, siauru galu, graduoti, steriliai supakuoti dėžutėse po 96 vnt. Lanksčios sienelės ir vidiniai sandarinimo žiedai užtikrina saugų ir lengvą uždėjimą bei nuėmimą. Ilgis – ne mažiau 50,5 mm. Antgalių papildymui gali būti naudojamos individualios pakuotės be dėžučių (refilling). Turi derėti tarpusavyje su Sartorius kintamo tūrio dozatoriais.

Antgaliai turi CE - IVD ženklinimą, atitinka ISO 8655 standartą.

Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 dėžutė).
	Vnt.
	5000
	0.046
	0.0557
	230.00
	278.50
	Nerbe plus 07-613-8300

	6.
	Antgaliai kintamo tūrio automatinei pipetei iki 200 µl
	Polipropileno, nepirogeniški, be RNazės/DNazės, sterilūs, su filtrais, prailginti, siauru galu, graduoti, steriliai supakuoti dėžutėse po 96 vnt. Lanksčios sienelės ir vidiniai sandarinimo žiedai užtikrina saugų ir lengvą uždėjimą bei nuėmimą. Ilgis – ne mažiau 59,5 mm. Antgalių papildymui gali būti naudojamos individualios pakuotės be dėžučių (refilling). Turi derėti tarpusavyje su Sartorius kintamo tūrio dozatoriais.

Antgaliai turi CE - IVD ženklinimą, atitinka ISO 8655 standartą.

Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 dėžutė).
	Vnt.
	5000
	0.046
	0.0557
	230.00
	278.50
	Nerbe plus 07-662-8300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Spermos užšaldymo terpė
	Koncentruota sterili spermatozoidų užšaldymo terpė. 3 ml spermos užšaldymui naudojama 1ml terpės. Pakuotėje ne daugiau 5 mėgintuvėliai po 1 ml.
Vienos stadijos šaldymo terpė darbui su žmogaus spermatozoidais. Terpė skaidri (be pieno, kiaušinio trynio elementų) ir paruošta naudoti tiesiai iš pakuotės. 
Tinkamumo laikas 18 mėnesių nuo pagaminimo.
CE ženklinta pagal Europos Medicinos prietaisų direktyvą.

Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 pakuotė).
	Pakuotė

(5x1 ml)
	40
	45.00
	54.45
	1800.00
	2178.00
	Fertipro SSP001

	9.
	Rinkinys spermatozoidų DNR fragmentacijai įvertinti
	Diagnostikos rinkinys (in vitro) skirtas DNR fragmentacijos matavimams. Rinkinyje yra 4 fiksacijos ir dažymo reagentai, 10 stiklelių mėginio paruošimui, agarozė ir 10 mėgintuvėlių agarozės paruošimui. Vieno rinkinio pakanka dešimčiai testų.
Rinkinio sudėtyje nėra medžiagų reikalaujančių jį naudoti traukos spintoje. Neatidarytas rinkinys gali būti laikomas kambario temperatūroje (2 – 30oC). Po atidarymo turi būti laikomas šaldytuve bei saugomas nuo tiesioginių šviesos spindulių.
	Rinkinys
	2
	430.00
	520.30
	860.00
	1040.60
	Halotechdna,

HaloSperm G2

	10.
	Vienkartiniai paruošti naudoti stikleliai spermatozoidų morfologijai vertinti
	Paruošti naudoti ir padengti dažais, tinkančiais spermatozoidų dažymui ir jų morfologijos vertinimui. Nereikia pavyzdžio skiesti ar papildomai dažyti prieš tiriant. Pakuotėje ne daugiau 100 stiklelių.
	Vnt.
	200
	3.3333
	4.0333
	666.66
	806.66
	Cell-VU Global DRM-900 (pakuotėje 75 vnt.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Flexi-Pet tipo laikiklis denucacijos pipetėms
	3 in1 įvairiai veikianti pipetė-dozatorius, skirta darbui su įvairaus diametro žmogaus kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetėmis. Sudaryta iš pagrindinio korpuso ir užsukamo antgalio-pipečių laikiklio.

Terpės įtraukimo tūris mikromanipuliacijų metu ne siauresnėse ribose nei 0,25-3,0 µl.
	Vnt.
	2
	610.00
	738.10
	1220.00
	1476.20
	Cook Medical K-MPH-1000

	12.
	Šildomas (metalinis) stovelis 15 ml mėgintuvėliams
	Nerūdijančio plieno (ar aliuminio) vientiso lydinio stoveliai su ne mažiau nei 8 angelėmis, tinkančiomis 15 ml centrifūginiams mėgintuvėliams.

Stovelis statomas ant šildomo paviršiaus, nuo kurio įšyla.

Mėgintuvėliai statomi statmenai.
Autoklavuojamas.
	Vnt.
	2
	215.00
	260.15
	430.00
	520.30
	IVFTECH 31201417

	13.
	Šildomas (metalinis) stovelis 15 ml mėgintuvėliams, 45º kampu
	Nerūdijančio plieno (ar aliuminio) vientiso lydinio stoveliai su ne mažiau nei 2 angelėmis, tinkančiomis 12 ir 15 ml centrifūginiams mėgintuvėliams, statomiems 45º kampu.

Stovelis statomas ant šildomo paviršiaus, nuo kurio įšyla.

Mėgintuvėliai statomi 45º kampu.
Autoklavuojamas
	Vnt.
	2
	166.00
	200.86
	332.00
	401.72
	IVFTECH 31202000

	14.
	Stoveliai cryo mėgintuvėliams
	PC stovelis 2-5 ml cryo mėgintuvėliams. Guminės kojelės ant pagrindo apsaugo stovelį nuo slydimo. Raidžių ir skaičių numeracija palengvinanti pavyzdžių identifikavimą. Talpina ne mažiau 50 cryo mėgintuvėlių, stovelyje išdėstytų 5 x 10 (skylučių Ø 12.5 mm). Stovelio matmenys: P 197 x G 102 x A 28 mm. Atsparus -196º C ir autoklavuojamas iki 121º C.
Raidžių ir skaičių numeracija palengvinanti pavyzdžių identifikavimą.

	Vnt.
	2
	40.00
	48.40
	80.00
	96.80
	Wenk 9400944

	15.
	Mėginių šaldymo dėžutė
	Daugkartinio naudojimo mėginių šaldymo dėžutė be izopropanolio, kuri užtikrina lėtą, stabilų šaldomų mėginių temperatūros žemėjimą laikant –80oC šaldiklyje. Naudojimui nereikalingas izopropanolis. Neužsukamas dangtelis, apsaugantis nuo užšalimo. Dėžutėje yra ne mažiau12 šulinėlių tinkančių mėgintuvėliams, kurių tūris nuo 1 ml iki 2 ml.

	Vnt.
	3
	155.70
	188.40
	467.10
	565.20
	Corning 432001

	16.
	Stoveliai plastikiniai 15-50 ml mėgintuvėliams
	Polipropileno ar lygiavertės medžiagos stovas, skirtas įvairių išmatavimų centrifuginiams mėgintuvėliams (15-50 ml) laikyti. Talpina ne mažiau 4 vienetus 15 ml ir ne mažiau 4 vienetus 50 ml megintuvėlių.

	Vnt.
	2
	14.00
	16.94
	28.00
	33.88
	Wenk 2-1829

	17.
	Kamera gyvų ląstelių skaičiavimui
	Daugkartinio naudojimo, sterilizuojama, nerūdijančio plieno kamera gyvų judančių ląstelių (spermatozoidų) koncentracijos ir judrumo parametrų įvertinimui su dengiamuoju stikleliu.

Dengiamasis stiklelis išgraviruotas vienodais kvadratais, kurių kraštinės ilgis 100 µm; viso turi būti 100 kvadratėlių.

Kameros gylis standartinis, 10 µm.

Ląstelių koncentracija milijonais/mililitre – tai ląstelių skaičius vienoje 10-ies langelių eilėje.

Skaičiuojant nereikia keisti regėjimo lauko fokuso.

Nereikia pavyzdžio skiesti prieš skaičiuojant.
	Vnt.
	2
	550.00
	665.50
	1100.00
	1331.00
	Spermtrack 10
http://www.proiser.com/en/semen-sperm-analysis/sperm-counting-chambers/spermtrack-counting-chamber/14-spermcountingchambers/33-spermtrackchamber

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


