Audiometro ir impedansinio audiometro techninė specifikacija

1. Audiometras - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Klinikinė audiometrija |  |
| 2. | Atliekami testai: | - Bazinė audiometrija - SISI testas - Langenbeck testas - Stenger testas - ABLB testas - Kalbinis testavimas su CD arba mikrofonu - Kalbinis testavimas su wave bylomis - Binauralinis kalbinis testavimas - Toninis Decay testas - Laisvo lauko audiometrija, - MHA testas Aukštų dažnių audiometrija. | 1.Bazinė audiometrija 2. SISI testas 3. Lengenbeck testas 4. Stenger testas 5.ABLB testas 6. Kalbinis testavimas su CD arba mikrafonu 7. Kalbinis testavimas su wave bylomis 8. Binaurualinis kalbinis testavimas 9.Toninis Decay testas 10. MHA testas 11. Aukštų dažnių audiometrija "Atitikimai" 2 psl. "Atitikimai_2" 1 psl. |
| 3. | Išėjimai audiometro priedams pajungti: | - Kauliniam zondui - Ausinėms, skirtoms bazinei audiometrijai - Ausinėms, skirtoms aukštų dažnių audiometrijai - Laisvo lauko kolonėlėms - Paciento atsako mygtukui - Ausinėms su mikrofonu, skirtoms monitoravimui Mikrofonui | 1.Kauliniam zondui 2.Ausinėms, skirtoms bazinei audiometrijai 3.Ausinėms, skirtoms aukštų dažnių audiometrijai 4.Laisvo lauko kolonėlėms 5.Paciento atsako mygtukui 6.Ausinėms su mikrofonu, skirtoms monitoravimui 7.Mikrofonui "Instrukcija" 14 psl. |
| 4. | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 125 Hz iki 20000 Hz, padalintas į dvi matavimo juostas, viena iš kurių turi būti nuo < 125 Hz iki 8000 Hz (bazinei audiometrijai). | Nuo 125 Hz iki 20000 Hz, padalintas į dvi matavimo juostas, viena iš jų nuo 125 Hz iki 8000 Hz (bazinei audiometrijai). "Atitikimai" 5 psl. |
| 5. | Dažnių pasirinkimas (įjungimas/išjungimas) | Dažnių diapazone 125 Hz - 8000 Hz | Dažnių diapazone 125 Hz - 8000 Hz. "Atitikimai" 6 psl. |
| 6. | Maskavimas | - Tikslaus ruožo garsas - Baltasis triukšmas toniniam tyrimui Kalbinis triukšmas kalbiniam tyrimui | 1.Tikslaus ruožo garsas 2.Baltasis triukšmas toniniam tyrimui 3.Kalbinis triukšmas kalbiniam tyrimui. "Atitikimai" 6 psl. |
| 7. | Garso stiprumas | Reguliuojamas pasirinktinai 1, 2 arba 5 dB žingsniu. | Reguliuojamas pasirinktinai 1, 2 arba 5 dB žingsniu. "Atitikimai" 6 psl. |
| 8. | Garso padavimas tyrimui | - Pasirenkami tyrimo garsai/garso šaltiniai: - trelinis tonas - grynas tonas - kompaktinio disko įrašas - mikrofonas, e) wave bylos. Tonai įjungiami rankiniu būdu, būtina galimybė pasirinkti tarp pastoviai skleidžiamo tono, vieno pyptelėjimo arba pypsėjimo. | 1.Pasirenkami tyrimo garsai/garso šaltiniai: a)trelinis tonas b)grynas tonas c)kompaktinio disko įrašas d)mikrofonas, e) wave bylos. Tonai įjungiami rankiniu būdu, yra galimybė pasirinkti tarp pastoviai skleidžiamo tono, vieno pyptelėjimo ir pypsėjimo "Atitikimai" 5, 6 psl. |
| 9. | Ryšys su pacientu | - Naudojami ne mažiau kaip 2 paciento atsako mygtukai ir mikrofonas perduoti informaciją pacientui Tyrimui naudojamas garsinis signalas girdimas ir per audiometre įrengtus garsiakalbius. | Naudojami 2 paciento atsako mygtukai ir mikrofonas perduoti informaciją pacientui. Tyrimui naudojamas garsinis signalas girdimas ir per audiometre įrengtus garsiakalbius. "Atitikimai" 1, 5 psl. |
| 10. | Prietaiso gabaritiniai matmenys | Ne didesni kaip 55 x 40 x 35 cm | 50x40x20 cm. "Atitikimai_2" 1 psl. |
| 11. | Prietaiso svoris | Ne daugiau 10 kg | 7,9 kg "Atitikimai" 7 psl. |
| 12. | Jungtys sujungimui su kompiuteriu ir kitais prietaisais | Ne mažiau 1 USB lizdo | 5 USB lizdai "Atitikimai" 6 psl. |
| 13. | Vidinė atmintis | Ne mažiau 1000 testų | 50.000,00 testų "Atitikimai" 6 psl. |
| 14. | Tyrimo rezultatų archyvavimas bei ataskaitų spausdinimas | - Tyrimo rezultatai išsaugomi kompiuteryje įdiegtoje pacientų duomenų bazėje (1 poz. 18.8 p.) Būtinas XML arba lygiaverčio formato palaikymas pacientų tyrimo duomenų išsaugojimui bei perdavimui į informacines sistemas | 1.Tyrimo rezultatai išsaugomi kompiuteryje įdiegtoje pacientų duomenų bazėje (1 poz. 18.8 p.) PDF formato palaikymas pacientų tyrimo duomenų išsaugojimui bei perdavimui į informacines sistemas "OtoAccess" 2 psl. "Programinė įranga" 5 psl. 15 psl. |
| 15. | Audiometre įmontuotas ekranas tyrimo rezultatams stebėti | Spalvotas, > 14 cm įstrižainės, ne mažesnės kaip 640x480 pikselių raiškos | Ekranas 21,34 cm įstrižainės. 800x600 pikselių aukštos raiškos spalvotas ekranas. "Atitikimai" 7 psl. |
| 16. | Audiometro maitinimo šaltinis | 230V, 50 Hz elektros tinklas | 240, 50 Hz. "Atitikimai" 7 psl. |
| 17. | Audiometras pateikiamas su atlikta pirmine metrologine patikra. | Būtina | Audiometras pateikiamas su atlikta pirmine metrologine patikra. |
| 18. | Komplektacija | - Klinikinis audiometras su audiometre įmontuotu stiprintuvu laisvam laukui testuoti. - Kaulo zondas - Ausinės bazinei audiometrijai - Ausinės aukštų dažnių audiometrijai - Paciento atsako mygtukas su jungiamuoju laidu (2 vnt.) - Ausinės su mikrofonu, skirtos monitoravimui - Mikrofonas bendravimui su pacientu - Programinė įranga (atitinkanti 19 p. reikalavimus) - Kompiuteris (atitinkantis 20 p. reikalavimus) Spausdintuvas (atitinkantis 21 p. reikalavimus) | 1.Klinikinis audiometras su audiometre įmontuotu stiprintuvu laisvam laukui testuoti. 2.Kaulo zondas 3.Ausinės bazinei audiometrijai 4.Ausinės aukštų dažnių audiometrijai 5.Paciento atsako mygtukas su jungiamuoju laidu (2 vnt.) 6.Ausinės su mikrofonu, skirtos monitoravimui 7.Mikrofonas bendravimui su pacientu 8.Programinė įranga (atitinkanti 19 p. reikalavimus) 9.Kompiuteris (atitinkantis 20 p. reikalavimus) 10.Spausdintuvas (atitinkantis 21 p. reikalavimus) "Atitikimai" 4 psl. |
| 19. | Reikalavimai pateikiamai programinei įrangai | Būtina programinė įranga, skirta testų ir pacientų duomenų perkėlimui į kompiuterį, taip pat tų domenų saugojimui (pacientų duomenų bazė). | Programinė įranga, skirta testų ir pacientų duomenų perkėlimui į kompiuterį, taip pat tų domenų saugojimui (pacientų duomenų bazė). "Programinė įranga" 5 psl. |
| 20. | Reikalavimai pateikiamam kompiuteriui | - Nešiojamas, su >15,6 colio įstrižainės, > (1366 x 768) pikselių raiškos ekranu; - Procesoriaus našumo indeksas (pagal viešai publikuojamus procesorių Passmark CPU mark įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) > 3200; - Operatyvinė atmintis (RAM) DDR4 tipo (arba lygiavertė), >4 GB talpos, magistralės dažnis >2400 MHz; - Kietojo disko talpa > 1 TB; - Operacinė sistema Windows 10 Professional 64bit (arba lygiavertė); - CD/DVD įrašantis įrenginys; Išorinė kompiuterinė pelė. | 1. 15,6 colio įstrižainės, 1366x768 pikselių raiškos ekranas 2. 4 GB talpa, DDR4 3. Magistralės dažnis 1,6 GHz 4. Kietojo disko talpa 1TB 5. Operacinė sistema windows 10 64bit 6.DVD-RW įrašantis įrenginys 7.išorinė pelytė 8.CPU 6524 "Nešiojamas kompiuteris" 1,2,4,5, 13 psl. "Nešiojamas kompiuteris_2" 1 psl. |
| 21. | Reikalavimai pateikiamam spausdintuvui | - Lazerinis, spalvoto vaizdo, spausdinantis ant A4 formato popieriaus; - Su įdiegta dvipusio spausdinimo (duplex) funkcija; - Maksimalus spausdinimo greitis: vienpusiai - >20 puslapių/min, dvipusiai - >10 puslapių/min; - Maksimali skiriamoji geba (juodai balto ir spalvoto vaizdo) >(600x600) dpi; - Atmintinė >256 MB; - Popieriaus padavimo talpa > 250 lapų; Sukomplektuotas su 1 kompl. tonerio kasečių (pageidautina pilnų, ne demonstracinių). | 1.Lazerinis, spalvoto vaizdo, spausdinantis ant A4 formato popieriaus; 2.Su įdiegta dvipusio spausdinimo (duplex) funkcija; 3.Maksimalus spausdinimo greitis: vienpusiai - 24 puslapių/min, dvipusiai - 13 puslapių/min; 4.Maksimali skiriamoji geba (juodai balto ir spalvoto vaizdo) 600x600 dpi; - Atmintinė 512 MB; - Popieriaus padavimo talpa 251 lapas; Sukomplektuotas su 1 kompl. tonerio pilnų kasečių "Spausdintuvas" 5,7 psl. |
| 22. | Garantinis laikotarpis | > 36 mėnesiai | 36 mėn. |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Audiometro naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; Audiometro serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. | 1.Audiometro naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; 2.Audiometro serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. |

2. Impedansinis audiometras - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Impedansinė audiometrija (timpanometrija) | Impedansinė audiometrija (timpanometrija) |
| 2. | Slėgių diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo -550 daPa iki +300 daPa | Nuo -600 daPa iki +400 daPa "Atitikimai_4" 5 psl. |
| 3. | Gryno tono dažnis | 226 Hz ±1% | 226 Hz "Atitikimai_4" 5 psl. |
| 4. | Amplitudė | 85 dB SPL ±3dB, matuojant 2 ml | 85 dB SPL, matuojant 2 ml "Atitikimai_4" 5 psl. |
| 5. | Grafinis timpanogramų, refleksų testų ir pagrindinių parametrų (vidurinės ausies slėgis, ausies kanalo tūris ir kt.) atvaizdavimas ekrane realiu laiku | Būtina | Grafinis timpanogramų, refleksų testų ir pagrindinių parametrų (vidurinės ausies slėgis, ausies kanalo tūris ir kt.) atvaizdavimas ekrane realiu laiku. "Atitikimai_4" 1 psl. |
| 6. | Ipsi refleksometrija | - Ne mažiau kaip 4 dažniai (1000, 2000, 3000 ir 4000 Hz); Garso slėgis ne mažiau kaip iki 100 dB ±1%. | Dažniai 250,500,1000,2000,3000,4000 Hz. Garso slėgis 110 dB "Atitikimai_3" 1 psl. |
| 7. | Kontra-refleksometrij a: | - Ne mažiau kaip 8 dažniai (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 ir 8000 Hz); Garso slėgis ne mažiau kaip iki 120 dB ±1%. | 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 ir 8000 Hz. Garso slėgis 120 dB "Atitikimai_4" 6 psl "Atitikimai_3" 1 psl. |
| 8. | Eustachijaus vamzdžio testas normaliai ausiai | Būtina | Eustachijaus vamzdžio testas normaliai ausiai. "Atitikimai_4" 5 psl. |
| 9. | Vidinė atmintis | Ne mažiau 1000 testų | 50.000,00 testų "Atitikimai_4" 5 psl. |
| 10. | Tyrimo rezultatų archyvavimas bei ataskaitų spausdinimas | - Tyrimo rezultatai išsaugomi kompiuteryje įdiegtoje pacientų duomenų bazėje (1 poz. 18.8 p.) Būtinas XML arba lygiaverčio formato palaikymas pacientų tyrimo duomenų išsaugojimui bei perdavimui į informacines sistemas | Tyrimo rezultatai išsaugomi kompiuteryje įdiegtoje pacientų duomenų bazėje. PDF formato palaikymas pacientų tyrimo duomenų išsaugojimui bei perdavimui į informacines sistemas "Programinė įranga" 15 psl. "Otoaccess" 1 psl. "Atitikimai_4" 5 psl. |
| 12. | Komplekte su impedansiniu audiometru pateikiami priedai | - Zondas - 1 vnt., - Timpanometriniai antgaliai ausiai - 1 kompl. - Vienpusė ausinė kontralateraliniam ištyrimui - 1 vnt. Krepšys impedansinio audiometro nešiojimui. | 1.Zondas - 1 vnt., 2.Timpanometriniai antgaliai ausiai - 1 kompl. 3.Vienpusė ausinė kontralateraliniam ištyrimui - 1 vnt. 4.Krepšys impedansinio audiometro nešiojimui. "Atitikimai_3" 1 psl. |
| 13. | Garantinis laikotarpis | > 36 mėnesiai | 36 mėn. |
| 14. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal - priede pateiktus reikalavimus. | 1.Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; 2.Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. |