2 Pirkimo dalis. TEE daviklių dezinfekavimo-testavimo spintos techninės specifikacijos, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # TEE daviklių dezinfekavimo-testavimo spinta |  |  |
| 1.1 | # Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | # Antigermix E1, Germitec, Prancūzija |
| 1.2 | # Paskirtis | Aukšto lygio dezinfekcijos sistema skirta transezofaginių ultragarsinių daviklių (TEE) dezinfekcijai | Aukšto lygio dezinfekcijos sistema skirta transezofaginių ultragarsinių daviklių (TEE) dezinfekcijai. AE1 User Manual.pdf 8 psl. |
| 2. | Parametrai |  |  |
| 2.1 | Dezinfekcijos procesas | UV-C spinduliuotė arba lygiavertis | UV-C spinduliuotė, AE1 User Manual.pdf 8 psl. |
| 2.2 | Dezinfekcijos ciklo trukmė (angliškai: disinfection cycle time) | # Ne ilgiau kaip 3 min. | 180 s, AE1 User Manual.pdf 20 psl. |
| 2.3 | Dezinfekcijos proceso metu nenaudojami jokie cheminiai preparatai | # Būtina | Dezinfekcijos proceso metu nenaudojami jokie cheminiai preparatai. AE1 User Manual.pdf 8 psl. |
| 2.4 | Dezinfekcijos efektyvumo kontrolė | Ne mažiau kaip du optiniai jutikliai (fotodiodai) dezinfekcinės kameros viduje arba lygiavertis technologinis sprendimas | Du optiniai jutikliai (fotodiodai) dezinfekcinės kameros viduje. AE1 User Manual.pdf 8 psl. |
| 2.5 | Sistemos matmenys | 1. Aukštis ne didesnis kaip 215 cm, 2. Diametras arba gylis 55 cm ± 10cm. | 1. Aukštis 210 cm, 2. Diametras 55 cm AE1 User Manual.pdf 20 psl. |
| 2.6 | # Dezinfekcijos ciklo atsekamumas | 1. Dezinfekcijos ciklo informacija saugoma sistemoje, 2. Dezinfekcijos ciklo informaciją galima atsispausdinti (pvz. persikėlus duomenis į kompiuterį arba ). | 1. Dezinfekcijos ciklo informacija saugoma sistemoje, 2. Dezinfekcijos ciklo informaciją galima atsispausdinti integruotu spausdintuvu. AE1 User Manual.pdf 9, 16 psl. |
| 2.7 | # Valdymo ekrane atvaizduojami duomenys | 1. Ultravioletinės lempos (UVC) resursas, 2. Valandų arba ciklo laikas. | 1. Ultravioletinės lempos (UVC) resursas, 2. Valandų arba ciklo laikas. AE1 User Manual.pdf 12 psl |
| 2.8 | # Jungtys | 1. RJ45 arba lygiaverčio tipo tinklo jungtis, 2. Jungtis spausdintuvui. | 1. RJ45 tipo tinklo jungtis, # 2. Jungtis spausdintuvui. AE1 User Manual.pdf 12 psl. |
| 2.9 | # Maitinimo šaltinis | 230 V +/- 10%, 50 Hz | 230 V, 50/60 Hz, AE1 User Manual.pdf 20 psl. |
| 3. | Komplektacja | 1. Dezinfekcijos spinta – 1 vnt, 2. Ultravioletinės lempos – 1 komplektas, 3. Spausdintuvas – 1 vnt, 4. Žiedinės pakabos davikliai (jei komplektuojama) – 3 vnt, 5. Silikoninių tarpinių rinkinys (jei komplektuojama) – 1 komplektas, 6. Internetinis tinklo laidas (su RJ45 arba lygiaverčio tipo jungtimi) – 1 vnt, 7. Maitinimo laidas – 1 vnt. | 1. Dezinfekcijos spinta – 1 vnt, 2. Ultravioletinės lempos – 1 komplektas, 3. Spausdintuvas – 1 vnt, 4. Žiedinės pakabos davikliai – 3 vnt, 5. Silikoninių tarpinių rinkinys – 1 komplektas, 6. Internetinis tinklo laidas (su RJ45 tipo jungtimi) – 1 vnt, 7. Maitinimo laidas – 1 vnt. |
| 4. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 4.1 | Ultragarso įrangos gamintojų patvirtinimas dėl tinkamumo | Ne mažiau kaip penki gamintojai | 15 gamintojų. Probe compatibility_GER0090_v6-2.pdf 2 psl. |
| 4.2 | Standartai | 1. EN 14561, EN 14562, EN 14563 ir EN 14476 arba lygiaverčius standartus (pvz. EN- 14885:2018) | EN 14561, EN 14562, EN 14563 ir EN 14476. User Manual.pdf 8 psl. |