1 pirkimo dalis. Audiologinės garsą izoliuojančios kameros techninė specifikacija (kiekis – 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Audiologinė garsą izoliuojanti kamera (laisvo lauko tyrimams atlikti) | - Kameros sienos ir lubos surinktos iš ne mažiau kaip 100 mm storio akustinių plokščių, tarpusavyje sujungtų H tipo arba lygiavertėmis jungtimis; - Kamera apsaugota nuo elektromagnetinių bangų; - Kamera tinkama sumontavimui bei instaliavimui 3,57 m pločio, 6,1 m ilgio, 3,2 m aukščio patalpoje, užimant ne didesnį kaip 3,57 x 3,2 m patalpos plotą (neskaitant erdvės, reikalingos kameros durų atidarymui), o kitą patalpos dalį paliekant gydytojo darbo vietai (būtina pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo patvirtinimą bei nurodyti siūlomos kameros išorinius matmenis); - Vidiniai kameros matmenys (plotis x ilgis x aukštis) ne mažesni kaip (3000 x 2800 x 1990) mm; - Kameros grindų, sienų, durų ir lubų akustinės plokštės absorbuojančios garsą, atsparios kenkėjams; - Kameros grindys antivibracinės - montuojamos ant elastingų gumos arba lygiavertės medžiagos atramų, grindų paviršius padengtas kilimine danga; - Kameros ventiliacijos sistemą sudaro ne mažiau kaip 100 m3/h galingumo ventiliatorius su triukšmo slopinimo kanalu; - Kameros triukšmo izoliacijos parametrai ne prastesni kaip: 25/37/48/55/59/61/62 dB(A), esant 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz garso dažniui; - Šilumos perdavimo koeficientas ≥ 0,397 W/m²⸱°C; - Kameros durys su dvigubomis magnetinėmis tarpinėmis; - Kameros langas su dvigubo stiklo paketu, su plieniniais (arba lygiavertės medžiagos) rėmais, neatsidarantis, ne mažesnių kaip (700 x 550) mm matmenų (užtikrinantis gerą paciento matomumą); - Su ne mažiau kaip 900 mm pločio rampa užvažiavimui į kamerą; - Su jungikliu (-iais) šviesai ir ventiliacijai įjungti/išjungti; - Su ne mažiau kaip 10 jungčių, iš kurių 1-2 USB jungtys, o visos likusios – standartinės 6,3 mm jungtys; - Visi kameroje esantys komutaciniai laidai paslėpti (būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Kameros elektros maitinimas - iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. | - Kameros sienos ir lubos surinktos iš 102 mm storio akustinių plokščių, tarpusavyje sujungtų H tipo jungtimis. "Atitikimai" 2 psl. - Kamera apsaugota nuo elektromagnetinių bangų. "Atitikimai" 2 psl. - Kameros išoriniai matmenys: 3254 x 3049 mm. Kas atitinkamai reiškia, jog kabina tinkama sumontavimui bei instaliavimui nurodyto dydžio patalpoje. "Atitikimai" 1 psl. - Vidiniai kameros matmenys: 3050x2845x1995 mmm. "Atitikimai" 1 psl. - Kameros grindų, sienų, durų ir lubų akustinės plokštės absorbuojančios garsą, atsparios kenkėjams. "Atitikimai" 2 psl. - Kameros grindys antivibracinės - montuojamos ant elastingų gumos atramų, grindų paviršius padengtas kilimine danga. "Atitikimai" 2 psl. "Atitikimai_2" 3 psl. - Kameros ventiliacijos sistemą sudaro 100 m3/h galingumo ventiliatorius su triukšmo slopinimo kanalu. "Atitikimai" 2 psl. " Gamintojo patvirtinimas dėl paslėptų jungčių ir laidų. Patvirtinimas del ventiliacijos sistemos " - Kameros triukšmo izoliacijos parametrai: 25/37/48/55/59/61/62 dB(A), esant 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz garso dažniui. "Atitikimai" 2 psl. - Šilumos perdavimo koeficientas 0,397 W/m²⸱°C. "Atitikimai" 2 psl. - Kameros durys su dvigubomis magnetinėmis tarpinėmis. "Atitikimai" 2 psl. - Kameros langas su dvigubo stiklo paketu, su plieniniais rėmais, neatsidarantis, 750 x 600 mm matmenų, užtikrina gerą paciento matomumą. "Atitikimai" 2 psl. - Su 1000 mm pločio rampa užvažiavimui į kamerą. "Rampa" 1 psl. - Su jungikliu (-iais) šviesai ir ventiliacijai įjungti/išjungti. "Atitikimai" 2 psl. - 10 jungčių, iš kurių 1 USB jungtis, o 9 – standartinės 6,3 mm jungtys. "Atitikimai" 2 psl. - Visi kameroje esantys komutaciniai laidai paslėpti. " Gamintojo patvirtinimas dėl paslėptų jungčių ir laidų. Patvirtinimas del ventiliacijos sistemos" - Kameros elektros maitinimas - iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. "Atitikimai" 2 psl. |
| 2. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 3. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 4. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 5. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |
| 6. | Garantijos sąlygos | - Garantinis laikotarpis ≥ 36 mėn. - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | - Garantinis laikotarpis 36 mėn; - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |