## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2022-08-31
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | UAB "ViaMedPharma"
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 302458152
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Pilaitės pr. 16, LT04352 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100005041815
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | a/s LT51 7044 0600 0728 3201, AB SEB bankas, b.k. 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Ema Dalikaitė-Savickė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | 860147239, ema@viamedpharma.lt info@viamedpharma.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Darijus Jasas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | XXXXXXX
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
1 Pirkimo dalis. Inkubatorius embrionų vystymuisi su realaus laiko stebėjimo sistema ir stovu - 1 komplektas |  | Taip
2 Pirkimo dalis. CO2 inkubatorius su stovu - 1 vnt. |  | Taip
3 Pirkimo dalis. Diuaro indas - 1 vnt. |  | Ne
4 Pirkimo dalis. Laboratorinė kėdė - 1 vnt. |  | Ne
| 5 Pirkimo dalis. Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai embrionams ir kiaušialąstėms šaldyti - 100 vnt. | Taip
| 6 Pirkimo dalis. Spermatozoidų skaičiavimo kamera - 1 vnt. | Taip
| 7 Pirkimo dalis. Diuaro priedai šiaudeliams sudėti - 1 komp. | Taip

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma) |  |  |  | Ne
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | Ne
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą |  |  |  | Taip
6 | Astec gamintojo raštas dėl atstovavimo ir instaliavimo (service) - 1 p.d. |  |  |  | Taip
7 | Katalogai (visi pateikti visoms pirkimo dalims: 1, 2, 5, 6 ir 7 p.d.) |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Teisininkė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Ema Dalikaitė-Savickė
5405 2021-04-25 16:38:02

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (taikoma 1, 3, 4 pirkimo objekto dalims). Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

## 1 PD
1 Pirkimo dalis. Inkubatorius embrionų vystymosi su realaus laiko stebėjimo sistema ir stovu - 1 komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Embrionų vystymosi inkubatorius su realaus laiko stebėjimo sistema ir stovu CCM-iBIS-SL-230LE. Gamintojas: Astec Bio, Japonija
2. | Paskirtis | Inkubatorius embrionų vystymuisi stebėti su realaus laiko stebėjimo sistema („Time Lapse“) ir stovu | Inkubatorius embrionų vystymuisi stebėti su realaus laiko stebėjimo sistema („Time Lapse“) ir stovu
3. | Sistemą sudaro | 1. Inkubatorius su realaus laiko stebėjimo sistema | Kodas: CCM-iBIS-SG
|  | 2. Inkubatoriaus stovas | Kodas: iBIS-STD
4. | Reikalavimai inkubatoriui |  | Techniniai parametrai nurodyti faile: CCM-iBIS katalogas
4.1 | Išoriniai matmenys | Ne didesni nei 615 mm x 600 mm x 500 mm | 382 mm x 590mm x 219mm. 3 psl.
4.2 | Temperatūros kontrolė | Skaitmeninė | Skaitmeninė, nepriklausoma kiekvienoje kameroje. 3 psl.
4.3 | Darbinės temperatūros diapazonas (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | nuo 36 °C iki 39 °C | Diapozonas nuo 36 °C iki 39 °C. 3 psl
4.4 | Temperatūros tikslumas (ne didesnis už nurodytą) | ± 0,1 °C | ± 0,1 °C. 3 psl
4.5 | O2 tikslumas (ne didesnis už nurodytą) | ± 0,5% | ±0.5%. 3 psl
4.6 | CO2 matavimo diapazonas (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 3,0-15.0% | 0 to 20.0%. 3 psl
4.7 | CO2 tikslumas (ne didesnis už nurodytą) | ± 0,2% | ±0.1%. 3 psl
4.8 | Maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas | 220-240 VAC 50/60Hz. 3 psl
5. | Reikalavimai realaus laiko stebėjimo sistemai
5.1 | Integruotos kameros embrionų stebėjimui ir vertinimui | Ne mažiau nei 6 ir ne daugiau nei 9, kai kieviena kamera angl."chamber") atidaroma, reguliuojama, funkcionuoja atskirai ir uždaromakiekviena dangteliu. | 9 kameros su dangteliais, atidaromos, reguliuojama ir funkcionuoja atskirai nepriklausomai viena nuo kitos. 2 psl.
5.2 | Kameros apšvietimas | LED arba lygiavertės technologijos | LED technologija . 4 psl.
5.3 | Kameros raiška | ne mažesnė kaip 1,3 MP | Raiška 1,3 MP. 4 psl.
5.4 | Vaizdų formatas | jpeg arba lygiavertis | JPEG formatas. 4 psl
5.5 | Programinė įranga turi būti suderinta naudoti su inkubatoriumi | Būtina | Phototune programinė įranga suderinta naudoti su inkubatoriumi. 1 psl.
5.6 | Su sistema gali naudotis neribotas naudotojų / embriologų skaičiui | Būtina | Sistema gali naudotis neribotas naudotojų / embriologų skaičius
5.7 | Ingedruota embrionų vertinimo sistema pagal WHO normatyvus | Būtina | Integruota vertinimo sistema pagal WHO. Failas: Phototune_Ver1.3_instruction manual
5.8 | Atskiromis paskyromis galimybė jungtis per serverį nuotoliniu būdu. | Būtina | Yra galimybė jungtis per serverį nuotoliniu būdu. Pridėta gamintojo specifikacija. Failas: CCM-IBIS_Network Setting
5.9 | Programinės įrangos funkcionalumai | Turi būti galimybė vizualizuoti, palyginti, komentuoti ir saugoti embrionų vystymosi vaizdus | Phototune programinė vizualizuoja, analizuoja, komentuoja embrionų vystymosi procesus ir vaizdus. Failas: Phototune_Ver1.3_instruction manual
6. | Reikalavimai inkubatoriaus stovui
6.1 | Inkubatorius turi būti su specialiai jam pritaikytu stovu | Būtina | Stovas specialiai pritaikytas CCM-iBIS-SG. Failas: CCM-iBIS-S_stovas katalogas
6.2 | Stovas turi būti su ne mažiau kaip 2 fiksuojamais ratukais | Būtina | Su ratukų fiksacija. Failas: CCM-iBIS-S_stovas katalogas
7. | Reikalavimai embrionų vystymosi lėkštelėms |  | Kodas: SP38 - 010. Failas: Katalogas 38 special GPS
7.1 | Paskirtis | Embrionų vystymosi su realaus laiko stebėjimo sistema („Time Lapse“ technologija) inkubatoriui pritaikytos lėkštelės. | Lėkštelės pritaikytos naudoti kartu su embrionų vystymosi inkubatoriumi su realaus laiko stebėjimo sistema
7.2 | Lėkštelės turi būti su ne mažiau kaip 16 ir nedaugiau nei 25 mikrošulinėliais, bei papildomais ne mažiau 3 mikrošulinėliais terpės užpildymui toje pačioje lėkštelėje. | Būtina | Lėkštelės turi 12 šulinėlių, šulinėlių talpa 20 µl terpės užpildymui.
8. | Komplektacija
8.1 | Inkubatorius su realaus laiko stebėjimo kamera | 1 vnt. | 1 vnt.
8.2 | Stovas | 1 vnt. | 1 vnt.
8.3 | Embrionų vystymosi lėkštelės | ne mažiau 220 vnt. | 220 vnt.
9 | Kiti reikalavimai
9.1 | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau nei 24 mėn. | Galiojanti gamintojo garantija 24 mėn.
|  | 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
9.2 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
|  | 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
9.3 | Instaliavimas | I kainą įskaičiuotas atvežimas, instaliacija, pajungimas ir embriologų apmokymas naudotis sistema. | I kainą įskaičiuotas atvežimas, instaliacija, pajungimas ir embriologų apmokymas naudotis sistema.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | komplektas
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 75785.12
|  | Suma be PVM, Eur | 75785.12
|  | PVM suma, Eur | 15914.8752
|  | Suma su PVM, Eur | 91699.9952
PASTABA: NETURI BŪTI DAUGIAU NEI 91 940 EUR SU PVM 21 %.
Pasiūlymas

## 2 PD
2 Pirkimo dalis. CO2 inkubatorius su stovu - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | CO2 inkubatorius Penguin APC-30 DR . Gamintojas: Astec Bio, Japonija
2. | Paskirtis | CO2 inkubatorius su keičiamais oro filtrais ir vidinėmis stiklinėmis durelėmis, skirtomis apsaugai nuo temperatūros pokyčių bei dujų lygio svyravimų | Komplektacijoje keičiami oro filtrai ir vidinės durelės skirtos apsaugai nuo temperatūros pokyčių bei dujų lygio svyravimų
3. | Sistemą sudaro | 1. CO2 inkubatorius, | APC-30DR. Failas PenguinAQ_katalogas
|  | 2. Stovas. | AP30STD. Failas PenguinAQ_katalogas
4. | Reikalavimai inkubatoriui
4.1 | Išoriniai matmenys | 1. Plotis ne didesnis nei 450 mm | Plotis 410 mm.
|  | 2. Aukštis ne didesnis nei 550mm | Aukštis 500 mm.
4.2 |  | 2. Gylis ne didesnis nei 420 mm | Gylis 400 mm.
4.3 | Temperatūros tikslumas | Ne didesnis kaip ± 0,1 °C | ± 0,1 °C
4.4 | CO2 daviklis | IR spindulių, TC arba lygiavertis | IR spindulių sensorius
4.5 | CO2 reguliavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 0 - 19,9 % | Ribos: 0 - 19,9 %
4.6 | CO2 tikslumas | ne didesnis kaip ±0,1%. | CO2 tikslumas ±0,1%.
5. | Reikalavimai stovui
5.1 | Inkubatorius turi būti su specialiai jam pritaikytu stovu | Būtina | Specialiai pritaikytas modeliui APC-30DR
5.2 | Maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas | 220 V, 50/60 Hz elektros tinklas
6. | Komplektacija
6.1 | Inkubatorius | 1 vnt. | 1 vnt.
6.2 | Stovas | 1 vnt. | 1 vnt.
7 | Kiti reikalavimai
7.1 | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau nei 24 mėn. | Garantija 24 mėn
|  | 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7.2 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
|  | 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
7.3 | Instaliavimas | I kainą įskaičiuotas atvežimas, instaliacija, pajungimas. | I kainą įskaičiuotas atvežimas, instaliacija, pajungimas.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 6735.54
|  | Suma be PVM, Eur | 6735.54
|  | PVM suma, Eur | 1414.4634
|  | Suma su PVM, Eur | 8150.0034
PASTABA: NETURI BŪTI DAUGIAU NEI 8 220 EUR SU PVM 21 %.
Pasiūlymas

## 3 PD
3 Pirkimo dalis. Diuaro indas - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Paskirtis | Diuaras vitrifikuotų embrionų saugojimui
3. | Sistemą sudaro | 1. Diuaro indas
2. Diaurui skirti ratukai
4. | Reikalavimai diuaro indui
4.1 | Diuaro indo medžiaga | Aliuminio (ar lygiavertės medžiagos) lydinio
4.2 | Diauro indo talpa | Ne mažiau kaip 32 litrai (+/5L)
4.3 | Azoto išgaravimas per dieną | Ne daugiau 0,4 litro
4.4 | Azoto išgaravimo laikas | Ne trumpenis kaip 190 dienų
4.5 | Kaklo skersmuo | Ne mažesnis nei 90 mm
4.6 | Išorinis skersmuo | Ne didesnis nei 460 mm
4.7 | Diuaro indo aukštis | Ne mažesnis nei 600 mm
5. | Reikalavimai inkubatoriaus stovui
5.1 | Inkubatorius turi būti su specialiai jam pritaikytu stovu | Būtina
5.2 | Stovas turi būti ne mažiau kaip su 4 ratukais, kurių bent vienas turi būti su stabdžiais | Būtina
6. | Reikalavimai diuaro šulinėliams (kanistrams)
6.1 | Šulinėlių (kanistrų) vietos turi būti sunumeruotos | Būtina
6.2 | Į diuaro indą turi tilpti ne mažiau nei 5 metaliniai šulinėliai (kanistrai), skirti saugoti mėginius plastikinėse taurelėse (angl. goblets) | Būtina
6.3 | Į kiekvieną šulinėlį (kanistrą) turi tilpti | Ne mažiau kaip po 2 (dviejų aukštų) taureles – 135,0 mm aukščio ir 65,0 mm skersmens su dangteliu
7. | Komplektacija
7.1 | Inkubatorius | 1 vnt.
7.2 | Inkubatoriaus stovas | 1 vnt.
8. | Kiti reikalavimai
8.1 | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
8.2 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
PASTABA: NETURI BŪTI DAUGIAU NEI 2 400 EUR SU PVM 21 %.
Pasiūlymas

## 4 PD
4 Pirkimo dalis. Laboratorinė kėdė - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Reikalavimai laboratorinei kėdei
2.1 | Kėdė su reguliuojamo aukščio funkcija | Būtina
2.2 | Besisukanti 360° | Būtina
2.3 | Ratukai | Su ne mažiau kaip 5 ratukais iš kurių ne mažiau kaip 2 (du) su stabdžiais
3. | Komplektacija
3.1 | Laboratorinė kėdė | 1 vnt.
4. | Kiti reikalavimai
4.1 | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
PASTABA: NETURI BŪTI DAUGIAU NEI 220 EUR SU PVM 21 %.
Pasiūlymas

## 5 PD
5 Pirkimo dalis. Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai embrionams ir kiaušialąstėms šaldyti - 100 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Kitazato atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai, CR-B, CR-W, CR-R, CR-Y, CR-G. Gamintojas, Kitazato, Japonija
2. | Paskirtis | Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai | Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai naudojant atviros sistemos vitrifikacijos protokolą
3. | Reikalavimai
3.1 | Paskirtis | Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai embrionų ir kiaušialąsčių šaldymui | Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai embrionų ir kiaušialąsčių šaldymui
3.2 | Atšildymo greitis temperatūros atžvilgiu | Ne mažesnis kaip 42 C/min | Atšildymo greitis 42 C/min. Vitrification-Cryotop katalogas
3.3 | Konstrukcija | Plona, peršviečiama juostelė embrionų/kiaušialąsčių uždėjimui su plastikine (arab lygiavertės medžiagos) šiaudelio laikymo dalimi | Plona, peršviečiama juostelė embrionų/kiaušialąsčių uždėjimui su plastikine (arab lygiavertės medžiagos) šiaudelio laikymo dalimi. Vitrification-Cryotop katalogas
3.4 | Spalvinis žymėjimas | Šiaudeliai turi būti skirtingų spalvų | 5 skirtingos spalvos. Vitrification-Cryotop katalogas
3.5 | Supakavimas | Supakuoti steriliai po vieną. Vienoje pakuotėje turi būti ne daugiau nei 10 šiaudelių. | Supakuoti steriliai po 1 vnt. Pakuotėje 10 vnt.
4. | Komplektacija
4.1 | Šiaudeliai embrionų ir kiaušialąsčių šaldymui | ne mažiau 100 vnt. | 10 pak.x10 vnt.
5. | Kiti reikalavimai
5.1 |  | CE ženklinimas, SAL (Sterilumas): 10-6 Endotoksinai ≤ 0.5 EU/priemonei, Testuoti - (Mouse Embryo Assay)(MEA) | CE ženklinimas, SAL (Sterilumas): 10-6, Endotoksinai ≤ 0.5 EU/priemonei,Testuoti - (Mouse Embryo Assay)(MEA). https://www.kitazato-ivf.com/vitrification/cryotop/
Galiojimas ne atidarius pakuotės nemažiau 30 mėnesių
|  | Kiekis | 100
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 18.5
|  | Suma be PVM, Eur | 1850
|  | PVM suma, Eur | 388.5
|  | Suma su PVM, Eur | 2238.5
PASTABA: NETURI BŪTI DAUGIAU NEI 2 240 EUR SU PVM 21 %.
Pasiūlymas

## 6 PD
6 Pirkimo dalis. Spermatozoidų skaičiavimo kamera - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Spermtrack skaičiavimo kamera, kodas C104 , gamintojas ARQUIMEA, Ispanija,
2. | Paskirtis | Spermatozoidų skaičiavimo kamera. | Spermatozoidų skaičiavimo kamera.
3. | Reikalavimai spermatozoidų skaičiavimo kamerai
3.1 | Paskirtis | Spermatozoidų skaičiavimo kamera, skirta žmogaus spermatozoidų skaičiavimui ir vertinimui. | Spermatozoidų skaičiavimo kamera, skirta žmogaus spermatozoidų skaičiavimui ir vertinimui.
3.2 | Lazeriu graviruotas stikliuko skirstymas | Būtina | Lazeriu graviruotas stikliuko skirstymas
3.3 | Gylis | 20um | 20um
3.4 | Spalva | Raudona | Raudona
4 | Komplektacija
4.1 | Spermatozoidų skaičiavimo kamera | 1 vnt.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 599.17
|  | Suma be PVM, Eur | 599.17
|  | PVM suma, Eur | 125.8257
|  | Suma su PVM, Eur | 724.9957
PASTABA: NETURI BŪTI DAUGIAU NEI 730 EUR SU PVM 21 %.
Pasiūlymas

## 7PD
7 Pirkimo dalis. Diuaro priedai šiaudeliams sudėti - 1 komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Diuaro priedai šiaudelaims sudėti ir laikyti azote (Gamintojas NordicCell)
2. | Paskirtis | Diuaro priedai šiaudelaims sudėti ir laikyti azote. | Diuaro priedai šiaudelaims sudėti ir laikyti azote.
3. | Sistemą sudaro | 1. Taurelės komplekte su spalvotomis kasetėmis viduje, | Taurelės komplekte su spalvotomis kasetėmis viduje. Kodas:57100 Gamintojas NordicCell
|  | 2. Vamzdeliai kriošiaudeliams sudėti, | Vamzdeliai kriošiaudeliams sudėti, koda: 57166, 57156, 57146, 57136. Gamintojas NordicCell
|  | 4. Taurelės vamzdeliams sudėti ir laikyti azote, | Taurelės vamzdeliams sudėti ir laikyti azote. Kodas 57171, 57172. Gamintojas NordicCell
|  | 5. Taurelės komplekte su spalvotomis kasetėmis viduje, | Taurelės komplekte su spalvotomis kasetėmis viduje. Kodas:57100 Gamintojas NordicCell
|  | 6. Skirtukai. | Skirtukai. Kodas 57174. Gamintojas NordicCell
4. | Reikalavimai vamzdeliams kriošiaudeliams sudėti
4.1 | Medžiaga | Pagaminti iš azotui atsparios medžiagos | Pagaminti iš azotui atsparios medžiagos
4.2 | Tinkantys sudėti į apvalias taureles, kurių skersmuo turi būti 65,0 mm | Būtina | skersmuo 65,0 mm
4.3 | Vamzdeliai turi būti skirtingų spalvų | Būtina | Žalia, balta, geltona, oranžinė
4.4 | Vamzdelių forma | Apvalūs | Apvalūs
4.5 | Vamzdelių skersmuo | 1. 7,1 mm | 1. 7,1 mm
|  | 2. 9,2 mm | 2. 9,2 mm ,
|  | 3. 10,0 mm | 3. 10,0 mm
|  | 4. 12,0 mm | 4. 12,0 mm
5. | Reikalavimai taurelei vamzdeliams sudėti
5.1 | Paskirtis | Taurelės (angl. goblet) vamzdeliams sudėti ir laikyti azote
5.2 | Taurelės su dangteliais | Būtina | Su dangteliais
5.3 | Taurelės skersmuo | 65,0 mm | 65,0 mm
6. | Reikalavimai taurelei komplekte su spalvotomis kasetėmis viduje
6.1 | Paskirtis | Taurelės komplekte su spalvotomis kasetėmis viduje (angl. Daisy goblet)
6.2 | Taurelės su dangteliais | Būtina | Su dangteliais
6.3 | Taurelės skersmuo | 65,0 mm | 65,0 mm
7. | Reikalavimai skirtukams
7.1 | Paskirtis | Skirtukai vamzdelių suskirstymui taurelėse
7.2 | Vamzdeliai kriošiaudeliams sudėti | 1. 7,1 mm – ne mažiau 120 vnt. | 7,1 mm – 120 vnt.
|  | 2. 9,2 mm – ne mažiau 120 vnt. | 9,2 mm – 120 vnt.
|  | 3. 10,0 mm – ne mažiau 60 vnt. | 10,0 mm – 60 vnt.
|  | 4. 12,0 mm – ne mažiau 40 vnt. | 12,0 mm – 60 vnt.
7.3 | Taurelės vamzdeliams sudėti | ne mažiau 10 vnt. | 10 vnt.
7.4 | Taurelės komplekte su spalvotomis kasetėmis viduje | ne mažiau 20 vnt. | 20 vnt.
7.5 | Skirtukai | ne mažiau 22 vnt. | 22 vnt.
8. | Kiti reikalavimai
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | kompl.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 528.925
|  | Suma be PVM, Eur | 528.925
|  | PVM suma, Eur | 111.0742
|  | Suma su PVM, Eur | 639.9992
PASTABA: NETURI BŪTI DAUGIAU NEI 650 EUR SU PVM 21 %.
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne