1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ENG TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA

| 1. Reagentai bei papildomos priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn. | 1 (vieno) tyrimo įkainis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis (vnt.) nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui per 36 mėn. | Siūlomos pakuotės įkainis, EUR be PVM | PVM tarifas (proc.) | Kaina, EUR su PVM (6x7+8 stulpeliai) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ENG tyrimai | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Tyrimų kortelė |  | 0,21 eur be PVM | 5000 tyr. Kortelė | 7 | 900,00 | 5% | 6615,00 |
| 1.2. | Kokybės kontrolė Seditrol QC (normali ir patologinė) |  | 0,23 eur be PVM | 2 vnt. x 4 ml | 32 | 220,00 | 5% | 7392,00 |
| 1.3. | Ploviklis iWASH |  | 0,15 eur be PVM | 500 ml | 188 | 24,00 | 5% | 4737,60 |
| 1.4. | Terminis spausdintuvo popierius, 57 mm |  | 0,00 eur be PVM | 1 vnt. | 72 | 1,00 | 21% | 87,12 |
| Kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 18831,72 |
| 2. Reikalavimai ENG tyrimų sistemos analizatoriui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje, kurioje tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |  |
|  | Analizatorius – 1 vnt. panaudai |  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai (ne senesni kaip 2019 m.) |  |  | ENG tyrimų analizatorius iSED – 1 vnt., gamintojas Alcor Scientific, JAV. Pagamintas 2019 m. |  |  |
|  | Analizatoriaus apibūdinimas |  | Automatinis analizatorius ENG nustatymui, nurodantis nusėdimo greitį mm/val., tyrimas atliekamas iš uždaro kraujo mėgintuvėlio su EDTA. |  |  | Automatinis analizatorius ENG nustatymui, nurodantis nusėdimo greitį mm/val., tyrimas atliekamas iš uždaro kraujo mėgintuvėlio su EDTA. Failas: iSED_Naudotojo vadovas_LT – 47 psl. Failas: iSED_aprasymas LT – 2 psl. |  |  |
|  | Analizatorius automatiškai sukalibruotas (nereikalauja papildomos kalibracijos), turi išorinį ar vidinį brūkšninių kodų skaitytuvą, atliekų talpą. |  | Būtina |  |  | Analizatorius automatiškai sukalibruotas (nereikalauja papildomos kalibracijos), turi vidinį brūkšninių kodų skaitytuvą, atliekų talpą. Failas: iSED_Naudotojo vadovas_LT – 13, 23 psl. Failas: iSED_aprasymas LT – 2 psl. |  |  |
|  | Tyrimui sunaudojamas mėginio tūris |  | Ne daugiau kaip 100 µl |  |  | Tyrimui sunaudojamas mėginio tūris - 100 µl. Failas: iSED_aprasymas LT – 2 psl. |  |  |
|  | Tyrimo principas |  | Kiekybinė kapiliarinė fotometrija arba lygiavertė |  |  | Tyrimo principas fotometrinis reoskopas. Failas: iSED_aprasymas LT – 2 psl. Failas: iSED fotometrinis principas EN/LT |  |  |
|  | Automatinio prasiplovimo funkcija |  | Būtina |  |  | Automatinio prasiplovimo funkcija Failas: iSED_Naudotojo vadovas_LT – 13 psl. |  |  |
|  | Naudojama kokybės kontrolės medžiaga |  | 2-jų lygių |  |  | Naudojama 2-jų lygių kokybės kontrolės medžiaga. Failas: Seditrol Instructions for use LT – 1 psl. |  |  |
|  | Koreliacija su Westergren metodu |  | Ne blogiau nei 95% |  |  | Koreliacija su Westergren metodu - 96%. Failas: iSED-koreliacija Westergren metodu LT – 1 psl. |  |  |
|  | Duomenų valdymo programa |  | Turi būti suderinama su laboratorijoje veikiančia laboratorine informacine sistema |  |  | Duomenų valdymo programa suderinama su laboratorijoje veikiančia laboratorine informacine sistema Failas: iSED_Naudotojo vadovas_LT – 47 psl. Failas: TS atitikimas – 1 psl. |  |  |
|  | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC |  | Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas (dokumentai pateikiami kartu su prekėmis). |  |  | Įranga sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikiamos gamintojo atitikties deklaracijų kopijos. Failas: CE_iSED_isd.2020.07.31_EN/LT |  |  |
| 1. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) ne trumpesnis kaip 2/3 nuo pagaminimo datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Teikiant pasiūlymus turi būti įvertinta, kad laboratorija dirba 24/7 režimu, trūkstant reagentų, papildomų priemonių ir/ar kontrolinių medžiagų tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tiekti savo sąskaita. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |