## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atviras konkursas "Reagentai ir pagalbinės priemonės infekcinės serologijos tyrimams imunofermentiniu (ELISA) metodu su analizatoriumi, įgyjamu panaudos būdu (7954)"
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1. | Tiekėjas įsipareigoja pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį, reikalingą per 60 mėn. atlikti numatomą tyrimų skaičių naudojant panaudai siūlomą analizatorių.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Visos siūlomos prekės turi būti originalios ir tinkamos darbui prietaisais, suteikiamais panaudos būdu.
4. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) originalo kalba ir su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti panaudai suteikiamu prietaisu, taip pat atlikti techninį šio prietaiso aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti anksčiau nurodytas funkcijas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).
7. | Tiekėjas turi tiekti in vitro diagnostikos medicinos priemones, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Pateikti galiojančius atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis).
8. | Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, detalų analizatoriaus priežiūros planą bei visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas. Techninė dokumentacija gali būti pateikta tik lietuvių ir/arba anglų kalbomis.
9. | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją, sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius gamintojo atliekamus produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, nedelsiant pranešti vartotojui.
10. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus). Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
11. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
12. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
13. | Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 5 darbo dienas pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas
1. | Reagentai ir pagalbinės priemonės infekcinės serologijos tyrimams imunofermentiniu (ELISA) metodu su analizatoriumi, įgyjamu panaudos būdu
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai suteikiant panaudai prietaisą su programine įranga, kurioje turi būti įtraukti visų numatomų atlikti imunofermentinių tyrimų automatizacijos protokolai (su pasiūlymu pateikti tyrimų automatizacijos protokolų aprašus). Tyrimai turi būti patvirtinti (įsisavinti ir validuoti) rutininiame laboratorijos darbe, arba įsisavinimas ir patvirtinimas turi būti finansuojami tiekėjo lėšomis. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą pagal gamintojo rekomendacijas (be tiesiogiai specifikacijoje nurodytų reagentų ir priemonių punktuose 1.2.1 - 1.2.n turi būti pasiūlyti specialūs mėgintuvėliai ir antgaliai analizatoriui (jeigu reikalingi), specialūs prietaiso priežiūros tirpalai, specialus spausdinimo popierius (jeigu reikalingas) ar kitos gamintojo nurodytos priemonės).Punktuose 1.2.1. - 1.2.n būtina pateikti visų išvardintų priemonių sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje ir siūlomas priemones įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Skaičiuojant kokybiškam tyrimų atlikimui reikalingų reagentų, pagalbinių reagentų bei vienkartinių priemonių kiekius tiekėjas turi įvertinti tai, kad visos priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo atidarius rinkinį ir reagentų stabilumo terminus, o tyrimai bus atliekami ne rečiau negu du kartus per savaitę. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (darbo priemonėms gavus užsakymą, bet ne rečiau, kaip 1-2 kartus per mėnesį).
Reagentai infekcinės serologijos tyrimams imunofermentiniu (ELISA) metodu
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Rinkinių skaičius per 60 mėnesių | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1.1.1 | Reagentų rinkiniai kiekybiniam IgA antikūnų prieš Yersinia (enterocolitica ir pseudotuberculosis) nustatymui žmogaus kraujo serume | Kiekybinis IgA ir IgG antikūnų prieš Yersinia enterocolitica ir Yersinia pseudotuberculosis įvertinimas atliekamas naudojant 4 parametrų logistinę funkciją su korekcijos koeficientu rezultatų svyravimams išlyginti. Į rinkinį turi įeiti specifiniais antigenais (virulentiniais išoriniais 23 – 51 kD proteinais) padengtos 8 x 12 duobučių, laužomų po vieną, juostelės, kalibravimo medžiagos, buferiai, kontroliniai serumai, reakcijos stabdymo tirpalas, kt. Visos tyrimo inkubacijos atliekamos stabilioje, 37°C temperatūroje. | 170 | 1.1.1 SERION ELISA classic Yersinia IgA naudojamas kiekybiniam IgAantikūnų prieš Yersinia enterocolitica ir Yersinia pseudotuberculosis įvertinimui naudojant 4 parametrų logistinę funkciją su korekcijos koeficientu rezultatų svyravimams išlyginti. Į rinkinį įeina specifiniais antigenais (virulentiniais išoriniais 23 – 51 kD proteinais) padengtos 8 x 12 duobučių, laužomos po vieną, juostelės, kalibravimo medžiagos, buferiai, kontroliniai serumai, reakcijos stabdymo tirpalas, kt. Visos tyrimo inkubacijos atliekamos stabilioje, 37°C temperatūroje. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Reagentų ir priemonių IFU_CE, psl. 3; 5; 11; 13
1.1.2 | Reagentų rinkiniai kiekybinam IgG antikūnų prieš Yersinia (enterocolitica ir pseudotuberculosis) nustatymui žmogaus kraujo serume |  | 170 | 1.1.2 SERION ELISA classic Yersinia IgG naudojamas kiekybiniam IgG antikūnų prieš Yersinia enterocolitica ir Yersinia pseudotuberculosis įvertinimui naudojant 4 parametrų logistinę funkciją su korekcijos koeficientu rezultatų svyravimams išlyginti. Į rinkinį įeina specifiniais antigenais (virulentiniais išoriniais 23 – 51 kD proteinais) padengtos 8 x 12 duobučių, laužomos po vieną, juostelės, kalibravimo medžiagos, buferiai, kontroliniai serumai, reakcijos stabdymo tirpalas, kt. Visos tyrimo inkubacijos atliekamos stabilioje, 37°C temperatūroje. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Reagentų ir priemonių IFU_CE, psl. 3; 5; 11; 13
1.1.3 | Vakuuminių mėgintuvėlių rinkiniai periferinio kraujo ėminio paėmimui ir inkubavimui nustatant antigenams sensitizuotų T limfocitų atsaką į Mycobacterium tubercolusis (latentinės infekcijos diagnostikai) | Į rinkinį turi įeiti po ≥50 vnt. vakuuminių mėgintuvėlių su antikoaguliantu ėminio paėmimui ir inkubavimui: 1) neigiamos kontrolės mėgintuvėlių, 2) teigiamos kontrolės (mitogeno) mėgintuvėlių, 3) mėgintuvėlių su M. tuberculosis kompleksui būdingais peptidiniais antigenais CD4+ T limfocitų atsakui įvertinti, 4) mėgintuvėlių su M. tuberculosis kompleksui būdingais peptidiniais antigenais bendram CD4+ ir CD8+ T limfocitų atsakui įvertinti | 200 | 1.1.3 Quantiferon®-TB gold Plus (QFT®-Plus) kraujo surinkimo mėgintuvėliai. Į šį mėgintuvėlių rinkinį įeina po ≥50 vnt. vakuuminių mėgintuvėlių su antikoaguliantu ėminio paėmimui ir inkubavimui: 1) neigiamos kontrolės mėgintuvėlių, 2) teigiamos kontrolės (mitogeno) mėgintuvėlių, 3) mėgintuvėlių su M. tuberculosis kompleksui būdingais peptidiniais antigenais CD4+ T limfocitų atsakui įvertinti, 4) mėgintuvėlių su M. tuberculosis kompleksui būdingais peptidiniais antigenais bendram CD4+ ir CD8+ T limfocitų atsakui įvertinti. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Reagentų ir priemonių IFU_CE, psl. 54; 55; 56; 58; 190; 194
1.1.4 | Reagentų rinkiniai kiekybiniam gama interferono koncentracijos nustatymui imunofermentiniu metodu | Standartinis 96 duobučių (12*8 juostelės) mikroplokštelės formatas, rinkinyje ne mažiau negu 2 plokštelės, kurių duobutės padengtos anti-IFN-γ monokloniniu antikūnu. Rinkinyje kalibravimo medžiagos ar standartas kalibravimo kreivei, buferiai, konjugatas ir substratas, reakcijos stabdymo tirpalas, kt. Gama interferono koncentracija tiriamoje plazmoje įvertinama tarptautiniais vienetais tūrio vienete | 200 | 1.1.4 Quantiferon®-TB gold Plus (QFT®-Plus) ELISA rinkinys turi standartinį 96 duobučių (12*8 juostelės) mikroplokštelės formatą, rinkinyje yra 2 plokštelės, kurių duobutės padengtos anti-IFN-γ monokloniniu antikūnu. Rinkinyje yra standartai kalibravimo kreivei, buferiai, konjugatas ir substratas, reakcijos stabdymo tirpalas, kt. Gama interferono koncentracija tiriamoje plazmoje yra įvertinama tarptautiniais vienetais tūrio vienete. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Reagentų ir priemonių IFU_CE, psl. 59; 73; 78
1.1.5 | Kontrolinės medžiagos kiekybiniam gama interferono koncentracijos nustatymui | Ne mažiau negu trijų lygių kontrolinės medžiagos | 10 | 1.1.5 QuantiFERON Control Panel yra rinkinys, kuriame yra trijų lygių kontrolinės medžiagos. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Reagentų ir priemonių IFU_CE, psl. 263; 264
| Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta rinkinių skaičiumi 60 - ms mėnesiams - 1.1.1.-1.1.5 punktai. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį pasiūlymas turi būti teikiamas (1.2.1. -1.2..n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.2.1. - 1.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
1.2.1. | Yersinia IgA ELISA kit | Reagentų rinkinys kiekybiniam IgA antikūnų prieš Yersinia (enterocolitica ir pseudotuberculosis) nustatymui žmogaus kraujo serume | 1 rink. (96 test.) | 170 | 199.6 | 5 | 209.58 | 33932 | 35628.6 | Virion-Serion, ESR138A | MBALI | 5 | 1696.6 | Virion-Serion | ESR138A
1.2.2. | Yersinia IgG ELISA kit | Reagentų rinkinys kiekybiniam IgG antikūnų prieš Yersinia (enterocolitica ir pseudotuberculosis) nustatymui žmogaus kraujo serume | 1 rink. (96 test.) | 170 | 199 | 5 | 208.95 | 33830 | 35521.5 | Virion-Serion, ESR138G | MBALI | 5 | 1691.5 | Virion-Serion | ESR138G
1.2.3. | Quantiferon®-TB gold Plus (QFT®-Plus) ELISA kit | Reagentų rinkinys kiekybiniam gama interferono koncentracijos nustatymui | 1 rink. (2x96 test.) | 200 | 436 | 5 | 457.8 | 87200 | 91560 | QIAGEN, 622120 | MBALI | 5 | 4360 | QIAGEN | 622120
1.2.4. | Quantiferon®-TB gold Plus (QFT®-Plus) kraujo surinkimo mėgintuvėliai | Vakuuminių mėgintuvėlių rinkinysperiferinio kraujo ėminio paėmimui ir inkubavimui nustatant antigenams sensitizuotų T limfocitų atsaką į Mycobacterium tubercolusis (latentinės infekcijos diagnostikai) | 1 rink. (4x50 mėg.) | 200 | 747.4 | 5 | 784.77 | 149480 | 156954 | QIAGEN, 622526 | MBALI | 5 | 7474 | QIAGEN | 622526
1.2.5. | QuantiFERON Control Panel kontrolių rinkinys | Kontrolių rinkinys Quantiferon®-TB gold Plus (QFT®-Plus) ELISA rinkiniui | 1 rink. | 10 | 310 | 5 | 325.5 | 3100 | 3255 | QIAGEN | MBALI | 5 | 155 | QIAGEN
1.2.6 | Antgaliai analizatoriui, 300 ul | Vienkartiniai pipetavimo antgaliai IMMUNOMAT analizatoriui, 300 ul | 1 pak. (10x96 test.) | 66 | 58.6 | 5 | 61.53 | 3867.6 | 4060.98 | Virion-Serion, VT111 | MBALI | 5 | 193.38 | Virion-Serion | VT111
1.2.7. | Antgaliai analizatoriui, 1100 ul | Vienkartiniai pipetavimo antgaliai IMMUNOMAT analizatoriui, 1100 ul | 1 pak. (10x96 test.) | 24 | 88.6 | 5 | 93.03 | 2126.4 | 2232.72 | Virion-Serion, VT112 | MBALI | 5 | 106.32 | Virion-Serion | VT112
1.2.8. | Referentinis tirpalas validacijai | Referentinis rinkinys IMMUNOMAT prietaiso pipetavimo patikrai. | 1 rink. | 5 | 253 | 21 | 306.13 | 1265 | 1530.65 | Bio-rad, B89894 | MBALI | 21 | 265.65 | Bio-rad | B89894
1.2.9. | Analizatoriaus valymo tirpalas | Valymo tirpalas IMMUNOMAT analizatoriui | 1 vnt. (1x6 l) | 5 | 60 | 5 | 63 | 300 | 315 | EUROCHEMICALS, 7681-52-9-0 | MBALI | 5 | 15 | EUROCHEMICALS | 7681-52-9-0
1.2.10. | Mikromėgintuvėlis su užsukamu dangteliu, 2ml, konusiniu dugnu, sterilus | Mėgintuvėliai mėginiams | 1 pak. (1000 vnt.) | 40 | 105.8 | 5 | 111.09 | 4232 | 4443.6 | BioSigma, 10193 | MBALI | 5 | 211.6 | BioSigma | 10193
1.2.11. | Mėgintuvėliai, 6 ml, 13x75 mm | Mėgintuvėliai mėginiams | 1 pak. (1000 vnt.) | 40 | 25 | 5 | 26.25 | 1000 | 1050 | BioSigma, 7617 | MBALI | 5 | 50 | BioSigma | 7617 / BSA0594
1.2.12. | Mėgintuvėliai, 5 ml, 12x75 mm | Mėgintuvėliai mėginiams | 1 pak. (1000 vnt.) | 20 | 15 | 5 | 15.75 | 300 | 315 | BioSigma, 7379 | MBALI | 5 | 15 | BioSigma | 7379 /BSA059
1.2.13. | Deepwell dilution plate, 2 ml | Plokštelės mėginio skiedimui | 1 vnt. | 5 | 38 | 21 | 45.98 | 190 | 229.9 | DiaSource, DIA1500629 | MBALI | 21 | 39.9 | DiaSource | DIA1500629
| Viso 1 (1.2.1+...+1.2.n) pirkimo dalies kaina be PVM, Eur: | [7 empty] | 320823
| 5 ir 21 % PVM suma Eur: | [7 empty] | 16273.95
| Viso 1 (1.2.1+...+1.2.n) pirkimo dalies kaina su PVM, Eur: | [7 empty] | 337096.95
Techniniai reikalavimai panaudai teikiamam visiškai automatizuotam imunologinių tyrimų analizatoriui imunofermentiniams tyrimams
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Modelis (tipas) IMMUNOMAT Gamintojas, kilmės šalis Virion-Serion, Vokietija Pagaminimo metai 2012
| Visiškai automatizuota imunologinių tyrimų sistema imunofermentiniams tyrimams: mėginių identifikavimas, pilstymas, skiedimas, inkubacijos ir plovimo etapai, rezultatų vizualizacija ir apskaičiavimas, perdavimas į LIS. | Būtina | 1. IMMUNOMAT (Gamintojas, Virion-Serion) analizatorius yra visiškai automatizuota imunologinių tyrimų sistema imunofermentiniams tyrimams: mėginių identifikavimas, pilstymas, skiedimas, inkubacijos ir plovimo etapai, rezultatų vizualizacija ir apskaičiavimas, perdavimas į LIS. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įrangos žymėjimai IMMUNOMAT, psl. 15; 16
| Visiškai automatizuotas analizatorius su programine įranga turi būti techniškai pajėgus atlikti nurodytus tyrimus. Būtina galimybė vienu metu tirti ne mažiau keturių 96 duobučių plokštelių. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu. Lazerinis spausdintuvas tyrimų protokolų spausdinimui, nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Būtina | 2. Visiškai automatizuotas IMMUNOMAT analizatorius su programine įranga yra techniškai pajėgus atlikti nurodytus tyrimus. Pateikiami tyrimo atlikimo protokolai. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įrangos žymėjimai IMMUNOMAT, psl. 4-9. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Reagentų ir priemonių IFU_CE, psl. 259-260. Analizatoriuje yra galimybė vienu metu tirti ne mažiau keturių 96 duobučių plokštelių. IMMUNOMAT analizatorius yra valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu. Lazerinis spausdintuvas tyrimų protokolų spausdinimui, nepertraukiamo maitinimo šaltinis. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įrangos žymėjimai IMMUNOMAT, psl. 12; 15
| Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus arba kompiuterio ekrane. Galimybė tuo pačiu metu derinti įvairių skirtingų tyrimų atlikimą | Būtina | 3. Tyrimai gali būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą kompiuterio ekrane. Yra galimybė tuo pačiu metu derinti įvairių skirtingų tyrimų atlikimą. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įrangos žymėjimai IMMUNOMAT, psl. 11; 20
| Analizatorius ne platesnis negu 160 cm, gylis ne daugiau negu 115 cm. Kitu atveju turi būti komplektuojamas su vibracijai atspariu stalu ar spintele analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti | Būtina | 4. IMMUNOMAT analizatoriaus plotis yra 156 cm, gylis 114 cm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įrangos žymėjimai IMMUNOMAT, psl. 12
| Analizatorius turi būti sujungtas su brūkšninio kodo skaitytuvu (-ais) mėginių bei reagentų nuskaitymui, reikiamos purtyklės, reikiamos temperatūros inkubatorius (-riai) bei vieta kambario temperatūros inkubacijai (jeigu reikalinga). Prietaisas turi automatiškai atlikti mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją ir rezultatų vertinimą | Būtina | 5. Analizatorius IMMUNOMAT yra sujungtas su integruotu brūkšninio kodo skaitytuvu (-ais) mėginių bei reagentų nuskaitymui, reikiamos purtyklės, reikiamos temperatūros inkubatoriai bei vieta kambario temperatūros inkubacijai. Prietaisas automatiškai atlieka mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją ir rezultatų vertinimą. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įrangos žymėjimai IMMUNOMAT, psl. 15; 16; 17; 18
| Mėginiai | Galima tirti kraujo mėginius vakuuminiuose mėgintuvėliuose, arba pateikiami reikiami mėgintuvėliai punkte 1.2.1 - 1.2.n | 6. Galima tirti kraujo mėginius vakuuminiuose mėgintuvėliuose, tiek pateikiami reikiami mėgintuvėliai punkte 1.2.10; 1.2.11; ir 1.2.12. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įrangos žymėjimai IMMUNOMAT, psl. 23; 34
| Garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema įvykus klaidai (pasibaigus reagentui, aptikus reagentą su pasibaigusiu galiojimo laiku, nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). Analizatorius leidžia ištaisyti klaidą ir tęsia darbą toliau | Būtina | 7. IMMUNOMAT analizatoriuje yra garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema įvykus klaidai (pasibaigus reagentui, aptikus reagentą su pasibaigusiu galiojimo laiku, nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). Analizatorius leidžia ištaisyti klaidą ir tęsia darbą toliau. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įrangos žymėjimai IMMUNOMAT, psl. 21; 24; 25; 26; 32; 33; 35
| Analizatorius adata turi skysčio lygio aptikimo funkciją. Analizatoriuje turi būti įmontuota reagentų lygio nustatymo adata | Būtina | 8. IMMUNOMAT analizatorius adata turi skysčio lygio aptikimo funkciją. Ta pati adata naudojama ir reagentų lygio nustatymui. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įrangos žymėjimai IMMUNOMAT, psl. 1; 22
| Liekanų/atliekų butelis su skysčio lygio atpažinimo davikliu (indo užpildymo kontrolei) | Būtina | 9. Analizatoriuje IMMUNOMAT yra liekanų/atliekų butelis su skysčio lygio atpažinimo davikliu (indo užpildymo kontrolei). Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įrangos žymėjimai IMMUNOMAT, psl. 19
| Analizatoriaus atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija | Būtina | 10. Analizatoriaus IMMUNOMAT programinės įrangos atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Įrangos žymėjimai IMMUNOMAT, psl. 27; 28; 29; 30; 31
| Kartu su pasiūlymu konkursui pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas. | Būtina. | 11. Kartu su pasiūlymu yra pateikiamos įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Reagentų ir priemonių IFU_CE, psl. 7-8