Sutarties Nr. _____________

Priedas Nr. 2

Parenterinio maitinimo aparato techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parenterinio maitinimo aparato (infuzinės pompos) darbo režimai: | 1. Nuolatinės infuzijos; 2. Transfuzijos. | 1. Nuolatinės infuzijos; 2. Transfuzijos. |
| 2. | Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. |
| 3. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5% (nuo infuzuojamo tūrio per 96 val.) | ± 5% |
| 4. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar. | 0,1 iki 1 bar. |
| 5. | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml iki 9999 ml | Nuo 0,1 ml iki 9999 ml |
| 6. | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 99 val. | Nuo 0,01 min iki 99,59 val. |
| 7. | Infuzijos greičio skaičiavimas | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją |
| 8. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) | mg, µg, arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) |
| 9. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; | 1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; |
| 10. | Oro burbulų detekcija | Aptinkami imtinai iki 0,01 ml tūrio (pageidautina ir mažesni) oro burbuliukai | Aptinkami ≥0,01ml tūrio oro burbuliukai |
| 11. | Priešsrovinis slėgio daviklis | Prietaisas turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai | Prietaisas turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai |
| 12. | Ekrane rodomos reikšmės | 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Infuzijos trukmė; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Vaisto pavadinimas; 7. Aliarminės situacijos; 8. Aliarmo priežastys. | 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Infuzijos trukmė; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Vaisto pavadinimas; 7. Aliarminės situacijos; 8. Aliarmo priežastys. |
| 13. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Infuzija beveik baigta arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 2. Baterija beveik tuščia; | 1. Infuzija beveik baigta arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 2. Baterija beveik tuščia; |
| 14. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | Kontroliuojami parametrai: 1. Okliuzija; 2. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas; 3. Infuzijos pabaiga; 4. Baterijos signalas; 5. Techninis signalas arba lygiavertis –prietaise nėra baterijos; | Kontroliuojami parametrai: 1. Okliuzija; 2. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas; 3. Infuzijos pabaiga; 4. Baterijos signalas-baterija tuščia; 5. Prietaise nėra baterijos; |
| 15. | Atviro venos spindžio palaikymo režimo (KVO) nustatymo ribos | Ne mažiau kaip 3ml/val. | Greitis: ≥10 ml/h: KVO greitis 3 ml/h |
| 16. | Reikalavimai parenterinio maitinimo aparatui | 1. Slėgio infuzinėje sistemoje stebėjimas; 2. Galimybė automatiškai ar rankiniu būdu nustatyti naktinį režimą (sumažinamas ekrano ir kitų indikatorių ryškumas); 3. Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės; 4. Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija; 5. Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija; 6. Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija; 7. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 8. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 9. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja; 10. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 11. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena; | 1. Slėgio infuzinėje sistemoje stebėjimas; 2. Galima automatiškai ar rankiniu būdu nustatyti naktinį režimą 3. Yra apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės; 4. Yra oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija; 5. Yra pauzės funkcija; 6. Yra klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija; 7. Galima nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 8. Yra infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 9. Yra infraraudonųjų spindulių sąsaja; 10. Yra infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 11. Galima sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena; |
| 17. | Parenterinio maitinimo aparato būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai; | 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai; |
| 18. | Parenterinio maitinimo aparato darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 4,5 val. | 6 h, kai srautas 25 ml/h |
| 19. | Pompos ekranas | Ne mažesnės kaip 6,5 cm įstrižainės | 6,5 cm įstrižainės |
| 20. | Vaistų biblioteka | Galimybė instaliuoti vaistų biblioteką | Galima instaliuoti vaistų biblioteką |
| 21. | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val. | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos nuo 1 min. iki 24 val. |
| 22. | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio ir paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; | 1. Jungtis personalo iškvietimo pultelio ir paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; 2. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu; |
| 23. | Parenterinio maitinimo aparato naudojami elektros maitinimo šaltiniai | 1. Iš 230V, 50Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; | 1. Iš 230V, 50Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus; |
| 24. | Parenterinio maitinimo aparato klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai; 2. I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į infuzinės tūrinės pompos vidų IP22 klasės (arba lygiavertė). | 1. Atsparus defibriliacijai; 2. I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1; 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į infuzinės tūrinės pompos vidų IP34 klasės. |
| 25. | # Garantinis terminas | ≥ 36 mėn. | 36 mėn. |
| 26. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Kartu su pasiūlymu bus pateiktas CE sertifikatas |
| 27. | Kartu su parenterinio maitinimo aparatu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | Kartu su su parenterinio maitinimo aparatu bus pateikiama ši dokumentacija 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ |
| 28. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 29. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą yra įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis.

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

_______________________________________________________________