## specifikacija
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Charakteristikos, reikalavimai | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis be PVM, EUR | Bendra kaina be PVM, EUR
1. | Neventiliuojamos veido kaukės su antiasfikciniu vožtuvu | vnt. | 150 | 1. Aplinkos sąlygos: 1.1. Naudojimo temperatūra nuo + 5 °C iki + 40 °C; 1.2.Laikymo ir gabenimo temperatūra nuo -20 °C iki + 60 °C; 1.3. Darbinis drėgnis nuo 15% iki 95% santykinis drėgnis, be kondensato; 1.4.Laikymo ir gabenimo drėgnis iki 95% santykinis drėgnumas, be kondensato. 2. Matmenys be dirželio (aukštis x plotis x gylis): 2.1.Maža (S dydis): 148-150 mm x 221-223 mm x 102-104 mm; 2.2. Vidutinio dydžio (M dydis): 158-160 mm x 230-232 mm x 105-107 mm; 2.3.Didelė (L dydis): 165-167 mm x 234-236 mm x 107-109 mm. Galimybė užsakant pasirinkti dydį. 3. Srautas (maksimalus) esant nustatytajam slėgiui: 3.1. Kai slėgis: nuo 3 iki 20 cm H2O (hPa) – srautas <6 l/min, 3.2.Kai slėgis: nuo 20 iki 40 cm H2O (hPa) – srautas <12 l/min. 4. Terapinis slėgis nuo 3 iki 40 cm H20. 5. Dvigubas kaukės kontūras. 6. Kaukės tūris (naudojant L dydžio pagalvėlę)- nuo 360 ml iki 370 ml. 7. Kaukės vožtuvo (AAV) sandarumas 7.1. Slėgio sumažėjimas kaukėje esant 50 l/min: 0,5 cm H2O 7.2.Slėgio sumažėjimas kaukėje esant 100 l/min: 1,1 cm H2O. 8. Kaukės vožtuvo (AAV) sandarumas įkvėpimo ir iškvėpimo metu 8.1. Slėgio sumažėjimas kaukėje, kai įkvėpimas 50 l/min: 1,0 cm H2O 8.2.Slėgio sumažėjimas kaukėje, kai i škvėpimas 50 l/min: 1,5 cm H2O. 9. Kaukės vožtuvo (AAV) atsidarymo slėgis ≤2 cm H2O. 10. Kaukės vožtuvo (AAV) užsidarymo slėgis ≤2 cm H2O 11. Kaukės paskirtis: 11.1. Neinvazinei ventiliacijai su teigiamo slėgio DPV aparatais; 11.2.Gydyti pacientams, kurių kūno masė didesnė nei 30 kg. 12. Suderinama su Drager dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais. 13. Turi būti galimybė kaukę sterilizuoti bent 3 kartus | NV AcuCare F1-1, gamintojas Resmed, prekės kodas S dydis (60974), M dydis (60975), L dydis (60976) | 44 | 6600
Bendra suma be PVM, EUR | [6 empty] | 6600
PVM (5%) suma EUR | [6 empty] | 330
Bendra suma EUR su PVM | [6 empty] | 6930