Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MOBILAUS VANDENS VALYMO APARATO HEMODIALIZĖS PROCEDŪROMS PIRKIMAS,

VUL SK NR. 5138

- Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus kartu su pasiūlymu.

- Pristatant prekę būtina pateikti medicinos prietaisų naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis kartu su serviso dokumentacija anglų kalba.

- Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga).

- Tiekėjas kartus su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos medicinos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiama laiku.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Prietaisų garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau 36 mėnesiai nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (nebent pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje prie atskirų pirkimo dalių nurodytas kitas garantinio aptarnavimo terminas).

Pastaba. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai).

Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais:

- diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą,

- diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti,

- tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę,

- suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus,

- žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti.

- priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti;

1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

| ŠIE DOKUMENTAI PATEIKIAMI TIEKIANT IR INSTALIUOJANT PRIETAISUS |  |
| --- | --- |
| Pavadinimas | Reikalavimai dokumentų turiniui |
| - Vartotojo instrukcija: | Ženklinta CE ir notifikuotos įstaigos numeriu |
| - Anglų kalba | Gamintojo išleistas originalas, kuris pateikiamas su gaminiu/prietaisu (User manual). Neprivaloma, jei pagaminta Lietuvoje |
| - Lietuvių kalba | Tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas iš anglų kalbos. |
| - Techninė dokumentacija | Gamintojo išleisti techninės eksploatacijos dokumentai (Technical/ Service/ Operation manuals): aprašai, brėžiniai, aptarnavimo bei remonto instrukcijos ir pan. Pateikiama: anglų k., gali būti ir lietuvių k. |
| - Techninės priežiūros (TP) reglamentas | Periodiškai atliekamų TP darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato. |
| - Valymo-dezinfekavimo instrukcija | Aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje. |
| - CE sertifikatas ar atitikties deklaracija | CE sertifikatas su notifikuotos įstaigos numeriu arba CE atitikties deklaracija (93/42/EEB). Kopija (anglų k.) ir vertimas į lietuvių k. |
| - Instruktuotų (apmokytų) darbuotojų sąrašas | Dokumente nurodoma: prietaiso pavadinimas/modelis, instruktuotų darbuotojų vardas, pavardės, pareigos, instruktažo data ir vieta (padalinys), Tiekėjo pavadinimas ir jo darbuotojo, atlikusio instruktavimą, pareigos, vardas ir pavardė. Visi dokumente išvardinti asmenys pasirašo. |
| - Įdiegimo aktas (MTS Instaliavimo aktas) | Dokumente nurodomi duomenys, vadovaujantis "Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo" reikalavimais. Aktą parengia MTS inžinierius. Aktą pasirašo ligoninės padalinio-naudotojo vedėjas, MTS vedėjas bei inžinierius ir Tiekėjo darbuotojas, įgaliotas atlikti prietaiso instaliavimą. |
| 1. Visi dokumentai (ir/ar jų kopijos) teikiami popieriniu pavidalu. Papildomai gali būti teikiama CD ar lygiavertėse laikmenose pdf formatu. |  |
| 2. Punktuose 1, 2, 3, ir 5 išvardinti dokumentai turi būti patvirtinti Tiekėjo parašu ir antspaudu (jei jį turi). 3. Instruktuotų asmenų sąrašas atskirai nesudaromas, jei darbuotojų skaičius mažas (iki 5-6). Tada leidžiama jų parašus rinkti Medicinos technikos skyriaus instaliavimo akte. Jei tiekėjas pateikia pasą - sąrašas sudaromas ir pasirašoma pase. 4. Perdavimas: dokumentai pagal punktus 1, 2, 4 ir 5 perduodami padalinio naudotojo vyr. slaugytojai-slaugos administratorei, likusieji - Medicinos technikos skyriaus inžinieriui, kuris dalyvauja instaliavime. |  |

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Medicininiam vandens valymui iki 2 hemodializės aparatų | Medicininiam vandens valymui iki 2 hemodializės aparatų Papildomi techniniai duomenys, 4 psl. |
| 2 | Konstrukcinis išpildymas | Portatyvus, sumontuotas viename korpuse, turintis pirminius vandens filtrus su nepertraukiamo tiekimo vandens minkštinimo filtru. Mobilus (4 ratukai) | Portatyvus, sumontuotas viename korpuse, turintis pirminius vandens filtrus su nepertraukiamo tiekimo vandens minkštinimo filtru. Mobilus (4 ratukai) Papildomi techniniai duomenys, 8 psl. |
| 3 | Įrenginio valdymas | Mikroprocesorinė kontrolė | Mikroprocesorinė kontrolė Katalogas_WTU, 2 psl. |
| 4 | Našumas | Ne mažiau kaip 125 l/val, esant 150 C | 125 l/val, esant 150 C Katalogas_WTU, 2 psl. |
| 5 | Reikalavimai valomo vandens slėgiui | Ne mažesnėse ribose nei 3,5-5,5 bar | 3,5-6,0 bar Katalogas_WTU, 2 psl. |
| 6 | Reikalavimai valomo vandens temperatūrai | Ne mažesnėse ribose nei 8-300 C | 5-300 C Katalogas_WTU, 2 psl. |
| 7 | Reikalavimai valyto vandens kokybei | Atitinka ES farmakopėjos standartus hemodializei | Atitinka ES farmakopėjos standartus hemodializei Papildomi techniniai duomenys, 2 psl. |
| 8 | Valyto vandens žiedas | Būtina | Yra valyto vandens žiedas Katalogas_WTU, 2 psl., papildomi techniiai duomenys, 3 psl. |
| 9 | Automatinis prasiplovimas | Būtina | Yra automatinis prasiplovimas Katalogas_WTU, 2 psl. |
| 10 | Dezinfekcijos galimybė | Būtina | Yra dezinfekcijos galimybė Katalogas_WTU, 2 psl. |
| 11 | Vandens apšvitinimas baktericidine lempa | Būtina | Yra baktericidinė lempa, vandens apšvitinimui Katalogas_WTU, 2 psl. |
| 12 | Kontrolinės jungtys | Pagrindinių parametrų kontrolei, RS232 serijos jungtis arba lygiavertė | Pagrindinių parametrų kontrolei, RS232 serijos jungtis arba lygiavertė Katalogas_WTU, 2 psl. |
| 13 | Priešfiltris | Būtinas, vienkartinis, ne daugiau kaip 5 µm | Priešfiltris - 5 µm Katalogas_WTU, 2 psl., Papildomi techniniai duomenys, 8 psl. |
| 14 | Vandens minkštinimo filtras | Būtinas, tūriu kontroliuojamas | Yra tūriu kontroliuojamas vandens minkštinimo filtras Papildomi techniniai duomenys, 6 psl. |
| 15 | Vandens minkštinimo sistemos regeneracija | Automatinė, nedarbinio/darbinio ciklo metu | Automatinė, nedarbinio/darbinio ciklo metu – vandens minkštinimo sistemos regeneracija Papildomi techniniai duomenys, 7 psl. |
| 16 | Anglies filtras | Būtinas, vienkartinis, ne daugiau kaip 5 µm ,impregnuotas anglimi | Yra vienkartinis, 5 µm ,impregnuotas anglimi filtras Katalogas_WTU, 2 psl. |
| 17 | Reverso osmozės filtras | Būtina | Yra reverso osmozės filtras Papildomi techniniai duomenys, 9 psl. |
| 18 | Siurblys | Būtinas, aušinamas oru | Aušinamas oru siurblys Papildomi techniniai duomenys, 8 psl. |
| 19 | Triukšmingumas | Ne daugiau kaip 47 dB | Triukšmingumas ne daugiau nei 47 dB Papildomi techniniai duomenys, 5 psl. |
| 20 | Maitinimo įtampa | Elektros tinklas, nominalios vertės 230V, 50 Hz | Elektros tinklas, nominalios vertės 230V, 50 Hz Katalogas_WTU, 2 psl. |
| 21 | CE ženklinimas | Būtina, pateikti CE sertifikato kopiją. | Pateikiame CE sertifiakto kopiją su vertimu Papildomi techniniai duomenys, 1 psl ir pridėtas CE sertifikatas. |
| 22 | Maitinimo įtampa | Elektros tinklas, nominalios vertės 230V, 50 Hz | Elektros tinklas, nominalios vertės 230V, 50 Hz Katalogas_WTU, 2 psl. |

Mobilus vandens valymo aparatas hemodializės procedūroms, 1 vnt.