Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

ELEKTROCHIRURGIJOS PRIETAISAI (6404)

Techninė specifikacija

1. Hibridinė ultragarsinė elektrochirurginė sistema, 1 kompl.

| Eil. nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurginis aukšto dažnio generatorius |  | ESG-400, WB50402W, WB50403W WA99510A Katalogas, 1-2 psl. |
| 1.1 | Paskirtis | Skirtas atviroms, laparoskopinėms ir endoskopinėms operacijoms; | Skirtas atviroms, laparoskopinėms ir endoskopinėms operacijoms; Katalogas, 3 psl. |
| 1.2 | Darbiniai režimai | Ne mažiau, kaip išvardinta: ≥ 3 monopoliniai pjovimo režimai; ≥ 2 pulsuojantys monopoliniai režimai, darbui su endoskopu; ≥ 4 monopolinės koaguliacijos režimai; ≥ 5 bipolinės koaguliacijos režimai; ≥ 1 radiodažnuminės koaguliacijos režimas | 3 monopoliniai pjovimo režimai; Katalogas, 2 psl. 2 pulsuojantys monopoliniai režimai, darbui su endoskopu; Katalogas, 2 psl. 4 monopolinės koaguliacijos režimai; Katalogas, 2 psl. 9 bipolinės koaguliacijos režimai; Katalogas, 2 psl. 1 radiodažnuminės koaguliacijos režimas Katalogas, 2 psl. |
| 1.3 | Maksimali galia | ≥ 320 W | 320 W Katalogas, 2 psl. |
| 1.4 | Valdymas | Jutiklinio spalvoto ekrano pagalba | Jutiklinio spalvoto ekrano pagalba Katalogas, 1-2 psl. |
| 1.5 | Darbo procedūrų režimų išsaugojimas | Galimybė išsaugoti ne mažiau 30 procedūrų režimų | Galimybė išsaugoti 39 procedūrų režimus Katalogas, 4 psl. |
| 1.6 | Autostart/Autostop funkcija bipoliniame režime | Būtina | Autostart/Autostop funkcija bipoliniame režime Katalogas, 5-6 psl. |
| 1.7 | Sujungimas su dujų insufliatoriumi | Būtina galimybė sujungti su dujų insufliatoriumi automatiniam dujų šalinimui laparoskopinės procedūros metu | Galimybė sujungti su dujų insufliatoriumi automatiniam dujų šalinimui laparoskopinės procedūros metu Katalogas, 7 psl. |
| 1.8 | Valdymo pedalai | Galimybė prijungti du valdymo pedalus | Galimybė prijungti du valdymo pedalus Katalogas, 8 psl. |
| 1.9 | Pasyvaus paciento elektrodo kontakto kontrolės sistema | Būtina | Pasyvaus paciento elektrodo kontakto kontrolės sistema Katalogas, 9 psl. |
| 1.10. | Komplektacijoje | - Kojinis jungiklis dviejų pedalų 1 vnt.; - Kojinis jungiklis vieno pedalo 1 vnt.; - Paciento pasyvaus elektrodo laidas, 1 vnt. | 1. Kojinis jungiklis dviejų pedalų 1 vnt.; Katalogas, 2 psl. 2. Kojinis jungiklis vieno pedalo 1 vnt.; Katalogas, 2 psl. 3. Paciento pasyvaus elektrodo laidas, 1 vnt. Katalogas, 10 psl. |
| 2. | Ultragarsinis generatorius |  | USG-400 TD-TB400, MAJ-1871, MAJ-1872 Katalogas, 13 psl. |
| 2.1 | Paskirtis | Skirtas atviroms ir laparoskopinėms operacijoms | Skirtas atviroms ir laparoskopinėms operacijoms Katalogas, 11 psl. |
| 2.2 | Sujungimas su elektrochirurginiu aukšto dažnio generatoriumi | Sujungimas su elektrochirurginiu aukšto dažnio generatoriumi laidu | Sujungimas su elektrochirurginiu aukšto dažnio generatoriumi laidu Katalogas, 12 psl. |
| 2.3 | Valdymas | Jutiklinio spalvoto ekrano pagalba | Jutiklinio spalvoto ekrano pagalba Katalogas, 13 psl. |
| 2.4 | Sujungimas su dujų insufliatoriumi | Būtina galimybė sujungti su dujų insufliatoriumi automatiniam dujų šalinimui laparoskopinės procedūros metu | Galimybė sujungti su dujų insufliatoriumi automatiniam dujų šalinimui laparoskopinės procedūros metu Katalogas, 14 psl. |
| 2.5 | Darbo režimų aktyvavimas | - Galimybė aktyvuoti bipolinį ir ultragarsinį režimus vienu metu - Galimybė aktyvuoti bipolinį režimą atskirai - Galimybė aktyvuoti darbo režimus rankiniu būdu arba pedalu | 1. Galimybė aktyvuoti bipolinį ir ultragarsinį režimus vienu metu Katalogas, 15 psl. 2. Galimybė aktyvuoti bipolinį režimą atskirai Katalogas, 15 psl. 3. Galimybė aktyvuoti darbo režimus rankiniu būdu arba pedalu Katalogas, 16 psl. |
| 2.6 | Naudojami instrumentai | Naudojami instrumentai, galintys veikti bipoliniu ir ultragarsiniu režimu vienu metu, arba tik bipoliniu režimu; režimai aktyvuojami atskirų mygtukų pagalba | Naudojami instrumentai, galintys veikti bipoliniu ir ultragarsiniu režimu vienu metu, arba tik bipoliniu režimu; režimai aktyvuojami atskirų mygtukų pagalba Katalogas, 15 psl. |
| 2.7 | Instrumentų pajungimas | Ne mažiau 2 lizdų. Instrumentų atpažinimo funkcija būtina. | 2 lizdai Katalogas, 13 psl. Instrumentų atpažinimo funkcija Katalogas, 17 psl. |
| 2.8 | Ultragarsinės energijos keitiklis su laidu, 2 vnt. | Skirtas prijungti laparoskopinius ir atviroms operacijoms naudojamus ultragarsininius bipolinius instrumentus; Autoklavuojamas. | Skirtas prijungti laparoskopinius ir atviroms operacijoms naudojamus ultragarsininius bipolinius instrumentus; Katalogas, 18-19 psl. Autoklavuojamas. Katalogas, 20 psl. |
| 2.9 | Komplektacijoje | - Ultragarsinės ir bipolinės energijos perdavėjas 2 vnt.; - Laidas sujungti su elektrochirurginiu generatoriumi; - Laidas sujungti su dujų insufliatoriumi. | 1. Ultragarsinės ir bipolinės energijos perdavėjas 2 vnt.; Katalogas, 18 psl. 2. Laidas sujungti su elektrochirurginiu generatoriumi; Katalogas, 12 psl. 3. Laidas sujungti su dujų insufliatoriumi. Katalogas, 12 psl. |
| 3. | Vežimėlis generatoriams | - Stumdomas, nemažiau kaip 4 ratukai; - Skirtas generatoriams sudėti; - Ne mažiau kaip1 stalčius; - Vieta pedalams sudėti. | 1. Stumdomas, 4 ratukai; Katalogas, 21 psl. 2. Skirtas generatoriams sudėti; Katalogas, 21 psl. 3. 1 stalčius; Katalogas, 21 psl. 4. Vieta pedalams sudėti. Katalogas, 21 psl. |
| 4. | CE ženklinimas | Būtina, pateikti CE sertifikato kopiją sertifikatai | CE sertifikatas |
| 5. | Garantija | ≥ 3 metai | 3 metai |