Techninės specifikacijos priedas, 4 pirkimo dalis

Gelių dokumentavimo sistema, 1 vnt.

|  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi konkretūs parametrai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | DNR ir baltymų gelių elektroforezės vaizdų peržiūrai, analizei, fotografavimui ir dokumentavimui. | DNR ir baltymų gelių elektroforezės vaizdų peržiūrai, analizei, fotografavimui ir dokumentavimui. Failas: „4d. Azure 200, psl. 1“ |
| 2. | Kamera | Ne mažiau, kaip 5,4 MP („megapikseliai“). Ne mažiau kaip 16 bitų. Pikselio dydis ne didesnis nei 2,5 x 2,5 µm. Fiksuotas objektyvas, kurio skaitinė apertūra ne didesnė nei f/1.8. Būtinas automatinis fokusavimas. | 5,4 MP („megapikseliai“). 16 bitų. Pikselio dydis 2,5 x 2,5 µm. Fiksuotas objektyvas, kurio skaitinė apertūra f/1.8. Automatinis fokusavimas. Failas: „4d. Azure 200, psl. 2“ |
| 3. | Motorizuotas filtrų ratas | Būtinas, ne mažiau, kaip 7 pozicijų. Komplektuojamas su filtrais, kurių bangos ilgis 595 nm (± 15 nm) (etidžio bromido ir SYBR Safe vizualizavimui) | Motorizuotas filtrų ratas, 7 pozicijų. Komplektuojamas su filtru, kurių bangos ilgis 595 nm (etidžio bromido ir SYBR Safe vizualizavimui) Failas: „4d. Azure 200, psl. 2“ |
| 4. | Apsauga | UV transiluminatorius automatinis išjungimas atidarius priekines duris ar papildomas skaidrus dangtis saugiai gelių peržiūrai. | UV transiluminatorius automatinis išjungimas atidarius priekines duris. Failas: „4d. Azure 200, psl. 2“ |
| 5. | Transliuminatorius | Būtinas, ne mažiau kaip dviejų bangos ilgių: 302 nm ± 2 nm; 365 nm ± 2 nm Transliuminatoriaus UV tarnavimo laikas ne mažiau nei 30 000 val Turi būti pasiekiamas rankiniu būdu, atidarant tam skirtas dureles ar pjedestalą. | Transliuminatorius, dviejų bangos ilgių: 302 nm 365 nm Transliuminatoriaus UV tarnavimo laikas 30 000 val Pasiekiamas rankiniu būdu, atidarant tam skirtas dureles ar pjedestalą. Failas: „4d. Azure 200, psl. 1, 2, 3“ https://www.youtube.com/watch?v=zW0lRaZf2eQ |
| 6. | Mėlynos šviesos apšvietimas darbui su saugiais dažais | Būtinas. LED arba lygiavertis. Bangos ilgis 472 nm ±15 nm. | Mėlynos šviesos apšvietimas darbui su saugiais dažais. LED. Bangos ilgis 472 nm ±15 nm. Failas: „4d. Azure 200, psl. 3“ |
| 7. | Oranžinis padėklas | Būtinas. Darbui su „Coomassie Blue“ ir „Silver Stain“ dažytais geliais. | Oranžinis padėklas. Darbui su „Coomassie Blue“ ir „Silver Stain“ dažytais geliais. Failas: „4d. Azure 200, psl. 3“ |
| 8. | Lentynos | Ne mažiau, kaip dviejų pozicijų lentynų laikiklis. Apatinė pozicija dižiausiam matymo laukui, o viršutinė didžiausiai skiriamajai gebai gauti. | Dviejų pozicijų lentynų laikiklis. Apatinė pozicija dižiausiam matymo laukui, o viršutinė didžiausiai skiriamajai gebai gauti. Failas: „4d. Azure 200, psl. 2“ |
| 9. | Įrankis UV apsaugos apėjimui | Būtinas. Leidžia atlikti gelio pjovimą veikiant UV šviesai. Būtinas automatinis UV šviesos išjungimas po ne ilgiau kaip 5 minučių. | Įrankis UV apsaugos apėjimui. Leidžia atlikti gelio pjovimą veikiant UV šviesai. Automatinis UV šviesos išjungimas po 5 minučių. Failas: „4d. Azure 200, psl. 2“ |
| 10. | Prietaiso valdymas | Integruotu kompiuteriu su lietimui jautriu ekranu, kurio dydis ne mažesnis nei 13 colių. Ekrano rezoliucija ne prastensė nei 1920 × 1080 („Full HD“). | Integruotu kompiuteriu su lietimui jautriu ekranu, kurio dydis 13 colių. Ekrano rezoliucija 1920 × 1080 („Full HD“). Failas: „4d. Azure 200, psl. 3“ |
| 11. | Programinė įranga | Būtina, integruota, pritaikyta darbui su vaizdais, Windows arba anlogiška operacinė sistema. Ne mažiau, kaip 8 GB darbinės atminties bei ne mažiau kaip 500 GB sisteminės atminties. | Programinė įranga, integruota, pritaikyta darbui su vaizdais, Windows operacinė sistema. 8 GB darbinės atminties bei 500 GB sisteminės atminties. Failas: „4d. Azure 200, psl. 3“ |
| 12. | Jungtys | Ne mažiau kaip trys USB 2.0 jungtys ir ne mažiau kaip viena LAN („Ethernet“) jungtis. | Trys USB 2.0 jungtys ir viena LAN („Ethernet“) jungtis. Failas: „4d. Azure 200, psl. 3“ |
| 13. | Dažų suderinamumas | Prietaisas turi būti suderinamas darbui su ne mažiau nei šiais dažais: Fluoresceinas, GFP, SYBR Green, SYBR Gold, SYBR Safe, Orange, SYPRO Ruby, SYTO 60, Etidžio bromidas, GelRed, AmidoBlack, Deep Purple, GelGreen, GelRed, GelStar, Ponceau S. | Prietaisas suderinamas darbui su šiais dažais: Fluoresceinas, GFP, SYBR Green, SYBR Gold, SYBR Safe, Orange, SYPRO Ruby, SYTO 60, Etidžio bromidas, GelRed, AmidoBlack, Deep Purple, GelGreen, GelRed, GelStar, Ponceau S. Failas: „4d. Azure 200, psl. 2“ |
| 14. | Prietaiso matmenys | ne didesni nei 460×460×610 mm | 410×330×560 mm Failas: „4d. Azure 200, psl. 4“ |
| 15. | Darbinė aplinka | Ne siauresniame intervale nei nuo +15°C iki +30 °C | Intervale nei nuo 0°C iki +30 °C Failas: „4d. Azure 200, psl. 4“ |
| 16. | Sertifikavimas | - Prietaisas turi turėti CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. - Kartu su pristatoma preke privaloma pateikti CE sertifikatą arba lygiaverčio dokumento kopiją. - Tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standartą ISO 9001:2015 | 1.Prietaisas turi CE sertifikatą – pateikiame. 2.Kartu su pristatoma preke pateiksime CE sertifikato kopiją. Tiekėjas sertifikuotas pagal kokybės vadybos standartą ISO 9001:2015 (pateikiame sertifikatą) |
| 17. | Srovės šaltinis | 220-230 V, 50Hz. | 220-230 V, 50Hz. Failas: „4d. Azure 200, psl. 4“ |
| 18. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 36 mėn. | 36 mėn. |

Įgaliotas asmuo, koordinatorė			Regina Žilionienė

(Įgaliojimas Nr. 37082-1223, 2023 12 28)