## Techninė specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atviras konkursas „Reagentai ir pagalbinės priemonės Mikrobiologijos laboratorijai (8043)“
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr. | Pakuotės kaina | Liekis pakuotėje
1. | Dujų koncentracijos, tinkamos mikroorganizmams auginti, palaikymo priemonės. Visos pirkimo dalies prekės turi būti to paties gamintojo, nurodytos dujinės aplinkos sąlygos turi būti sudaromos nepridedant vandens ir/ar katalizatorių. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. | [8 empty] | https://www.thermofisher.com/lt/en/home/industrial/microbiology/microbial-culture/atmosphere-generation-systems.html
1.1. | Paketai anaerobinės aplinkos sudarymui 10-14 Petri lėkštelių | Paketai anaerobinių sąlygų sudarymui 10-14 Petri lėkštelių (arba 2,5 litro indams). Anaerobinė aplinka sudaroma nepridedant vandens ir/ar katalizatorių. | vnt. | 5000 | 5 | 2 | 2.1 | 10000 | 10500 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x10 AN0025A; | 20 | 10
1.2. | Paketai anaerobinės aplinkos sudarymui 2-4 Petri lėkštelėms | Anaerobinė aplinka turi būti sudaroma nepridedant vandens ir/ar katalizatorių. | vnt. | 4000 | 5 | 1.7 | 1.785 | 6800 | 7140 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x10; AN0020D | 17 | 10
1.3. | Paketai mikroaerofilės aplinkos sudarymui 10-14 Petri lėkštelių | Paketai mikroaerofilinės aplinkos sudarymui 10-14 Petri lėkštelių arba 2,5 litro indams. Mikroaerofilinė aplinka turi būti sudaroma nepridedant vandens ir/ar katalizatorių. | vnt. | 6000 | 5 | 2 | 2.1 | 12000 | 12600 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x10; CN0025A | 20 | 10
1.4. | Paketai mikroaerofilinės aplinkos sudarymui 2-4 Petri lėkštelėms | Mikroaerofilinė aplinka turi būti sudaroma nepridedant vandens ir/ar katalizatorių. | vnt. | 2000 | 5 | 1.2 | 1.26 | 2400 | 2520 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x20; CN0020C | 24 | 20
1.5. | Anaerobinių sąlygų indikatoriai | Anaerobiozės sąlygomis indikatoriai turi pakeisti spalvą. | vnt. | 7000 | 5 | 0.46 | 0.483 | 3220 | 3381 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x100 ; BR0055B | 46 | 100
1.6. | Paketai CO2 aplinkos generavimui 10-14 Petri lėkštelių | Paketai CO2 aplinkos generavimui 10-14 Petri lėkštelių 2.5 l talpos induose. Aplinka turi būti sudaroma nepridedant vandens ir/ar katalizatorių. | vnt. | 2000 | 5 | 2 | 2.1 | 4000 | 4200 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x10; CD0025A | 20 | 10
1.7. | Anaerostatas | Specialus, hermetiškai uždaromas, ne didesnis nei 2,5 litro talpos apvalus konteineris anaerobiozei. | vnt. | 10 | 5 | 183 | 192.15 | 1830 | 1921.5 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x11; AG0025A | 183 | 1
1.8. | Maišeliai anaerobiozei | Plastikiniai, uždaromi užtrauktuku, nelaidūs deguoniui | vnt. | 100 | 5 | 2.3 | 2.415 | 230 | 241.5 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x20; AG0060C | 46 | 20
| Viso 1 pirkimo dalies kaina, Eur: | [6 empty] | 40480 | 42504
2. | Mikroorganizmų suspensijos automatizuotiems jautrumo tyrimams drumstomačio kalibrantų rinkinys | Drumstomačio kalibrantų rinkinys (gelio/latekso standartai) kalibracijai intervale nuo 0 iki 3 McF. Rinkinys turi būti suderintas su Perkančiosios organizacijos naudojamu Densicheck Plus drumstomačiu, skirtu automatizuotoms antibiotikų MSK nustatymo sistemoms. | vnt. | 8
3. | Papildas Vitox šokoladiniam agarui | Siūlyti papildo miltelius ir praskiedimo skystį, iš kurių galima pagaminti praskiestą papildą. Mato vienetas - praskiestas papildas. | vnt. | 600 | 5 | 3.8 | 3.99 | 2280 | 2394 | ThermoFisher Scientific OXOID; 2x5 ; SR0090A; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SR0090A?SID=srch-hj-sr0090a | 19 | 5
4. | Manitolio druskos agaras | Dehidratuotas manitolio druskos agaras, skirtas koaguliazę gaminančių stafilokokų aptikimui, inhibuojantis daugelio kitų bakterijų augimą.Terpė turi atitikti EN ISO 11133:2014 standartą. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g. | g | 15000 | 5 | 0.034 | 0.0357 | 510 | 535.5 | ThermoFisher Scientific OXOID;500g; CM0085B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM0085B?SID=srch-srp-CM0085B | 17 | 500
5. | Dehidratuota tioglikolato terpė | Tinkama kultivuoti aerobinius ir anaerobinius organizmus. Terpė turi atitikti formulę, nurodytą Europos farmakopėjoje.Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g. | g | 10000 | 5 | 0.062 | 0.0651 | 620 | 651 | ThermoFisher Scientific OXOID;500g; CM0173B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM0173B?SID=srch-hj-cm0173b | 31 | 500
6. | Selektyvus enterokokų agaras | Tulžies eskulino azido agaras su geležies amonio citratu, dehidratuota selektyvi terpė enterokokų izoliavimui iš aplinkos bei klinikinių ėminių ir koloniją sudanarčių vienetų skaičiavimui. Enterokokai turi augti juodos spalvos kolonijomis po 18-24 val. inkubacijos ant šio agaro (+35±2)˚C. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g. | g | 3000
7. | Hectoen-Enteric dehidratuota terpė | Dehidratuota selektyvi terpė, pritaikyta Salmonella ir Shigella rūšių išskyrimui, turi slopinti gramteigiamų bakterijų augimą. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g. | g | 100000 | 5 | 0.086 | 0.0903 | 8600 | 9030 | ThermoFisher Scientific OXOID;500g; CM0419B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM0419B?SID=srch-hj-cm0419b | 43 | 500
8. | Simmons citrato dehidratuota terpė | Dehidratuota Simmons citrato terpė su bromotimolio mėlynojo indikatoriumi, skirta atskirti Enterobacterales šeimos bakterijas, kurios citratą naudoja kaip vienintelį anglies šaltinį. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g. | g | 5000 | 5 | 0.114 | 0.1197 | 570 | 598.5 | ThermoFisher Scientific OXOID;500g; CM0155B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM0155B?SID=srch-hj-cm0155b | 57 | 500
9. | Dehidratuota trijų angliavandenių terpė (TSI) | Dehidratuota trijų angliavandenių (laktozės, sacharozės ir gliukozės) terpė su geležimi, skirta Enterobacterales šiemos bakterijų identifikavimui.Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 6000 | 5 | 0.05 | 0.0525 | 300 | 315 | ThermoFisher Scientific OXOID;500g; CM0277B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM0277B?SID=srch-hj-cm0277b | 25 | 500
10. | Dehidratuota triptono ir sojos terpė | Dehidratuota dviejų peptonų (triptono ir sojos) terpė, skirta aerobų ir anaerobų išskyrimui, auginant ant standaus agaro. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 10000 | 5 | 0.058 | 0.0609 | 580 | 609 | ThermoFisher Scientific OXOID;500g; CM0131B;https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM0131B?SID=srch-hj-cm0131b | 29 | 500
11. | Dehidratuota triptono ir sojos terpė sultinio gamybai | Dehidratuota dviejų peptonų (triptono ir sojos) terpė, skirta aerobų ir anaerobų išskyrimui sultinyje. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 5000 | 5 | 0.046 | 0.0483 | 230 | 241.5 | ThermoFisher Scientific OXOID;500g; CM0129B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM0129B?SID=srch-hj-cm0129b | 23 | 500
12. | Dehidratuota triptono vandens terpė | Skirta triptofano skaidymo produktams (indolui) aptikti. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 5000
13. | Kukurūzų miltų terpė | Dehidratuota kukurūzų miltų terpė, skirta Candida spp. chlamidosporų formavimuisi aptikti. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 7500 | 5 | 0.08 | 0.084 | 600 | 630 | ThermoFisher Scientific OXOID;500g; CM0103B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM0103B?SID=srch-srp-CM0103B | 40 | 500
14. | Dehidratuota GC agaro bazė | Dehidratuota GC agaro bazė su specialiu peptonu, kuris yra dalinai suvirškintų mėsos ir augalų fermentų mišinys su fosfatų buferiais ir krakmolu toksinių neiserijų metabolitams absorbuoti. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 50000 | 5 | 0.058 | 0.0609 | 2900 | 3045 | ThermoFisher Scientific OXOID;500g; CM0367B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM0367B?SID=srch-srp-CM0367B | 29 | 500
15. | Miuler Hinton agaras | Dehidratuota Miuler Hinton terpė, pagaminta pagal EUCAST standartą ir skirta bakterijų jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimui Kirby-Bauer metodu. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 50000 | 5 | 0.062 | 0.0651 | 3100 | 3255 | ThermoFisher Scientific OXOID;500g; CM0337B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM0337B?SID=srch-hj-cm0337b | 31 | 500
16. | Šedlerio agaras | Dehidratuota terpė su cisteinu anaerobų auginimui, inhibuojanti E.coli augimą. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 60000 | 5 | 0.066 | 0.0693 | 3960 | 4158 | ThermoFisher Scientific OXOID;500g; CM0437B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM0437B?SID=srch-srp-CM0437B | 33 | 500
17. | Dehidratuota SIM terpė | Dehidratuota dviejų peptonų (kazeino ir mėsos) terpė su geležies amonio sulfatu ir natrio tiosulfatu, skirta mikroorganizmų identifikuoti iš klinikinių mėginių, remiantis vandenilio sulfido gamyba, indolo susidarymu ir bakterijų judrumu. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 2000 | 5 | 0.062 | 0.0651 | 124 | 130.2 | ThermoFisher Scientific OXOID;500g; CM0435B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM0435B?SID=srch-hj-cm0435b | 31 | 500
18. | Kovačo reagentas | Kovačo reagentas, skirtas išryškinti indolo gamybą, skaidant triptofaną. Pakuotėje ne daugiau kaip 25 ml | ml | 1000
19. | Organinės rūgštys cheminėms reakcijoms. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. HPLC švarumo organinės rūgštys, supakuotos bedeguoninėmis sąlygomis.
19.1 | α-ciano-4-hidroksicinaminė rūgštis | [28166-41-8]. Pakuotėje ne daugiau nei 2,5 mg | mg | 50
19.2 | 4-chloro-α-cianocinaminė rūgštis | [69727-07-7]. Pakuotėje ne daugiau nei 2,5 mg | mg | 10
Viso 19 pirkimo dalies kaina, Eur:
20. | Viskoziniai tamponėliai be terpės ir be mėgintuvėlio | Dakroniniai (viskoziniai) tamponėliai be terpės ir be mėgintuvėlio, sterilūs, individualiai supakuoti. | vnt. | 200000
21. | Skysta modifikuota Cary Blair terpė su paėmikliu | Skysta modifikuota Cary Blair terpė su paėmikliu. Terpės tūris ne mažiau kaip 2 ml. Mikroorganizmų gyvybingumas kambario temperatūroje turi būti išsaugomas ne trumpiau kaip 48 val, o šaldytuve ne trumpiau kaip 72 val. Paėmiklio kotelis su nulaužimo linija, uždarant mėgintuvėlį turi automatiškai įsistatyti į dangtelį, kad inokuliuojant ėminį į mitybos terpes nereikėtų papildomų priemonių kotelio paėmimui. | vnt. | 17000
22. | LIM terpė BGS streptokokams gausinti | Skysta LIM terpė užsukamame mėgintuvėlyje B grupės streptokokams gausinti su sintetiniu tamponėliu, ne mažiau kaip 2 ml | vnt. | 6250
23. | Reagentai laboratorijoje parengtiems realaus laiko PGR metodams atlikti. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Visoms pozicijoms turi būti taikomas unifikuotas PGR protokolas. Reagentų sudėtyje turi būti medžiagos, kontroliuojančios DNR išskyrimą ir PGR inhibiciją. Reagentų kiekybiniams tyrimams sudėtyje turi būti kiekybiniai standartai 104 kopijų/µl, 105 kopijų/µl, 106 kopijų/µl ir 107 kopijų/µl koncentracijomis. Reagentai pritaikyti laboratorijoje parengtiems PGR protokolams. Infekcijų sukėlėjų aptikimo riba turi būti ne prastesnė kaip 200 kopijų/ml kai DNR išskiriama iš 200 µl biologinės medžiagos.
23.1 | Reagentai kiekybiniam Polyoma BK virusų DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 7000
23.2 | Reagentai kiekybiniam Polyoma JC virusų DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 3000
23.3 | Reagentai kiekybiniam Herpes viruso 6 (HHV-6) A ir B DNR nustatymui PGR metodu | Turi būti galimybė diferencijuoti HHV-6 A ir HHV-6 B virusus. | testas | 3000
23.4 | Reagentai kiekybiniam Adenoviruso DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 7000
23.5 | Reagentai kokybiniam Herpes 7 viruso (HHV-7) DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 3000
23.6 | Reagentai kiekybiniam Herpes 8 viruso (HHV-8) DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 1200
23.7 | Reagentai kokybiniam VZV DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 1500
23.8 | Reagentai kokybiniam Pneumocystis jirovecii DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 3000
23.9 | Reagentai kokybiniam ParvoB19 DNR nustatymui PGR metodu |  | testas | 1500
Viso 23 pirkimo dalies kaina, Eur:
24. | Defibrinuotas avies kraujas | Defibrinuotas avies kraujas be konservantų, sterilus. Įpakavime ne daugiau kaip 25 ml. Galiojimas turi būti ne trumpesnis kaip 50 d. nuo pagaminimo datos, pristatymo terminas į laboratoriją turi būti ne ilgesnis negu 3 sav. | pakuotė | 850
25. | Kontaktinės lėkštelės aplinkos tyrimams su Saburo terpe | Kontaktinės lėkštelės aplinkos tyrimams su Saburo dekstrozės terpe ir neutralizuojančiais agentais laboratorijos patalpose aptinkamų mikroorganizmų augimui ir KFV skaičiavimui. Skirtos atlikti higienos stebėsenos tiesioginį paviršių (sienų, grindų, stalų ir pan.) tyrimą. Terpės sudėtyje turi būti neutralizuojantys agentai, kurie inaktyvuoja bet kokius dezinfekcinių medžiagų likučius, esančius ant tiriamojo paviršiaus. Vidinis lėkštelių diametras turi būti ne mažesnis kaip 55 mm, su išgaubtu agaro menisku. Ant lėkštelės pagrindo turi būti nubraižytas tinklelis. Lėkštelių laikymo temperatūra 15°- 25°C. Pakuotėje ne daugiau kaip 20 lėkštelių. | vnt. | 4000 | 21 | 4 | 4.84 | 16000 | 19360 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x10; PO0192C; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/PO0192C?SID=srch-hj-po0192c | 40 | 10
26. | Kolumbia agaras su 5% avies krauju 90 mm Petri lėkštelėse | Terpės sterilios, paruoštos naudojimui, išpilstytos 90 mm skersmens lėkštelėse. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Supakuota po ne daugiau kaip 10 lėkštelių (vnt.) Terpės galiojimo laikas pristatymo metu laikant 2-8°C turi būti ne trumpesnis nei 30 dienų. Pateikti ne mažiau 10 vnt. terpių pavyzdžius išbandymui. | vnt. | 200000 | 5 | 0.45 | 0.4725 | 90000 | 94500 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x10; PB5039A; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/PB5039A?SID=srch-hj-pb5039a | 4.5 | 10
27. | Šokoladinis agaras su polivitaminų kompleksu 90 mm Petri lėkštelėse | Pagerintų mitybinių savybių, tinkama lepiems mikroorganizmams kultivuoti, ypač Haemophilus spp. ir Neisseria spp. Terpės sterilios, paruoštos naudojimui, išpilstytos 90 mm skersmens lėkštelėse. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Pateikti ne mažiau 10 vnt. terpių pavyzdžius išbandymui. | vnt. | 45000 | 5 | 0.7 | 0.735 | 31500 | 33075 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x10; PO5090A; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/PO5090A?SID=srch-hj-po5090a | 7 | 10
28. | Feniletilo alkoholio agaras (PAE) 90 mm Petri lėkštelėse | Selektyvus agaras gramteigiamoms bakterijoms su 5% avies krauju, slopinantis gramneigiamų bakterijų augimą, slopinantis Proteus genties šliaužiantį augimą.Paruoštos naudojimui terpės, išpilstytos 90 mm Petri lėkštelėse. Pateikti ne mažiau 10 vnt. pavyzdžių išbandymui. | vnt. | 3000
29. | Šedlerio agaras su 5% avies krauju, kanamicinu ir vankomicinu (KV) | Paruoštos naudojimui terpės, išpilstytos 90 mm Petri lėkštelėse. Pateikti ne mažiau 10 vnt. pavyzdžių išbandymui. | vnt. | 1500 | 5 | [6 empty] | 10
30. | Chromagaras mieliagrybiams diferencijuoti 90 mm Petri lėkštelėse | Terpė paruošta naudoti ir išpilstyta Petri lėkštelėse, tinkama diferencijuoti C.albicans, C.tropicalis, C.krusei ir C.glabrata rūšis. Terpė turi būti skaidri. Candida mieliagrybių spalvinis diferencijavimas turi būti galimas po 18-24 val. inkubacijos. Pateikti ne mažiau kaip 10 vnt. pavyzdžių išbandyti. | vnt. | 6000 | 5 | 0.71 | 0.7455 | 4260 | 4473 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x10PO5170A; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/PO1034A?SID=srch-hj-po1034a | 7.1 | 10
31. | Chromogeninis agaras MRSA aptikimui 90 mm Petri lėkštelėse | Selektyvi terpė MRSA auginimui. Vertinimas po 24 val. inkubacijos. Vertinimas pagal kokybinį spalvos pokytį.Terpės sterilios, paruoštos naudojimui, išpilstytos 90 mm lėkštelėse. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Pateikti ne mažiau 5 vnt. terpių pavyzdžius išbandymui. | 3 | 1500 | 5 | 0.73 | 0.7665 | 1095 | 1149.75 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x10; PO5310A; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/PO5310A?SID=srch-hj-po5310a | 7.3 | 10
32. | Saburo dekstrozės agaras 90 mm Petri lėkštelėse | Selektyvus Saburo dekstrozės agaras mikroskopinių grybų (mieliagrybių ir micelinių) auginimui. Terpės paruoštos naudojimui, išpilstytos 90 mm lėkštelėse. Supakuota po ne daugiau kaip 10 vnt. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Pateikti ne mažiau 5 vnt. terpių pavyzdžius išbandymui. | vnt. | 3000 | 5 | 1.1 | 1.155 | 3300 | 3465 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x10; PO5001A; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/PO5001A?SID=srch-srp-PO5001A | 11 | 10
33. | Chromogeninė dehidratuota terpė selektyviam Yersinia enterocolitica izoliavimui | Terpė, skirta selektyviai aptikti ir identifikuoti Yersinia enterocolitica rūšis. Kolonijų chromogeninio diferencijavimo trukmė 36-48 val. Dehidratuotos terpės galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. Paruoštos terpės galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 mėn., laikant 2-8°C temperatūroje. Kiekvienai terpės partijai turi būti pateikiamas kokybės sertifikatas. Pateikti pavyzdį išbandymui. Iš pavyzdžio turi būti galima pagaminti ne mažiau kaip 10 lėkštelių su chromagaru. Jeigu dehidratuotai terpei reikia selektyvaus Yersinia papildo - siūlyti komplekte su papildu. Konkurse siūlyti tiek pakuočių (arba atitinkamai pakuočių su papildu), kad būtų galima pagaminti 30 000 lėkštelių su terpe per 36 mėn. | pakuotė | 80
34. | Chromogeninė dehidratuota terpė selektyviam Candida rūšių diferencijavimui | Dehidratuota selektyvi chromogeninė terpė su chloramfenikoliu ne mažiau kaip 5 Candida rūšims diferencijuoti: Candida auris, Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei ir Candida glabrata. Kolonijų chromogeninio diferencijavimo trukmė 24-48 val. Dehidratuotos terpės galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 9 mėnesiai. Paruoštos terpės galiojimo laikas 1 mėn., laikant 2-8°C temperatūroje. Vienos dehidratuotos terpės pakuotės pakanka išvirti ne mažiau kaip 25 litrus paruoštos naudoti terpės. Kiekvienai terpės partijai pateikiamas kokybės sertifikatas. Pateikti pavyzdį išbandymui. Iš pavyzdžio turi būti galima pagaminti ne mažiau kaip 10 lėkštelių su chromagaru. | pakuotė | 10
35. | Chromogeninė dehidratuota terpė selektyviam Salmonella rūšių diferencijavimui | Terpė Salmonella spp, įskaitant S. typhi ir S. paratyphi, rūšims aptikti ir izoliuoti. Salmonella kolonijos spalviškai atskiriamos nuo kitų kolonijų (pvz. Proteus, Citrobacter, ir kt). Kolonijų chromogeninio diferencijavimo trukmė 18-24 val., auginant 35-37°C temperatūroje. Dehidratuotos terpės galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių. Paruoštos terpės produkto galiojimo laikas 1 mėn., laikant 2-8°C temperatūroje. Vienos dehidratuotos terpės pakuotės pakanka išvirti ne mažiau kaip 25 litrus paruoštos naudoti terpės. Kiekvienai terpės partijai pateikiamas kokybės sertifikatas. Pateikti pavyzdį išbandymui. Iš pavyzdžio turi būti galima pagaminti ne mažiau kaip 10 lėkštelių su chromagaru. | pakuotė | 10
36. | Chromogeninė dehidratuota terpė karbapenemams atsparių Enterobacterales aptikimui | Dehidratuota selektyvi chromogeninė terpė karbapenemams atsparioms Enterobacterales (CRE) aptikti. Jei reikia - terpės papildai turi būti pateikiami kartu su terpe, o jų kaina įskaičiuota į terpės kainą. Terpė aptikti CRE, gaminančias platų spektrą karbapenemazių, įskaitant ir OXA-48. Kolonijų chromogeninio diferencijavimo trukmė 18-24 val. inkubacijos (aerobinėmis sąlygomis) 35-37°C temperatūroje. Dehidratuotos terpės galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 18 mėnesių. Dehidratuotos terpės kiekio pakuotėje turi pakakti išvirti ne mažiau kaip 25 litrus paruoštos naudoti terpės. Paruoštos terpės produkto galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 1 mėn., laikant 2-8°C temperatūroje. Kiekvienai terpės partijai pateikiamas kokybės sertifikatas. Pateikti pavyzdį išbandymui. Iš pavyzdžio turi būti galima pagaminti ne mažiau kaip 10 lėkštelių su chromagaru. | pakuotė | 35
37. | CCA (Chromogenic coliform agar ISO formulation) chromogeninis agaras koliforminėms bakterijoms | Dehidratuotas chromogeninis agaras, skirtas Escherichia coli ir koliforminių bakterijų skaičiavimui, naudojant membraninio filtravimo metodą vandenims, kurių bakterijų fonas yra žemas, pagal ISO 9308-1: 2014. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | g | 5000 | 21 | 1.296 | 1.5682 | 6480 | 7840.8 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x10; CM1205B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM1205B?SID=srch-srp-CM1205B | 648 | 500
38. | Terpė ir papildas vandens mikrobiologiniam tyrimui filtravimo metodu. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
38.1 | TTC tergitolio agaras | Dehidratuota agaro bazė su trifeniltetrazolio chloridu (TTC) ir inhibitoriumi Tergitol-7. Terpės sudėtis turi atitikti ISO 9308-1 reikalavimus. Įpakavime ne daugiau 500 g | g | 4000 | 21 | 0.224 | 0.27104 | 896 | 1084.16 | ThermoFisher Scientific OXOID;500g; CM0793B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CM0793B?SID=srch-srp-CM0793B | 112 | 500
38.2 | TTC tergitolio agaro papildas | Pakuotė ne mažesnė kaip 10 vnt. Agaro papildas suderintas su TTC tergitolio agaru. | vnt. | 160 | 21 | 1.8 | 2.178 | 288 | 348.48 | ThermoFisher Scientific OXOID; 1x10; SR0148A; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SR0148A?SID=srch-srp-SR0148A | 18 | 10
| Viso 38 pirkimo dalies kaina, Eur: | [6 empty] | 1184 | 1432.64
39. | Natrio chloridas (NaCl) | NaCl, ≥99%, Ph.Eur., [7647-14-5]. Pakuotėje 1000 g | g | 4000
40. | Šlapalas (CH4N2O) | CH4N2O, šv. an., >99,5%, [57-13-6]. Pakuotėje 1000 g | g | 1000
41. | Natrio hidroksidas (NaOH) | NaOH granulėmis, ≥99%, [1310-73-2]. Pakuotėje 1000 g | g | 2000
42. | Kalio hidroksidas (KOH) | KOH granulėmis, ≥ 85%, ph.Eur., [1310-58-3] Pakuotėje 1000 g | g | 2000
43. | Žnyplės nagų ėminių smulkinimui | Nerūdijančio plieno žnyplės, skirtos nagų karpymui. Autoklavuojamos. Ilgis ne ilgesnės kaip 110 mm | vnt. | 2
44. | Pagalbinės priemonės bakterijų suspensijų drumstumo matavimui. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
44.1 | Drumstomatis | Matavimai ties 565 nm. Intervalas ne siauresnis kaip 0,3 - 15,0 McF. Padalos vertė ne didesnė kaip 0,01 McF. Minimalus mėginio kiekis 2 ml. | vnt. | 5
44.2 | Stikliniai mėgintuvėliai su kamšteliais | 16x100 mm borosilikato stiklo užsukami mėgintuvėliai, tinkantys 44.1. pozicijoje nurodytam drumstomačiui. Kamšteliai pagaminti iš polipropileno (PP), autoklavuojami, su silikonine tarpine. | vnt. | 35000
44.3 | Stovai stikliniams mėgintuvėliams | Tinkantys 44.2. pozicijoje nurodytiems mėgintuvėliams, 16 mm diametro angų skersmuo, ne mažiau kaip 60 vietų. | vnt. | 30
44.4 | Kalibracijos rinkinys | Rinkinyje ne mažiau kaip 5 standartai: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 ir 4,0 McFarlando tankio. Kalibrantai pagaminti iš latekso dalelių, suderinti su 44.1. pozicijoje nurodytu drumstomačiu. | kompl. | 8
Viso 44 pirkimo dalies kaina, Eur:
45. | Mikrobiologinė lupa su apšvietimu | Mikrobiologinė lupa su LED apšvietimu pastatoma ant stalo | vnt. | 12
46. | Laboratoriniai žymekliai | Juodos spalvos vandeniui atsparaus rašalo permanentiniai žymekliai rašymui ant stiklo ir plastiko. Rašalinė šerdis ne trumpesnė kaip 30 mm. Turi būti galimybė pasirinkti tarp S (rašiklio plunksnos storis ne didesnis nei 0,5 mm storio), F (rašiklio plunksnos storis ne didesnis nei 0,8 mm) ir M (rašiklio plunksnos storis ne didesnis nei 1,0 mm). | vnt. | 817
47. | STIKLINIAI BUTELIAI TERPIŲ STERILIZAVIMUI. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
47.1 | Stikliniai užsukami buteliai | Borosilikato stiklo, graduoti, užsukami 500 ml talpos, plačiu kaklu, su tarpinėmis ir autoklavuojamais polipropileno kamščiais, terpėms sterilizuoti. | vnt. | 300
47.2 | Stikliniai užsukami buteliai | Borosilikato stiklo, graduoti, užsukami 250 ml talpos, plačiu kaklu, su tarpinėmis ir autoklavuojamais polipropileno kamščiais, terpėms sterilizuoti. | vnt. | 100
47.3 | Atsarginės tarpinės | Tinkamos 250 ir 500 ml butelių kakleliams. | vnt. | 300
Viso 47 pirkimo dalies kaina, Eur:

## Bendrieji reikalavimai
Atviras konkursas „Reagentai ir pagalbinės priemonės Mikrobiologijos laboratorijai (8043)“
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1 | Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį per 36 mėn. numatomam atlikti tyrimų skaičiui.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamų techninėms charakteristikoms bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Tiekėjas siūlantis prekes 2 ir 44 pirkimo dalims turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Reglamentų ir direktyvų nuostatas. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD Reglamentą 2017/746 (IVDR) arba lygiaverčiu ženklu, išskyrus 19, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ir 47 pozicijose nurodytas prekes. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos Reglamentų ir direktyvų nuostatas, kuris atitinka Reglamento 2017/746 (IVDR) sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai.
6 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
7 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes. Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
9 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
10 | Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi pateikti prekių pavyzdžius (reikalavimas taikomas 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 pirkimo dalims). Pavyzdžius pristatyti į Viešųjų pirkimų skyrių, B326 kabinetas. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas. Taip pat, pirkime gali būti reikalaujama per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius kitoms pirkimo dalims, kurių PO pareikalaus pasiūlymų vertinimo metu.