## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių arba jam lygiavertį. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjas turi pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį dokumentą (kopiją).
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Taikoma 20-28, 31-33, 39 pirkimo dalims. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas medicinos priemonių resterilizavimo protokolas.

## Techninė specifikacija
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI: DIRBTINĖS KRAUJAGYSLĖS, LOPAI, HEMOSTATIKAI, TINKLELIAI, KABUTĖS IR KITOS PRIEMONĖS (Nr. 7885) | [16 empty] | SPS 1 Priedas
T E C H N I N Ė S P E C I F I K A CI J A
Eil. Nr. | Eil. Nr. RK metu | BPVŽ kodas | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato viene tas | Prelimi narus kiekis | PLANUOJAMA |  |  |  |  | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge | SIŪLOMA |  |  |  |  | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
[7 empty] | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Mato vnt. įkainis EUR su PVM | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |  | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Kaina Eur be PVM | PVM,% | PVM suma, Eur | Kaina Eur su PVM
|  |  |  | Viso 1 dalis | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
10 | 38 | 33184200-5 | Dirbtinė kraujagyslė Nr.9 | Vienvamzdės austos, impregnuotos aktyvuota želatina su galimybe prijungti antibiotikus arba hepariną (kardiochirurgijai). Diametras pasirinktinai pagal poreikį 28,30,32,34, ilgis nuo 10cm iki 20cm. | vnt. | 8 | 750 | 5 | 787.5 | 6000 | 6300 | Uni-graft K DV, B.Braun Melsungen AG, 1102281-1102346 | 739 | 5912 | 5 | 295.6 | 6207.6 | Vienvamzdės austos, impregnuotos aktyvuota želatina su galimybe prijungti antibiotikus arba hepariną (kardiochirurgijai). Diametras pasirinktinai pagal poreikį 28,30,32,34, ilgis 15 cm. Eil.Nr.10.pdf, 1-2 psl.
12 | 40 | 33184200-5 | Dirbtinė kraujagyslė Nr.11 | ePTFE kraujagyslių protezai, tiesūs. Diametrai: 6; 7; 8, ilgis nuo 50cm. iki 70cm. | vnt. | 15 | 440 | 5 | 462 | 6600 | 6930 | Vasculargraft NEO, B.Braun Melsungen AG, V1103520-V1103530 | 440 | 6600 | 5 | 330 | 6930 | ePTFE kraujagyslių protezai, tiesūs. Diametrai: 6; 7; 8, ilgis nuo 50cm. iki 70cm. Eil.Nr.12.pdf, 1-2 psl.
13 | 41 | 33184200-5 | Dirbtinė kraujagyslė Nr.12 | ePTFE dirbtinė kraujagyslė. Plonasienė su nuimama išorine spirale. Diametrai pasirinktinai 6mm, 8mm x 80cm. | vnt. | 14 | 440 | 5 | 462 | 6160 | 6468 | Vasculargraft NEO, B.Braun Melsungen AG, V1103686, V1103688 | 435 | 6090 | 5 | 304.5 | 6394.5 | ePTFE dirbtinė kraujagyslė. Plonasienė su nuimama išorine spirale. Diametrai pasirinktinai 6mm, 8mm x 80cm.Eil.Nr.13.pdf, 1-2 psl.
14 | 42 | 33184200-5 | Dirbtinė kraujagyslė Nr.13 | Dirbtinė kraujagyslė pagaminta iš išplėstinio politetrafluoreliteno (ePTFE), standartinės sienos padengtos heparinu arba lygiaverte trombų susidarymą mažinančia medžiaga, su išoriniais spiraliniais sutvirtinimo elementais. Diametrai: 6; 7; 8mm, ilgis ne mažiau 80cm. | vnt. | 20 | 440 | 5 | 462 | 8800 | 9240 | Vasculargraft FLOW, B.Braun Melsungen AG, V1103886, V1103887, V1103888 | 437 | 8740 | 5 | 437 | 9177 | Dirbtinė kraujagyslė pagaminta iš išplėstinio politetrafluoreliteno (ePTFE), standartinės sienos padengtos heparinu arba lygiaverte trombų susidarymą mažinančia medžiaga, su išoriniais spiraliniais sutvirtinimo elementais. Diametrai: 6; 7; 8mm, ilgis 80 cm. Eil.Nr.14.pdf, 1-3 psl.
47 | 93 | 33141000-0 | Endoluminalinės vakuuminės terapijos rinkinys apatinei virškinamojo trakto daliai | Endoluminalinės vakuuminės terapijos rinkinys, skirtas storosios žarnos jungties nesandarumui gydyti po tiesiosios žarnos rezekcijos ar Hartmann operacijos apatinio dubens srityje. Rinkinio sudėtis: 1) 1 vnt. porėto poliuretano ar lygiavertės medžiagos kempinė su drenu, kempinės dydis 3 cm x 3 cm x 7 cm ± 0,5 cm- 1 vnt.; 2) 2 vnt. skirtingo dydžio (13 mm ir 15 mm diametro) antvamzdžiai, pagaminti iš silikono ir sustiprinti spirale- 2 vnt.; 3) nustūmiklis su gylio žyma- 1 vnt.; 4) švirkštas 30 ml "Luer Slip" tipo jungtimi su nuimama 11,5 cm ± 0,5 cm ilgio plastikine adata.- 1 vnt.; 5) hidrogelis, ne mažiau 15 g pakuotėje- 1 vnt.; 6)spaustukas1 vnt.; 7) "Y" formos sujungimo vamzdelis su "Luer Lock" jungtimi- 1 vnt.; 8) vakuuminis butelis 600-700 ml talpos su reguliuojamu vožtuvu - 1 vnt. | vnt. | 10 | 245 | 5 | 257.25 | 2450 | 2572.5 | Endo sponge, B.Braun Surgical S.A, 5526510, 5526604 | 240 | 2400 | 5 | 120 | 2520 | Endoluminalinės vakuuminės terapijos rinkinys, skirtas storosios žarnos jungties nesandarumui gydyti po tiesiosios žarnos rezekcijos ar Hartmann operacijos apatinio dubens srityje. Rinkinio sudėtis: 1) 1 vnt. porėto poliuretano ar lygiavertės medžiagos kempinė su drenu, kempinės dydis 3 cm x 3 cm x 7 cm - 1 vnt.; 2) 2 vnt. skirtingo dydžio (13 mm ir 15 mm diametro) antvamzdžiai, pagaminti iš silikono ir sustiprinti spirale- 2 vnt.; 3) nustūmiklis su gylio žyma- 1 vnt.; 4) švirkštas 30 ml "Luer Slip" tipo jungtimi su nuimama 11 cm ilgio plastikine adata.- 1 vnt.; 5) hidrogelis, 15 g pakuotėje- 1 vnt.; 6)spaustukas1 vnt.; 7) "Y" formos sujungimo vamzdelis su "Luer Lock" jungtimi- 1 vnt.; 8) vakuuminis butelis 600 ml talpos su reguliuojamu vožtuvu - 1 vnt .85 p.d._ENDO-SPONGE_IFU 6 psl., 85 p.d._Redyrob 1 ir 2 psl., 85 p.d._Endo sponge
48 | 94 | 33141000-0 | Endoluminalinės vakuuminės terapijos rinkinys viršutinei virškinamojo trakto daliai | Endoluminalinės vakuuminės terapijos rinkinys, skirtas viršutinio virškinamojo trakto jungčių pratekėjimų ir perforacijų gydymui ir prevencijai. Rinkinį sudėtis: 1) 1 vnt. porėto poliuretano kempinė su 12 CH Redon drenu, kempinės dydis 2,4 x 5,5 cm ± 0,5 cm, dreno ilgis 100 cm; 2) 1 vnt. 13 arba 15 mm diametro antvamzdis, pagamintas iš silikono ir sustiprintas spirale, 55-57 cm ilgio; 3) 1 vnt. nustūmėjas su gylio žyma; 4) 1 vnt. švirkštas luer slip, 20 ml tūrio su nuimama 11,5 cm ± ± 0,5 cm ilgio plastikine adata; 5) 1 vnt. spaustukas; 6) 1 vnt. “Y” formos sujungimo vamzdelis su "Luer Lock" jungtimi. | vnt. | 60 | 245 | 5 | 257.25 | 14700 | 15435 | Eso sponge, B.Braun Surgical S.A, 5526550 | 240 | 14400 | 5 | 720 | 15120 | Endoluminalinės vakuuminės terapijos rinkinys, skirtas viršutinio virškinamojo trakto jungčių pratekėjimų ir perforacijų gydymui ir prevencijai. Rinkinį sudėtis: 1) 1 vnt. porėto poliuretano kempinė su 12 CH Redon drenu, kempinės dydis 2,4 x 5,5 cm, dreno ilgis 100 cm; 2) 1 vnt. 13 mm diametro antvamzdis, pagamintas iš silikono ir sustiprintas spirale, 56 cm ilgio; 3) 1 vnt. nustūmėjas su gylio žyma; 4) 1 vnt. švirkštas luer slip, 20 ml tūrio su nuimama 11 cm ilgio plastikine adata; 5) 1 vnt. spaustukas; 6) 1 vnt. “Y” formos sujungimo vamzdelis su "Luer Lock" jungtimi. 86 p.d._Esosponge_IFU 1 psl., 86 p.d._Eso sponge
66 | 169 | 33141120-7 | Chirurginis siūlas | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis 3-0, cheminė medžiaga - poliglaktinas. Pilna rezorbcija per 60-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas mazgas neatsiriša. Adata tvirta, pjaunanti, nesilanksto, nelūžta, adatos ilgis 36 1/2 c, adatos ilgio nuokrypis ±1mm, o lenktumas turi tiksliai atitikti techninę charakteristiką. Siūlo ilgis 90 cm, su baktericidiškai (antibakterine) veikiančia medžiaga, storis turi tiksliai atitikti nurodytą techninę specifikaciją. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. | vnt. | 72 | 7 | 5 | 7.35 | 504 | 529.2 | Novosyn CHD, BBraun Surgical S.A., C1068494 | 2.22 | 159.84 | 5 | 7.992 | 167.832 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis 3-0, cheminė medžiaga - poliglaktinas. Pilna rezorbcija per 60-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas mazgas neatsiriša. Adata tvirta, pjaunanti, nesilanksto, nelūžta, adatos ilgis 37 1/2 c. Siūlo ilgis 90 cm, su baktericidiškai (antibakterine) veikiančia medžiaga, storis atitnka nurodytą techninę specifikaciją. Visa informacija apie siūlo charakteristikas nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
BVPŽ