3M  Sof-LexŠlifavimo - poliravimo diskų sistema

Vartojimo instrukcija

1996 m. Sausio mėn.

3M Stomatologiniai Gaminiai

FYF4000741.2

3M  Sof-Lex

šlifavimo - poliravimo diskų sistema

Standartiniai diskai-Rekomendacijos

Dėl smulkauslaikiklio ir didelio disko funkcinio paviršiaus, 3M  Sof-Lex šlifavimo -  poliravimodiskų sistema gali būti naudojama priekinių ir krūminių dantų restauracijų  apdailai ir poliravimui. Disko lankstumas leidžia jam prisiderinti prie danties formos.

Ypač ploni diskai-Rekomendacijos

Dėl smulkaus laikiklio ir ypatingai plono disko konstrukcijos 3M  Sof-Lex šlifavimo  - poliravimo diskų sistemą galima naudoti sunkiai prieinamose burnos ertmės vietose.  Jie ypač naudingi tarpdantinės srities restauracijų  apdailai ir poliravimui.

Garantija

3M kompanija pakeis gaminį, kuris bus įrodytas turejęs defektų. 3M kompanija neprisiima atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius arba žalą, kilusius dėl naudojimo ar negalėjimo naudotis čia aprašytais gaminiais. Prieš vartojimą, vartotojas turi įsitikinti gaminio tinkamumu darbui ir prisiimti visą su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. 

LIETUVIŠKAI

Bendra informacija

3M  Sof-Lex šlifavimo - poliravimo diskų sistema gali būti naudojama kompozicinių, mikrofilinių,, amalgaminių,pusiaubrangių bei brangių metalų restauracijųapdailai.

ļspėjimas:

1. Nenaudokite 3M  Sof-Lex šlifavimo – poliravimo diskų bei laikiklių su greitaeigiais antgaliais (ne daugiau kaip 35000 aps/min)

2. Nenaudokite laikiklio be disko.

3. Naudojant  laikiklį su diskuį greičiau nei 35000 aps/min besisukančiame antgalyje, jie gali suirti, sukeldami pavojų susižeisti.

Bendras sistemos aprašymas

Operacija  Grubus šlifavimas   Formavimas  Apdaila  Poliravimas
Greitis       10,000                   10,000        30,000        30,000 aps/min 

Trukmė      Pagal poreikį
  15-20 s   15-20 s   15-20 s

Standartinis Juodas               Tamsiai                            Šviesiai

diskelis
                              Mėlynas       Mėlynas
     Mėlynas 

Ypač plonas Tamsiai                                  Šviesiai

Diskelis         Oranžinis           Oranžinis     Oranžinis     Geltonas

3M  Sof-Lex šlifavimo  - poliravimo diskų  sistemos Vartojimo Instrukcija
1. Visada naudokite 3M  Sof-Lex šlifavimo - poliravimo  diskus lėtaeigiame antgalyje (ne daugiau kaip 35000 aps/min). Uždėkite diskelį ant laikiklio švelniai paspausdami vidurinę (skylutės) dalį kol diskelis užsifiksuoja ( jis neturi judėti).

2. Poliruoti reikia vienodais judesiais, pvz. pradedant nuo dantenų, judant nuo restauracijos į išorę.. Nerekomenduojama poliruoti pirmyn – atgal kompozto – emalio riboje.. 

3. Poliruojant nespausti , leisti diskeliui laisvai suktis.

4. Poliruojama sausai.Taip išgausite lygų, vienodai blizgantį paviršių..

5. 3M  Sof-Lex Apdailos ir Poliravimo diskeliai nuo laikiklio nuimami šiais būdais:

a. nykščio nagu nustumiant diskelį nuo laikiklio ties centrine dalimi, arba;

b. suimant diskelį ir nutraukiant  jį nuo laikilklio.

6. Laikiklio sterilizacija – sterilizuokite laikiklius įprastiniameautoklave arba skystyje.

Kompozicinių restauracijų  apdaila bei poliravimas

Sekanti procedūra rekomenduojama atlikti nepriklausomai nuo diskelio tipo.

1. Pašalinkite kompozito perteklių  ir suteikite norimą formą, naudodami smulkų deimantinį arba 12-briaunį karbido gražtą.

2. 3M  Sof-Lex  šlifavimo - poliravimo sistemos grubus diskas gali būti naudojamas (sukant maždaug 10000 aps/min) pradiniam plombos formavimui. Vengti vandens ir seilių 2,3,4 ir 5 procedūros etapuose. Išskalaukite ir nusausinkite. 

3. Tolimesniam plombos formavimui naudokite 3M  Sof-Lex šlifavimo - poliravimo sistemos vidutinio grubumo diską, sukant jį maždaug 10,000 aps/min. 

4. Tęskite šlifavimą naudodami 3M  Sof-Lex šlifavimo - poliravimo sistemos smulkų diskelį. Nustatykite maždaug 30000 aps/min greitį. 

5. Poliravimą baikite 3M  Sof-Lex šlifavimo - poliravimo sistemos ypač smulkiu diskeliu jeigu norite gauti labai atsparų ir blizgantį paviršių.. Nustatykite maždaug 30000 aps/min greitį.

6.  Nuplaukite restauracijos drožles. .

Pastabos:

1. Nelieskite kompozito laikikliu arba disko centrine dalimi, nes gali atsirasti dėmių. Dėmes galima pašalinti pakartojant 3 ir 4 etapus. Smulki laikiklio galvutė ir unikali disko konstrukcija leidžia išvengti centrinės dalies kontakto su kompozitu.

2. Praleidus nors vieną poliravimo procedūros etapą, gali nukenteti poliravimo kokybė. 

3M Techninės Pagalbos/Medžiagų Kenksmingumo informacijos telefono Nr: 1-800-634-2249

3M

Stomatologiniai Gaminiai

St. Paul. MN 55144-1000

©3M 1995 FYF4000741.2
