## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMUI (8301)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 rdirektivų ar lygiaverčio dokumento reikalavimus. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Žalieji kriterijai (taikoma visoms pirkimo dalims). Sutarties vykdymo metu tiekėjas turi laikytis bent vieno iš 1-2 p. nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija turi teisę reikalauti tiekėjo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams. 1. Jei prekė tiekiama antrinėje pakuotėje, tai pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.“ 2. Prekės turi būti pristatomos tokia transporto priemone, kurios išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007; M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonė turi būti kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: dokumentai pagal Aprašo 9 ir 10 p., kuriuose nurodyti galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai (ir kiti lygiaverčiai dokumentai), jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Makaimalus perkamas kiekis | PVM dydis % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Firminis siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas, kodas gamintojo kataloge
1 | Atsiurbimo kateteris iš trachėjos | Su piršto kontrole, su galine ir šoninėm angom. Ch06-Ch 10, ilgis ne mažiau 40 cm; Ch 12-CH16, ilgis ne mažiau 50 cm. | Vnt. | 60000 | 5
2 | Kateteris krūtines ląstos drenažui | Kateteris su metaliniu troakaru. Kateterio medžiaga PVC, aiškiai permatoma, skaidri. Graduotas kas 1-2 cm. Proksimalinis galas glotnus, su skylutėmis, skirtoms drenažui, distaliniame gale piltuvėlio tipo jungtis. Rentgenokontrastiškas. Ilgis ne mažiau kaip 20 cm. Supakuotas steriliai. Dydžiai CH 10;12;16;20;24;28;32. | Vnt. | 100 | 5
3 | Indas krūtinės ląstos drenažui | Dviejų tūrių sistema. Vienkartinė. Steriliai supakuota. Dvi plastikinės talpos ne mažesnės kaip 1000 ml. Su jungiamaisiais vamzdeliais. Vienas vamzdelis jungiamas prie vakuumo ne trumpesnis kaip 40 cm, kitas vamzdelis jungiamas prie torakalinio kateterio ne trumpesnis kaip 150 cm, bei trumpas jungiamasis vamzdelis tarp dviejų talpų. Speciali anga skysčio ištraukimui, įmontuota vamzdelyje. Kamštelis sandarus. Viena iš talpų turi specialų slėgio reguliavimo vožtuvą. Talpos graduotos ne rečiau kaip kas 5 ml. | Vnt. | 535 | 5
4 | Arterijos kateterizavimo rinkinys | Arterinis kateteris pritaikytas naudoti Seldingerio metodu, lankstus tiesus pravediklis. Arterinėje adatoje integruota skaidri sistema, sauganti nuo kraujo pratekėjimo punkcijos metu ir leidžianti matyti adatos užsipildymą krauju, turinti papildomą paviljoną kraujo pulsacijai stebėti. Sistema rotuoja 360° kampu. Specialus antgalis, palengvinantis pravediklio įvedimą. Kateterio ilgis – 8cm, pravediklio ilgis – 29cm, arterinės adatos dydis G20, ilgis 38mm. | Rink. | 180 | 5
5 | Kraujagyslinis dilatatorius | Ilgis 20cm; Tinkantis pravediklis 035“. Pagamintas iš polietileno; Rentgenokontrastinis; Smailėjantis, užapvalintas galas. Dydžiai: 4, 5,6,7,8 Fr. | Vnt. | 50 | 5
6 | Trijų atšakų CVK antimikrobinis rinkinys | Dydis 7,5 Fr (išor.diam. 2,7mm), ilgis 20cm. Rinkinį sudaro: Trijų atšakų kateteris antimikrobinis, rentgenokontrastinis, termolabilus, vidinis ir išorinis paviršiai bei pati kateterio medžiaga impregnuota sidabro jonais, pagamintas iš biostabilaus poliuretano, atšakų skirtingas diametras: 14G - tėkmės greitis 60ml/min, 2 x 18G - tėkmės greitis 2 x 30ml/min, tiekiamas apsauginėje juodoje movoje, su prailginimo linijom ir spaustukais, sužymėtas kas 1 cm. Adata-introdiuseris: 18G, ilgis 70mm. Kaniulė-introdiuseris: 18G, ilgis 64mm. Sužymėtas „J“tipo pravediklis su laikikliu: ilgis 60 cm, diametras 0,9 mm. Plėtiklis, skalpelis, 5ml švirkštas, papildomi fiksacijos sparneliai, kamštukai injekcijoms. | Rink. | 98 | 5
7 | Didelio kraujo tėkmės kateterio rinkinys pakaitinei inkstų terapijai | Maksimalus kraujo paėmimo greitis nemažiau kaip 400 ml/min. Kateterio veninė ir arterinė atšakos turi skirtingų spalvų spaustukus, ant spaustukų pažymėti kateterio matmenys ir heparino užpildymo tūris. Luer-lock tipo jungtys. Rinkinyje turi būti: įvedimo adata, kraujagyslės praplėtiklis, nukreipimo styga. 15-19 cm. ilgio, diametras 12±0,5 F; 15-19 cm. ilgio, diametras 12,5±0,5 F; 20-26 cm. ilgio, diametras 11±0,5 F; 20-26 cm. ilgio, diametras 12,5±0,5 F. | Vnt. | 80 | 5
8 | Trumpalaikis trijų kanalų didelės tėkmės kateteris | Atsparus perlinkimui, didelės tėkmės, trijų kanalų trumpalaikis kateteris, su spaustukais. Pagamintas iš poliuretano "Bodysoft". Kateterio skerspjūvis ovalo formos, 13 Fr. Trijų konfigūracijų: alfa formos lenkti – lenkimas tarp įvedimo dalies ir bifurkacijos; tiesūs ir tiesūs su lenktomis prailginimo linijomis – tarp bifurkacijos ir prijungimo galų. Visų kanalų vidinis diametras taisyklingos apskritimo formos. Recirkuliacija sukeitus arterinį ir veninį kanalus ne daugiau 2%. Kraujo tėkmės esant 250 mm/Hg: tiesiam kateteriui mažiau kaip 400 ml/min, alfa formos kateteriui 350 ml/min. Kateteris turi trečią kanalą, tinkamą suleisti kontrastui, atlaikantį 300psi maksimalų slėgį ir 5ml/s tėkmę. Kanalas tinka CV spaudimo matavimui, intraveninei terapijai. Rinkinio sudėtis: tiesių kateterių ilgiai - 15, 20, 24, 30 cm; lenktų ir alfa formos kateterių ilgiai - 12,5, 15, 20, 24 cm; Pritvirtinami sparneliai, punkcinė adata 18Ga x 7 cm; Metalinis pravediklis su J formos galu 70cm x 0,035‘; Dilatatorius 11-13 Fr ir 12-14 Fr; Papildomi sparneliai, permatomi lipnūs tvarsčiai, 3 injekcijų kamšteliai. | Vnt. | 75 | 5
9 | Antiokliuzinis kamštukas | Uždara beadatinė sistema, be latekso, be metalinių, magnetinių komponentų. Atsparus lipidams, chemoterapiniams ir kt. medikamentams. Skysčių praleidėjas apsaugotas gumine tarpine. Atjungus švirkštą, teigiamas boliusas 0,03ml. Tėkmės greitis 220ml/min., pirminis tūris 0,1 ml. Gali būti jungiamas ne mažiau 220 kartų (7 dienos). | Vnt. | 90 | 5 | 0.75 | 0.7875 | 67.5 | 70.875 | Caresite, k. 415122-01, B.Braun Melsungen AG, Vokietija.
10 | Pagreitintos infuzijos manžetė | Vienkartinė, 500-1000 ml buteliams. | Vnt. | 65 | 5
11 | Defibriliatoriaus elektrodai Nr.1 | Klijuojami prie odos, tinkantys Cardioaid defibriliatoriui. | Vnt. | 20 | 5
12 | Defibriliatoriaus elektrodai Nr. 2 | Klijuojami prie odos, su stimuliavimo funkcija, tinkantys Cardioaid defibriliatoriui. | Vnt. | 10 | 5
13 | Defibriliatoriaus elektrodai Nr. 3 | Išorinei stimuliacijai-defibriliacijai. Klijuojami prie odos, su stimuliavimo funkcija, tinkantys defibriliatoriui “TEC” ( gamintojas Nihon Kohden). | Vnt. | 10 | 5
14 | Spinalinė adata Nr. 1 | Vienkartinė, sterili, pieštuko formos galu 75-130 mm ilgio, 26G. | Vnt. | 500 | 5
15 | Spinalinė adata Nr. 2 | Vienkartinė, sterili, 18-20 cm ilgio, 22G storio, „Chiba“ arba "Quincke" tipo nuožulnia nuopjova | Vnt. | 110 | 5
16 | Spinalinė adata Nr. 3 | Vienkartinė, sterili, 9-10 cm, 22G storio, „Chiba“ arba "Quincke" tipo nuožulnia nuopjova | Vnt. | 10 | 5
17 | Adata nervinių rezginių anestezijai Nr. 1 | Adata 25mm/22G periferinių nervų/nervinių rezginių blokadai. Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata 30 laips. Nuopjova, su taškiniu elektrodu, laidu stimuliatoriui prijungti ir prailginimo linija. Stimuliatorių pateikia firmą, laimėjusi konkursą. | Vnt. | 300 | 5 | 5.3 | 5.565 | 1590 | 1669.5 | Stimuplex A, k. 4894539, B.Braun Melsungen AG, Vokietija.
18 | Adata nervinių rezginių anestezijai Nr. 2 | Adata 80mm/22G, 30 laips. nuopjova, su nukreipikliu, periferinių nervų/nervinių rezginių blokadai. Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata ne mažiau 22 laipsnių nuopjova, su taškiniu elektrodu, laidu stimuliatoriui prijungti ir prailginimo linija. Stimuliatorių pateikia firma, laimėjusi konkursą. | Vnt. | 25 | 5
19 | Radiodažnuminės destrukcijos adata | Vienkartinė, sterili, 14,8-15,2cm ilgio, 20G storio, 10mm aktyvus galas, lenktu galu, aštri. | Vnt. | 50 | 5
20 | Įžeminimo elektrodai | Vienkartiniai, RF-DGP-S tipo, skirti naudoti skausmo radiodažnuminės destrukcijos procedūroms, tinkantys “Radionics RFG-3C Plus” aparatui. | Vnt. | 300 | 5
21 | Epidurinė adata | Vienkartinė, sterili, su “Tuohy” tipo nuopjova, 9-10cm ilgio, 20G storio, su gylio žymėjimu, su mandrenu, tiesiu galu. | Vnt. | 665 | 5
22 | Tracheostominis vamzdelis su vidinėmis kaniulėmis | Pagamintas iš medicininio poliuretano. Rentgeno kontrastinis ir supakuotas po vieną sterilioje pakuotėje. Be manžetės. Su autonomiškai išlenktu kaklo flangu, kuris juda dvejomis ašimis (vertikaliai ir horizontaliai), kas leidžia pacientui laisviau judėti nesukeliant spaudimo trachėjoje. Rinkinyje turi būti: Išorinis vamzdelis. 2 vidinės kaniulės su 15 mm konketoriais. Perforuotas obturatorius ir platus kaklo raištis. Galimybė rinktis iš dydžių: 7 dydis: vidinis diametras 7,0 mm, išorinis - 12,0 mm, ilgis 80,5 mm, vamzdelis lenktas 95° kampu. 8 dydis: vidinis diametras 8,0 mm, išorinis - 12,7 mm, ilgis 33,0 mm, vamzdelis lenktas 90° kampu. 9 dydis: vidinis diametras 9,0 mm, išorinis - 14,2 mm, ilgis 88,5 mm, vamzdelis lenktas 90° kampu. 10 dydis: vidinis diametras 10,0 mm, išorinis - 15,2 mm, ilgis 89,5 mm, vamzdelis lenktas 90° kampu.Galima 0,1 mm paklaida. Kalbėjimo vožtuvas suderintas su tracheostominiais vamzdeliais, 15 mm jungtis. | Rink. | 20 | 5
23 | Armuotas perkutaninis įvedimo įrenginys Nr. 1 | Sterilus rinkinys, skirtas naudoti su 7-7,5Fr kateteriais. 8Fr , apie 10-12cm. ilgio, rentgenokontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Armuotas viela. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | Vnt. | 20 | 5
24 | Armuotas perkutaninis įvedimo įrenginys Nr. 2 | Sterilus rinkinys, skirtas naudoti su 4-4,5Fr kateteriais. 5Fr , apie 7-8cm. ilgio, rentgenokontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Armuotas viela. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | Vnt. | 20 | 5
25 | Tracheostominio vamzdelio rinkinys | Vienkartinis, sterilus, tracheostomijai po diliatacinės tracheostomijos. Iš silikono arba analogiškos medžiagos. Vamzdelio svoris ne daugiau 15g. Rinkinio sudėtis: tiesus trach. vamzdelis su reguliuojamu fiksatoriumi. Adapteris įkišimui. Minkštas laikiklis. Matmenys: ilgis 79-81mm, išorinis diametras 12,9-13,1mm. | Vnt. | 20 | 5
26 | Abrazyvinis gelis (EEG tyrimams) | Sudėtis: vanduo, aliuminio oksidas, propanediolas, natrio poliakrilatas, metilparabenas, FD C mėlynas 1, FD C raudonas 40, FD C geltonas 5. Išfasuotas po 100–120g. | kg | 13 | 5
27 | Pasta EEG tyrimams | EEG elektrodinė pasta, skirta klijuoti "Gold Cup" elektrodus, atliekant poligrafijos ar polisomnografijos tyrimus. | kg | 12 | 5
28 | Nosies kaniulė su filtru | Vienkartinio naudojamo, 85-95cm. Ilgio, oro srauto slėgis, filtras turi jungtis tiesiai į slėgio jungtį "NOX" registravimo prietaisuose. | Vnt. | 500 | 5
29 | Sistema enteriniam maitinimui | Vienkartinė sistema enteriniam maitinimui, tinkama prie gydymo įstaigoje naudojamos „Amika +“ enterinio maitinimo pompos. | Vnt. | 200 | 5
30 | Kreipiklių komplektas | Sterilių biopsinių adatų kreipiklių komplektas, tinkantis ultragarso aparatui "Logiq 180" davikliui C364CBE. | Rink. | 150 | 5