[image: image1.png]


                

G-ænial Bond
VIENKOMPONENTIS SAVAIME ĖSDINANTIS ŠVIESA

KIETINAMAS ADHEZYVAS

Skirtas tik gydytojų-odontologų naudojimui, pagal rekomenduojamas

indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS
1. Šviesa kietinamų bei rūgštimis modifikuotų kompozitų

(kompomerų) jungimui (bondingui) su danties audiniais.

2. Šviesa kietinamų dvigubo kietėjimo pamušalinių bei kulčių atstatymui skirtų kompozitų sujungimui su danties audiniais.

KONTRAINDIKACIJOS

1. Tiesioginiam pulpos padengimui.

2. Retais atvejais šis produktas gali sukelti jautrumą. Jei taip atsitiko,

nutraukite šio produkto vartojimą bei kreipkitės į gydytoją.

NENAUDOTI

1. Kartu su cheminio kietėjimo kompozitais.

2. Kartu su eugenolio savo sudėtyje turinčiomis medžiagomis, kadangi

eugenolis gali sutrikdyti normalų G-ænial Bond kietėjimą ar jungimosi

savybes.

3. Kartu su dantų jautrumą mažinančiomis priemonėmis, kadangi šios gali sutrikdyti normalų G-ænial Bond kietėjimą ar jungimosi savybes.
4. Kartu su dvigubo kietėjimo pamušaliniais bei kulčių atstatymui skirtais kompozitais, jei šie nėra kietinami šviesa. 

NAUDOJIMO BŪDAS

1. ERTMĖS PARUOŠIMAS

a) Paruoškite dantį naudodami standartines technikas. Įsitikinkite, jog laikinas užpildas yra visiškai pašalintas.Apsaugai

naudokite koferdamą. Paruoštus danties paviršius nusausinkite švelnia oro srove.

[image: image2.png]


Pastaba:

Pulpos apsaugai naudokite kalcio hidroksidą.

2. TECHNIKOS PASIRINKIMAS
Pasirinkite vieną iš galimų aplikavimo metodų 

[image: image3.png]


a) Metodas be papildomo ėsdinimo – ant nupreparuoto emalio iškart užtepkite G-ænial bond’o. 

b) Metodas, kuomet papildomai ėsdinamas emalis– prieš aplikuodami  G-ænial Bond’ą apie 10 sekundžių paėsdinkite nupreparuotą emalį 35-40% fosforo rūgštimi, 5 sekundes plaukite vandeniu ir padžiovinkite. 

Pastaba: nepreparuotas emalio sluoksnis visuomet turi būti ėsdinamas 35-40% fosforo rūgštimi apie 10 sekundžių, plaunamas vandeniu 5 sekundes ir džiovinamas.

[image: image4.png]



3. APLIKACIJA

a) – Medžiagos buteliukas - 

[image: image5.png]


Prieš aplikavimą, sukratykite G-ænial Bond’o buteliuko turinį (Pav.1). Į švarų maišymo indelį įlašinkite keletą lašų skysčio (Pav.2).Nedelsiant užsukite buteliuką (Pav.3). 

- Vienkartinė medžiagos dozė –

Atsukite kamštelį prieš laikrodžio rodyklę (Pav. 4). Vienkartiniu aplikatoriumi nuodugniai maišykite skystį apie 5 sekundes, kaip parodyta (Pav. 5), įsitikinkite, jog medžiaga viršutinėje ir apatinėje indo dalyje susimaišė. 
b) Vienkartiniu aplikatoriumi NEDELSIANT užtepkite medžiagos ant paruoštų emalio ir dentino paviršių. (Pav. 6).

c) Palikite aplikaciją 10 sekundžių padžiūti (Pav.7).

d) Tuomet, naudodami orapūtę maksimaliu režimu, džiovinkite aplikaciją dar 5 sekundes. Naudokite siurbtuką, kad išvengtumėte adhezyvo išsitaškymo (Pav. 8). Galiausiai turi susiformuoti plonas adhezyvo sluoksnis, primenantis matinį stiklą, kurio paviršiuje, toliau pučiant orapūte, nevyksta joks matomas medžiagos judėjimas.
Pastaba:

1) Po ilgalaikio saugojimo, išėmus G-ænial Bond’ą iš šaldytuvo,

prieš naudojimą palaikykite jį keletą minučių kambario temperatūroje.

2) Atidarydami dangtelį, įsitikinkite, kad nustatėte , kur yra kapsulės viršus ir kur apačia. 

3) Jei unidozės kamštelis yra per stipriai užsuktas, bandydami atidaryti nenaudokite jėgos. Geriau paimkite kitą unidozę. 

4) Aplikuokite G-BOND nedelsiant, kadangi medžiagoje yra labai

lakaus tirpiklio.

5) Medžiagos perteklių nuo danties ( išskyrus bondu pateptus paviršius)
[image: image6.png]


pašalinkite vatos tamponėliu ar kempinėle, kadangi po sukietinimo šviesa tai bus sunku padaryti. 
6) Jei aplikuota medžiaga užteršiama vandeniu, krauju ar seilėmis, prieš kietinimą

išplaukite ir išdžiovinkite dantį bei pakartokite aplikavimo procedūrą. 

[image: image7.png]



[image: image8.png]



4. KIETINIMAS ŠVIESA

Kietinkite matomos šviesos polimerizacine lempa (Pav. 9). 
Švitinimo laikas

Halogenine/ LED (diodine) (700 mW/cm²) : 10 sekundžių

[image: image9.png]


Plazmine (2000 mW/cm²) : 3 sekundės

G-Light (1200 mW/cm²) : 5 sekundės
Tais atvejais, kada šviesolaidis laikomas toliau nei 10mm nuo

kietinamo paviršiaus, kietinkite šiais intervalais.

Halogenine / LED (700 mW/cm²) : 20 sekundžių

Plazmine (2000 mW/cm²) : 6 sekundes

G-Light (1200 mW/cm²) : 10 sekundžių

Pastaba:
1) Norėdami užtikrinti stiprią jungtį, medžiagą gerai sukietinkite šviesa. 
2) Kietindami šviesa, naudokite apsauginį skydą ar kitokią apsauginę priemonę akims.

5A. ŠVIESOJE KIETĖJANČIŲ KOMPOZITŲ IR KOMPOMERŲ

ĮDĖJIMAS

Sukietinus adhezyvą šviesa, tęskite pasirinktos kompozicinės

medžiagos įdėjimą, formavimą ir kietinimą šviesa pagal gamintojo instrukciją.

5B. DVIGUBO KIETĖJIMO KOMPOZITŲ ĮDĖJIMAS

Sukietinę adhezyvą šviesa, būtinai sukietinkite ir dvigubo kietėjimo kompozitą. Vien tik savaiminis kietėjimas neužtikrins tinkamos adhezijos.

6. POLIRAVIMAS

Pritaikykite ir nupoliruokite restauraciją standartinias metodais. 

LAIKYMAS

Jei nenaudojate ilgesnį laiką, laikykite šaldytuve, visais kitais atvejais

kambario temperatūroje (1-28°C)(33,8-82,4°F).

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.

PAKUOTĖS

1. G-ænial Bond’o buteliukų rinkinys:

5 ml skysčio (1), vienkartinis dozavimo indelis (20), vienkartinis aplikatorius (50)

2. G-ænial Bond’o buteliukų papildymas:

5 ml skysčio (1)

3. G-ænial Bond’o 3-buteliukų pakuotė:

5 ml skysčio (3)

4. G-ænial Bond’o unidozės:

0.1ml skysčio (50), vienkartinis aplikatorius (50)
ATSARGIAI
1. G-ænial Bond’as yra degus. Nenaudokite šalia atviros ugnies. Laikykite atokiai nuo

degimo šaltinių. Nelaikykite didelio kiekio vienoje vietoje. Laikykite atokiai

nuo tiesioginės saulės šviesos.

2. G-ænial Bond’as yra lakus. Naudokite gerai vėdinamoje vietoje.Paprašykite paciento kvėpuoti pro nosį.
3. Unidozė yra vienkartinė. Neuždarykite kamšteliu ir nenaudokite dar

kartą. 

4. Jei šios medžiagos pateko į akis, tuoj pat išplaukite vandeniu ir

kreipkitės į gydytoją.

5. Jei šios medžiagos pateko ant odos ar kitų burnos ertmės audinių,

nedelsiant pašalinkite kempinėle ar vatos gabaliuku. Baigus
restauravimo procedūrą, gerai nuplaukite vandeniu.

6. Jei audiniai, ant kurių pateko medžiagos, pabąla ar susiformuoja

pūslelės, patarkite pacientui tos vietos neliesti, kol pažeidimas išnyksta.

Paprastai išnyksta per 1-2 savaites. Norėdami išvengti nepageidaujamo medžiagos ir burnos audinių kontakto - vietas , kurių neuždengia koferdamas, izoliuokite

kakavos sviestu. 

7. Venkite medžiagos įkvėpimo ar prarijimo.

8. Išpylus ant stalo, grindų ar drabužių, nedelsiant nuvalykite sausu

audiniu.

9. Nemaišykite su kitais produktais.

10. Utilizuokite likučius pagal vietinių institucijų reikalavimus.

CE0086

MANUFACTURED BY

GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED BY

GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan


Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32. 16. 74. 10. 00.
GC AMERICA INC.

3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

TEL: +1-708-597-0900

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.

19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724

TEL: +65 6545 7588

Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite instrukcijas 





Pav. 1





Pav. 2





Pav. 3





Pav. 4





Pav. 5





Pav. 6





Pav. 7





Pav. 8





Pav. 9








