## Sheet1
Pirkimas: Įvairios vienkartinės priemonės angiologijai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems žemiau pateiktoje techninėje specifikacijoje: Techninėje specifikacijoje nurodytiems techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2 | Tiekėjas turi neatlygintinai pateikti prekių pavyzdžius, nurodytus pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas (terminą skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos) adresu Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99, Šiauliai; Vaistinė, 2 aukštas, juos turės pateikti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui: Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui - Įvairios vienkartinės priemonės angiologijai“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį. Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai grąžinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.
3 | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija originalo ir lietuvių kalba. Vėliau šis dokumentas teikiamas vykdant sutartį su pirma prekių siunta. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. Jei tiekėjai pateikia su pasiūlymu EB atitikties deklaraciją, kad įsigyjama prekė atitiks reikiamus standartus, kartu pateikia ir techninius dokumentus, pagrindžiančius prekės atitiktį reikiamiems standartams.
4 | Prekių galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. Nuo pristatymo dienos.
Nr. | Pavadinimas | Kiekis |  | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą
1. | Kobalto-chromo vainikinių arterijų stentai, dengtas erdvine/gradientine vaistus išskiriančia danga
1.1. | Kobalto-chromo vainikinių arterijų stentai, dengtas erdvine/gradientine vaistus išskiriančia danga | 1000 | vnt.
1.1.1. | Vaistą sirolimuzą išskiriančio koronarinio stento sistema, skirta pagerinti miokardo kraujo pratekėjimą pacientams, kuriems nustatyti stenotiniai pakitimai vainikinėse arterijose. Stentas pagamintas iš kobalto- chromo L605 lydinio. Stentas dengtas bioapsorbuojančiu PDLLA-PCL polimeru, sumažinančiu ilgalaikį polimero poveikį. Erdvinis/gradientinis stento padengimas vaistais (stentas nėra padengtas vaistais didžiausią fizinį spaudimą turinčiose stento vietose), užtikrinantis greitą endotelizaciją; polimero skilimo ir vaisto išsiskyrimo laikas – 3-4 mėnesiai. Vaisto padengimo kiekis - 3,9±0,1 μg/mm stento ilgyje. Stento dizainas – atviros gardelės tipo. Stento ilgiai 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm, 28 mm, 33 mm, 38 mm, diametrai 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm. Kiekvienas diametras turi turėti visą ilgių intervalą. Baliono nominalus slėgis ≥ 9 atm, darbinis slėgis - ≥ 14 atm (priklausomai nuo dydžio). Stento sienelės storis 80 ± 0,2 μm. Įėjimo profilis ne didesnis 0,018 colio. Stento sistemos naudojamas ilgis ≥ 140 cm. Tinkama pravedimo viela – 0,014 colio. Distalinė stento dalis padengta hidrofiline danga, proksimalinė dalis- silikono sluoksniu. Sustiprinta pereinančioji dalis tarp distalinio ir proksimalinio galo, užtikrinanti ypatingai lengvą stento praėjimą per ypatingai kacifikuotas stenozes. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
2. | Vainikinių arterijų stentai padengti -limus klasės vaistu
2.1. | Vainikinių arterijų stentai padengti -limus klasės vaistu | 950 | vnt.
2.1.1. | Stentas pagamintas iš kobalto-chromo lydinio arba 316L klasės nerūdijančio plieno, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Stento ilgiaiintervale nuo 8±1 mm iki 48±1 mm, ne mažiau kaip 9 skirtingi ilgiai, stento diametras uždarame intervale nuo 2,25 mm iki 4,00 mm, ne mažiau kaip 6 skirtingi diametrai. Stento sienelės storis nestoresnis nei 0,12 mm. Stentas padengtas PLA (pieno rūgšties polimeras)polimeru, skleidžiančiu vaistą umirolimą, vaistas turi būti išskiriamas ne trumpiau nei 4 mėn. Vaisto umirolimo dozė ne mažiau 15 µg stento ilgio milimetrui. Įvedimo kateterio darbinis ilgis ne trumpesnis nei 142 cm. 2 rentgeno kontrastiniai žymenys ant baliono iš platinos ir iridžio ar lygiaverčio metalo. Vidutinis plyšimo slėgis ne mažiau 6 atm. Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus, apimančius 5 metų rezultatus apie stentų saugumą ir savybę mažinti restenozių dažnį. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
3. | Vaistais padengti vainikinių arterijų stentai
3.1. | Vaistais padengti vainikinių arterijų stentai | 250 | vnt.
3.1.1. | Stentas pagamintas iš kobalto-chromo lydinio L605. Stento diametrai 2,00mm, 2,25mm, 2,5 mm, 2,75mm, 3,00 mm, 3,25mm, 3,5 mm, 4,0 mm. Stento ilgiai uždarame intervale nuo 8 mm iki 48 mm, ne mažiau kaip 9 skirtingi ilgiai, pasirinkitnai pagal Ligoninės poreikį. Stentas dengtas fluorintu polimeru, ne storesniu nei 7,8µm sluoksniu ir -limus klasės vaistu. Naudojama su 0,014 colio vielomis. Įvedimo kateterio ilgis ≥145 cm, proksimalinis sistemos diametras ≤ 2,1 Fr. Nominalus slėgis Nominalus slėgis 9-12 atm., priklausomai nuo diamtero, maksimalus plyšimo slėgis ne mažesnis nei 16 atm. Balionėlis su 2 rentgeno kontrastiniais žymekliais, visiems ilgiams. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą. |  |  | 1)Stentas pagamintas iš kobalto-chromo lydinio L605 XIENCE ProS Stent Tender Document 4psl.; 2)Stento diametrai 2,00mm, 2,25mm, 2,5 mm, 2,75mm, 3,00 mm, 3,25mm, 3,5 mm, 4,0 mm. - XIENCE ProS Stent Tender Document 4psl.; 3) Stento ilgiai uždarame intervale nuo 8 mm, 12mm, 15mm, 18mm, 23mm, 28mm, 33mm, 38mm, 48 mm, 9 skirtingi ilgiai - XIENCE ProS Stent Tender Document 4psl., Xience Pro 48_katalogas 2psl.; 4) Stentas dengtas fluorintu polimeru, 7,8 µm sluoksniu ir -limus klasės vaistu - Drug and Coating technical specs; 5) Naudojama su 0,014 colio vielomis - XIENCE ProS Stent Tender Document 18psl.; 6) Įvedimo kateterio ilgis 145 cm - XIENCE ProS Stent Tender Document 18psl.; 7) Proksimalinis sistemos diametras 2,1 Fr -XIENCE_ProS_Brochure_KO21 1psl.; 8) Nominalus slėgis 9-12 atm., priklausomai nuo diamtero, maksimalus plyšimo slėgis 16 atm - XIENCE_ProS_Brochure_KO21 1psl.; 9) Balionėlis su 2 rentgeno kontrastiniais žymekliais, visiems ilgiams - XIENCE ProS Stent Tender Document 17psl.
4. | Didelio diametro koronariniai vaistus išskiriantys stentai
4.1. | Didelio diametro koronariniai vaistus išskiriantys stentai | 50 | vnt.
4.1.1. | Stentas pagamintas iš kobalto lydinio kiauto ir platino-iridžio šerdies, atviros gardelės konstrukcijos; stento diametrai 4,5mm, 5mm. Stento ilgiai uždarame intervale nuo 12 mm iki 30 mm, ne mažiau kaip 6 skirtingi; stento sienelės storis ne daugiau kaip 91 µm; stentas išskiria -limus klasės vaistą, ne mažiau kaip 180 dienų laikotarpyje; naudojama su 0,014 colio vielomis; nominalus slėgis ≥ 21 atm., išbandytas plyšimo slėgis ne mažesnis nei 16 atm; aalimybė išplėsti stentą ≥1 mm nuo norminalaus diametro, nepažeidžiant stento konstrukcijos; stento įvedimo sistema, ne trumpesnė nei 140 cm, balionėlis su 2 rentgeno kontrastiniais žymekliais, visiems ilgiams. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
5. | Platinos-chromo lydinio skirti didelio diametro proksimalinio tipo vainikinėms kraujagyslėms
5.1. | Platinos-chromo lydinio skirti didelio diametro proksimalinio tipo vainikinėms kraujagyslėms | 60 | vnt.
5.1.1. | Stentas padengtas everolimu vaistu ir biodegraduojančiu per 90 dienų poli(DL)-pieno- glikolio rūgšties polimeru, turinčiu antiproliferacinį poveikį, ir mažinantį restenozių dažnį; tik išorinė (kontaktuojanti su arterijos sienele) stento dalis turi būti padengta vaistu; vaisto išsiskyrimas – 3 mėnesiai; stentas pagamintas iš platinos- chromo lydinio, vamzdinis, lazeriu gręžtas; nominalus stento sienelės storis ne mažiau 0.89 µm, 12-os viršūnių dizaino stento konstrukcija; 4-ų konektorių dizainas stento proksimalinėje dalyje; stento diametrai: 3.50mm, 4.00mm, 4.50mm, 5.00 mm; stento ilgiai: 8mm, 12mm, 16mm, 20mm, 24mm, 28mm ,32 mm, visiems stento diametrams; proksimali stento įvedimo sistemos dalis ne didesnė nei 2,1F, distalinė dalis ne didesnė nei 2,7F; stento įvedimo sistema iš nitinolinio vamzdelio su mikro įpjovomis, rentgeno kontrastiniai žymenys iš platinos ir iridžio ar lygiavertės medžiagos; įvedimo sistemos naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 144 cm; balionėlis, ant kurio užmautas stentas, yra kintamo diametro, 4-5ių lapelių tipo; suderinamumas su kateteriu nukreipėju: 3.5mm, 4.0mm stentams su 5F , 4.5mm, 5.0mm su 6F; visų diametrų stentų išplėtimo riba ne mažiau 6.00mm; distemos nominalus (NBP) slėgis ne mažesnis 11 atm, darbinis (RBP) - ne mažesnis 16 atm. Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus, ne trumpesniais kaip 3 metai ir ne mažiau 10000 pacientų turinčių, rezultatais apie siūlomo konkretaus produkto- stento saugumą, savybę mažinti restenozių dažnį ir kardiovaskulinius įvykius. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
6. | Ypač žemo profilio PTKA balioninis kateteris lėtinėms okliuzijoms
6.1. | Ypač žemo profilio PTKA balioninis kateteris lėtinėms okliuzijoms | 200 | vnt.
6.1.1. | Balionėliai skirti lėtinių okliuzijų procedūroms, Mažiausias baliono diametras ≤ 1mm, didžiausias diametras ≥ 4 mm, ne mažiau kaip 12 skirtingų diametrų, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, trumpiausias ilgis ≤ 5 mm, ilgiausias ilgis ≥ 40 mm, ne mažiau kaip 6 skirtingi ilgiai. Kateterio galiuko įėjimo plotis - ≤ 0,41 mm (1,00 iki 1,50 mm diametro balionėliams) ir ≤0,43 mm (2,00 iki 4,00 mm diametro balionėliams). Šerdies vielos konstrukcija - nerūdijančio plieno tolygiai plonėjanti šerdies viela optimaliam jėgos perdavimui, pakartotinai suvyniojama balionėlio struktūra - trys klostės (2,25–4,00 mm skersmens balionams), kietesnis ir patvaresnis vidurinis ir distalinis kamienas. Rentgeno kontrastinis vienas žymeklis nuo 1.0 iki 1.5 mm balionėliams, du žymekliai nuo 2.0 iki 4.0 mm balionėliams. Hidrofilinis padengimas - nuo kateterio galiuko iki kateterio vidurio. Nominalus slėgis - ≥ 6 atm., maksimalus plyšimo slėgis - ≥ 14 atm (1,0 - 3,0 mm diametro balionėliams) ir ≥ 12 atm (3,25 - 4, 0 mm diametro balionėliams). Balioninio kateterio naudojamas ilgis - ≥ 145 cm. Mažiausio baliono proksimalinė dalis ≤ 1,9 ± 0,1 Fr, vidurinė dalis ≤ 2,4 ± 0,1 Fr, distalinė dalis ≤ 2,7 ± 0,1 Fr. Tinkantis CTO procedūroms. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
7. | PTKA pjaunantieji balioniniai kateteriai
7.1. | PTKA pjaunantieji balioniniai kateteriai | 100 | vnt.
7.1.1. | Balionėlis turi 3 arba 4 aštrius išilginius nerūdijančio plieno aštrius kraštus susiaurėjusiai vietai įpjauti; monorail tipo; praėjimo profilis ne daugiau kaip 0,022 colio, nominalus slėgis - 6 atm; maksimalus plyšimo slėgis - ne mažiau 12 atm; kateterio diametras nuo 2 iki 4 mm, didėja kas 0,25 mm; balionėlio ilgis 6mm, 10mm, 15 mm, pritaikyta 0,014’’ diametro vielai. 2 rentgeno kontrastiniai markeriai; balioninio kateterio darbinis ilgis netrumpesnis nei 140 cm. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
8. | NC tipo PTKA balioninis dilatacinis balionas rutininėms procedūroms
8.1. | NC tipo PTKA balioninis dilatacinis balionas rutininėms procedūroms | 400 | vnt.
8.1.1. | Balionas gero slydimo – distalinė sistemos dalis padengta hidrofiline danga; trijų sluoksnių baliono sienelės: vidinis bei išorinis sluoksniai pagaminti iš minkšto elastomero, vidinis (kietesnis) pagamintas iš poliamido arba lygiaverčių medžiagų; Balionėlių ilgiai: 6 mm, 8mm, 12 mm, 15mm ir 20 mm; 25mm; 30 mm; diametrai: 2,00 mm, 2,25 mm, 2,50 mm, 2,75 mm, 3,00 mm, 3,25 mm, 3,50 mm, 3,75 mm, 4,00 mm, 4,50 mm, 5,00 mm.nominalus slėgis - ne mažiau kaip 12 atm, maksimalus plyšimo slėgis - ne mažiau kaip 22 atm balionėlio diametruose nuo 2,00 iki 4,00 ir ne mažiau kaip 20 atm nuo 4,50 iki 5,00; balioninio kateterio ilgis - ne mažiau kaip 145 cm; Plonesni ir trumpesni 2 rentgeno kontrastiniai žymekliai lengviasniam praeinamumui. Turi gylio nustatymo markerius. Sustiprinta vielos išėjimo vieta, apsauganti nuo kateterio sulinkimo/susisukimo stūmimo metu; Dėka žemo kateterio profilio galimybė naudoti „kissing balloon“ techniką;Dėka trumpesnių bei suapvalintų baliono galiukų, galima POT (Proximal Optimisation Technique) procedūra bifurkacijose; Diametras: proksimalinė dalis - 1,9 Fr,distalinė dalis – 2,6Fr (priklausomai nuo baliono dydžio). Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
9. | Labai didelio slėgio NC tipo balioniniai kateteriai
9.1. | Labai didelio slėgio NC tipo balioniniai kateteriai | 150 | vnt.
9.1.1. | Balionėlis dvigubos sienelės dizaino, išplečiant nesudaro "šuns kaulo" efekto; balionėlio diametrai mažiausias ≤ 1,5mm, didžiausias ≥4,5 mm, ne mažiau kaip 6 skirtingi; balionėlio ilgiai nuo 10 iki 20 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi, kiekvienam balionėlio diametrui; galimas didžiausias pripūtimo slėgis ne mažiau kaip 35 atm. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
10. | Koronarinis mikrokateteris
10.1. | Koronarinis mikrokateteris | 20 | vnt.
10.1.1. | Išorinis diametras ne didesnis nei 2,6F, distaliai susiaurėjantis iki ne daugiau kaip 1,8F; proksimalus vidinis diametras ≥ 0.55 mm; distalinis vidinis diametras ≥ 0.45 mm; hidrofilinė danga ir ne trumpesnis nei 13 cm lankstus distalinis galas; skirta gydyti sudėtingus atvejus, susijusius su vingiuotomis kraujagyslėmis, CTO su išsišakojimu, labai susiaurėjusiais ir kalcifikuotais pažeidimais; nerūdijančio plieno pintų vielų korpusas, užtikrinantis tikslų stumiamosios jėgos perdavimą; kateterio vidinė dalis padengta PTFE danga, gerinančia priemonių pravedimą su mažesniu pasipriešinimu; distaliniame gale – 0,7-0,75 mm aukso ar lygiavertės medžiagos rentgeno kontrastinis žymuo; pritaikytas naudoti su 0,014” vielomis pravedėjomis. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
11. | Koronarinis mikrokateteris skirtas sudėtingų ir labai vingiuotų lėtinių okliuzijų atvėjimui
11.1. | Koronarinis mikrokateteris skirtas sudėtingų ir labai vingiuotų lėtinių okliuzijų atvėjimui | 10 | vnt.
11.1.1. | Mikrokateteris supintas iš ne mažiau kaip 11 vielų, geram sukimo judesio perdavimui 1:1 ir vidinės ekscentrinės jėgos kompresijai palaikyti, mikroketeterio darbinis ilgis 135±2 cm, 150±2 cm; spiralinio tipo per visą ilgį, distalinis hidrofilinis padengimasnetrumpesnis nei 70 cm, išorinis galiuko diematras ne didesnis nei 1,3F, distaliai ne didesnis nei 2,6F, proksimalinis galas ne didesnis nei 2,8F, vidinis galiuko diametras ne didesnis nei 0,015 colio, galiukas rentgeno kontrastinis; tinkamas darbui su 0,014 colio viela. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
12. | PTKA mikrokateteris lėtinėms okliuzijoms atkimšti aterogradiškai ar retrogradiškai
12.1. | PTKA mikrokateteris lėtinėms okliuzijoms atkimšti aterogradiškai ar retrogradiškai | 20 | vnt.
12.1.1. | Mikrokateteris supintas iš ne daugiau kaip 10 nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos vielučių, mikroketeterio darbinis ilgis 135±2 cm, 150±2 cm; spiralinio tipo per visą ilgį, vidinis sluoksnis per visą ilgį dengtas PTFE danga; distalinis hidrofilinis padengimas 55-65 cm, kateterio galiukas lankstus trumpas 0,9-1,1mm, kuris integruotas prie kateterio; rentgeno kontrastinis žymuo 1,9-2,1 mm; įėjimo profilis ne mažiau 0,018 colio; stumiant mikrokateterį galima sukti į abi puses. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
13. | Koronarinis diagnostinis kateteris per a.radialis
13.1. | Koronarinis diagnostinis kateteris per a.radialis | 2000 | vnt.
13.1.1. | Kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų, optimaliai pasukimo kontrolei, atsparumui užlinkimui; galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis; išorinis diametras 4F, 5F, 6F, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Ilgis- 65 ± 2 cm, 80± 2 cm, 90 ± 2 cm, 100 ± 2 cm, 110 ± 2 cm, 120 ± 2 cm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; sėgis 4F kateteriui ne mažesnis nei 750 psi, 5F ir 6F - ne mažesnis nei 1000 psi; tinkamos vielos pravedėjos: 0,038 colio; kateterio išoriniai diametrai: 4F/140 mm; 5F/170 mm; 6F/2.00 mm; kateterio vidiniai diametrai: 0.041"/1.03 mm; 0.047/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm; anatominės modifikacijos: Radial Tiger I -4.0, 4,5; Radial Tiger II-3.5, 4,0, 4,5, 5,0; Radial BLK; Radial Jacky-3.5; Radial Sarah 4.0.
14. | Kateteriai intravaskulinės litotripsijos (IVL) prietaisui, su prietaiso panauda
14.1. | Kateteriai intravaskulinės litotripsijos (IVL) prietaisui, su prietaiso panauda | 20 | vnt.
14.1.1. | Taikomi kalcifikuotų kraujagyslių gydymui, naudojant kintamos pulsuojančios mechaninės energijos perdavimą iš žemo slėgio užpildyto baliono į kalcifikuotus segmentus skirtinguose kraujagyslės sienelės gyliuose, sudarant mikro įtrūkimus. Pasirinktinai pagal ligoninės poreikį galimybė rinktis iš kateterių skirtų koronarinėms, periferinėms ar žemiau kelio esančioms kraujagyslėms. Koronarinio kateterio baliono diamentrai 2,50; 3,00; 3,50; 4,00 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; ilgis 12±0,5 mm; skirta naudoti su 0,014 colio viela-pravedėja; kateterio ilgis ne trumpesnis nei 138 cm. Periferinio kateterio baliono diametrai 3,50; 4,0; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00 mm; ilgis 60±0,5 mm; kateterio ilgis ne trumpesnis nei 110 cm. Žemiau kelio skirto kateterio baliono diametrai 2,50; 3,00; 3,50; 4,00 mm; ilgis 40±0,5 mm; kateterio ilgis ne trumpes nis nei 135 cm. Prietaisas teikiamas Ligoninei panaudai. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
14.2. | Intravaskulinės litotripsijos sistemos generatorius | 1 | vnt.
14.2.1. | Intravaskulinės litotripsijos sistemos generatorius. Skirtas kalcifikuotų arterijų atvėrimui/išplėtimui naudojant litotripsiją, su pertrūkiais skleidžiant lokalizuotas garso bangas. Maksimalus skleidžiamas nepertraukiamų impulsų skaičius per ciklą - 10 arba 20 impulsų, minimalus pristabdymo laikas 10 sekundžių. Prietaisas pagal ES Tarybos Direktyvos reikalavimus priskiriamas prie medicinos prietaisų ir turi CE ženklinimą. Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija - naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir originalo kalba.
15. | Polimerinio vientiso distalinio galo PTKA vielos
15.1. | Polimerinio vientiso distalinio galo PTKA vielos | 800 | vnt.
15.1.1. | Polimerinė vientiso distalinio galo konstrukcija. Vienos dalies konstrukcija, geras sukimo perdavimas. Diametras 0,014 colio; ilgis 185±3 cm, 300±5cm; 2±0,5 cm ilgio lankstus ir atraumatinis rentgeno kontrastinis galiukas. Galo forma: J ir tiesi. Kietumas - standartinis, vidutinis, minkštas, "floppy". Universalios: tinkančios stentavimui ir plėtimui. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
16. | PTKA vielos nukreipėjos susiaurėjimams rekanalizuoti
16.1. | PTKA vielos nukreipėjos susiaurėjimams rekanalizuoti | 2900 | vnt.
16.1.1. | Vielos 0,014 colio skersmens, pagamintos iš platinos ir nerūdijančio plieno lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos; vielos šerdis tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas; viena viela supinta iš mikrovielyčių, vielų ilgis uždarame intervale nuo 190 cm iki 300 cm, ne mažiau 2 ilgių, turi būti galimybė prijungti vielą pratęsėją iki 150 cm ilgio; tiesūs ar J formos galiukai; galiuko svoris nuo 0,5 g iki 0,9 g; ne trumpesnis nei 3cm rentgeno kontrastiškas galiukas; padengimas hidrofilinis, mišrus-hibdridinis, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
17. | PTKA vielos nukreipėjos visiškoms chroninėms rekanalizuoti
17.1. | PTKA vielos nukreipėjos visiškoms chroninėms rekanalizuoti | 400 | vnt.
17.1.1. | Vielos 0,014 colio skersmens, pagamintos iš platinos ir nerūdijančio plieno lydinio ar lygiaverčio lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos, vielos šerdis iš vienalyčio lydinio tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti; vielų ilgis 185±5 cm ir ≥300 cm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; tiesūs ir J formos galiukai, galiuko svoris nuo 0,8 g iki 6 g, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; ne trumpesnis nei 3 cm rentgeno kontrastinis galiukas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
18. | PTKA rinkinys
18.1. | PTKA rinkinys | 2600 | vnt.
18.1.1. | PTKA monometras, maksimalus sukeliamas slėgis ne mažiau 30 atm; vielos fiksatorius su suktuku; Y jungtukas su paspaudimo/atititraukimo hemostazine membrana ir prailginta nuo 20 cm iki 50 cm praplovimo atšaka su trijų krypčių kraniuku; vielos įvedimo adata. Vienoje sterilioje pakuotėje. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
19. | PTKA rinkinys su didelio slėgio manometru
19.1. | PTKA rinkinys su didelio slėgio manometru | 100 | vnt.
19.1.1. | PTKA monometras, maksimalus sukeliamas slėgis ne mažiau 40 atm; vielos fiksatorius su metaliniu suktuku; Y jungtukas su paspaudimo/atititraukimo hemostazine membrana ir prailginta nuo 20 cm iki 50 cm praplovimo atšaka su trijų krypčių kraniuku; vielos įvedimo adata. Vienoje sterilioje pakuotėje. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
20. | Introdiuseriai skirti sudėtingos prieigos procedūroms per a.radialis
20.1. | Introdiuseriai skirti sudėtingos prieigos procedūroms per a.radialis | 100 | vnt.
20.1.1. | Radialinis introdiuserio- imovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu; ypatingai plona rentgenokontrastinė kateterio sienelė užtikrina puikų katetrio valdymą, tačiau yra atspari susisukimui/persilenkimui; įmova padengta hidrofiline danga; įmovos vidaus diametras: 5F, 6F; 7F; (koduota pagal spalvą); inkančios vielos gidės: 0,018“, 0,021” ir 0,025”; mini vielos: ilgis 45±5 cm ir 80±5 cm galas tiesus; adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu: 20 G (0,9 mm) x 32±1mm; 20 G (0,9 mm) x 35±1 mm; 20 G (0,9 mm) x 51±1 mm; 21 G (0,8 mm) x 35±1 mm; 22 G (0,7 mm) x 35±1 mm; 22 G (0,7 mm) x 25±1 mm; naudojamos vielos: metalinės arba plastikinės, 0.021“,0.025“; introdiuseriai ypač didelio vidinio diametro: ypatingai plonos introdiuserio sienelės, vidinis introdiuserio diametras yra 1F didesnis už išorinį: 5F introdiuserio išorinis diametras atitinka 4F introdiuserio diametrą; 6F introdiuserio išorinis diametras atitinka 5F introdiuserio diametrą; 7F introdiuserio išorinis diametras atitinka 6F introdiuserio diametrą; Ilgiai: 10±0,5 cm; 16±0,5 cm. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
21. | Introdiuseriai su atšaka ir sklende, diliatatoriumi , mini viela
21.1. | Introdiuseriai su atšaka ir sklende, diliatatoriumi , mini viela | 5500 | vnt.
21.1.1. | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu; dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; mini viela-pravedėja pagaminta iš nitinolio ar lygiavertės medžiagos, galiukas tiesus ir J formos; 3 padėčių kranelis; vielos ilgiai 45±5 cm, 80±5 cm; inkančios mini vielos 0,025“; 0,035“; 0,038“; hemostatinis vožtuvas su kryžminio įpjovimo silikoniniu disku; įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
22. | Perikardo punkcijos rinkinys
22.1. | Perikardo punkcijos rinkinys | 20 | vnt.
22.1.1. | Rinkinyje yra: perikardo drenavimo kateteris su šoninėmis angomis (8-8,5 F diametro ir 40 ± 2 cm ilgio), dilatatorius(8.5-9 F diametro, 20-25 cm ilgio), viela-pravedėjas abiem minkštais galais(80 ± 5 cm ilgio), dvi 18 G punkcinės adatos (9±1 cm ir 15±1 cm ilgio), vienkartinis skalpelis 11 modifikacijos, ne mažiau kaip du švirkštai (10±2 ml ir 60±2 ml), ne mažesnis nei 1000 ml talpos drenavimo maišelis su išleidimo galimybe, didelio diametro trišakis kraniukas surinkimo maišeliui prijungti prie dreno, siūlas dreno fiksavimui netirpstantis su lenkta pjaunančia adata. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
23. | Šlaunies arterijos užspaudimo po punkcijos sistema
23.1. | Šlaunies arterijos užspaudimo po punkcijos sistema | 100 | vnt.
23.1.1. | Sistema turi būti nedaloma, pilnai sukomplektuotai, ją sudaro- skaidri išpučiama dalis, integruotas manometras su pripūtimo kriauše, rėmas, fiksavimo diržas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą. |  |  | Sistema nedaloma, pilnai sukomplektuotai, ją sudaro- skaidri išpučiama dalis, integruotas manometras su pripūtimo kriauše, rėmas, fiksavimo diržas. 23 Šlaunies arterijos užspaudimo po punkcijos sistema katalogas 1-2 psl
24. | Nukreipiantysis pagalbinis kateteris, skirtas intracerebrinėms procedūroms
24.1. | Nukreipiantysis pagalbinis kateteris, skirtas intracerebrinėms procedūroms | 200 | vnt.
24.1.1. | Sterilus, vienkartinis, vienkanalis, turi rentgeno kontrastinį žymenį, kateterio kietumas kintantis per visą kateterio ilgį; minkštas atrauminis galiukas, smailėjantis 2 cm distaliniame ilgyjevidinis diametras 0,021 colio, išorinis diametras 0,036 colio, maksimalus išorinio diametro išplatėjimas 0,050 colio; išplatėjimo darbinės zonos ilgis netrumpesnis nei 28 cm; darbinis kateterio ilgis netrumpesnis nei 150 cm. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
25. | Neuralinis mikrokteteris su hidrofiline danga, skirtas intrakranialinių aneurizmų embolizacijai, naudojant hidrospirales
25.1. | Neuralinis mikrokteteris su hidrofiline danga, skirtas intrakranialinių aneurizmų embolizacijai, naudojant hidrospirales | 30 | vnt.
25.1.1. | Mikrokateteris sudarytas iš ne mažiau 7-8 progresyvių segmentų su kūginiu PTFE padengtu vidiniu hidrofiliniu įdėklu ir atraumatiniu minkštu antgaliu, leidžiančiu pagerinti našumą sudėtingos, ingiuotos ​​anatomijos kraujagyslėse.Suderinamas su DMSO, tiek kartu su spiralėmis, tiek be jų, taip pat skystomis embilinėmis medžiagomis. Slėgis – 700 psi. “negyvoji zona”: 0,41cm3; 0,26 cm3 jei kartu naudojamas įdėklo adapteris. Dėžutėje vienas mikrokateteris, formavimo šerdis ir įvesties vamzdelis. Paviršiaus hidrofilinės dangos ilgis ne mažiau – 100 cm (galimi dydžiai – 110 cm). Minkštas ir atraumatinis galiukas,turi 2 mikrokateterio galiuko žymelius. Mikrokateterio galiuko formos: STR; suformuota: 45; 90; J. Mikrokateterio vidinis skersmuo – 0,017”; 0,021“; 0,027“. Proksimalinis/distalinis skersmuo OD: 2,4 Fr/1,7 Fr; 2,5 Fr/2,0 Fr; 3,1 Fr/2,6 Fr. Bendras mikrokateterio ilgis ne mažiau – 150 cm. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
26. | Mikrokateteriai periferinei embolizacijai su viela pravedėja
26.1. | Mikrokateteriai periferinei embolizacijai su viela pravedėja | 100 | vnt.
26.1.1. | Ilgiai: 110±1 cm, 130±1 cm; Išorinis diametras 2,7 Fr/ 0,90 mm;Vidinis diametras 0,025”/ 0,65 mm;Distalinė galas – tiesus;3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis - PTFE danga, vidurinis – volframo vijos, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga;Koplektuojama kartu 0,021” viela pravedėja su rentgenokontrastiniu, 3 cm ilgio distaliniu galu, (aukso vijos);Maksimalus slėgis ne mažesnis 750 psi / 5,171 kPa. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
27. | Vaistais dengtas PTA balioninis kateteris
27.1. | Vaistais dengtas PTA balioninis kateteris | 200 | vnt.
27.1.1. | Padengtas paklitakselio su acetyl tributyl citratu ar lygiaverčiu mišiniu, be polimerų; baliono paviršiaus padengimo dozė 2.0 µg / mm²; balionėlio ilgis trumpiausias ≤ 80 mm, ilgiausias ≥ 150 mm, diametras nuo 2,0 mm iki 8,0 mm. Pritaikytas 0,018 colio skersmens vielai. Du rentgeno kontrastiniai platinos-iridžio ar lygiavertės medžiagos markeriai; darbinis kateterio ilgis: 80±2 cm, 90±5 cm, 135±5 cm, 150±5 cm. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
28. | PTA balioninis kateteris išskiriantis -limus klasės vaistą, pritaikytas 0,035 colio vielai
28.1. | PTA balioninis kateteris išskiriantis -limus klasės vaistą, pritaikytas 0,035 colio vielai | 60 | vnt.
28.1.1. | Visas balionas padengtas sirolimus medžiaga, kuris įterptas į fosfolipidų sluoksnį, padengimo dozė 1,27±0,02 µg/mm2; balionėlio diametras: mažiausias ≤3,0mm, didžiausias ≥12,00mm, ne mažiau kaip 8 skirtingi; balionėlio ilgis: trumpiausias ≤ 20 mm, ilgiausias ≥ 200 mm, priklausomai nuo balionėlio diametro; pritaikytas 0,035 colio vielai; darbinis kateterio ilgis 45±2 cm, 80±2 cm, 90±5 cm, 130±5 cm, 150±5 cm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, sistema turi rentgeno kontrastines žymes, sistema OTW tipo. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
29. | Minkštas lankstus kateteris intrakranijinei prieigai
29.1. | Minkštas lankstus kateteris intrakranijinei prieigai | 50 | vnt.
29.1.1. | Hibridinė -pynės ir spiralės konstrukcija; atsparumas persilenkimui; spiralės konstrukcija turi užtikrinti stabilumą 1:1 stumiant ir traukiant; distalinis 2 cm galiukas pintas su galimybe jį formuoti; kateterio dydis pasirinktinai pagal Ligoninės porekį 5F arba 6F; distaliai išorinis skersmuo ne mažiau 0,068 colio; proksimaliniai išorinis skersmuo ne mažiau 0,068 colio; vidinis skersmuo - 0,055”- 0,070“; distalinio galiuko forma – tiesi; distalinio galiuko ilgis – 17-19 cm; proksimalaus galo ilgis – 96 - 112 cm (priklausomai nuo kateterio ilgio); darbinis ilgis pasirinktinai: 115±1 cm; 125±1 cm; 131±1 cm; 5F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisias mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,070” ir didesnis;6F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisias mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,085” ir didesnis. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
30. | Įvedimo sistema trombektomijos procedūroms, platesnio vidinio skersmens
30.1. | Įvedimo sistema trombektomijos procedūroms, platesnio vidinio skersmens | 240 | vnt.
30.1.1. | Darbinis ilgis 70±2 cm, 80±2 cm, 90±2 cm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; distalinis lankstus segmentas 14,5±0,5 cm; vidinis diametras 2,31±0,1 mm, išorinis diametras 2,77±0,02 mm; distalinis atraumatinis apvalus galas su rentgeno kontrastiniu markeriu, hidrofiliniu padengimu 10±1 cm; vidinė struktūra iš nerūdijančio plieno vijų; 2-sluoksnių polimerinis išorinis padengimas. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
31. | Periferinė viela-pravedėja
31.1. | Periferinė viela-pravedėja | 100 | vnt.
31.1.1. | Skersmuo 0,014 colio; 0,018colio, 0,035 colio, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; ypač kietas proksimalinis galas, dengtas PTFE danga, dangos ilgis 155± 5cm, 235±5 cm, 275±5 cm priklausomai nuo vielos ilgio, užtikrinančia gerą atramą ir manevringubą esant sudėtingoms anatomijoms; 25 cm distalinė dalis padengta hidrofiline danga, užtikrinančia gerą praeinamumą; nitinolinė šerdis išlaiko vielos formą bei apsaugo nuo susisukimų, šerdis padengta poliuretano apvalkalu su hidrofiline danga užtikrinanti gerą slydimą bei mažinatis kraujo adheziją rentgeno kontrastinė; 1:1 sukinio užtikrinimas; viršūnė lenkta; viršūnės smailėjimo ilgis: 1-5 cm. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
32. | Spiralės kraujagyslėms embolizuoti 0,018 colio ir 0,035 colio skersmens
32.1. | Spiralės kraujagyslėms embolizuoti 0,018 colio ir 0,035 colio skersmens | 1200 | vnt.
32.1.1. | Sterilios, rentgeno kontrastinės, nustumiamos platininės spiralės su sintetiniais plaušeliais; spiralės 0,018 colio ir 0,035 colio, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; spiralių, kurių išorinis diametras 0,035 colio, ilgiai nuo 7 cm iki 20 cm, suspaudus diametrai nuo 3 mm iki 20 mm; spiralių, kurių išorinis diametras 0,018", ilgiai nuo 3 cm iki 14 cm, suspausdus diametrai nuo 2 mm iki 10 mm. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą. |  |  | Sterilios, rentgeno kontrastinės, nustumiamos platininės spiralės su sintetiniais plaušeliais; spiralės 0,018 colio ir 0,035 colio, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; spiralių, kurių išorinis diametras 0,035 colio, ilgiai nuo 7 cm iki 20 cm, suspaudus diametrai nuo 3 mm iki 20 mm; spiralių, kurių išorinis diametras 0,018", ilgiai nuo 3 cm iki 14 cm, suspausdus diametrai nuo 2 mm iki 10 mm. 32 p.d.Nester IFU 9-10 psl¦ 32p.d. katalogas Nester 1-4 psl
33. | A. renalis ir a. carotis introdiuseriai - nukreipėjai
33.1. | A. renalis ir a. carotis introdiuseriai - nukreipėjai | 180 | vnt.
33.1.1. | Švelni, smailėjanti, atraumatinė dilatatoriaus viršūlėlė (2.0 cm, 2.5 cm, 5.0 cm atitinkamai 45± 5cm, 65± 5cm, 90± 5cm ilgio sistemų); distalinė sistemos dalis (5, 15, 35 cm atitinkamai 45±5 cm , 65± 5cm , 90± 5cm cm ilgio sistemų) padengta hidrofiline danga; integruotas aukso ar lygiavertės medžiagos rengtenokontrastinis markeris 5 mm nuo distalinio sistemos galo; PTFE vidinė sistemos danga; nerūdijančio plieno vijų vidurinė danga; išorinė nailono danga; hemostatinis vožtuvas su kryžminio įpjovimo silikoniniu disku; tinkamas naudoti su 0,038 viela pravedėja; diametrai: 6F , 7F; distalinio galo fomos: tiesus, “hockey stick”, “multipurpose”, RDC, LIMA, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
34. | Periferiniai stengraftai
34.1. | Periferiniai stengraftai | 3 | vnt.
34.1.1. | Stentgrafto karkasas iš kobalto-chromo L605 lydinio ar lygiavertės medžiagos, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE arba lygiaverte medžiaga, kurios storis 203±25µm; stento sienelės matmenys (plotis x storis): 0,135x0,145 mm (5-6mm diametro stentgraftams), 0,145x0,145 mm (7-8mm diametro stentgraftams) ir 0,165x0,145 mm (9-10mm diametro stentgraftams); kateterio dydis 5F; naudojamas su 0.035 colio viela-pravedėja; du platinos/iridžio ar lygiavertės medžiagos rentgeno kontrastiniai žymekliai; naudojami su 6F introdiuseriu (5-8 mm diametro stentgraftams) ir su 7F introdiuseriu (9-10 mm diametro stentgraftams); nominalus slėgis 9 atm (5-7 mm diametro stentgraftams) ir 8 atm (8-10 mm diametro stentgraftams); baliono sprogimo slėgis (RBP) 13 atm (5-7 mm diametro stentgraftams) ir 12 atm (8-10 mm diametro stentgraftams); diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; ilgiai: 18, 22, 23, 27, 28, 37, 38, 57, 58 mm (priklausomai nuo skersmens); kateterio darbinis ilgis: 75±1 cm ir 120±2 cm. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
35. | Koronariniai stentgraftai
35.1. | Koronariniai stentgraftai | 6 | vnt.
35.1.1. | Kobalto-chromo L605 arba lygiaverčio metalo lydinio, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE arba lygiaverte medžiaga, kurios storis 89±25µm. Žemo profilio: proksimalinės dalies diametras ne daugiau 1,9 F, distalinės dalies diametras ne daugiau 3,2 F. Platinos/iridžio arba lygiavertės medžiagos rentgeno kontrastiniai markeriai. Visų diametrų stentgraftai turi praeiti per 5 F nukreipiantįjį kateterį. Nominalus slėgis ne mažiau 11 atm, baliono sprogimo slėgis (RBP) ne mažiau 16 atm. Naudojamas su 0,014 colio viela-pravedėja. Diametrai: trumpiausias ≤2,5 mm, ilgiausias ≥4,0 mm; Ilgiai: trumpiausias ≤8 mm, ilgiausias ≥24 mm. Įvedimo kateterio ilgis ≥140 cm. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
36. | Dangtelis IS-1 standarto elektrodui izoliuoti
36.1. | Dangtelis IS-1 standarto elektrodui izoliuoti | 20 | vnt.
36.1.1. | Dangtelis IS-1 standarto elektrodui izoliuoti. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
37. | Aklė DF-1 standarto kanalo užkimšimui
37.1. | Aklė DF-1 standarto kanalo užkimšimui | 20 | vnt.
37.1.1. | Aklė DF-1 standarto kanalo užkimšimui. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
38. | Minkšta aklė elektrodo spiralei izoliuoti
38.1. | Minkšta aklė elektrodo spiralei izoliuoti | 20 | vnt.
38.1.1. | Minkšta aklė elektrodo spiralei izoliuoti. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
39. | Atskiriamasis išorinis kreipiamasis kateteris koronarinio sinuso kaniuliavimui
39.1. | Atskiriamasis išorinis kreipiamasis kateteris koronarinio sinuso kaniuliavimui | 10 | vnt.
39.1.1. | Vidinis diametras ≥7F, išorinis diametras ≤9F, visas ilgis 50-58 cm, distalinio galo lenkimo kreivės: tiesus, 115±2 laipsnių, 135±2 laipsnių, plataus lenkimo kampo, labai plataus lenkimo kampo, lenktas dešinėn. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.