	[image: image1.jpg]



         Sekusept Aktiv naudojimo instrukcija



Efektyvi dezinfekcinė valymo priemonė medicininiams instrumentams 

· Visų tipų instrumentams, taip pat ir lankstiems endoskopams
· Efektyvus valymas, dezinfekcija ir cheminė sterilizacija

· Visiškai tirpus

Naudojimas: visų medicininių instrumentų, pagamintų iš metalo-chromo-nikelio-plieno, gumos-plastmasės, taip pat ir lanksčių endoskopų, skirtų nejautrai, urologijai ir chirurgijai, valymui ir dezinfekcijai, Taip pat tinka dantų protezams ir ultragarsinėms vonioms. Ši priemonė netinka medicininiams instrumentams, kurie yra mechaniškai pažeisti. 
Naudojimosi instrukcija: Tiksli tirpalo koncentracija lengvai paruošiama su komplekte esančiu matavimo ąsočiu (30 ml = 20 g miltelių). Įpilkite norimą vandens kiekį į indą. Kad gauti 2 % tirpalą, įdėkite 20 g Sekusept Aktiv 1 litrui vandens. Pamaišykite tirpalą keletą kartų su maišymo šaukšteliu, nešildykite. Po 15 min. tirpalas yra paruoštas naudojimui. Įdėkite instrumentus, endoskopus ar nejautrai skirtus reikmenis į Sekusept Aktiv tirpalą. Svarbu, kad visos instrumentų dalys būtų šlapios. Po rekomenduojamo valymo, dezinfekcijos ar cheminės sterilizacijos laiko ištraukite instrumentus ir praskalaukite juos geriamu vandeniu (geriau naudoti sterilų distiliuotą ar dejonizuotą vandenį). 
Sutinkamai su Lietuvos Respublikos HN 47-1:2010 tirpalo efektyvumas tikrinamas Sekusept® Easy/Aktiv testinėmis juostelėmis. Gavus neigiamą testo rezultatą (indikatorinės juostelės reakcijos zonos spalva neatitinka etaloninės) darbinis tirpalas privalo būti pakeistas nauju.
Darbinį tirpalą rekomenduojama ruošti kiekvieną dieną šviežią.

Atitikimas 89/542/EEC rekomendacijoms:  balinimo medžiaga deguonies pagrindu 

> 30%, nejoniniai surfaktantai < 5%. Kitos sudėtinės dalys: deguonies aktyvatorius, kompleksiniai faktoriai, korozijos inhibitoriai, kvapas. Aktyvi sudėtinė dalis peracto rūgštis susidaro gaminant darbinį tirpalą. 100 g miltelių sudaro: 50 g natrio perkarbonato monohidratas ir 25 g tetracetyletilendiamino (TAED).
Laikymo sąlygos: laikykite konteinerį sandariai uždarytą. Saugokite konteinerio turinį nuo drėgmės. Laikykite originaliame konteineryje, žemesnėje negu 25 o C temperatūroje. Nemaišykite dezinfekcinių priemonių su kitais produktais, išskyrus tuos, kurių kombinacijai yra atliktas mikrobiologinis tyrimas. 

	Mikrobiologinių ir virusologinių tyrimų rezultatai (metodas)
	Koncentracija
	Ekspozicijos laikas

	Mikobakterija (HIRL, Birmingham)
	2%
	15 min

	Sporos (HIRL, Birmingham)
	2%
	10 min

	Hepatito B virusas/ŽIV  (DNS polimerazės tyrimas)
	2%
	5 min

	Virusai (DVV): Adeno, Vaccinia, Papova SV40, Polio 
	2%
	10 min

	Cheminė sterilizacija (sporos)
	2%
	15 min

	Endoskopų ar kitų instrumentų valymas prieš cheminę sterilizaciją
	1%
	5 min


PAVOJAI

Sudėtis: natrio perkarbonatas. R22 pavojingas, jei nurysite. R36/38 dirgina odą ir akis. S2 laikykite atokiau nuo vaikų. S22 neįkvėpti dulkių. S25 venkite patekimo į akis. S26 patekus į akis, nedelsiant gausiai išplaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją. S37 mūvėkite tinkamas pirštines. Laikykite konteinerį sandariai uždarytą. Saugokite konteinerio turinį nuo drėgmės. Laikykite originaliame konteineryje, žemesnėje negu 25 o C temperatūroje. Nemaišykite dezinfekcinių priemonių su kitais produktais, išskyrus tuos, kurių kombinacijai yra atliktas mikrobinis tyrimas. 
CE0297
Gamintojas: Ecolab GmbH & Co. OHG

Postfach 13406, D-40554

Dusseldorf
Atstovas Lietuvoje:

UAB „Vitrolab“

Baltų pr. 36-11, Kaunas

Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29
