| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „V5600 operator manual_EN“. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9, 15 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Nepertraukiama mėginių padavimo sistema, 47 psl.) | The ROUTINE BAR CODE READER scans TRAYS and samples on the Routine Lane. The STAT BAR CODE READER only scans the TRAY and samples in the STAT Lane. The Routine Lane holds 8 UNIVERSAL SAMPLE TRAYS holding up to 10 samples per TRAY and moves samples of normal and designated STAT priority into position. The STAT Lane holds 1 TRAY, and positions samples of immediate priority, before any other samples in the Routine Lane Once the samples are in position, MICROSLIDE METERING and MICROIMMUNOASSAY METERING PROBOSCISES aspirate the sample using VITROS VersaTips™ and dispense it as required to process the assays | Rutinos brūkšninių kodų skaitytuvas nuskaito padėklus ir mėginius NUOLATINAI. STAT BAR kodų skaitytuvas nuskaito padėklus ir mėginius STAT lane. NUOLATINĖ Lane turi 8 UNIVERSALIUS mėginių padėklus, kuriuose telpa iki 10 mėginių Viename padėkle ir juda mėginiai normaliai ir pagal paskirta STAT prioritetą į pozicijas. Stat Lane turi 1 dėklą ir prioritetinės mėginių pozicijas, prieš kitų mėginius Nuolatinėje Lane Kai mėginiai yra pozicijoje, MICROSLIDE matavimas ir MICROIMMUNOASSAY MATAVIMAS įpurkškite mėginį su VITROS VersaTips ™ ir išpilstykite tai kaip reikalaujama apdoroti analizės rezultatuose. |
| 13 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Galimybė dirbant keisti reagentų talpyklas) | ...The Reagent Management feature enables you to review current inventory information for the reagents loaded on the system. Using this function, you can load and unload reagents as necessary | Reagentų valdymo funkcija leidžia jums peržiūrėti dabartinį aprašą informacija, reagentų, pakrautų sistemoje. Naudodami šią funkciją, galite pakrauti ir iškrauti tirpalus, kaip reikia. |
| 14 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Turėtų daugkartinio naudojimo kiuvetes (arba joms lygiavertes, kurių ekspltacijos laikas ne mažesnis kaip 12 mėn.) | VITROS FS Cuvette Supply The VITROS FS Cuvette Supply holds two blocks of 150 VITROS FS Cuvettes, a total of 300 VITROS FS Cuvettes. An icon will appear in the Cuvette supply area on the System Status screen to indicate the current level | VITROS FS Cuvette tiekimas VITROS FS Cuvette tiekimas turi du blokus 150 VITROS FS kiuvetės, iš 300 VITROS FS kiuvetės iš viso. Pasirodys piktograma kiuvetėje tiekimo srityje nuo sistemos būsenos ekraną rodo dabartinį lygį |
| 10 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Skubių tyrimų galimybė ir tyrimo atlikimo pirmenybė...) | STAT Priority Once alerted to the presence of a STAT sample, the system completes the sample it is metering, then draws the STAT sample into the SAMPLE SUPPLY metering position. STAT samples in the Routine Lane move into the Metering Area, while STAT samples in the STAT Lane move into the STAT Metering Position. | STAT prioritetas Kai įspėjama dėl stat mėginio, sistema baigia Matuoti mėginį, kurį matavo ir tada atkreipia dėmesį į stat mėginį ir įkelia jį į mėginio TIEKIMO Matavimo pozicija. STAT mėginiai Routine Lane perkelti į matavimo laukimo plotą, kol STAT mėginiai matuojami. |
| 9 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius) |  |  |
| 8. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS Mėginių brūkšninių kodų skaitymas) | Reagent Bar Code Readers Reads internal proprietary labels to identify reagent packs, slide cartridges and signal reagent packs. | Reagentų brūkšninis kodų skaitytuvas skaito etiketes, kad nustatyti reagentų pakuotes, skaidrių kasetesir signalo reagentų pakuotes. |
| 2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Automatinis biocheminis analizatorius su tarpine laboratorinių duomenų ir procesų valdymo įranga) | Automatic Dilution and Repeat Testing (19 PSL.) Automatic Two-Way Data Exchange (20 PSL.) | Automatinis skiedimo ir bandymų pakartojimas (19 PSL.) Automatinis dvipusis duomenų mainų atlikimas (20 PSL.) |
| 5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (....archyvavimo funkcijomis) | The System Services functions, located on the Options & Configuration screen, allow you to retrieve records from the system Datalogger, archive records onto an export device for backup | Sistema Paslaugos funkcijos, esantis Options & konfigūravimo ekrane leidžia jums nuskaityti įrašus iš sistemos registratoriaus, archyvuoti įrašus į eksporto prietaisą, kaip atsarginę kopiją |
| 6. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS )Galimybė analizatorius įjungti į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę) | Interactive System Management Provides real-time, secure, two-way interactive connection between your system and Ortho Clinical Diagnostics. Remote Connectivity Provides the ability to connect your system to Ortho Clinical Diagnostics in a way that enables remote diagnostics. Remote connectivity includes the ability for Customer Technical Support to perform remote control operation of the system, as well as, monitor and review system configuration, data, and performance information. | Interaktyvi valdymo sistema teikia realaus laiko, saugų, dvipusį interaktyvųjį ryšį tarp jūsų sistemos ir Ortho Clinical Diagnostics. Nuotolinis ryšys Suteikia galimybę prijungti savo sistema Ortho Clinical Diagnostics būdais, kuriuos leidžia nuotolinė diagnostika. Nuotolinis ryšys apima klientų gebėjimą Technine pagalba atlikti nuotoliniu būdu kontrolės sistemos veikimą, taip pat, stebėti ir peržiūrėti sistemos konfigūracija, duomenų ir rezultatų informacija |
| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „V5600 specification_EN“, 1 PSL. |  |  |
| 4 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Našumas) | Onboard Test Capacity: • Up to 11,440 assays • 150 reagent positions: - 89 MicroSlide Cartridges (18, 50, or 60 tests/ cart) - 31 MicroWell Packs (50 or 100 tests/pack) - 30 MicroTip Packs (50 or 100 tests/pack) | (Analizatoriaus našumas: Iki 11.440 tyrimų • 150 reagento pozicijos: - 89 MicroSlide kasetės (18, 50, arba 60 testai) - 31 MicroWell Pakuotėje (50 arba 100 testų / pakuotė) - 30 MicroTip Pakuotėje (50 arba 100 testų / pakuotė) 2,5 min x 80 mėginių vietų. |
| 7 ir 11 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Mėginiai) | Sample types: Serum, plasma, urine, CSF, Whole blood, Amniotic fluid. | Mėginio tipai: Serumo, plazmos, šlapimo, CSF, viso kraujo, amnioninio skysčio. |
| 12 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS | Sample Capacity: + Continuous load and unload + 80 samples in Universal Sample Trays + 10 samples in dedicated STAT lane | Mėginių Talpa: + Nepertrauktos pakrauti ir iškrauti +80 Mėginiai universaliame mėginio padėkle + 10 mėginiai specialiose STAT linijoje |