ABL90 FLEX analizatoriaus
Specifikacija
Matuojami parametrai
Tipas
Parametrai
Vienetai
Indikacinės ribos
pH
pH
pH scale 
6.3 – 8.0


Išvedami parametrai
pH(T)
pCO2(T)
-
Kraujo dujos 
pCO2

mmHg; Torr 

5 – 250 kPa
0.67 – 33.3

cHCO3(P)
cBase(B)

cBase(B,ox)

pO2 
mmHg; Torr 
0 – 800 kPa
0 – 107
Elektrolitai
cK+
mmol/L
0.5 – 25 meq/L
0.5 – 25

cBase(Ecf) cBase(Ecf,ox) cHCO -(P,st) cH+
cH+(T)
cNa+

mmol/L
7 – 350
meq/L
7 – 350

ctCO2(P)

ctCO2(B)
cCa2+ 
mmol/L

0.2 – 9.99 meq/L
0.4 – 19.98 mg/dL
0.8 – 40.04
cCl-
mmol/L
7 – 350 meq/L
7 – 350
Metabolitai 
cGlu
mmol/L

0 – 60 mg/dL
0 – 1081
cLac
mmol/L
-0.1 – 31 meq/L
-0.1 – 31 mg/dL
 -1 – 279
Oksimetrija
sO2 
% 

-2 – 102 fraction 
-0.02 – 1.02
ctHb 
g/dL
-0.48 – 27.7 g/L

-4.8 – 277 mmol/L
-0.30 – 17.2
FO2Hb
% 

-2 – 103 fraction 
-0.02 – 1.03
FCOHb
% 

-2 – 103 fraction 
-0.02 – 1.03
FMetHb
% 

-2 – 103 fraction 
-0.02 – 1.03
FHHb
% 

-2 – 102 fraction 
-0.02 – 1.02
FHbF
% 

-25 – 121 fraction 
-0.25 – 1.21
ctBil
µmol/L
-20 – 1000 mg/dL
-1.2 – 58.5 mg/L
  -12 – 585
Indikacinės ribos, tai ribos kurias analizatorius gali fiziškai išmatuoti. Pagal tarptautinį metrologijos sąvokų žodyną. 

pH(st) pO2(T) pO2(A) pO2(A,T) p50 p50(T) p50(st) pO2(A–a)

pO2(A–a,T)
pO2(a/A) pO2(a/A,T) pO2(a)/FO2(I) pO2(a,T)/FO2(I) cCa2+(pH=7.40) Anion Gap(K+) Anion Gap
DO2
Hct pO2(x) pO2(x,T) ctO2(B)
ctO2(a–v-)
BO2 ctO2(x) FShunt FShunt(T) RI
RI(T) VO2 mOsm Qx

Qt V(B) sO2
FO2Hb
Matavimo sistema
Mėginio tūris (visi parametrai)
~ 65 µL (3techn.specif.reik)

 Matavimo trukmė (visi parametrai)
35 sek (4techn.specif.reik) 
Ciklo trukmė 
60 sek
Našumas
44 mėginiai/val. Vidutinis veikimo laikas  
<22 val./d.

 Paleisties laikas 
>1 val. 

Apsauga ir QC ypatybės
Išplėstinis pakeitimų ir QC planavimo grafikas.

Galima automatinė QC po pakeitimų.

QC ir kalibravimo grafikų nustatymas. 
Pastovus jutiklių būsenos stebėjimas, su korekcijos veiksmais

siekiant gauti tikslius duomenis.
Jutiklių kasetė
Naudojimo laikas 
30 d.

Tinkamumo laikas
4 mėn. Laikymo temperatūra 
2 – 10 °C Automatinė QC
Taip
Termostato kontrolė
 Jutiklių kasetė:
37±0.15 °C Oksimetrija:

37±0.30 °C


Tirpalų pakuotė  (2,5 techn.specifikacijos reikalav)
 Naudojimo laikas
30 d. Tinkamumo laikas
4 mėn. Laikymo temperatūra
2 – 25 °C

Numatytas tirpalų pakuotės naudojimo laikas
0 testų per dieną 
5 
10 
15 
20 
30 
50
Numatytas naudojimo laikas (d.)   30    30 
24 
20 
15    10
BG / OXI su QC,
BG / LYT / OXI su QC,
BG / LYT / MET / OXI su QC:
50/100/300/600/900 testų
Įranga
Kompiuterio specifikacijos
Procesorius Intel Celeron® M 600 MHz su 512K L2 Cache
1 GB RAM

2 GB SolidState saugykla
8.4”  spalvotas TFT-LCD, rezoliucija 800 × 600 SVGA 
liečiamas ekranas 4”, terminis spausdintuvas
Programinė įranga
Programos
Windows®  XP Embedded
Sybase®  SQL Anywhere
Duomenų talpykla
Paciento registrai: 2000
Aktyvūs registrai: 5000
Kalibravimo registrai: 1000
Duomenys apsaugoti naudojant priegos kodą
8 skirtingi vartotojo profiliai
Neribotas ID prieigos patikrinimas
Spausdintuvo nustatymai
Auto spausdinimas (on/off)
Parametrų parinkimas

Įvesties parametrų parinkimas Rekomenduojamos ribos ir rezultatai


Sąsajos
Integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas skirtas vartotojo bei mėginio ID

Priimami kodai: UPC/EAN, kodas 128, kodas 39, kodas 93, I
2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar  ir daugiau.
RS232 jungtis išoriniam brūkšninio kodo skaitytuvui. 
3 USB jungtys
Galima išorinė klaviatūra
Galima išorinė pelė
Galimas išorinis brūkšninio kodo skaitytuvas
Komunikacija
HIS/LIS komunikacija
High-level protokolai: ASTM

HL7

POCT1-A

Low-level serial protokolai: ASTM 1381-91, E1394-91
Serial RAW

Low-level network  protokolai: TCP/IP

Radiometer IT sprendimai
Sąsaja naudojant Ethernet adapterį
Mėginio naudojimas
Įvadas
Kairės/dešinės rankos veiksmas
Švirkšto padėtis lygi mėgintuvui
Kapiliarinio kraujo įsiurbimas nenaudojant adapterio
Įsiurbimo laikas 5 sek.


Mėginio maišymas
Maišymo laikas 7 sek.
Naudojant safePICO švirkštus
Papildoma informacija
Matmenys
Plotis 
25 cm Aukštis 
45 cm Gylis 
29 cm Svoris 
11 kg

Kita
Darbinė aplinkos temperatūra  15 – 32 °C

Aukščio korekcija 
        3000 m virš jūros lygio
Energija
        100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 130 VA


Data subject to change  without  notice.
Radiometer, the Radiometer logo, ABL, AQT, TCM, RADIANCE, AQURE, PICO, CLINITUBES and QUALICHECK are trademarks of Radiometer Medical ApS.

© Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2012.  All Rights Reserved. 939-053. 201202E.
3








