| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „ABL800 FLEX Reference Manual Edition C 989-963“, 63 PSL. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Oksimetrijos parametrų (tHb, sO2) matavimo principas....) | Construction: The optical system is based on a 128-wavelength spectrophotometer with a measuring range of 478 - 672 nm. The spectrophotometer is connected via an optical fiber to a combined hemolyzer and measuring chamber. | Konstrukcija: Optinė sistema yra pagrįsta 128 bangų ilgių spektrofotometrą su matavimo diapazonu 478 - 672 nm. Spektrofotometras yra prijungtas per šviesolaidžių su kombinuota hemolyzer ir matavimo kamerą. |
| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „ABL800_FLEX_specification“, 4 PSL. |  |  |
| 10 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Galimybė analizatorių įjungti į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę....) | Communication Access to Local Area Network for backup, etc. : using PC network operating systems supporting Windows®XP Output protocols : High-level protocols ABL700-compatible ASTM (E1394-91) ABL700-compatible HL7 (Version 2.2 + 2.5) ABL5xx-compatible ASTM (E1394-91) OCT 1A Low-level protocols ASTM (E1381-95) Raw (serial only) Transport layer TCP/IP RS232 RADIANCE interface via Ethernet adapter | Bendravimas Prieiga prie vietinio tinklo atsarginę kopiją, ir tt: naudojant kompiuterių tinklo operacines sistemas patvirtinamuosius Windows®XP Išvesties protokolai: Aukšto lygio protokolai ABL700 suderinama ASTM (E1394-91) ABL700 suderinama HL7 (Versija 2.2 + 2.5) ABL5xx suderinama ASTM (E1394-91) spalis 1A Žemo lygio protokolai ASTM (E1381-95) Žalios (serijos tik) Transporto sluoksnis TCP / IP RS232 RADIANCE sąsaja per Ethernet adapteris |